## Xin báo giá
Phụ lục 1
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: 1297/BVC-VT, ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng)
STT | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Số lượng | ĐVT | Quy cách
Vật tư tiêu hao thường quy:
1 | Airway | Chất liệu nhựa tốt dẻo, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổng thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng bằng khí E.O.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485,EC. | 300 | cái
2 | Băng cá nhân | Băng: Vải co giãn, thoáng khí. Gạc: Màu trắng, phủ bởi lớp lưới polyethylene không gây dính. Đựng trong từng bao riêng biêt. | 40 | Hộp | Hộp/ 100 cái
3 | Băng cuộn Y tế | Chất liệu vải, kích thước: 7,7cm x 150cm | 1400 | cuộn | 7.7cm*150cm, Gói 10 cuộn
4 | Băng dán sườn 8cm x 4.5m | Băng keo thun co giãn 8cm x 4.5m, giấy nền được Silicon hóa, Keo không dùng dung môi. | 400 | cuộn
5 | Băng keo lụa 2,5cm x 5m | Băng keo cuộn vải lụa, kích thước: 2,5cm x 5m, không kích ứng da | 17600 | cuộn | 2.5cm*5m
6 | Băng thun 4-6inch | Băng thun co giãn, kích thước 10cm x 4.5m | 1000 | cuộn | Bao/ 10 cuộn
7 | Băng gạc vô trùng cố định kim luồn | Thiết kế có lỗ khoét sẵn và rãnh cắt, dễ dàng trong việc sử dụng - Có đính miếng gạc vô trùng thấm hút dịch rò,và miếng gạc nâng kim - 4 góc miếng băng được bo tròn - Có thể dùng khi tắm rửa - Đóng gói tiệt trùng. - Kich thước 6cm x 9cm | 12000 | cuộn
8 | Bông vô trùng 2x2cm | Bông hút nước 2cm x 2cm, vô trùng | 15000 | gói | 50gam, Gói 50g
9 | Bông vô trùng 5x5cm | Bông hút nước 5cm x 5cm, vô trùng | 30 | gói
10 | Bông không thấm nước | Bông không hút nước, gói 1 kg | 7 | kg | 1 kg/gói
11 | Bông thấm nước | Bông hút nước, gói 1 kg | 4 | kg | 1 kg/gói
12 | Bông ép sọ não 2cm x 7cm có dây cản quang | Gạc không dệt hút nước hoặc bông tự nhiên tinh chế | 800 | cái | 5 cái/ gói
13 | Bông ép sọ não 1cm x 7cm có dây cản quang | Gạc không dệt hút nước hoặc bông tự nhiên tinh chế | 200 | cái | 5 cái/ gói
14 | Bơm tiêm nhựa 1ml nội có kim | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml; cỡ kim 23Gx1'; 25Gx 1/2', gioăng có núm bơm hết hành trình giúp bơm hết thuốc khi tiêm, vô trùng. | 16500 | cái | Hộp/100 cái
15 | Bơm tiêm nhựa 5ml có kim | Bơm tiêm nhựa 5 ml, kim tiêm 23G, 25G…, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản xuất từ vật liệu không bị gãy, không bị cặn trong, có nắp đậy; piston di chuyển dễ dàng trong xilanh, không có rò rỉ dung dịch hoặc bóng khí tại chỗ tiếp nối | 300000 | cái | Hộp/100 cái
16 | Bơm tiêm nhựa 10ml có kim | Bơm tiêm nhựa 10ml, kim tiêm 23G, 25G…, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh không có gờ sản xuất từ vật liệu không bị gãy, không bị cặn trong, có nắp đậy; piston dy chuyển dễ dàng trong xilanh, không có rò rỉ dung dịch hoặc bóng khí tại chỗ tiếp nối | 190000 | cái | Hộp/100 cái
17 | Bơm tiêm nhựa 20ml có kim, đầu kim 23G | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G; Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng giúp đuổi khí dễ dàng và đẩy hết thuốc khi tiêm. | 30000 | cái | Hộp/50 cái
18 | Bơm tiêm nhựa 50ml dùng cho Bơm tiêm điện | Bơm tiêm điện 50ml (đầu ampu có vòng xoắn,) có đầu nối Luer dể dàng nối cũng như tháo rời khỏi dây, chịu được áp lực cao, loại PERFUSOR hoặc tương đương, tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. | 7500 | cái | Hộp/25 cái
19 | Bơm tiêm nhựa 50ml cho ăn qua sond | Bơm tiêm nhựa cho ăn 50 ml, bao bì không thấm nước đảm bảo vô trùng, trơn, không bị chảy dịch khi tiêm, dễ sử dụng. Vô trùng | 6000 | cái | Hộp/25 cái
20 | Bơm tiêm Insulin 1ml (30Gx1/2") | Bơm tiêm 1ml kèm kim 30G x 1/2 dùng trích INSULIN, tiêu chuẩn CE hoặc tương đương, hoặc tương đương | 53000 | Cái | Hộp/100 cái
21 | Ba chạc nhựa có dây | Dây có Luer Lock tạo kết nối chắc chắn .Dây nối không có chất phụ gia DEHP. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Dài 25 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. | 3100 | Cái | 1 cái/túi
22 | Ba chạc nhựa không dây | Khóa 3 chạc chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền . Chịu được áp lực cao. Không có chất DEHP. Có Luer Lock tạo kết nối chắc chắn Hạn sử dụng: 5 năm. Khóa chịu áp lực lên đến 7 bar. Ống kết nối: I.D.: 3.0mm O.D.: 4.1mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. | 2500 | Cái | 1 cái/túi
23 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ gây tê ngoài màng cứng cho phép dùng liên tiếp hay nhiều lần thuốc giảm đau, catheter 20G hoặc 22G (pediatric), kim Tuohy 18G hoặc 19G dài 50mm, lọc gây tê ngoài màng cứng phẳng 0.2 µm, băng keo tự dính để cố định bộ lọc, bơm tiêm có độ kháng thấp 10ml, bơm tiêm thường 10ml, dao mổ 1.6x35mm, kim 0.9x40mm, kim gây tê dưới da 0.5x25mm, nút chặn kim Tuohy. | 70 | bộ | 1 Bộ/ Gói
24 | Bộ súc rửa phế quản | Chất liệu: nhựa y tế, không gây kích ứng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 270 | cái | Gói 1 cái
25 | Bộ túi dây cho máy nuôi ăn | Bộ dây kèm túi cho máy nuôi ăn Amika | 90 | bộ
26 | Bót đánh tay phẫu thuật viên | Dùng nhiều lần, hấp tiệt trùng được bằng nhiệt. | 30 | cái
27 | Canuyn mở khí quản số 6;6.5;7;7.5;8 | Canule khai khí quản nhựa các số. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 20 | Cái | 1 cái/vỉ
28 | Canuyn siley nhựa không bóng có cửa sổ 2 nòng | Chất liệu: nhựa PVC, không latex. Độ cong chuẩn 105 độ, có đường cản quang trên thân ống. Bộ bao gồm: 2 nòng trong tập nói (trắng, đỏ), có mấu ngắt giúp cố định nòng chắc chắn và dễ dàng lấy ra. 1 dây cố định mở khí quản, 1 cây vệ sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | cái | 1 Cái/ Gói 10 Cái/ Hộp
29 | Canuyn siley nhựa có bóng có cửa sổ 2 nòng | Chất liệu: nhựa PVC, không latex. Độ cong chuẩn 105 độ, có đường cản quang trên thân ống. Bộ bao gồm: 2 nòng trong tập nói (trắng, đỏ), có mấu ngắt giúp cố định nòng chắc chắn và dễ dàng lấy ra. 1 dây cố định mở khí quản, 1 cây vệ sinh nòng trong và nhãn ghi chú đi kèm. Có bóng. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 70 | cái | 1 Cái/ Gói 10 Cái/ Hộp
30 | Catheter 1 nòng các cỡ | Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP | 350 | cái
31 | Chỉ Chromic 3/0 kim tròn, kim dài 24mm (Catgut) hoặc tương đương | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut kim tròn số 3/0, kim dài 24mm (Catgut) hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 60 | Sợi | Hộp 12 sợi
32 | Chỉ Mersilk 1/0 kim tròn, kim dài 26-36mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 1, kim tròn, kim dài 36mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 168 | Sợi
33 | Chỉ Mersilk 2/0 13x60 không kim hoặc tương đương. | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0, không kim. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 192 | Sợi | 12 sợi/hộp
34 | Chỉ Mersilk 2/0 kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 2/0 kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 372 | Sợi | 12 Sợi/hộp
35 | Chỉ Mersilk 3/0 kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0 kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 420 | Sợi | 12 Sợi/hộp
36 | Chỉ Mersilk 3/0 không kim hoặc tương đương | Chỉ không tan tự nhiên Silk số 3/0 không kim. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 204 | Sợi | 12 sợi/hộp
37 | Chỉ Nylon 1/0 kim tròn, kim dài 28mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 1. Loại kim cắt, kim tròn, kim dài 28mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 12 | Sợi
38 | Chỉ Nylon 2/0 kim tròn, kim tam giác, kim dài 26mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 2/0. Loại kim cắt, kim tròn, kim tam giác, kim dài 26mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 12 | Sợi | Hộp 12 sợi
39 | Chỉ Nylon 3/0 kim tam giác, kim tròn, kim dài 24mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0. Kim tròn, kim dài 24mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 2736 | Sợi | 12 sợi/ hộp
40 | Chỉ Nylon 4/0 kim tròn, kim tam giác, kim dài 20mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 4/0. Loại kim cắt, kim tròn, kim tam giác, kim dài 20mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 12 | Sợi | 12 Sợi/hộp
41 | Chỉ Nylon 5/0 kim tròn, kim tam giác, kim dài 16mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 5/0. Loại kim cắt, kim tròn, kim tam giác, kim dài 16mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 180 | Sợi | 12 Sợi/hộp
42 | Chỉ Nylon 6/0 kim tròn, kim tam giác, kim dài 14mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 6/0. Loại kim cắt, kim tròn, kim tam giác, kim dài 14mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 12 | Sợi | Hộp 12 sợi
43 | Chỉ Nylon 10/0 kim tam giác, kim tròn, 2 kim, kim dài 6,2mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 10/0. kim tam giác, kim tròn hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 60 | Sợi | Hộp 12 sợi
44 | Chỉ Prolen 0 kim tròn, kim tròn, kim dài 35mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 0 kim tròn, kim tròn, kim dài 35mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 36 | Sợi | Hộp 12 sợi
45 | Chỉ Prolen số 1 kim tròn, kim tam giác, 01 kim, kim dài 26mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 1 kim tròn, kim tam giác, 01 kim, kim dài 26mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 12 | sợi
46 | Chỉ Prolen 2/0 kim tròn, kim dài 25mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 2/0 kim tròn, kim dài 25mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 120 | Sợi | 12 Sợi/hộp
47 | Chỉ Prolen 3/0 kim tròn, 2 kim, kim dài 24mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 3/0 kim tròn, 2 kim, kim dài 24mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 36 | Sợi | 12 Sợi/hộp
48 | Chỉ Prolen 4/0 kim tròn, 2 kim, kim dài 20mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 4/0 kim tròn, 2 kim, kim dài 20mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 36 | Sợi | 12 Sợi/hộp
49 | Chỉ Prolen 5/0 kim tròn, 2 kim, kim dài 16mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 5/0 kim tròn, 2 kim, kim dài 16mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 60 | Sợi | 12 Sợi/hộp
50 | Chỉ Prolen 6/0 kim tròn, kim tam giác, 2 kim, kim dài 11mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 6/0 kim tròn, kim tam giác, 2 kim, kim dài 11mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 60 | Sợi
51 | Chỉ Prolen 7/0 kim tròn, kim tam giác, 2 kim, kim dài 8mm, kim nhỏ hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 7/0 kim tròn, kim tam giác, 2 kim, kim dài 8mm, kim nhỏ hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 72 | Sợi | Hộp 12 sợi
52 | Chỉ prolen 8/0 kim tròn,2 kim,kim dài 8mm hoặc tương đương | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 8/0 kim tròn,2 kim,kim nhỏ hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 36 | Sợi | Hộp 12 sợi
53 | Chỉ Polyglacxan số 1 (vicryl) kim tròn, kim dài 40mm hoặc tương đương | kim tròn, kim dài 40mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 1356 | Sợi | Hộp 12 sợi
54 | Chỉ Polyglacxan 2/0 (vicryl) kim tròn, kim dài 28mm hoặc tương đương | kim tròn, kim dài 28mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 684 | Sợi | Hộp 12 sợi
55 | Chỉ Polyglacxan 3/0(vicryl) kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương | kim tròn, kim dài 26mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 984 | Sợi | Hộp 12 sợi
56 | Chỉ Polyglacxan 4/0 (vicryl) kim tròn, kim dài 17mm hoặc tương đương | kim tròn, kim dài 17mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 240 | Sợi | Hộp 12 sợi
57 | Chỉ Polyglacxan 5/0 (vicryl) kim tròn, kim dài 17mm hoặc tương đương | kim tròn, kim dài 17mm hoặc tương đương. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 180 | Sợi | Hộp 12 sợi
58 | Chỉ Polyglacxan 6/0 (vicryl) hoặc tương đương | Số 6 kim tròn 1/2C, loại tự tiêu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 12 | Sợi | Hộp 12 sợi
59 | Chỉ Polyglacxan 7/0 (vicryl) hoặc tương đương | Số 7 kim tròn 1/2C, loại tự tiêu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 12 | Sợi | 12 sợi/hộp
60 | Chỉ thép số 5 kim tròn | Kim tròn, dài 45cm hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 20 | sợi | Hộp 12 sợi
61 | Chỉ thép Patella hoặc tương đương | Dài 60cm, kim 1/2C, kim tam giác vòng kim 120mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 10 | Sợi | Hộp 12 sợi
62 | Dụng cụ lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp | Được làm từ Polymer y tế, với đầu nối tiêu chuẩn. Vật liệu lọc khuẩn là sợi polypropylene tĩnh điện chất lượng cao, là vật liệu kị nước, không tốt cho sự phát triển của nấm, vi khuẩn và virus. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1300 | Cái | 100 cái/ thùng
63 | Dây garo | Thun co giãn, có băng dính để giữ cố định. Sử dụng được nhiều lần | 770 | Cái | 10 cái/ gói
64 | Dây hút đờm | Kích thước: 10Fr, 12Fr, có khoá, vô trùng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 119600 | Cái | 100 cái/hộp
65 | Dây Oxy số 10; số 12 | Chất liệu: nhựa dẻo, kích thước: 10Fr, 12Fr | 900 | sợi
66 | Dây Oxy 2 lỗ số 10; số 12 | Chất liệu: nhựa dẻo, kích thước: 10Fr, 12Fr, 2 lỗ thở. | 6900 | cái
67 | Dây truyền bơm tiêm điện dài 60-150cm | Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối , khóa bảo vệ: cap connector, ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 140cm. Sản phẩm được tuyệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương | 5050 | cái
68 | Dây truyền dịch có kim bướm | Dây truyền dịch 20 giọt có kèm kim bướm .Tiệt trùng 100%. Chất liệu: nhửa dẻo PVC, hoặc AVA , dây trong suốt. Độ dài dây 170cm. Ф3mm, khử khuẩn bằng khí EO. Đầu chọc có lỗ thông hơi. Khoá và bánh xe đủ nhạy, dễ điều chỉnh tốc độ dịch chảy, Các đầu nối không bị hở, Có bầu nhỏ giọt. Có vị trí bổ sung thuốc. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương | 90850 | cái
69 | Dây truyền dịch chịu áp lực cao | Dây truyền dịch có kim đầu kim sắc nhọn, từ vật liệu inox không gỉ, không bị cặn trong, có nắp đậy bảo vệ, van thoát khí có màng lọc khí vô khuẩn, buồng nhỏ giọt và ống nhỏ giọt có thiết kế màng lọc dịch, trong dễ quan sát theo dõi đếm giọt, dây mềm dẻo không gãy gập. Chiều dài dây 1500mm. | 23700 | cái | Thùng/ 500 cái
70 | Dây truyền máu | Chất liệu: PVC y tế không gây sốt, không độc, vô trùng. Chiều dài dây (chưa kim) ≥135cm, kim 18G x 1 1/2, bầu đếm giọt có 2 phần bầu trên và bầu dưới, có màng lọc bầu trên 180 micron. | 3120 | cái | Thùng/ 400 cái
71 | Dây hút dịch trong mổ vô trùng | Chất liệu: PVC y tế, dài 150cm, vô trùng | 990 | cái | Túi/Cái
72 | Dây + vòi hút dịch (đk vòi 3mm) | Chất liệu: Vòi: nhựa y tế, dây silicon hoặc tương đương. Vô trùng | 140 | cái | 1 Cái/ Gói
73 | Drain dẫn lưu ( Drain Penrose) | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, đã tiệt trùng, sử dụng 01 lần. Chiều dài 290 ± 10mm, chiều rộng 25 ± 1mm, chiều dày 01 lớp ≥ 0,15mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 59 | cái
74 | Đè lưỡi gỗ | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Quy cách: 2 x 20 x 150mm | 6500 | cái
75 | Đĩa petri thủy tinh Đk 7cm | Chất liệu: thủy tinh, không mốc không xước. - Đường kính khoảng 7 cm, cao 15mm - Vô trùng | 780 | cái
76 | Đĩa petri thủy tinh Đk 9cm | Chất liệu: thủy tinh , không mốc không xước. - Đường kính khoảng 9 cm, cao 15mm - Vô trùng | 650 | cái
77 | Đĩa petri nhựa Đk 9cm | Chất liệu: nhựa, không mốc không xước. - Đường kính khoảng 7 cm, cao 9mm - Vô trùng | 500 | cái
78 | Găng tay phẫu thuật vô trùng số 6.5, 7, 7.5, 8 | Được sản xuất theo công nghệ phủ màng polymer chống dị ứng da tay, phủ bột chống dính. ISO 13485 hoặc tương đương | 27550 | đôi
79 | Găng tay rời số 7; 7,5 | Găng khám các cỡ, sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, phủ bột chống dính, có độ đàn hồi tốt, không kích ứng da. ISO 13485 hoặc tương đương | 488000 | Đôi | Thùng/500 đôi
80 | Găng tay nilon | Chất liệu: nylon không độc, an toàn, bền. | 131850 | đôi
81 | Găng tay không vô trùng không có bột Talc | Được sản xuất theo công nghệ phủ màng polymer chống dị ứng da tay. Không có bột Talc. ISO 13485 hoặc tương đương | 750 | đôi
82 | Gạc đắp vết thương vô trùng 6x10cm | Kích thước: 6cm x 10cm. Chất liệu: Gạc hút nước 100% cotton va bông tự nhiên tính chế. | 33200 | cái | 10 cái/ gói
83 | Gạc đắp vết thương vô trùng 6x15cm | Kích thước: 6cm x 15cm. Chất liệu: Gạc hút nước 100% cotton va bông tự nhiên tính chế. | 24500 | cái | 10 cái/ gói
84 | Gạc đắp vết thương vô trùng 10x20cm | Kích thước: 10cm x 20cm. Chất liệu: Gạc hút nước 100% cotton va bông tự nhiên tính chế. | 33550 | cái | 10 cái/ gói
85 | Gạc dẫn lưu TMH 0,75x200x 4lớp | Chất liệu: Gạc hút nước 100% cotton va bông tự nhiên tính chế. | 2100 | cái
86 | Gạc meche phẫu thuật vô trùng 3,5cmx75cmx 6 lớp có cản quang | Gạc meche phẫu thuật vô trùng 3,5cm x75cm x 6 lớp, cản quang, vô trùng | 10750 | cái | 3 cái/gói
87 | Gar mét | Chất liệu: Gạc hút nước 100% cotton va bông tự nhiên tính chế. | 430 | mét
88 | Gar đắp bỏng ( Vaselin) | Gạc thông thoáng, không dính cấu tạo bởi các mắt lưới polyester, phân tán trong vaselin, giúp thay băng không đau và lành thương trong môi trường ẩm. Vô trùng | 2200 | cái
89 | Gar phẩu thuật vô trùng | Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp, cản quang, vô trùng. | 25450 | cái
90 | Gar ổ bụng có cản quang | Kích thước: 30cm x 35cm x 8 lớp, cản quang, vô trùng. | 10450 | cái
91 | Gar băng mắt | Chất liệu: Gạc hút nước 100% cotton va bông tự nhiên tính chế. | 850 | cái | 10 cái/gói
92 | Gạc lót đốc kim vô trùng | Chất liệu: Gạc hút nước 100% cotton va bông tự nhiên tính chế. | 16950 | cái | 10 cái/ gói
93 | Gar thận nhân tạo vô trùng 3,5x4,5x80lớp | Kích thước: 3,5cm x4,5cm x 80 lớp, cản quang, vô trùng. | 14000 | cái | 03cái/gói
94 | Gar cầu đa khoa vô trùng có cản quang Ф 30 x 4 lớp | Kích thước: Ф 30 x 4 lớp, cản quang, vô trùng | 26300 | cái
95 | Giấy thấm lọc tròn | Đường kính: 110mm, 125mm, lọc ổn định pH=0-12, nhiệt độ đến 120°C | 25 | Hộp | 100tờ
96 | Giấy thử pH chia nhỏ độ | Giấy thử pH, đo pH= 1-12 cùng bảng màu đối chiếu để xác định pH | 4 | Hộp
97 | Giấy in nhiệt 8.0 cm | Đường kính 8 cm | 30 | cuộn
98 | Giấy thử nhiệt hấp tiệt trùng | Giấy thử nhiệt hấp, kích thước: 1,25cm x 50m | 100 | cuộn | 84 cuộn/thùng
99 | Hộp nhựa chia thuốc hàng ngày 4 ngăn | Chất liệu: nhựa y tế, chia 4 ngăn | 2950 | hộp | 01cái
100 | Hệ thống hút kín số 12,14 (Dây hút đờm vô trùng) | Chất liệu Polyurethan, khi hút đờm vẫn duy trì đường thở. ISO 13485 | 70 | Cái | Gói/1 cái
101 | Khẩu trang giấy có nẹp mũi | Khẩu trang giấy không tiệt trùng 3 lớp (dây đeo) | 41550 | cái | 50 cái/hộp
102 | Khẩu trang giấy vô trùng có nẹp mũi 3 lớp | Khẩu trang giấy tiệt trùng 3 lớp (dây đeo) | 20900 | cái | 1 Cái/ gói
103 | Kim bướm G23 | Dây dẫn chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập. Đạt tiêu chuẩn GMP. ISO 13485 | 450 | cái | 1 cái/gói
104 | Kim chọc dò tủy sống số 18 đến số 29 | Kim chọc tủy sống 18G - 29G, Đường kính kim 3,5". | 500 | cái | 1 Cái/ Gói
105 | Kim chọc tủy xương (dùng cho Huyết học) | Cỡ kim: 16G - Kim dùng 1 lần, chiều dài kim 28 mm, điều chỉnh được từ 8 - 45 mm - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim . Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | cái
106 | Kim kích thích điện hai nòng nhỏ 26G, L50 | Kích cỡ: 26G, dài 50mm.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 15 | cái
107 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cứa chích thuốc, các cỡ. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương hoặc tương đương. G24 19mm 19ml/min | 21300 | cái | Hộp/100 cái
108 | Kim luồn tĩnh mạch số 18G để chọc dò màng phổi | Kim luồn tĩnh mạch có cánh. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương | 100 | cái | 100 cái/ hộp
109 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em số 23,24 | Catheter được làm bằng chất liệu FEP. Đầu kim vát 3 mặt. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm & lưu được trong mạch máu đến 72 giờ. Thành kim mỏng, có Luer lock , Cỡ kim 24G. Tốc độ dòng chảy khác nhau tuỳ thuộc vào số kim, Kích thước đạt tiêu chuẩn quốc tế. | 2750 | cái | Hộp/100 cái
110 | Kim nhựa các cỡ số 18; 22; 23; 25 | Thành phần cấu tạo: Đốc kim Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, được gắn chặt với thân kim. Thân kim: Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh trong điều kiện bình thường, không bị oxy hóa; bề mặt kim tiêm nhẵn, bóng; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ, có nắp chụp bảo vệ. Nắp chụp kim: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, dễ dàng tháo lắp khi sử dụng Cỡ kim 18G; 22G; 23G; 25G. Không buốt, Không độc, Không gây sốt. Vô trùng. tiêu chuẩn ISO 13485 | 209000 | cái | Hộp/100 cái
111 | Kim châm cứu loại 4cm | Vô khuẩn, dùng 1 lần. | 45000 | Cây | 10 cây/vỉ
112 | Kim châm cứu loại 6cm | Vô khuẩn, dùng 1 lần. | 45000 | Cây | 10 cây/vỉ
113 | Kim châm cứu loại 10cm | Vô khuẩn, dùng 1 lần. | 5000 | cây | 10 cây/vỉ
114 | Kim đẩy chỉ vô trùng dùng 1 lần | Vô khuẩn, dùng 1 lần. | 1000 | Cây | Vỉ 5 cây
115 | Lưỡi dao mổ số 10; số 11; số 15, số 20 | Chất liệu kim loại không gỉ. Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương, ISO 13485 | 4000 | cái
116 | Lam kính thường | Chất liệu thủy tinh, hình chữ nhật | 340 | Hộp | 72cái
117 | Lamen | Chất liệu thủy tinh trong suốt hình vuông | 230 | Hộp | 100cái
118 | Lancet (kim lấy máu) | Kim chích máu. tiêu chuẩn ISO 13485 9001 | 3200 | cái
119 | Lọ đựng bệnh phẩm (100ml) | Nhựa PS trắng trong | 900 | cái
120 | Lọ đựng bệnh phẩm (50ml) | Nhựa PS trắng trong | 15200 | cái | 100 cái/ túi
121 | Lọ vô trùng lấy bệnh phẩm | Nhựa PS trắng trong. Đóng gói từng cái, vô trùng. | 3700 | cái
122 | Merocel cầm máu mũi loại có dây (vật liệu cầm máu) | Cấu trúc thanh ngang, các lỗ nhỏ thấm hút cách đều nhau. Khả năng thấm hút gấp 15 lần, Đường viền có lớp bôi trơn, Thiết kế có dây rút, dễ thao tác khi tháo băng. Làm ẩm bằng cách xịt nước muối để miếng gạc nở rộng dễ sử dụng - Vô trùng, rút chân không - Kích thước: 8cm x 1,5cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC | 100 | Miếng | Hộp/10 miếng
123 | Mũ giấy vô trùng 21 inchs (màu xanh) | Gạc không dệt không hút nước PP: 14-18g/㎡. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Được tiệt trùng đóng gói từng cái riêng biệt. | 27000 | cái | 1 cái/gói
124 | Mũ giấy không vô trùng 21 inchs (màu xanh) | Gạc không dệt không hút nước PP: 14-18g/㎡. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 57000 | Cái | 100 cái/hộp
125 | Mask thở oxy có túi dự trữ khí | PVC y tế, Mềm, Mask oxy, dây 1.8m, có nẹp mũi không sắc nhọn, vô trùng | 80 | Cái | 1 cái/túi
126 | Mask thở oxy không có túi dự trữ khí | PVC y tế, Mềm, Mask oxy, dây 1.8m, có nẹp mũi không sắc nhọn, vô trùng | 50 | Cái | 1 cái/túi
127 | Mask thở các cỡ cho người lớn & trẻ em | Mask thở oxy người lớn, trẻ em. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 25 | Cái | 1 cái/túi
128 | Mask thanh quản Igel số 2.5;3;3.5 | Chất liệu: Silicon. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 3 | cái
129 | Mặt nạ ampu | Mặt nạ ampu không có cao su. Có thể phân hủy được, do vậy loại bỏ được nhiễm bẩn trong bệnh nhân. Tấm đệm được thổi phồng trước. Có kích cỡ phù hợp với các bệnh nhân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 10 | cái | 1 Cái/ Gói
130 | Mặt nạ thở khí dung | Chất liệu làm bằng nhựa PVC, gồm cốc đựng thuốc, dây dẫn khí dài 2m, dây đeo mask và mask, có bao bảo vệ, dùng cho y tế | 85 | Cái | 1 cái/túi
131 | Ống nội khí quản 2 nòng các cỡ | Chất liệu: nhựa PVC, không latex. Lưu 29 ngày, độ cong chuẩn 105 độ, có đường cản quang trên thân ống. Có bóng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 20 | cái
132 | Ống nội khí quản các cỡ (3;4;5;6;7,5; 8; 8,5) | Loại có bóng chèn được làm từ nhựa nguyên sinh trong y tế | 1100 | Cái | 1 cái/túi
133 | Ống nội khí quản kèm ống hút (6.0, 7.0, 7.5, 8.0) | Nguyên liệu PVC trong suốt, nhạy nhiệt cứng khi chèn và mềm tại nhiệt độ cơ thể. Có đường cản quang. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 200 | cái | 1 Cái/ Gói
134 | Ống nội khí quản lò xo có bóng số 5 đến 8.5FR | Ống nội khí quản lò xo chống xoắn, không quá cứng, không quá mềm, đầu tù an toàn, mắt Murphy trơn tù. Nguyên liệu PVC phủ silicone, không latex. Có bóng chèn số 5 đến 8.5 FR. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 14 | cái | 1 Cái/ Gói
135 | Ống nội khí quản hút trên cuff | Đầu tù an toàn. Nguyên liệu PVC phủ silicone, không latex. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 1 | Cái | 1 Cái/ Gói
136 | Ống thở chữ T (T-Piece) | Chất liệu: nhựa dẻo y tế, vô trùng. | 35 | Cái | Thùng 50 cái
137 | Ống nghiệm thủy tinh các loại | Chất liệu: thủy tinh. | 3500 | cái
138 | Qủa bóp huyết áp kế | Chất liệu: cao su y tế chất lượng tốt, đóng gói riêng từng quả trong hộp giấy. Có van. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 12 | cái
139 | Sáp xương ( vật liệu cầm máu sinh học) | Chất liệu: sáp ong tinh chế và isopropyl palmitate. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 160 | miếng | Hộp 12 miếng
140 | Spongel 7x5x1cm (vật liệu cầm máu sinh học) hoặc tương đương | Vật liệu cầm máu tự tiêu dạng xốp, kích thước 7cm x 5cm x 1cm, vô trùng | 440 | miếng | hộp 10 miếng
141 | Surgicel 10x20cm ( vật liệu cầm máu sinh học) hoặc tương đương | Vật liệu cầm máu tự tiêu, vô trùng. Kích thước: 10cm x 20cm. | 110 | Miếng | Hộp/5 miếng
142 | Tấm trải ni lon 0,8x1,2m, 1mx1,5m | Chất liệu: PE, vô trùng. Kích thước: 0,8x1,2m, 1mx1,5m | 3550 | tấm
143 | Miếng áp (opsite) dùng trong phẫu thuật thủ thuật cỡ 35x35cm (Tấm da vùng mổ) | Kích thước 35 x 35 cm, có keo Acrylate, vô trùng | 250 | cái
144 | Miếng áp (opsite) dùng trong tán sỏi qua da cỡ 45x45cm | Kích thước: 45x45cm, vô trùng | 150 | Cái
145 | Thông phổi từ số 20 đến số 32 | Chất liệu cao su y tế, Sản phẩm được tuyệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương. | 120 | cái | 1 Cái/ Gói
146 | Thông chữ T các số 14-18 | Chất liệu cao su y tế, Sản phẩm được tuyệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương. | 10 | cái | 1 Cái/ Gói
147 | Thông dạ dày các cỡ (stomach tube) | Ống có chất liệu Polyurethan , lưu lâu không thấm nước. | 2850 | cái | 1 Cái/ Gói
148 | Thông Foley hai nhánh số 14-28 các cỡ | Ống thông đường tiểu 2 nhánh với bóng chèn 30ml/cc, dùng cho người lớn. Sản phẩm được phủ 100% silicone. Sản phẩm được tuyệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương. | 2150 | Cái | 1 cái/túi
149 | Thông Foley ba nhánh số 18-22 các cỡ | Ống thông đường tiểu 3 nhánh với bóng chèn 30ml/cc, dùng cho người lớn. Sản phẩm được phủ 100% silicone. Sản phẩm được tuyệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương. | 190 | Cái | 1 cái/túi
150 | Thông hậu môn các cỡ | Chất liệu cao su y tế, Sản phẩm được tuyệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương. | 950 | cái
151 | Thông tiểu Nelaton số 10-14 các cỡ (Urethral catheter) | Chất liệu cao su y tế, Sản phẩm được tuyệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương. | 250 | cái | 1 cái/túi
152 | Thông trái bí số 22 đến 28 | Chất liệu cao su y tế, Sản phẩm được tuyệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương. | 230 | cái
153 | Thông Double J từ số 4 đến số 7 (Sonde niệu quản) | Chất liệu cao su y tế, Sản phẩm được tuyệt trùng 100%, Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2012, tiêu chuẩn châu âu CE hoặc tương đương. | 80 | Cái | 1 cái/túi
154 | Tăm bông vô trùng lấy bệnh phẩm | Chất liệu: ống, nắp, que bằng nhựa, đầu cotton, chiều dài tối thiểu 150mm, tiệt trùng bằng EO Gas. .Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 3000 | Que | 100 Que/ gói
155 | Tăm bông đũa mảnh thép vô trùng lấy bệnh phẩm | Hàn kín vô trùng từng que. Dùng để lấy các mẫu bệnh phẩm quệt tế bào. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 300 | cái
156 | Túi hậu môn nhân tạo loại kín | Đường kính đế dán lớn giúp tăng diện tích tiếp xúc, độ bám dính cao. Chất liệu đế dán hoàn toàn không gây dị ứng, bảo vệ da tối ưu. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương hoặc tương đương | 5 | cái | 1 Cái/ Gói
157 | Túi hậu môn nhân tạo loại xả | Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi xả. Đế làm từ hydrocolloid bảo vệ da. Tích hợp khóa cuốn và có lọc khí chống mùi. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương hoặc tương đương | 20 | cái | 1 Cái/ Gói
158 | Túi laser | Màng PP, PE. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 650 | cái
159 | Túi nilon vô trùng bọc máy C-Arm | Màng PP, PE. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 50 | cái
160 | Túi nilon vô trùng màu trắng bọc kính hiển vi phẫu thuật | Kích thước: 120cm x 170cm. Màng PP, PE. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 100 | cái
161 | Túi đựng oxy (10 lít) | Túi dự trữ oxy 10 lít. Được làm bằng cao su y tế hoặc nylon không độc, dễ dàng để làm sạch, an toàn, bền. | 20 | cái
162 | Túi đựng nước tiểu 2500ml | Không độc hại, đạt độ dẻo, dai, không bị rách thủng. Có vạch chia đơn vị tính.có bao chứa an toàn đi kèm. | 9025 | cái
163 | Túi khí ampu (túi khí bóp bóng) | Chất liệu: cao su y tế, không độc hại | 10 | cái
164 | Túi chườm nóng | Chất liệu: cao su y tế, không độc hại, chịu được nhiệt độ cao (~120°C), dễ dàng làm sạch, an toàn, bền. | 4 | cái
165 | Túi chườm lạnh | Chất liệu: nylon không độc, dễ dàng làm sạch, an toàn, bền. | 1 | cái
166 | Vòng su thắt trĩ | Dùng trong thắt trĩ làm bằng chất liệu cao su y tế chất lượng cao. | 7 | Hộp | H/100
Hóa chất thường quy:
167 | Acid Citric tinh khiết | Điều chỉnh độ acid, chống oxy hóa. Hàm lượng: >99%. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 310 | kg
168 | Cloramin B | Dạng bột. Dễ dàng hoà tan trong nước. | 1 | kg
169 | Keo dán lam | Dùng để dán lam kính và lamen để lưu tiêu bản. | 6 | cái
170 | Clotest (Pylorytes) | Dùng trong nội soi chẩn đoán H.Pylori | 6900 | test
171 | Cồn 70 độ | Trong, không lắng cạn, đảm bảo được đúng độ cồn (70° ± 0,5) | 5460 | Lít
172 | Cồn 96 độ | Trong, không lắng cạn, đảm bảo được đúng độ cồn (96° ± 0,5) | 120 | Lít
173 | Cồn tuyệt đối | Trong, không lắng cạn, đảm bảo được đúng độ cồn (99° ± 0,5) | 60 | Lít
174 | Cidex OPA (ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 công thức không gây ăn mòn, có bảng vật liệu tương thích) | ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 công thức không gây ăn mòn, có bảng vật liệu tương thích | 205 | Can | 5 lít
175 | Cidex dùng để ngâm tiệt trùng dụng cụ nội soi (50% Acetylcaprolactam +30% Hydrogen peroxyde sau khi hoạt hóa tạo thành peracetic acid 1500ppm-900ppm) | 50% ACE hoặc tương đương acetylcaprolactam+30% Hydrogen peroxyde sau khi hoạt hóa tạo thành peratic acid 1500ppm-900ppm. Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương | 37 | can | 5 lít
176 | Cidezym (enzyme protease 5%) | Thành phần: hỗn hợp 5 enzyme với nồng độ sử dụng 0,05-0,5%. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 69 | Chai | 1 lít
177 | Dầu ced (Dầu soi KHV) | Dùng để soi kính hiển vi. | 3 | lọ | 500ml
178 | Glucosa tinh khiết | Glucose bột | 52 | kg
179 | Gel bôi trơn KY hoặc tương đương | Đảm bảo độ trơn, mịn, không bị đổ chảy, không hỏng dây nội soi | 110 | lọ
180 | Formol | Hoá chất dùng để xét nghiệm mô bệnh học | 12 | Lít
181 | Glycerin | Hoá chất dùng để xét nghiệm mô bệnh học. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương. | 34 | lít
182 | Giêm sa mẹ | Giêm sa nhuộm tế bào. Đạt tiêu chuẩn ISO, hoặc TCVN , hoặc TCCS, hoặc tương đương. | 1 | lít
183 | Hematoxylin (dạng bột) | Hoá chất dùng để xét nghiệm mô bệnh học | 2 | Hộp | 12 lọ/ hộp
184 | Microshield 2% (Chlorhexidine 2%) | Dung dịch sát khuẩn Microshield 2% | 690 | Lọ | 500ml
185 | Microshield 4% (Chlorhexidine 4%) | Dung dịch sát khuẩn Microshield 4% | 29 | Can | 5lít
186 | Microshield Handrub (Ethanol 75%) | Chứa Chlorhexidine digluconate >0,5% (v/v); ethanol >75% (v/v). Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương hoặc tương đương | 538 | lọ | 500ml
187 | Oxy già 3% | H2O2 3%V | 33 | chai | 500ml
188 | Parafin dầu 500ml | Parafin dầu 500ml, nhiệt độ sôi 300°C. Xilong hoặc tương đương. | 70 | Chai | 500ml
189 | Parafin sáp | Màu trắng đục. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 65 | kg
190 | Viên nén khử khuẩn (Troclosense Sodium) | 50% Sodium dichloroisocyanurate 2,5g, trọng lượng 5g. | 35200 | viên
191 | Thuốc tẩy Javen | Có màu hơi xanh, có mùi đặc trưng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3660 | lít
192 | Toluen | Hàm lượng ≥98%. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 57 | chai | 500ml
193 | Test hóa học kiểm soát tiệt trùng hơi nước | Thiết kế dạng que giấy dài có vạch mực chỉ thị hóa học. Vạch mực chuyển từ trắng qua đen sau khi quá trình xử lý tiệt trùng hơi nước. Sủ dụng với nhiệt độ hấp 121°C hoặc 134°C. Thành phần không chứa Chì gây độc hại. | 2100 | miếng | 100 miếng/hộp
194 | Vôi soda ngoại | Vôi soda hạng hạt. Chứa Sodium Hydroxide và Calcium hydroxide. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 105 | kg | 5 Kg/ Can
195 | Dung dịch xịt dùng ngoài để chống loét | Thành phần gồm: corpitolinol 60 + acid linolenique + acid palmitique. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | lọ
Vật tư tiêu hao và y dụng cụ Răng hàm mặt
196 | Bộ lèn | hỗ trợ tối đa cho công tác lèn chăt ống tủy. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 3 | Lọ
197 | Chỉ co nướu (nha khoa) | Làm từ 100% các sợi cotton đan vào nhau với một kết cấu đặc biệt và tinh khiết, không ngâm tẩm hóa chất. Khả năng hấp thụ chất lỏng (dịch nướu, máu) cao hơn 30% so với các loại chỉ co nướu khác. Hộp 330cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2006, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. | 1 | Cuộn
198 | Chỉ nha khoa | Đường kính nhỏ, dễ trượt qua kẽ răng, kể cả những kẽ răng hẹp, không dễ bị tưa khi sử dụng. Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương, tách kẻ răng sau khi trám thẩm mỹ, dài 50m | 12 | Cuộn
199 | Chốt ống tủy các cỡ | Đường kính: 1.25mm, 1.375mm, 1.5mm, 1.75 mm có mã màu dễ nhận biết, tiêu chuẩn CE hoặc tương đương | 12 | Cái
200 | Chổi đánh bóng (nha khoa) | Chổi đánh bóng sau khi cạo vôi răng, tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. | 60 | Cái
201 | Comphorate (CMC) (nha khoa) | Comphorate nha khoa | 5 | lọ
202 | Dung dịch bơm rửa ống tủy | Dung dịch bơm rửa ống tủy có tính chất đệm, ổn định độ pH. Kháng khuẩn tốt, phổ diệt khuẩn rộng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | tuýp
203 | Dung dịch làm mềm côn | Dung môi gốc d-limonene để lấy gutta percha trong tái điều trị tủy.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | lọ
204 | Calci che tủy chiếu đèn | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | lọ
205 | Trâm dũa ống tủy canxi hóa | Trâm gai đủ số, dùng để loại bỏ mô tủy trong quá trình điều trị. Kích cỡ: 10, 15, 20, 25, 30, 35. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 50 | cái
206 | Eosin (6 lọ/hộp) | Hoá chất dùng để xét nghiệm mô bệnh học | 2 | hộp | 6 lọ/hộp
207 | Sáp lá | Sáp lá dùng trong phục hình răng.Dễ tan chảy bởi nhiệt, mềm, dẻo, dai, dễ định vị theo hình dạng mong muốn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | hộp | 250g
208 | Bộ nạo túi nha chu | Chất liệu: inox hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Bộ | 7 cây
209 | Bộ kit trám xoang II | Gồm 01 khay và 05 cây trám xoang với các kích thước mũi khác nhau, phù hợp với chỉ định điều trị của bác sĩ. Mỗi cây trám đều có 2 đầu: đầu tròn- đầu dẹt, đầu mỏ vịt, đầu tròn hoặc đầu dẹt. Tay cầm bằng thép không gỉ, dễ dàng sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2006, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. | 1 | bộ
210 | Bảng so màu răng | Gồm 5 nhóm: Nhóm 1 sáng nhất (2 thẻ), nhóm 2 (7 thẻ), nhóm 3 (7 thẻ), nhóm 4 (7 thẻ), nhóm 5 tối nhất (3 thẻ). Trong nhóm 2,3,4 các thẻ với tông màu khác nhau được chia thành 3 cột, ký hiệu bằng chữ L(Trái): vàng nhất, M(Giữa): trung gian, R(Phải): đỏ nhất. Độ bão hòa màu từ 1(nhạt nhất) đến 3 (đậm nhất) | 1 | cái
211 | Thước nội nha | Thước đo trâm nội nha Chất liệu nhựa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | cái
212 | Nạy chân răng | Dùng để nạy chân răng. Có kích thước đường kính phần nạy khác nhau, đầu thẳng hoặc đầu cong, phù hợp với nhiều chỉ định của bác sĩ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2006, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. | 10 | cái
213 | Mũi đánh bóng composite | Chất liệu: đá. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | cái
214 | Vật liệu trám bít MTA | Thành phần bao gồm xi măng sửa chữa tổng hợp trioxide khoáng sản. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | tuýp
215 | Côn giấy các cỡ | Thấm hút dịch/máu trong ống tủy khi sửa soạn và bơm rửa. Được vô trùng, kích thước quy định theo mã màu. 200 cái/hộp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2006, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. | 16 | hộp | 200 cái/ hộp
216 | Đai nhám kẽ | Sợi nhám kẽ siêu mỏng nhưng rất chắc chắn. Bền chắc dẻo dai với nhiều độ mịn khác nhau. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | gói
217 | Kẹp giấy cắn | Kẹp giấy cắn, dài 140mm - 155mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | cái
218 | Khăn giấy sát khuẩn nhanh (vệ sinh dụng cụ nha khoa) | Dạng gạc lưới có tẩm 0,5% Chlorhexidine Acetate. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | hộp | 200 tờ/ hộp
219 | Bio ceramic sealer trám bít ống tủy | Cement trám bít ống tủy vĩnh viễn với tính tương hợp sinh học cao. Độ pH cao của Calcium Hydroxide (Ca(OH)2), CeraSeal có khả năng kháng khuẩn cao giúp hạn chế tối đa sự hình thành của vi khuẩn trong ống tủy. Không co, không giãn nở. Độ cản quang cao. Hộp 2g. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2006, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. | 3 | ống
220 | Dầu bảo quản tay cầm mũi khoan | Dầu bôi trơn tay khoan giúp kéo dài tuổi thọ tay khoan nha khoa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 11 | lọ
221 | Đài cao su đánh bóng | Cao su đánh bóng, tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. | 80 | cái
222 | Kim nong ống tuỷ (reamer) | Hợp kim không rỉ ISO 13485-2003 | 600 | cái
223 | Kim gai lấy tủy | Hợp kim không rỉ ISO 13485-2003 | 500 | cái
224 | Kim nha khoa | Đầu kim sắc bén giúp gây tê không đau, kích cỡ: 27G | 3000 | cái
225 | Mặt gương nha khoa | Phần vỏ bọc kim loại, mặt gương sáng bóng dễ dàng thao tác. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 80 | cái
226 | Ống hút nước bọt | Ống hút làm bằng nhựa, sử dụng để hút nước bọt trong nha khoa | 3200 | cái
227 | Ống hút phẫu thuật | Ống hút làm bằng nhựa dẻo được tiệt trùng | 65 | cái
228 | Que lấy chất hàn 2 đầu | Que đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | cái
229 | Tăm bôi keo | Cọ tăm bông siêu nhỏ dùng để quét keo dán nha khoa sử dụng một lần. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | hộp | 100 cái/ hộp
230 | Chất lấy dấu (alginate) | Chất liệu bột chuyên dụng, trộn với nước để lấy dấu răng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 40 | gói
231 | Cao su lấy dấu lỏng | Độ ổn định tốt, tính chảy tốt, hộp 2 hủ hoặc tương đương | 12 | cặp
232 | Cao su lấy dấu đặc, vừa | Độ cứng cao, hình thái bền vững, hộp: 2 hủ: nền và chất xúc tác | 12 | Cặp
233 | Composite lỏng | Độ nhớt thấp, tính cơ học cao, không chạy lan nhưng vẫn chảy dễ dàng | 12 | Lọ
234 | Composite đặc màu A1,A2,A3,A3.5 | Là vật liệu composite quang trùng hợp, mang lại những lợi thế đáng kể về tính thẩm mỹ, khả năng đánh bóng, khả năng chống mài mòn và độ bền gãy. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 22 | Ống
235 | Composit Opaque màu A2, A3,A3.5 dạng nhộng | Có tính huỳnh quang. Thao tác tuyệt vời mà không dính dụng cụ. Composite Nanohybrid, dễ dàng sử dụng cho phục hồi răng sau và răng trước. Độ kháng gãy, độ bền và kháng mòn tốt, cản quang. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | viên
236 | Ciment trám răng hàm (Fuji IX) | Cement trám hoàn tất(15g+ 8g). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 24 | Cặp
237 | Ciment gắn cầu, gắn mão | Vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | lọ
238 | Calcium hydroxide ( nha khoa) | Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | Lọ
239 | Costimol (nha khoa) | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | Lọ
240 | Etching | Dùng cho nha khoa, dùng để làm xói mòn bề mặt răng và men răng tạo độ nhám. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | ống
241 | Eugenol (nha khoa) | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | Lọ
242 | Gutta percha (nha khoa) | Loại có khấc. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 48 | hộp | 120 cây/ hộp
243 | Kẽm oxyt ( nha khoa) | Hỗn hợp với khoảng 0,5% sắt (III) oxit (Fe2O3), zincite và hemimorphite | 3 | kg
244 | Lentulo (nha khoa) | Dụng cụ nhỏ, có khấc. Được dùng với tay khoan khuyủ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 290 | Cái
245 | Thuốc diệt tủy răng | Khả năng giảm kích ứng tốt đối với những cùi răng sống | 12 | Lọ
246 | Ponding (keo dán Composite) | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | lọ
247 | Thạch cao trắng, vàng | Có thể trộn với tỷ lệ kết hợp thấp, hạt mịn. Dễ trộn và độ cứng ban đầu ổn định | 15 | kg
248 | Thuốc đánh bóng | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 120 | cái
249 | Bơm tiêm nha khoa sắt | Chất liệu inox hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 13 | cái
250 | Bẫy nhổ răng các loại | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | cái
251 | Bẩy sáp làm răng giả | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | cái
252 | Cán gương | Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | cái
253 | Cây nạo ngà | Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 7 | cái
254 | Cây nạo xương ổ | Chất liệu: làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | cái
255 | Cung buộc xương hàm | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Cái
256 | Đầu cạo vôi siêu âm các loại | Đầu cạo vôi siêu âm, phù hợp cho máy NSK. Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương. | 20 | cái
257 | Khay lấy dấu nhựa | Chất liệu: nhựa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Cái
258 | Kính đánh thuốc | Phiến kính 15cm x 10cm x 1cm, trong, sáng màu. | 2 | cái
259 | Chêm gỗ | Chêm gỗ dùng trong điều trị nha khoa | 5 | cái
260 | Đai trám plastic | Chất liệu: nhựa dèo, sử dụng trong trám răng | 6 | cái
261 | Đai trám kim loại | Chất liệu: hợp kim không gỉ, sử dụng trong trám răng | 12 | cái
262 | Cây giữ đai trám | Cây giữ đai trám sử dụng trong việc giữ đai trám răng | 7 | Cái
263 | Glyde bôi trơn ống tủy | Bôi trơn, giúp giảm nguy cơ gãy dụng cụ trong ống tủy, rửa sạch hoàn toàn ống tủy | 3 | lọ
264 | Micromotor răng | Tốc độ quay tối đa 35.000 vòng/phút, Có Pedal điều khiển tắt/mở, Có thể xoay hai chiều trái và phải | 3 | cái
265 | Mũi kim loại mài nhựa mịn, thô (loại HP) | Làm bằng hợp kim không gỉ. tiêu chuẩn ISO 13485-2007 | 30 | Cái
266 | Mũi khoan kim cương nha khoa các loại (loại FG) | Làm bằng hợp kim đầu tác dụng phủ hạt kim cương dùng mài răng. tiêu chuẩn ISO 13485-2003 | 100 | Cái
267 | Mũi khoan ống mang chốt (nha khoa) | Làm bằng hợp kim không gỉ. tiêu chuẩn ISO 13485-2005 | 16 | cái
268 | Mũi khoan cắt xương (loại Hp, FG) | Làm bằng hợp kim không gỉ. tiêu chuẩn ISO 13485-2006 | 40 | Cái
269 | Mũi khoan Gates (nha khoa) hoặc tương đương | Làm bằng hợp kim không gỉ. tiêu chuẩn ISO 13485-2007 | 20 | cái
270 | Mũi khoan Endo-Z (nha khoa) hoặc tương đương | Làm bằng hợp kim không gỉ. tiêu chuẩn ISO 13485-2008 | 30 | Cái
271 | Kẹp gắp nha khoa | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Dùng để kẹp bông, gạc. Có thể hấp được. | 20 | cái
272 | Kềm bấm xương ổ | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương | 3 | cái
273 | Kềm bẻ móc nha khoa | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Đầu kìm lõm, dùng để uốn, bẻ dây cung hỗ trợ trong chỉnh nha. | 4 | cái
274 | Kềm nhổ răng các loại | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Kềm nhổ răng hàm trên có cổ thẳng hay hình lưỡi lê, kềm nhổ răng hàm dưới có cổ vuông. | 10 | cái
275 | Kim bơm rửa nội nha | Đầu kim dùng đưa dung dịch sát khuẩn, bơm rửa vào trong ống tuỷ. Phù hợp điều trị nội nhà hoặc bơm rửa túi nha chu | 100 | cái
276 | Bô lèn dọc | Thiết kế 2 đầu độc đáo. Chất liệu đầu lèn: thép không gỉ hoặc tương đương. Ngăn hiện tượng xoay, trượt cây lèn. | 2 | cái
277 | Cây tách mão | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. 2 đầu tách hướng ngang và hướng dọc. | 2 | cái
278 | Cục cắn nha khoa | Chất liệu: Nhựa dẻo cao cấp. Dùng trong nha khoa, kết hợp gắn với ống hút nước bọt | 5 | cái
279 | Chốt sợi thủy tinh các cỡ | Mỗi size sẽ có 1 loại mũi khoan chuyên biệt. Đường kính: 1.25mm, 1.375mm, 1.5mm, 1.75 mm có mã màu dễ nhận biết | 100 | cái
280 | Mũi khoan chốt sợi | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Độ bền cao và sắc. Đánh dấu màu tương ứng với màu trên chốt. | 20 | cái
281 | Khay lấy dấu mất răng toàn hàm | Chất liệu: Nhựa. Phù hợp cho việc lấy dấu răng với việc đã mất răng. | 10 | cái
282 | Dây số 3 nha khoa dùng cho răng giả | Chiếu liệu: Nylon, đường kính 0,5mm, dài 10m hoặc tương đương. | 10 | cái
283 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu gồm 14 món | Gồm: 2 kẹp phẫu tích, 1 kẹp kim thẳng, 1 kẹp kim Mathieu, 1 Kéo cắt chỉ đen, 1 Kéo cắt chỉ cán vàng, 1 Cán dao xoay 180, 1 Kềm bấm xương, 1 Cây đo túi, 3 Cây tách bóc, 1 Banh vạt, 1 Khay đựng. Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. | 1 | bộ | 14 món/ bộ
284 | Tay khoan Low Speed 4 lỗ | Mũi mài răng (tay khoan Low speed) - Mũi bánh xe - Mũi cắt kẻ ngắn - Mũi trụ vừa ngắn (đầu tròn). Làm bằng hợp kim không gỉ. tiêu chuẩn ISO 13485-2003 | 5 | Cái
285 | Tay khoan siêu tốc High Speed 4 lỗ | Mũi mài răng (tay khoan High speed) - Mũi bánh xe - Mũi cắt kẻ ngắn - Mũi trụ vừa ngắn (đầu tròn). Làm bằng hợp kim không gỉ. tiêu chuẩn ISO 13485-2003 | 8 | cái
286 | Thép buộc hàm | Chất liệu: Hợp kim không gỉ, dùng để buộc hàm | 3 | Cuộn
287 | Thám châm nha khoa 2 đầu | Hợp kim không rỉ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485-2003 | 30 | cái
288 | Súng bơm cao su | Dùng bơm cao su lỏng lấy dấu trong điều trị nha khoa, có tác dụng trộn hỗn hợp cao su lỏng. | 1 | Cái
289 | Đầu chuyển nội nha siêu âm | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Cái
290 | Đầu bơm rửa nội nha siêu âm | Dùng để bôi trơn, làm sạch ống tủy trước khi điều trị và loại bỏ các chất dư còn sót lại trong quá trình điều trị nha khoa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 50 | cái
291 | Trâm nội nha máy điều trị tủy | Trâm bằng thép không gỉ - cho kết quả điều trị hiệu quả, dễ dàng và nhanh chóng. Có độ sâu ren tăng dần. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 50 | Hộp | 3 cây/ hộp
292 | Trâm nội nha siêu âm (U file) | Trâm thép không gỉ. Trâm đường kính tam giác. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | cái
293 | Đèn cồn | Đèn cồn dùng trong phòng thí nghiệm | 17 | cái
294 | Que cấy bằng nhựa | Chất liệu nhựa dùng để thực hiện nuôi cấy | 40 | hộp | 50 que
295 | Gutta percha trâm máy các cỡ | Trâm máy các cỡ | 20 | hộp | 120 cây/ hộp
296 | Tê bôi | Thuốc tê sử dụng cho nha khoa | 4 | lọ
297 | Côn giấy trâm máy | Côn giấy, size 35/04, hộp 60 cái | 20 | hộp | 100 cây/ hộp
298 | Đầu col trắng | Đầu côn được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. | 3000 | cái
299 | Đầu col trắng nhọn (10 µl-100 µl) | Đầu côn được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. | 5000 | Cái | Túi 1000 cái
300 | Đầu col vàng (10 µl-100µl) | Đầu côn được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. | 40000 | cái
301 | Đầu col xanh (200µl-1000µl) | Đầu côn được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet, đảm bảo dung tích chính xác khi bơm. | 31200 | cái
Tube xét nghiệm:
302 | Tube Eppendort 1,5ml; 2ml | Sử dụng để chiết dung dịch control ra từng thể tích nhỏ để dụng hàng ngày, phù hợp cho các máy | 20000 | cái
303 | Tube Eppendort 2ml vô trùng | Thể tích: 2ml. Chất liệu: PP độ trong suốt cao. Nhiệt độ làm việc từ -80°C đến 121°C không bị biến dạng. | 1500 | Cái
304 | Tube ly tâm thót đáy 5, 15 và 50ml có nắp vặn kín,vô trùng (Falcon) | Chất liệu nhựa PP, Có nhắp nhựa, dung tích 5, 15, 50ml. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2050 | cái
305 | Tube ly tâm có nắp 0,2ml màu trắng đục | Chất liệu: Nhựa PP, dung tích 0,2mL, có nắp. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 1000 cái
306 | Tube K3 EDTA nắp cao su mềm dùng cho máy đếm tế bào | Thiết kế phù hợp cho mọi hệ thống máy huyết học tự động. Nắp cao su chất lượng cao, kim xuyên qua dễ và đàn hồi tốt, không gây hiện tượng rơi vãi máu ra ngoài, bảo vệ người sử dụng và tránh sự lây nhiễm mẫu bệnh phẩm. | 7800 | cái | 100 cái/ khay
307 | Tube (Heparin) xét nghiệm | Dùng tách huyết tương để làm các xét nghiệm ion đồ như ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-… trừ Li+. Có thể sử dụng cho các loại xét nghiệm sinh hóa, đặc biệt NH3 và định lượng Alcohol trong máu | 92300 | cái | 100 ống x 1 giá, 2400 ống/kiện
308 | Tube (ống nghiệm) chimigly | Ống nghiệm nhựa PP 5ml, 12x75mm, trung tính, nắp màu xám. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 3000 | cái
309 | Tube chống đông K3 EDTA | Ống nghiệm nhựa PP 5ml, 12x75mm, trung tính, nắp màu dương. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 57590 | Cái | 100 cái/ khay
310 | Tube dùng cho máy máu lắng tự động SFRI3000 | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2000 | cái
311 | Tube chống đông citrate | Ống nghiệm nhựa PP 5ml, 12x75mm, trung tính, nắp màu xanh lá cây. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 10000 | Cái | 100 cái/ khay
312 | Tube serum Separation | Ống nghiệm nhựa PP 5ml, 12x75mm, trung tính, nắp màu đỏ. Tiêu chuẩn ISO 13485 | 21450 | Cái | 100 cái/ khay
313 | Giấy in nhiệt các cỡ | Kích thước 57mm x 30mm x 12mm. | 72 | cuộn
314 | Lam kính mờ | Không màu, được mài mờ, làm từ thủy tinh. Có khả năng chịu hóa chất cao, phù hợp với kính hiển vi huỳnh quang Kích thước: 26mm x 76mm x 1mm | 1800 | cái
315 | Khuyên cấy nước tiểu định lượng | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 26 | cái
316 | Khuyên cấy đàm định lượng | Dung dịch pha loãng đàm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương (có trùng danh mục: NALC cấy đàm định lượng) | 10 | cái
317 | Vòng cấy | Vòng cấy bằng kim loại, không cán. Gắn vào cán sẽ thành vòng cấy hoàn chỉnh. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 39 | cái
318 | Giấy chùi kính hiển vi | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | hộp | 100 tờ/ hộp
Môi trường bảo quản và dụng cụ
319 | Môi trường bảo quản, vận chuyển mẫu | Môi trường bảo quản, vận chuyển mẫu. Có chứa dung dịch bất hoạt virus, vô khuẩn từng ống.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 500 | ống
320 | Tăm bông tỵ hầu | Tăm bông vô trùng, sử dụng lấy dịch vùng tỵ hầu. | 5 | gói | 100 que/gói
Đầu col có lọc và Tube
321 | Đầu col xanh có lọc 1000µl | Đầu côn/tip có lọc (Filter Tip) giúp ngăn ngừa những cặn và aerosols (Sol khí) có trong dung dịch khi hút chất lỏng bằng micropipet, làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo không mong muốn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 25 | Hộp | 96 cái/ hộp
322 | Đầu col vàng có lọc 200µl | Đầu côn/tip có lọc (Filter Tip) giúp ngăn ngừa những cặn và aerosols (Sol khí) có trong dung dịch khi hút chất lỏng bằng micropipet, làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo không mong muốn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 25 | Hộp | 96 cái/ hộp
323 | Đầu col trắng có lọc 20µl | Đầu côn/tip có lọc (Filter Tip) giúp ngăn ngừa những cặn và aerosols (Sol khí) có trong dung dịch khi hút chất lỏng bằng micropipet, làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo không mong muốn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 25 | Hộp | 96 cái/ hộp
Hóa chất xử lý mô Giải phẫu bệnh
324 | Clearite 3 | Hỗn hợp pha trộn giữa các isoparaffinic aliphatic hydrocarbons trong chu trình nhuộm và xử lý mô. - Tách lipit tuyệt đối trong quá trình xử lý mô. Tách hoàn toàn paraffin và làm sạch mô trong quá trình nhuộm. Không làm cứng hay giòn mẫu vật kể cả khi tăng thời gian tiếp xúc. - Dùng được với tất cả các loại máy xử lý mô và máy nhuộm tự động. Không benzene. Ít bay mùi. | 12 | can | 3,8 lit/ can
325 | Chỉ Chromic Catgut 4/0 75cm | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 100 | Sợi
326 | Chỉ thẩm mỹ Bio Meylsun hoặc tương đương | Chỉ tan, chiều dài chỉ 70mm, chiều dài kim 50mm. Dùng được trong thẩm mỹ và điều trị bệnh. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Sợi
327 | Cassettes nhựa kẹp mẫu bệnh phẩm | Chất liêu: Nhựa acetal. Loại có nắp. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 500 | Cái
328 | Dụng cụ lọc khuẩn cho máy đo hô hấp ký toàn thân(body) | Kích thước (cao x rộng): 84.65 x 97.7 mm Đường kính trong (điểm kết nối với cảm biến): 30 mm. Hiệu quả lọc tối đa 0,027 μm Lọc khuẩn BEF 99,9999% Lọc virut VFE 99,9999% hoặc tương đương. | 100 | Cái
329 | Gạc Urgotul các cỡ hoặc tương đương | Chất liệu: Hydrocolloid, polyester kèm vaselin đảm bảo độ ẩm. Vô khuẩn. | 50 | Cái
330 | Gạc betadin | Chất liệu: Vải gạc tẩm povidone iodine 10%. | 150 | Cái
331 | Gạc tẩm bạc | Chất liệu: Hydrocolloid, polyester kèm vaselin và muối bạc. Vô khuẩn. | 100 | Cái
332 | Gạc kiểm soát dịch | Chất liệu: Vải gạc thấm hút dịch tốt. Vô khuẩn | 100 | Cái
333 | Dung dịch rửa vết loét | Thành phần: Nước cất, Betadine 0.1%, Polyhexanide 0.1%. | 12 | lọ
334 | Gel cấp ẩm(Hydrogel) | Thành phần: Hydrogel giúp cấp ẩm. Dạng gel. | 12 | lọ
Nhóm máy thở - gây mê:
335 | Ballon máy thở các cỡ 1l, 2l, 3l | Chất liệu: Silicon, không độc, dễ dàng làm sạch. Kích thước 2 - 3L | 2 | Cái | Gói 1 cái
336 | Mặt nạ máy thở không xâm nhập dùng nhiều lần | Có lỗ thông khí dạng bán thông (semi-vented) và đa dạng kích cỡ, có dây ràng qua đầu chắc chắn để cố định mask khi sử dụng. | 53 | Cái
337 | Ống thở silicon không xâm nhập | Dây thở silicone sử dụng nhiều lần. Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt dộ 134°C | 3 | Cái
338 | Dây thở silicon sử dụng nhiều lần | Dây thở silicone sử dụng nhiều lần. Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt dộ 134°C | 30 | Cái
339 | Dây máy thở dùng 1 lần | Dây thở silicone sử dụng 01 lần. | 500 | Sợi | 1 Sợi/túi
340 | T-Tube cai thở máy | Cai máy thở chữ T vật liệu PVC y tế, không latex. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 100 | Cái
341 | Filter lọc khuẩn | Filter lọc khuẩn; đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 660 | Cái | Thùng/ 100 cái
342 | Filter làm ẩm, làm ấm và lọc khuẩn | tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Dòng khí đi qua 150-1200ml, khoảng chết 48ml, lọc khuẩn và làm ấm, làm ẩm (3 chức năng). Hiệu quả lọc >99,999% | 203 | Cái | 1 Cái/túi
343 | Sensor oxy dùng theo máy Drager | Sử dụng tương thích hoàn toàn với máy thở Drager | 5 | Cái
344 | Cáp đo nhiệt độ trong mổ máy monitor | Phù hợp với monitor Drager. | 5 | Dây
345 | Cáp đo điện tim dùng cho máy monitor | Phù hợp với monitor Drager. | 5 | Dây
346 | Cáp đo SpO2 dùng cho máy monitor | Phù hợp với monitor Drager. | 5 | Dây
347 | Đầu cảm biến SpO2 dùng cho máy monitor | Phù hợp với monitor Drager. | 5 | Cái
348 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ | Thiết kế gọn nhẹ, chống tràn, và thân thiện với người sử dụng | 10 | Cái | 01 cái/ hộp
349 | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt | Theo dõi huyết áp động mạch đáng tin cậy, Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter PiCCO, Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt dễ dàng kiểm tra, Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinlchlorid (PVC), ABS, Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s), Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài 150cm | 15 | Cái | 01 cái/ hộp
350 | Bộ phụ kiện dùng cho máy trộn khí và làm ấm Oxy (dùng một lần) | Gồm: Dây thở gia nhiệt, buồng làm ẩm, gọng mũi/Canula | 10 | Bộ | 10 bộ/ thùng
351 | Bộ phụ kiện dùng cho máy trợ thở CPAP HFNC dùng một lần | Gồm: Dây thở gia nhiệt, buồng làm ẩm, gọng mũi/Canula. Phù hợp cho máy Pigeon | 6 | Bộ | 20 bộ/ thùng
352 | Áo làm lạnh cho người lớn (KT hạ thân nhiệt chỉ huy) | Kích thước: Trên 135 cm. Áo làm lạnh dùng 1 lần. An toàn cho bệnh nhân: An toàn với MRI, CT, XRay, phòng can thiệp và máy sốc tim | 5 | Cái
353 | Bộ núm hút điện cực trước tim | Chất liệu: Cao su, hỗ trợ để dán điện cực. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Cái
354 | Bộ kẹp tứ chi điện tim | Chất liệu nhựa, mỗi cái có mỗi màu sắc. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 7 | Cái
Nhóm máy điện tim + điện não + đường huyết
355 | Điện cực tim (dán) | Điện cực tim nền xốp có keo acrylate 2.5cm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 23450 | Cái | 50 cái/túi
356 | Điện cực dán dùng cho máy chẩn đoán xơ vữa động mạch | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 50 | Cái
357 | Dây điện cực máy điện tim 1 cần các loại | Dây điện cực cho máy điện tim 1 cần. Loại điện cực kẹp. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Dây
358 | Dây điện cực máy điện tim 3cần-6cần các loại | Dây điện cực cho máy điện tim 3 cần hoặc 6 cần. Loại điện cực kẹp. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Dây
359 | Giấy điện tim 01 cần | Giấy điện tim 01 cần. Dạng cuộn. Kích thước 58mm x 30m. Đạt tiêu chuẩn TCVN | 1000 | Cuộn
360 | Giấy điện tim 01 cần | Giấy điện tim 01 cần. Dạng cuộn. Kích thước 50mm x 20m. Đạt tiêu chuẩn TCVN | 720 | Cuộn
361 | Giấy điện tim 03 cần | Giấy điện tim 03 cần. Dạng cuộn. Kích thước 80mm x 20m . Đạt tiêu chuẩn TCVN | 180 | cuộn
362 | Giấy điện tim 03 cần | Giấy điện tim 03 cần. Dạng cuộn. Kích thước 63mm x 30m x 17mm. Đạt tiêu chuẩn TCVN | 100 | cuộn
363 | Kim lấy máu đường huyết | Thân kim tròn, được tiệt trùng từng kim, hạn sử dụng lâu dài | 11300 | cây | Hộp/ 100 cây
364 | Que thử đường huyết (kèm 50 máy đo cầm tay) | Dùng cho máy đo đường huyết. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 12050 | hộp | 50que
Nhóm máy điện cơ:
365 | Điện cực dán CNĐDT (máy điện cơ) | Có độ dính tốt, diện tích miếng dán nhỏ | 78 | Cái | 12 cái/ gói
366 | Điện cực kim 26Gx1.5'' hay 26Gx2.0'' | Dài 1,5"-2", đường kính 26G(0.46mm). Lớp phủ Silicone và siêu sắc, với thiết kế 3 đầu nhọn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 38 | Cây | Hộp/25 Cây
367 | Giấy in siêu âm đen trắng | Sử dụng cho máy in nhiệt của các máy nội soi, siêu âm. Kích thước: 110mm x 20m | 340 | cuộn
368 | Giấy in phim Sony 210mmx25m dùng theo máy C-Arm Cios | Kích thước giấy: 210mmx25m. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 16 | cuộn
Nhóm máy điện xung
369 | Dây nối điện cực | 1 đầu dây có giắc kết nối máy chính, đầu dây còn lại có cổng 4 lỗ để cắm điện cực. Dây có lõi kim loại dẫn điện, ngoài bọc nhựa tổng hợp. | 10 | Dây
370 | Điện cực su các cỡ | Chất liêu: Su. Dùng trên nền keo acrylate | 20 | Cái
Nhóm máy siêu âm:
371 | Giấy in ảnh màu một mặt A4 | Độ phân giải: 5760 dpi Cỡ giấy: A4 (210 x 297mm) Đặc tính in: 1 mặt, 2 mặt | 49 | ram | 115gms, 210x297mm, 5760dpi
372 | Gel siêu âm | Đảm bảo độ trơn, mịn, không bị đổ chảy, không hỏng đầu dò siêu âm | 47 | can | 5 lit/ can
Nhóm monitor:
373 | Bao huyết áp máy Monitor xâm nhập và không xâm nhập | Bao đo huyết áp monitor dùng nhiều lần,loại 1 dây 2 dây các cỡ. Tương thích với các loại monitor theo dõi bệnh nhân. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 35 | Cái | 1 cái/gói
374 | Giấy in monitor cỡ 57mm x 20m | Giấy in monitor. Dạng cuộn. Kích thước 57mm x 20m. Đạt tiêu chuẩn TCVN | 16 | cuộn | Gói 1 cuộn
375 | Cáp đơn cực nội soi | Dây cáp đơn cực. Dài >3m. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Dây
376 | Cáp lưỡng cực | Dây cáp lưỡng cực. Dài >3m. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Dây
Nhóm máy cắt đốt và phẫu thuật nội soi:
377 | Clip kẹp mạch máu nội soi cỡ LT300 và LT400 (khóa kẹp mạch máu) | Clip được làm bằng Polymer không hấp thụ, trơ, không độc hại và cơ thể dung nạp tốt, độ bền cao | 174 | Cái
378 | Clip Polymer kẹp mạch máu các cỡ (khóa kẹp mạch máu) | Clip được làm bằng Polymer không hấp thụ, trơ, không độc hại và cơ thể dung nạp tốt, độ bền cao - Có răng tích hợp giúp clip không bị trượt trên mô - Các vỉ clip được mã hóa màu sắc tương ứng với Kìm kẹp clip - Kẹp được mạch máu cỡ 7mm đến 16mm | 217 | Cái
379 | Dao cắt đốt đơn cực dùng nhiều lần | Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu, sử dụng được nhiều lần. Đầu đốt bằng thép không gỉ, tay cầm bằng nhựa. Vô trùng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Cái
380 | Dao đốt điện đơn cực dùng 1 lần | Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu, sử dụng 1 lần. Đầu đốt bằng thép không gỉ, tay cầm bằng nhựa. Vô trùng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 130 | Cái
381 | Dao cắt đốt lưỡng cực không dính | Dùng cho máy phẫu thuật cắt đốt điện. Đầu cách điện toàn bộ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Cái | 1 cái/gói
382 | Dây nối điện cực trung tính máy cắt đốt | Dây nối bản điện cực trung tính, dài >4m. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Sợi | 1 cái/gói
383 | Đầu đốt polyp mũi dùng theo máy coblator | Đầu đốt cuống mũi bằng công nghệ Plasma dùng cho máy Coblator. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Cái
384 | Đầu đốt amidan dùng theo máy coblator | Đầu mổ amiđan và nạo VA dùng cho máy Coblator. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Cái
385 | Nắp trocard cỡ 11mm dùng cho mổ nội soi | Nắp trocar đường kính 10mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Cái
386 | Nắp trocard cỡ 5,5mm dùng cho mổ nội soi | Nắp trocar đường kính 5mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Cái
387 | Nắp van su hình phểu dùng cho troca 5.5 mổ nội soi | Chất liệu cao su, hình phễu đường kính 5mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Cái
388 | Nắp van su hình phểu dùng cho troca 10 | Chất liệu cao su, hình phễu đường kính 10mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Cái
389 | Trocard nội soi bằng nhựa 5,5mm | Trocar bằng vỏ nhựa, đầu sắc. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Cái
390 | Dụng cụ cắt nối thẳng tự động dùng trong kỹ thuật cắt bao qui đầu | Cắt bao quy đầu. Chiều cao ghim 3,3±0,5. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Cái | Cái/ Hộp
391 | Dụng cụ khâu nối tròn ống tiêu hóa (dụng cụ cắt nối tự động) (Circular stapler) | Dụng cụ khâu nối tròn 25/29/33mm, đường kính lòng cắt 20.4mm, điều chỉnh chiều cao kim đóng từ 1mm-2.5mm, kim bằng titanum alloy | 20 | Cái
392 | Dụng cụ cắt phế quản trong phẫu thuật cắt phổi, 60mm (máy cắt đốt tự động) | Dụng cụ khâu cắt thẳng 60mm, dài 34cm, gập góc 45 độ, dao theo máy hình chữ C bằng thép đúc 400 không rỉ+ Băng ghim của dụng cụ khâu cắt thẳng 60mm, kim đóng bằng Titanium Alloy 1.0/1.5/2.0mm. | 5 | Cái
393 | Băng đạn dùng trong dụng cụ cắt phế quản 60mm (ghim khâu máy) | Băng ghim nạp cho dụng cụ khâu cắt nội soi Tương thích với dụng cụ cắt phế quản trong phẫu thuật cắt phổi 60mm. Chiều cao ghim mở các cỡ: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 3.8 mm, 4.1 mm. Chiều cao ghim đóng các cỡ: 0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 1.8mm, 2.0 mm, 2.3 mm. Số hàng ghim: 6 hàng Chất liệu ghim bằng Titaliun Alloy Tiêu chuẩn chất lượng: (ISO hoặc CE hoặc tương đương) và FDA | 30 | Cái
394 | Dụng cụ cắt phế quản trong phẫu thuật cắt phổi, 45mm (máy cắt đốt tự động) | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở TA, tương thích với băng ghim khâu nối mổ mở có 2 hàng ghim, các cỡ khác nhau tương ứng với chiều dài 30mm, 45mm, 60mm, 90mm; chiều cao ghim 3.5mm, 4.8mm. Tiêu chuẩn ISO, FDA | 5 | Cái | 3 cái/ Hộp
395 | Băng đạn dùng trong dụng cụ cắt phế quản 45mm (ghim khâu máy) | Đồng bộ với Dụng cụ cắt phế quản trong phẫu thuật cắt phổi, 45mm (máy cắt đốt tự động). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | cái | 6 cái/ hộp
396 | Dụng cụ cắt nối thẳng tự động 55mm (máy cắt nối tự động) | Dụng cụ cắt nối thẳng tự động 55mm - NTLC55. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | cái
397 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động 55mm ( ghim khâu máy) | Đồng bộ với Dụng cụ cắt nối thẳng tự động 55mm (máy cắt nối tự động). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 17 | Cái
398 | Dụng cụ cắt nối thẳng tự động 75mm (máy cắt nối tự động) | Dụng cụ cắt nối thẳng tự động 75mm - NTLC75. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | cái
399 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng tự động 75mm ( ghim khâu máy) | Đồng bộ với Dụng cụ cắt nối thẳng tự động 75mm (máy cắt nối tự động). Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 9 | cái
400 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng 60-3,8mm dùng trong mổ hở | Dụng cụ cắt nối tự động mổ hở GIA các cỡ 60mm, 80mm, 100mm, chiều cao ghim 3.8mm, 4.8mm công nghệ định hướng ghim dập đúng chiều DST - giúp nâng cao hiệu quả lâm sàng và chống lại sự xì dò. Tiêu chuẩn ISO 13485, FD hoặc tương đương | 6 | Cái | 3 cái/ Hộp
401 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng mổ hở 60-80-100mm ghim 3.8-4.5mm, hai hàng ghim dập đôi (ghim khâu máy) | Băng đạn (ghim khâu) khâu cắt nối thẳng GIA dùng trong phẫu thuật mổ mở các cỡ 60mm, 80mm, 100mm, chiều cao ghim 3.8mm & 4.8mm, công nghệ DST, lưỡi dao mới hoàn toàn khi cắt giúp an toàn hơn khi sử dụng-tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 6 | Cái | 6 Cái/ Hộp
402 | Dụng cụ khâu nối thẳng ba hàng ghim cỡ 30-40-60-90mm, dùng trong mổ hở | Dụng cụ khâu nối thẳng dùng trong phẫu thuật mổ mở TA, tương thích với băng ghim khâu nối mổ mở có 2 hàng ghim, các cỡ khác nhau tương ứng với chiều dài 30mm, 45mm, 60mm, 90mm; chiều cao ghim 3.5mm, 4.8mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 6 | Cái | 3 cái/ Hộp
403 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng ba hàng ghim, cỡ 30-45-60-90mm, ghim 2.5 đến 4.5mm dùng trong mổ hở (ghim khâu máy) | Đồng bộ với Dụng cụ khâu nối thẳng ba hàng ghim cỡ 30-40-60-90mm, dùng trong mổ hở. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | cái | 6 cái/ hộp
404 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng các cỡ (ghim khâu máy) | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng, đường cắt 45/60mm, dài 34cm, gập góc 45 độ | 4 | Cái
405 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong PTNS, đường cắt 45, 60mm, dài 34cm, gập góc 45độ | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng, đường cắt 45/60mm, dài 34cm, gập góc 45 độ | 4 | Cái
406 | Băng ghim nạp cho dụng cụ khâu cắt nội soi (ghim khâu máy) | Đồng bộ với Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong PTNS, đường cắt 45, 60mm, dài 34cm, gập góc 45độ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 16 | Cái
407 | Dụng cụ cắt nối tự động sử dụng trong kthuật Longo các cỡ 33,32 (máy cắt nối tự động) | Bộ cắt trĩ Longo, GRENA hoặc tương đương | 47 | bộ
408 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng ba hàng ghim, 48 ghim đập đường kính 21mm đến 32mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Cái
409 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động 34mm, ba hàng ghim, 48 ghim đập | Dụng cụ khâu cắt nối. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | cái
410 | Dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng giúp xoay và nghiêng băng đạn tối đa 45 độ | Dụng cụ cắt khâu nối đa năng, dùng trong phẫu thuật nội soi, tích hợp với tất cả các loại băng đạn (ghim khâu) cắt khâu nối nội soi, tiếp cận mô thông qua 5 vị trí mỗi bên. Trục dài 16cm. Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 5 | Cái | 3 cái/ Hộp
411 | Băng đạn nội soi ba hàng ghim dập đôi. Gập góc 45 độ. Loại 30-45-60mm chiều cao ghim 2.5-3.5-4.0mm | Băng đạn (ghim khâu) nội soi Endo GIA công nghệ Tri-Staple, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm - 2.5mm - 3.0mm; 3.0mm - 3.5mm - 4.0m, các cỡ 30mm, 45mm, 60mm, màu tím, màu đồng - Chất liệu ghim titanium. Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 34 | Cái | 6 cái/ Hộp
412 | Buồng tiêm tĩnh mạch dùng cho bệnh nhân truyền hóa chất | Chất liệu titan bọc nhựa Polyoxymethylene tương thích sinh học, tương thích cộng hưởng từ, kháng bức xạ. Màng ngăn Silicon. Thể tích trong 0.2ml. -1 Catheter bằng Silicon hoặc polyurethane có cản quang( kích thước từ 5-40cm, mỗi 5cm có đánh dấu) -1 kim huber thẳng -1 khóa hãm catheter -1 ống nong dẫn cỡ 5F,6F,7F kèm vỏ bọc được xé. -1 ống dẫn chữ J (0,035''/40 hoặc 60 cm) -1 kim đâm cỡ 18G hoặc 20G dài 38 hoặc 70mm. -1 thiết bị tạo đường hầm phi 2 hoặc 2,5mm dài 18 hoặc 23mm. -1 ống tiêm 10ml | 50 | Cái
413 | Miếng lưới vá thoát vị bẹn/thành bụng (Tấm màng nâng phục hồi thành bụng) cỡ 6cmx11cm | Lưới điều trị thoát vị Polypropylene 6cm x 11cm. Lưới có trọng lượng 90g/m ² , độ dày lưới từ: 0.54 ± 10%, giới hạn lực đến 12kg/cm ², độ bền kéo tuyến tính ≥ 15Kgf, kích thước lỗ 0.8mm, số lượng lỗ 16/inch. Tiêu chuẩn FDA hoặc tương đương. | 36 | Cái
414 | Catheter lấy huyết khối các cỡ | Chất liệu bóng Cao su, chất liệu catheter Pebax. Có vạch đánh dấu độ sâu. Tương thích với dây dần tiêu chuẩn 0,038".Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Cái
415 | Bộ mở dạ dày qua da | Thành phần cấu tạo: Chất liệu cao su tổng hợp tạo sự dẻo dai. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 5 | Cái
416 | Bóng nong thực quản-tâm vị | Bóng nong (balloon) được thiết kế với loại chất liệu nylon đặt biệt, có kênh dây dẫn hướng (loại 0.035"), cạnh bóng tròn, vật liệu trong suốt, có đánh dấu cản quang ở đầu cuối bóng, đánh dấu ở giữa bóng, chiều dài làm việc 2,400mm, kênh làm việc tương thích 2.8mm. Chiều dài bóng: 65mm _ đường kính bơm bóng: 6.0-7.0-8.0 mm/8.5-9.5-10.5 mm _ áp lực bơm: 2.0-5.5-9.5atm _Tương thích với dụng cụ bơm bóng áp lực tối đa 15 atm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | 1 | Cái
417 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản từ 9.5 đến 13mm | Chất liệu cao su y tế chất lượng cao, cấu tạo 2 sợi kéo. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 25 | cái
418 | Nong thực quản | Được thiết kế với đầu tip mềm, linh hoạt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | Cái
419 | Bộ dẫn lưu thận qua da | loại trực tiếp, phủ hydrophilic (ái nước), cỡ 6Fr/8Fr/10Fr/12Fr/14Fr/ 16Fr dài 30cm Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Bộ
420 | Bộ dẫn lưu đường mật ra da ( gồm: kim, catheter, stent, guidewire, dao cắt) | Đầu tip đuôi heo chống di lệch, có phủ hydrophilic ưa nước. tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | Bộ
421 | Rọ lấy sỏi niệu quản | Chất liệu nitinol, loại có đầu, tay cầm có thể tháo dời được. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Cái
Nội soi tiêu hóa Pentax dùng cho can thiệp
422 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 2ml (mổ sọ não, tim mạch, tiêu hóa...) | Là loại protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%). Dùng trong các phẫu thuật: Tai mũi họng, Tim mạch, Mạch máu, Thần kinh, Lồng ngực, Cột sống và phẫu thuật chung. Hộp gồm: 1 tuýp 2ml keo và 4 đầu bơm keo tiêu chuẩn | 8 | Tuýp | 2ml
Máy hủy U gan bằng sóng Microway
423 | Dây dẫn truyền sóng viba Avecure MW-signal Extension cable Set | Dây dẫn truyền sóng Viba tương thích với máy Avecure | 1 | sợi | Hộp/1 sợi
424 | Kim đốt sóng cao tần loại nhỏ, dài 15cm, kim 16G ( sử dụng công nghệ MWA) | Kim đốt cỡ nhỏ 16 G loại dùng cho vi sóng cỡ 15 cm. Có cảm biến nhiệt ở đầu kim. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | cái | Hộp/1 cái
425 | Kim đốt sóng cao tần loại trung bình ( sử dụng công nghệ MWA) , kích thước 14G/15cm | Kim đốt cỡ trung bình 14G loại dùng cho vi sóng cỡ 15 cm. Có cảm biến nhiệt ở đầu kim. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | cái | Hộp/1 cái
426 | Kim đốt sóng cao tần cỡ mini dùng cho máy đốt vi sóng 16G/10cm | Kim đốt cỡ mini 16G dùng cho máy đốt vi sóng cỡ 10cm. Có cảm biến nhiệt ở đầu kim. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | cái | Hộp/1 cái
427 | Kim đốt sóng cao tần cỡ nhỏ dùng cho máy đốt vi sóng 16G/15cm | Kim đốt cỡ nhỏ 16G dùng cho máy đốt vi sóng cỡ 15cm. Có cảm biến nhiệt ở đầu kim. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | cái | Hộp/1 cái
Các loại dao siêu âm cho hệ thống Thunderbeat, Lưỡi dao cắt mô nội soi tiết niệu máy Karlstorz , Stryker
428 | Dao siêu âm dùng cho mổ hở mổ ổ bụng 5mm; 20cm tay cầm phía trước loại S sử dụng được cho hệ thống Thunderbeat, Olympus, Nhật (đầu dao siêu âm cắt gan) | Kích thước: 5mm x 20cm tay cầm phía trước loại S sử dụng được cho hệ thống Thunderbeat, Olympus, Nhật. Dùng cho siêu âm cắt gan | 3 | cái | Cái/Hộp
429 | Dao siêu âm dùng cho mổ nội soi 5mm; 35cm tay cầm phía trước loại S sử dụng được cho hệ thống Thunderbeat, Olympus, Nhật (đầu dao siêu âm cắt gan) | Kích thước: 5mm x 35cm tay cầm phía trước loại S sử dụng được cho hệ thống Thunderbeat, Olympus, Nhật. Dùng cho siêu âm cắt gan | 4 | cái | Cái/Hộp
430 | Dao siêu âm dùng cho mổ tuyến giáp (mổ mở) 9cm, Open FineTaw sử dụng được cho hệ thống Thunderbeat, Olympus, Nhật (đầu dao siêu âm cắt gan) | Kích thước: 9cm, sử dụng được cho hệ thống Thunderbeat, Olympus, Nhật. Dùng cho siêu âm cắt gan | 1 | cái | Cái/Hộp
431 | Dây chuyển đổi Tranducer Thunderbeat nối từ máy đến dao siêu âm Thunderbeat Olympus | Bộ dây nối cho dao cắt siêu âm và hàn mạch máu Thuderbeat. | 1 | Cái | Cái/Hộp
432 | Lưỡi dao cắt nội soi tiết niệu 1 chân 26chr dùng cho máy Karlstorz | Điện cực cắt đốt vòng loại 1 chân. Tương thích với máy Karlstorz | 10 | Cái
433 | Lưỡi dao cắt nội soi tiết niệu 2 chân 26chr dùng cho máy Karlstorz (lưỡi cắt đốt lưỡng cực) | Điện cực cắt đốt vòng loại 2 chân. Tương thích với máy Karlstorz | 20 | Cái
434 | Dây dẫn sáng bằng sợi quang, đầu nối thẳng, đường kính 3.5mm, dài 300cm | Đầu nối thẳng, đường kính 3.5mm, dài 300cm. Dùng cho máy nội soi cắt đốt tiền liệt tuyến IMAGE 1S | 2 | Dây
435 | Điện cực cắt hình vòng lưỡng cực cỡ 24/26Fr | Tương thích cho máy nội soi cắt đốt IMAGE 1S | 20 | Cái
436 | Điện cực cắt hình vòng đơn cực cỡ 24/26Fr | Tương thích cho máy nội soi cắt đốt IMAGE 1S | 20 | Cái
437 | Điện cực cầm máu lưỡng cực, đầu hình cầu, cỡ 24/26Fr | Tương thích cho máy nội soi cắt đốt IMAGE 1S | 6 | Cái
438 | Dây nối cao tần lưỡng cực, dài 400cm | Dùng cho máy nội soi cắt đốt tiền liệt tuyến IMAGE 1S. Có thể sử dụng nhiều lần. | 2 | Dây
Vật tư dùng cho khoa Y học cổ truyền
439 | Giấy đóng gói thuốc nước Đông y, mềm, cuộn đôi | Cuộn màng đóng túi thuốc bắc: dai, bền, chắc đảm bảo an toàn, vệ sinh, sạch sẽ, tiện dụng. Cuộn màng PET chịu nhiệt, làm bằng nhựa chuyên dụng cho đóng gói thuốc, thực phẩm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 31 | Cuộn đôi
Vật tư tiêu hao sử dụng cho Hệ thống nội soi tiêu hóa chẩn đoán ung thư sớm
440 | Dung dịch Lugol 1-4% | Thành phần: Iod, Kali iodid, nước tinh khiết. Nồng độ 1-4%. | 10 | lọ
441 | Indigo carmin | Nồng độ từ 0,5%. Vô trùng | 2 | lọ
Nhóm máy Xquang chẩn đoán:
Vật tư sử dụng máy Carestream
442 | Phim chụp Xquang KTS 25x30cm | Phim khô laser dành cho máy in phim khô cỡ 25x30cm( 10x12 inch) máy Carestream | 200 | hộp | 125 tờ
Vật tư sử dụng máy Fujifilm
443 | Phim chụp Xquang laser 25x30cm | Phim khô laser kích thước 25x30cm. Thành phần PET 85-95%, polymers 1-10%, organic silver 1-10%, gelatine 1-10%, additives 0,1-15%, silver halides 0,05-1%. | 300 | Hộp | 150 tờ/ hộp
444 | Phim CT Scanse 35 x 43cm | Phim khô laser kích thước 35x43cm. Thành phần PET 85-95%, polymers 1-10%, organic silver 1-10%, gelatine 1-10%, additives 0,1-15%, silver halides 0,05-1%. | 218 | hộp | 125 tờ
Vật tư sử dụng cho máy Trimax:
445 | Phim Chụp XQ thường 35x35cm | Phim Xquang thường quy, cỡ 35x35cm, rửa máy tự động. | 52 | hộp | 100tờ
446 | Phim Chụp XQ thường 18x24cm nhũ ảnh | Phim Xquang thường quy, cỡ 18x24cm, sử dụng chụp nhũ ảnh (chụp tuyến vú), rửa máy tự động. | 4 | hộp | 100tờ
447 | Phim răng loại ướt | Phim nha khoa chụp bên trong miệng, kích thước 3x4cm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 18 | hộp | 150tờ
448 | Thuốc rửa film tự động | Sử dụng rửa phim X quang thường quy. | 49 | bộ
449 | Bộ xilanh đôi 200ml dùng cho máy bơm tiêm điện Optivatage Dh, gồm: 02 xilanh; 01 dây áp lực chạc Y; 02 Ống lấy thuốc J | Bộ xilanh đôi 200ml dùng cho máy bơm tiêm điện Optivatage Dh, gồm: 02 xilanh; 01 dây áp lực chạc Y; 02 Ống lấy thuốc J | 107 | bộ
450 | Bộ xilanh đôi 60ml dùng cho máy bơm tiêm điện Optistar Elite dùng cho máy MRI | Bộ xilanh đôi 60ml dùng cho máy bơm tiêm điện Optistar Elite dùng cho máy MRI | 5 | bộ
451 | Bộ xilanh 150ml dùng cho máy bơm tiêm cản quang Angiomat Illumena; gồm: 01 xilanh; 01 ống lấy thuốc J | Bộ xilanh 150ml dùng cho máy bơm tiêm cản quang Angiomat Illumena; gồm: 01 xilanh; 01 ống lấy thuốc J | 12 | bộ
Máy tách thành phần máu tự động:
452 | Bộ kít tách máu tự động + dung dịch chống đông dùng cho máy tách thành phần máu tự động (đơn túi) | Thu nhận được 1 túi tiểu cầu. Có phin lọc bạch cầu để giảm thiểu lượng bạch cầu. Phin lọc vi khuẩn ≤ 0.2 micron để phòng vi khuẩn vào hệ thống, giữ hệ thống kín. Thể tích máu ngoài tuần hoàn ≤ 196 ml. Có phin lọc bầu máu trả về ≤ 200 micron | 30 | bộ | 6 bộ/hộp
453 | Túi máu đơn | Thể tích 250ml, dùng đựng máu toàn phần, chứa dung dịch chống đông để bảo quản lâu ở 4°C, kim 16G có nắp đậy, dây dài 1000±50mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE,hoặc tương đương | 50 | cái
Vật tư tiêu hao cho Thận nhân tạo
Nhóm thận nhân tạo + siêu lọc máu liên tục:
454 | Quả lọc hấp phụ HA130 | Vật liệu vỏ: PC.Vật liệu hấp phụ: Resin trung tính phổ rộng bản chất là chất đồng trùng hợp Styrene divinyl Benzen được Crosslinking 2 lần. Vật liệu màng bọc hạt hấp phụ: Collodion - Thể tích hấp phụ: 130ml, Thể tích khoang máu :114ml, Diện tích hấp phụ: 52.000m2 - Nội trở: ≤ 4kPa, Lưu lượng máu tối đa: 200-250ml/ phút - Áp suất chịu đựng: ≤ 100kPa, Độ chịu lực của hạt: 8,1N - Dải hấp phụ: 5-30kDa, Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: + IL-6: 21.8%~31.5% | 455 | quả | Quả/hộp
455 | Quả lọc hấp phụ HA230 | Vật liệu vỏ: PC. Vật liệu hấp phụ: Resin trung tính phổ rộng bản chất là chất đồng trùng hợp Styrene divinyl Benzen được Crosslinking 2 lần. Vật liệu màng bọc hạt hấp phụ: Collodion - Thể tích hấp phụ: 230ml, Thể tích khoang máu :145ml, Diện tích hấp phụ: 70.000m2, Nội trở: ≤ 4kPa, Lưu lượng máu: 200 - 250ml/ phút, Áp suất chịu đựng: ≤ 100kPa, Cường độ hạt hấp phụ: 8,1N. Dải hấp phụ: 500-10kDa - Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: Paraquat: 80.4%, Pentobarbital: 92.9%, Dichlorvos: 51.5%, Antipsychotic: 87.9% | 5 | quả | Quả/hộp
456 | Quả lọc hấp phụ HA330 | Vật liệu vỏ: PC,Vật liệu hấp phụ: Resin trung tính phổ rộng bản chất là chất đồng trùng hợp Styrene divinyl Benzen được Crosslinking 2 lần. Vật liệu màng bọc hạt hấp phụ: Collodion - Thể tích hấp phụ: 330ml, Thể tích khoang máu :185ml, Diện tích hấp phụ: 104.000m2, Nội trở: ≤ 4kPa, Lưu lượng máu: 200 - 250ml/ phút, Áp suất chịu đựng: ≤ 100kPa, Độ chịu lực của hạt: 8,1N, Dải hấp phụ: 10-60kDa - Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: Endotoxin: 36.7% ~ 52.5%, TNF: 31.1%~71.2%, IL-1β: 35% | 5 | quả | Quả/hộp
457 | Quả lọc hấp phụ kháng thể HA280 | Vật liệu vỏ: PC, Vật liệu hấp phụ: Resin trung tính phổ rộng bản chất là chất đồng trùng hợp Styrene divinyl Benzen được Crosslinking 2 lần. Vật liệu màng bọc hạt hấp phụ: Collodion - Thể tích hấp phụ: 280ml, Thể tích khoang máu :160ml, Diện tích hấp phụ: 91.000m2, Lưu lượng máu: 200 - 250ml/ phút, Độ chịu lực của hạt: 8,1N, Dải hấp phụ: 15-100kDa - Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: IL-6: 21.8%~31.5%, TNF-α: 44.2%, IgA: 48.3%, IgG: 53.6% | 3 | quả | Quả/hộp
458 | Bộ quả lọc máu liên tục | Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer). Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6. Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 152 ml | 161 | bộ | 4 bộ/thùng
459 | Bộ quả lọc thay thế huyết tương (TPE) | Sử dụng cho máy siêu lọc máu liên tục PrismaFlex. Thể tích máu của cả bộ quả lọc ±10%: 127 ml. Thể tích máu trong quả lọc huyết tương: 41 ml ±10%. Tốc độ máu tối thiểu: 100ml/min. Tốc độ máu tối đa: 400ml/min | 57 | bộ | 4 bộ/thùng
460 | Qủa lọc máu liên tục có tráng Heparin và hấp phụ nội độc tố | Màng lọc có khả năng hấp phụ các chất trong quá trình nhiễm khuẩn như nội độc tố vi khuẩn, các chất phản vệ và các cytokines. Màng lọc được phủ trước lớp heparin giảm thiểu đông màng | 100 | bộ | 4 bộ/thùng
461 | Catheter 2 nòng thận nhân tạo | Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu. Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương/ISO. | 130 | bộ | 50 chiếc/ thùng 1 chiếc/vỉ
462 | Catheter tĩnh mạch cảnh hầm các cỡ | Kích thước: 14,5F, dài 36cm-50cm, chất liệu carbothane, dễ uốn cong 180độ; tốc độ 450-500ml/phút | 30 | cái | 1 Cái/ Gói
463 | Bộ dây máu chạy thận nhân tạo có túi báo áp lực 8.25mm | Phù hợp với tất cả các loại máy chạy thận nhân tạo. Kích thước (ID x OD x L) : 8.25 x 12.55 x 410 (mm). Thể tích mồi : 152 ml -Ống dây (Tube) : Chất liệu nhựa PVC được phép sử dụng trong y tế , Latex Free, Non pyrogenic (Có cam kết của nhà sản xuât). Điểm lấy máu: Có chặn ngón tay rộng , để tránh rủi ro khi trích máu - Có bộ phận phát hiện thiếu máu động mạch , kích thước đoạn dây nối từ bộ phận này đến đoạn vuốt máu: 4.6x 6.8x100 ( mm) - Bầu tĩnh mạch có màng lọc. Có kẹp, để chặn các đoạn trên dây máu khi cần thiết -Tiệt trùng: Bằng tia Gamma , hơi nước hoặc ETO. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | 24400 | Bộ | Thùng/24 dây
464 | Kim luồn động tĩnh mạch dùng cho thận nhân tạo (AVF) 16G hoặc tương đương | Kim (AVF Canula): Chiều dài: 1’’ (25mm ), đường kính: 1.6 mm, độ dày: 0.1 mm. Chất liệu: Thép không rỉ SUS 304. Mặt sau có lỗ Back eye. Thành kim siêu mỏng nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn Dây gắn với kim ( AVF Tube): Chiều dài: 300 mm, thể tích mồi: 2.8 ml /min, đường kính trong: 3.5mm. Chất liệu: Polyvinylchloride, có điểm đánh dấu vị trí kim (Đen và đỏ) Có kẹp, có cánh xoay hoặc cố định, đầu nối Luer. Tiệt trùng: Bằng tia Gamma hoặc ETO. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 | 42600 | cái
465 | Kim đầu tù (Button Hole) | Chất liệu làm từ thép không rỉ, đầu tù. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 2000 | Cái | 50 cái/hộp
466 | Quả lọc thận nhân tạo high Flux (chất liệu: cellulose triacetate; diện tích: 1.5m2; hệ số siêu lọc 2980 (ml/giờ/100mmHg)) | Đặc tính kỹ thuật chung: Quả lọc khô, Chất liệu màng lọc: TRIACETATE (CTA), Tiệt trùng: Bằng tia Gamma. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Đặc tính kỹ thuật riêng: Diện tích bề mặt: 1.5 m2, PTM/TMP Max: 500 mmHg, Hệ số siêu lọc (KUF): 2980ml/hr/100mmHg, Chiều dài hiệu quả: 227mm, Đường kính trong: 200 µm, Chiều dày màng lọc: 15 µm, Thể tích mồi: 90 ml. Hệ số thanh thải (ml/min):Urea: 196, Creatinine: 188, Phosphate: 182, Vitamin B12: 133, Myoglobin: 39. Lưu lượng máu (QB): 200 ml/phút | 1740 | quả | 24 quả/thùng
467 | Quả lọc thận nhân tạo low Flux cho KT lọc máu; hệ số siêu lọc 16 (ml/giờ/mmHg)) | Màng lọc low flux. Chất liệu màng lọc: Polynephron (Polyethersulfone). Diện tích màng lọc : 1,5 m², Thể tích máu mồi:≤ 91ml, Chiều dài hiệu quả:≥ 259 mm, Đường kính trong:≥ 200 µm, Chiều dầy màng lọc:≥ 40 µm, Chất liệu màng: Polyethersulfone., Tiệt trùng: tia Gamma - Hệ số siêu lọc: ≥ 16 ml/hr/mmHg, Tốc độ thanh thải: Urea:≥ 194 (ml/min), Creatinine:≥ 187 (ml/min), Phosphate: ≥ 161 (ml/min), Vitamin B 12:≥ 101 (ml/min) | 1950 | quả | 24 quả/thùng
468 | Quả lọc thận nhân tạo middle Flux cho KT lọc máu, diện tích: 1.7m2; hệ số siêu lọc 2.330 (ml/giờ/100mmHg)) | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA), không DEHP. Diện tích: 1.7 m2. Thể tích mồi: 108 mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 22 (mL/giờ/mmHg).TMP: 500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 270 ml/min, Creatinine : 251 ml/min, Phosphate: 221 ml/min, Vitamin B12: 143 ml/min. Hệ số sàng lọc: Inulin = 0.440, Vitamin B12 = 0.880, Myoglobin < 0.01 Albumin < 0.01. Tiệt trùng: Tia Gamma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | 700 | Quả
469 | Quả lọc thận nhân tạo middle Flux cho KT lọc máu, diện tích: 1.5m2-1,7m2; | Màng lọc middle flux. Chất liệu màng lọc làm từ sợi tự nhiên cellulose triacetate. Diện tích màng lọc : 1,5 m²; thể tích máu mồi:≤ 90 ml. Chiều dài hiệu quả:≥ 227 mm; đường kính trong:≥ 200 µm. Chiều dầy màng lọc:≥ 15 µm; chất liệu màng: Triacetate. Tiệt trùng: tia Gamma - Hệ số siêu lọc:≥ 2.050 ml/hr/100mm Hg, tương đương 20.5 ml/hr/mmHg, Tốc độ thanh thải: Urea:≥ 191 (ml/min), Creatinine:≥ 181 ( ml/min), Phosphate: ≥ 169 (ml/min), Vitamin B 12:≥ 121 (ml/min), Myoglobin: ≥ 25 (ml/min ) | 676 | quả | 24 quả/thùng
470 | Qủa lọc hấp phụ Resin | Hấp phụ các chất độc tố có trọng lượng phân tử trung bình và lớn, độc tố tan trong lipid ở bệnh nhân chạy thận chu kỳ như. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 110 | quả | Quả/hộp
471 | Que thử serim | Dạng que thử nhanh. Độ nhạy phát hiện Peroxide đến 1ppm, đưa kết quả nhanh trong vòng 15 giây. | 5000 | Que | 100 que/lọ
472 | Que thử Clorine | Dạng que thử nhanh. Độ nhạy phát hiện Peroxide đến dưới 0,5ppm, đưa kết quả nhanh trong vòng 30 giây. | 500 | Que | 100 que/lọ
473 | Dịch lọc màng bụng 1,5% | Nồng độ: 1,5%, 2%, 2,5%. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2920 | túi | 2 lít/túi
474 | Phin lọc khí Thận nhân tạo | Màng lọc kích thước 0,2 micron. Tiệt trùng bằng Ethylen Oxide. | 100 | Cái | 100 cái/hộp
475 | Dịch ngâm màng lọc | Acid Peracetic: 5.00% Acetic Acid 7.83% Hydrogen Peroxid 26.53% Sử dụng: 20 - 40 ml /quả lọc thận nhân tạo để khử trùng | 25 | can | Can 5 lít
476 | Dịch lọc thận A | Thành phần trong 1000ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210.68g, Kali clorid: 5.22g, Calci clorid.2H2O: 9.00g, Magnesi clorid.6H2O:3.56g, Acid aCE hoặc tương đương bằng: 6.31g, Dextrose monohydrat: 38.50g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13485:13959 vừa đủ 1000ml hoặc tương đương | 9400 | can | 10lít
477 | Dịch lọc thận B | Thành phần trong 1000ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84.0g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13485:13959 vừa đủ 1000ml hoặc tương đương | 11250 | can | 10lít
478 | Túi đựng dịch thải cỡ 5L | Được dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT bằng hệ thống Prismaﬂex. Túi đựng dịch thải trong lọc máu liên tục - thể tích 5 lít | 10 | cái | 40 cái/hộp
Vật tư sử dụng máy HDF-ONLINE
479 | Bộ dây lọc máu dùng cho máy HDF online | Chất liệu mềm mại, không dính máu, có thể tái sử dụng nhiều lần. Các khóa với quả lọc đảm bảo độ độ khít. Đầu nối vào kim có khóa chốt an toàn. Có các điểm để lấy mẫu máu và các vị trí để đưa thuốc vào. Hai đầu gắn với kim có chốt khóa vặn, dễ tháo lắp, không làm lệch vị trí kim khi thao tác. Có điểm phát hiện lưu lượng máu. Sử dụng cả hai loại kẹp lớn và nhỏ, an toàn trong quá trình sử dụng. Có chứng chỉ chứng nhận vật liệu dùng trong y tế (Bisphenol A free) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 1000 | Bộ | 24 Bộ/thùng
480 | Quả lọc thận cho KT lọc HDF-online, diện tích: 1,5m2-1,7m2; hệ số siêu lọc: 67ml/hr/mmHg | Đặc tính kỹ thuật chung Quả lọc khô; chất liệu màng lọc: POLYNEPHRON Tiệt trùng: Bằng tia Gamma Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Diện tích bề mặt: 1.5 M2; Max. TMP: 500 mmHg, Hệ số siêu lọc (KUF): 67( ml/h/mmHg), Chiều dài hiệu quả: 259 mm; đường kính trong: 200 µm; chiều dày màng lọc: 40 µm; thể tích mồi: 95 ml Hệ số thanh thải (ml/min): Urea: 278, Creatinin: 259, Phosphate: 241, Vitamin B12: 180, Inulin: 112, Myoglobin: 90 Lưu lượng máu (QB): 300 ml / phút | 700 | quả | 24 quả/thùng
481 | Quả lọc thận cho KT lọc HDF-online, diện tích: 1,7m2; hệ số siêu lọc: 74ml/hr/mmHg | Đặc tính kỹ thuật chung : Quả lọc khô; chất liệu màng lọc: POLYNEPHRON Tiệt trùng: Bằng tia Gamma Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Diện tích bề mặt: 1.7 M2; Max. TMP: 500 mmHg, Hệ số siêu lọc (KUF): 74 (ml/h/mmHg), Chiều dài hiệu quả: 271 mm; đường kính trong: 200 µm; chiều dày màng lọc: 40 µm; thể tích mồi: 105 ml Hệ số thanh thải (ml/min): Urea: 285, Creatinin: 268, Phosphate: 254, Vitamin B12: 190, Inulin: 121, Myoglobin: 98 Lưu lượng máu (QB): 300 ml/phút | 420 | Quả | 24 quả/thùng
482 | Phin siêu lọc CF-609N hoặc tương đương | Tăng cường làm sạch nước và dịch. Làm tăng độ tinh khiết của chất lượng nước và dịch sử dụng trong: thẩm tách, siêu lọc dịch lọc thận nhân tạo HD, siêu lọc dịch lọc và dịch bù thận nhân tạo HDF online. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | cái
Vật tư tiêu hao dùng cho Máy siêu lọc gan MARS
483 | Bộ quả lọc gan tương thích máy PrismaFlex loại X-MARS hoặc tương đương | Thể tích máu ngoài cơ thể 279ml =152ml +127ml(dâydẫn). Gồm 4 quả: 1 quả lọc high flux, 1 quả lọc low flux, 1 quả hấp phụ chứa than hoạt và 1 quả hấp phụ chứa hạt resin. Tương thích máy PrismaFlex. Quả X-MARS hoặc tương đương | 1 | Cái
Y dụng cụ
484 | Ampu các cỡ (bóp bóng) | Chất liệu bằng PVC, trong suốt. Thiết kế với lực bóp nhỏ, bề mặt chống trượt và co giãn nhanh. | 5 | cái | Gói 1 cái
485 | Đè lưỡi inox | Chất liệu: Inox | 1 | Cái
486 | Pince mũi inox | Chất liệu: Inox | 1 | Cái
487 | Búa phản xạ | Chất liệu thép không rỉ, cao su không gây kích ứng da. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Cái
488 | Bock thụt tháo inox | Bock có thể tích 1 lít, dây cao su từ 1,2m - 1,5m, vòi thụt tháo 22-30Fr, có khóa hãm mở nối dây cao su với vòi thụt. | 7 | cái
489 | Bộ khai khí quản | Bộ dụng cụ mở khí quản; Chất liệu thép không gỉ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | bộ | Hộp 1 bộ
490 | Đèn đọc phim 2 cửa | Đèn đọc phim 2 cửa. Ánh sáng đồng đều, vỏ đèn bằng inox. Sử dụng nguồn điện 220 VAC. | 1 | Cái
491 | Bộ nong niệu đạo số (14,16,18,20,22,24) | Kích cỡ: 14-24Fr, vô trùng | 1 | bộ
492 | Bộ chọc hút dẫn lưu áp xe gan | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Bộ
493 | Bộ dụng cụ Chụp tử cung vòi trứng | Dùng trong chẩn đoán vô sinh và chụp X-quang vòi tử cung. Áp kế với thang chia độ từ 0 đến 200 mmHg với mỗi vạch chia độ là 10 mmHg. Áp suất được tạo ra với một ống tiêm 10 ml qua một đầu nối có khóa Luer. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Bộ
494 | Bình làm ẩm oxy | Thân bình làm bằng Polyethylene. Dung tích từ 150ml trở lên. Sử dụng được nhiều lần. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 28 | cái | Gói 1 cái
495 | Bao hơi huyết áp kế | Chiếu liệu: Cao su. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 40 | cái
496 | Cán dao số 3 dài 140cm | Chất liệu: Hợp kim không gỉ, dài 140cm, loại số 3 | 7 | Cái
497 | Đồng hồ oxy | Điều áp loại pít tông, có lưu lượng kế và chai tạo ẩm. Phạm vi lưu lượng: 0-15 LPM / 0-10 LPM / 0-5 LPM. Đồng hồ có vạch chia độ chính xác, dễ đọc. | 30 | Cái
498 | Bóng đèn đặt nội khí quản | Bóng đèn dùng cho bộ đèn đặt nội khí quản | 38 | Cái
499 | Bóng đèn cực tím | Đèn cực tím tập trung các tia sáng cực tím dùng tiệt trùng trong y tế. công suất: 15W, 20W, 30W, 40W. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 32 | cái
500 | Bóng đèn kính hiển vi | Điện áp hoạt động: 20±4V DC, độ sáng: ≥3000lm, tuổi thọ: ≥300 giờ hoặc tương đương. | 10 | Cái
501 | Bóng đèn Xenon nguồn sáng máy nội soi | Tuổi thọ ≥1000 giờ. Công suất: Khoảng 300W hoặc tương đương. | 3 | cái
502 | Bộ đèn đặt nội khí quản | Loại có ≥3 lưỡi. Chất liệu thép không gỉ. Có thể hấp tiệt trùng ở 134 độ C. Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. | 3 | bộ
503 | Bộ đèn đặt nội khí quản có dây quang | Loại có ≥3 lưỡi. Chất liệu thép không gỉ. Có thể hấp tiệt trùng ở 134 độ C. Dây dẫn sáng có thể tháo rời. | 2 | Bộ
504 | Bộ đèn đặt nội khí quản có camera | Cos màn hình TFT LCD khoảng 2,4", chống chói. Độ phân giải ≥320x240. Nguồn sáng led màu trắng, chất liệu Polycarbonat/ABS. Độ dài của lưỡi ≥17cm. Chiều cao lưỡi ≥13mm, độ rộng lưỡi ≥26mm. | 1 | bộ
505 | Huyết áp kế người lớn | Đồng hồ đo : từ 20 ~ 300mmHg , với điểm dừng tại số 0 - Độ chính xác: + 3mmHg - Hệ thống khí: Băng quấn có băng dán 2 mặt với túi cao su; quả bóp & van | 78 | cái
506 | Hộp inox chữ nhật 30*20*10 | Kích thước: 30cm x 20cm x 10cm, chất liệu: inox hoặc tương đương | 30 | cái
507 | Hộp inox chữ nhật 20*10*5 | Kích thước: 20cm x 10cm x 5cm, chất liệu: inox hoặc tương đương | 40 | cái
508 | Hộp inox chữ nhật 25*15*5 | Kích thước: 25cm x 15cm x 5cm, chất liệu: inox hoặc tương đương | 34 | cái
509 | Hộp inox đựng bông cồn | Hộp đựng bông cồn y tế cỡ nhỏ. Chất liệu: inox hoặc tương đương. | 57 | cái
510 | Kềm kẹp kim mảnh dùng kẹp kim dài 170mm | Sử dụng được nhiều kích cỡ kim, dài 170mm, Chất liệu: inox hoặc tương đương. | 1 | cái
511 | Kềm kelly nhỏ, cong ( dài 15cm) | Bằng thép không rỉ, chiều dài 15 cm | 3 | cái
512 | Kềm kẹp mạch máu | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. | 31 | Cái
513 | Kềm kocher | Kềm Kocher thẳng , dài 185 mm , răng 1/2. Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. | 10 | Cái
514 | Cốc inox | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. | 4 | Cái
515 | Kềm có mấu | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Loại có mấu, dài ≥18cm | 8 | Cái
516 | Kềm không mấu | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Loại không mấu, dài ≥18cm | 8 | Cái
517 | Đồng hồ oxy tường (Trung tâm) | Gồm jack cắm nhanh phù hợp với đầu jack oxy và đồng hồ đo, bộ làm ẩm. | 12 | Cái
518 | Khay inox chữ nhật | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Kích thước ≥ 30x40cm | 13 | Cái
519 | Bóng đèn hồng ngoại | Điện áp 220V, Tuổi thọ ≥6000 giờ, công suất ≥100W. Kích thước: đk 125mm, cao 174mm | 5 | Cái
520 | Đèn cực tím sát trùng | Dài 60-120cm. Công suất đến 48W. | 3 | Cái
521 | Đèn đọc phim 2 cửa | Sử dụng bóng đèn led, điện áp 220V, công suất ≥34W. Kích thước: 760 x 495 x 50 mm hoặc tương đương. | 5 | Cái
522 | Lycon | Chất liêuh: Thép không gỉ hoặc tương đương. | 4 | Cái
523 | Bóng đèn Halogen tiêu điểm X-quang 24V50W | Bóng đèn halogen. Điện áp 24V, công suất 50W | 5 | cái
524 | Kẹp mạch máu có mấu, không mấu | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Dài khoảng 18cm, loại có mấu, không mấu. | 7 | cái
525 | Kềm Kelly các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. | 5 | cái
526 | Bình làm ẩm oxy | Dung tích: 180-250ml, có tích hợp lưới lọc sục khí. Chất liệu: Polycacbonat, có thể hấp khử trùng ở nhiệt độ 121 độ C. Có vạch chỉ thị mực nước làm ẩm tối thiểu, tối đa. | 2 | cái
527 | Giá inox đựng pince | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. | 10 | cái
528 | Đầu cảm biến SpO2 | Đầu cảm biến SpO2 các loại kèm theo dây cáp để nối máy. | 2 | Cái
529 | Dây gắn SpO2 ( Máy monitor Drager) | Dây cáp gắn SpO2 tương thích với monitor hãng Drager. | 2 | cái
530 | Khay inox quả đậu | Chất liệu: inox hoặc tương đương. | 32 | cái
531 | Nhiệt kế & ẩm kế | Đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | cái
532 | Mặt nạ chống độc | Hiệu suất lọc 100% phòng được các bệnh lây nhiễm qua hô hấp và cản bụi mịn, siêu bụi mịn 2.5PM, vi khuẩn, virus. Có than hoạt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 12 | Cái
533 | Nhiệt kế 42 độ C | Chất liệu: thủy tinh, thủy ngân. Nhiệt độ đo từ 35 đến 42 độ C. Vạch chia rõ nét, dễ quan sát. | 295 | Cái
534 | Kẹp phẫu tích | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Đầu có mấu. Dài ≥12cm | 13 | Cái
535 | Kéo cắt chỉ | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Thiết kế uốn cong, đường cắt dứt khoát mềm mại. Dài ≥12cm. | 35 | Cái
536 | Dụng cụ xông khí dung | Tốc độ xông ≥0.4ml/phút, hạt thuốc nhỏ mịn ≤3µm. Máy xông bền, hiệu suất xông mạnh. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | Cái
537 | Ống inox đựng pince | Chất liệu thép không gỉ. Dạng ống tròn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | Cái
538 | Ống nghe | Tai nghe : chuông, màng chắn, loại 2 chiều, chất liệu: Nhôm - Ống nghe 2 tai: ống nghe 2 tai bằng đồng - Ống dây chữ Y: ống P.V.C.Y; màu xám hoặc màu đen | 55 | Cái
539 | Protaper tay | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Cái
540 | Loa soi tai inox | Chất liệu: inox hoặc tương đương. | 1 | Cái
541 | Thùng inox hấp dụng cụ 30x30x30cm | Dạng trụ tròn, kích thước: 30cm x 30cm x 30cm, Chất liệu: inox hoặc tương đương. | 13 | Cái
542 | Giá inox để ống nghiệm | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Phù hợp cho các ống nghiệm dài ≤ 9cm. | 6 | Cái
543 | Bình tam giác 1000ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, thể tích: 1000ml. | 20 | Cái
544 | Bình tam giác 500ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, thể tích: 500ml. | 20 | Cái
545 | Bình tam giác 250ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, thể tích: 250ml. | 10 | Cái
546 | Micropipet ( Pipet tự động) | Thể tích hút: 0.1-5mL. Bước tăng cài đặt: 0.05µL. Có thể hấp tiệt trùng hơi nước ở 121 độ C, 1atm trong thời gian tối đa 20 phút. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Cái
Vật tư tiêu hao cho máy hàn mạch máu 300D
547 | Kẹp hàn mạch máu dùng cho mổ mở | Kẹp hàn mạch máu, tip cong 23 độ, trơn nhẵn, phủ ceramic, dài 150mm, dây dài 4m, sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Phù hợp với model 300D của hãng Erbe/Đức | 1 | Cái
Dụng cụ máy cắt xương BoneScalpel
548 | Bộ dây tưới rửa cho hệ thống BoneScalpel (REF: MXB-T) hoặc tương đương | Yêu cầu kỹ thuật: - Dây chuyên dụng, tiệt trùng, sử dụng một lần - Dây tưới rửa có phần silicon gắn máy bơm - Ống thông tương thích với túi truyền và chai truyền dịch - Có đầu kết nối chuyên dụng với dây dao siêu âm cắt xương BoneScalpel - Có kẹp khóa/mở tưới nước. Phù hợp với máy cắt xương BoneScalpel | 30 | Cái
549 | Lưỡi dao bào BoneScalpel, thân ngắn, mũi dạng móc cỡ nhỏ (REF: MXB-S1) hoặc tương đương | Lưỡi dao bào BoneScalpel thân ngắn, mũi dạng móc, cở nhỏ. Phù hợp với máy cắt xương BoneScalpel | 2 | Cái
550 | Lưỡi dao bào BoneScalpel, thân ngắn, mũi dạng móc cỡ lớn (REF: MXB-S2) hoặc tương đương | Lưỡi dao bào BoneScalpel thân ngắn, mũi dạng móc, cở lớn. Phù hợp với máy cắt xương BoneScalpel | 2 | Cái
Nhóm máy Phaco Faros:
551 | Bộ dây tưới rửa trong mổ Phaco | Chất liệu: Cao su hoặc tương đương. Phù hợp cho máy mổ phaco Faros. | 2 | bộ
552 | Đầu tip Phaco dạng loe 2,8mm dùng cho máy Phaco Faros | - Chất liệu titan, thiết kế vát 30 độ, phù hợp cho vết mổ 2.8mm, có thể hấp dùng lại nhiều lần - Phù hợp với dòng máy của Oertli-Thụy Sỹ. | 2 | Cái
553 | Tay cầm Phaco titan dùng cho máy phaco Faros | - Tay cầm có chất liệu titan, có 6 tinh thể phát siêu âm, đường kính tay cầm 13mm, trọng lượng 42g, có thể hấp dùng lại nhiều lần - Phù hợp với dòng máy của Oertli-Thụy Sỹ. | 1 | Cái
554 | Đầu típ A/I dạng thẳng dùng cho máy Phaco Faros | Đầu típ thẳng. Có dùng silicon. Dùng cho vết mổ 2.2mm- 3.2mm. Phù hợp với máy phẫu thuật của Oertli | 1 | Cái
Nhóm máy tán sỏi qua da
555 | Kim chọc dò thận | Kích thước: 18G/20cm. Vô khuẩn. | 150 | Cái
556 | Vỏ que nong | Bao gồm: 1 vỏ và 1 que nong. Kích thước: 18Fr | 100 | Cái
557 | Ống thông niệu quản dùng cho tán sỏi qua da số 6Fr | Dùng để hổ trợ phẫu thuật dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Kích thước: 6 Fr, dài 70cm, chất liệu nhựa y tế. Có 1 cổng kết nối | 50 | Cái
558 | Dẫn đường dùng trong niệu quản (Zebra) hoặc tương đương | Có đầu thẳng, lõi nitinol chống gấp khúc. Thiết kế đầu mềm phủ hydrophilic giúp guide dễ dàng di chuyển tiếp cận với những vị trí khó, vị trí khuất. Thân guide cứng. Kích thước: 0.032’’, 0.035’’, dài 150cm | 20 | Cái
559 | Dây dẫn đường dùng cho tán sỏi thận qua da, cỡ 0.032", dài 75cm, đầu cong | Dùng để hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi, thiết lập đường dẫn. Kích cỡ: 0.032", dài 150cm. Chất liệu: Thép không gỉ, phủ PTFE. Tip: Đầu cong | 50 | Cái
560 | Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (PTFE) cỡ 0,032", dài 150cm | Dùng để hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi, thiết lập đường dẫn. Kích cỡ: 0.032", dài 150cm. Chất liệu: Thép không gỉ, phủ PTFE. Tip: Đầu thẳng | 80 | Cái
561 | Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (Hydrophilic) cỡ 0.032", dài 150cm | Dùng để hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi, thiết lập đường dẫn. Kích cỡ: 0.032", dài 150cm. Chất liệu: Nitinol chống xoắn. Tip: Đầu thẳng, mềm | 60 | Cái
562 | Rọ lấy sỏi (tán sỏi qua da và ngược dòng) loại 4 cành (loại đầu nhọn) cỡ 3.0Fr, dài 90cm | Dùng để gắp và loại bỏ các vật thể lạ ở niệu quản - thận trong quá trình nội soi. Kích cỡ: 3.0Fr. Dài: 90cm, loại 4 dây. Chất liệu: Nitinol. Tay cầm có thể tháo lắp được | 20 | Cái
563 | Rọ lấy sỏi (tán sỏi nội soi bằng ống mềm) loại 4 cành (loại đầu tròn, dài) cỡ 1.8Fr, dài 120cm | Dùng để gắp và loại bỏ các vật thể lạ ở niệu quản - thận trong quá trình nội soi. Kích cỡ: 1.8Fr. Dài: 120cm, loại 4 dây. Chất liệu: Nitinol. Tay cầm có thể tháo lắp được | 10 | Cái
564 | Ống kính nội soi niệu quản mềm sử dụng 1 lần dài 920mm | Kênh làm việc: 3.6 Fr. Góc uốn: - 285 độ; + 285 độ. Độ phân giải: 400 x 400 pixels. Trường nhìn: 90 độ. Đường ngắm: 0 độ. Vùng khả kiến: 3 - 50 mm. Chiều dài làm việc khoảng 650mm. Độ rộng của ống chèn: 9.2 Fr. Chiều rộng tối đa của đầu xa: 9.2 Fr | 20 | Cái
565 | Dây truyền quang (Sợi quang dùng cho máy tán sỏi laser) đường kính 550µm, chiều dài 3m | Vật tư tiêu hao dùng cho Máy Tán Sỏi Laser. Chất liệu: lõi thạch anh, truyền quang tốt. Kích cỡ: 550µm, dài 3m. | 3 | Cái
566 | Tấm chắn bảo vệ thấu kính máy phát tia laser tán sỏi niệu | Vật tư tiêu hao dùng cho Máy Tán sỏi laser. Đường kính 9.55mm, hệ số phản xạ R<1%. | 3 | Cái
567 | Dây bơm nước dùng cho máy bơm tán sỏi niệu | Vật tư tiêu hao dùng cho Máy Bơm Hút Tuần Hoàn Nội Soi. Chất liệu: Silicon. | 1 | Cái
Vật tư tiêu hao dùng cho máy SonarStar
568 | Bộ ống hút tưới rửa SonarStar (REF: MXA-HF) hoặc tương đương | Bộ dây chuyên dụng, tiệt trùng, dòng cao, bao gồm 1 ống hút dịch và 1 ống tưới rửa. - Ống hút dịch có đường kính trong lòng ống lớn hơn; - Ống tưới rửa có đường kính nhỏ hơn, phần cuối của ống tưới có vạch vàng để gắn vào máy bơm và khóa Luer. | 10 | Bộ
Vật tư tiêu hao dùng cho hệ thống nội soi chụp mật tụy ngược dòng ERCP
569 | Dao cắt cơ vòng các loại | Dao cắt cơ vòng dùng trong ERCP, có lớp phủ cách điện thông minh ở đoạn đầu dây cắt, thiết kế đoạn đầu thuôn dài và được đánh dấu cản quang, chiều dài làm việc 1700mm, đường kính đoạn đầu 4.5Fr, đường kính đoạn chèn tối đa 2.5mm, loại 3 lumen, có đánh dấu màu xanh lá ở đoạn cuối dụng cụ (V-marking), đánh dấu màu xanh dương cho "vị trí cắt tốt nhất, có phần kết nối với ống soi (C -Hook), dùng một lần, tương thích dây guidewire 0.035 inch, Chiều dài đoạn đầu 7mm, chiều dài dao: 25mm/30mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 5 | Cái | Cái/Hộp
570 | Dao cắt kim có phủ lớp cách điện (needle kniife) | Dao cắt kim, loại 3 kênh riêng biệt (cho dây guidewire, dây điều khiển dao và kênh bơm cản quang), có lớp phủ cách điện thông minh dài 3mm, thiết kế đoạn đầu nhọn thuôn dài, được đánh dấu cản quang, đường kính 5Fr, chiều dài làm việc 1700mm, chiều dài dao kim 5mm, có đánh dấu ở đoạn cuối dụng cụ (V-marking) ,có phần kết nối với ống soi (C -Hook), tương thích dây guidewire 0.035", thiết kế theo dạng chữ V (V-Sheath) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 5 | cái | Cái/Hộp
571 | Bóng kéo sỏi các loại | Bóng kéo sỏi, có 2 dải cản quang ở đầu và cuối bóng, có 3 kênh (kênh guidewire, kênh bơm bóng và kênh bơm dung dịch cản quang) _đường kính bơm bóng: 8.5-11.5-15mm/15 -18 - 20 mm _vị trí ra thuốc cản quang: phía trên bóng _ Tương thích guidewire: guidewire đi trong lòng dụng cụ _ Phù hợp kênh làm việc đường kính 2.8mm, chiều dài làm việc 1900mm, đường kính thân 7 Fr, đường kính đầu cuối 5.5Fr. Có đánh dấu ở cuối dụng cụ (V-marking), có phần kết nối với ống soi (C-hook), thiết kế theo dạng chữ V (V-Sheath) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 5 | Cái | Cái/Hộp
572 | Rọ lấy sỏi loại cứng | Rọ lấy sỏi tích hợp tay cầm, thiết kế đầu rọ có núm hình hạt đậu giúp dễ dàng đưa rọ vào ống mật, tương thích với tay cầm tán sỏi cấp cứu, có kênh bơm tưới rửa/thuốc cản quang, dây rọ loại cứng, có phần kết nối với ống soi (C-hook), chiều dài làm việc 1950mm, tương thích với kênh 2.8mm trở lên, độ mở rộng rọ 22mm, sử dụng nhiều lần, nhiệt độ hấp khử trùng tối đa 137oC, sử dụng phù hợp cho việc lấy sỏi kích thước tiêu chuẩn Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 3 | Cái | Cái/Hộp
573 | Rọ lấy dị vật 04-08 nhánh loại cứng | Rọ lấy sỏi tích hợp tay cầm, thiết kế đầu rọ có núm hình hạt đậu giúp dễ dàng đưa rọ vào ống mật, tương thích với tay cầm tán sỏi cấp cứu, có kênh bơm tưới rửa/thuốc cản quang, dây rọ loại cứng, có phần kết nối với ống soi (C-hook), chiều dài làm việc 1950mm, tương thích với kênh 2.8mm trở lên, độ mở rộng rọ 20mm, sử dụng nhiều lần, nhiệt độ hấp khử trùng tối đa 137oC, sử dụng phù hợp cho việc lấy sỏi kích thước nhỏ và sỏi bùn Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 4 | Cái | Cái/Hộp
574 | Bóng nong đường mật, thực quản, môn vị, đại tràng các cỡ | Bóng nong (balloon) được thiết kế với loại chất liệu nylon đặt biệt, có kênh dây dẫn hướng (loại 0.035"), cạnh bóng tròn, vật liệu trong suốt, có đánh dấu cản quang ở đầu cuối bóng, đánh dấu ở giữa bóng, chiều dài làm việc 2,400mm, kênh làm việc tương thích 2.8mm _ chiều dài bóng: 55mm _ đường kính bơm bóng:6-7-8mm/11-12-13mm/13.5-14.5-15.5mm _ áp lực bơm: 2.0-3.5-5.5atm/2.5-4.0-6.0atm _Tương thích với dụng cụ bơm bóng áp lực tối đa 15 atm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 5 | Cái | Cái/Hộp
575 | Stent đường mật các loại (dẫn lưu đường mật) | Ống dẫn lưu: stent đường mật loại thẳng/đuôi heo, chất liệu Polyethylene, mềm, đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X, đường kính stent 7Fr/10Fr, tương thích với kênh sinh thiết từ 2.8mm trở lên, Chiều dài stent: 90 - 120 mm Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 12 | Cái | Cái/Hộp
576 | Dây dẫn hướng 0.025"/0.035" . 4500mm, đầu thẳng | Kích thước: 0,025" x 4500mm, 0,035"x4500mm đầu thẳng | 10 | Cái | 01 cái/gói
Dụng cụ nội soi tiêu hóa
577 | Kẹp clip cầm máu nội soi | Clip cầm máu có các dạng: chuẩn/dài/ngắn, 135 độ, chiều dài tay clip khoảng 7.5 mm - màu hồng; 9 mm - màu tím; 6 mm - màu xanh lá, cầm máu hiệu quả và nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại đến mô, sử dụng cho các vị trí, độ sâu nông của các loại tổn thương khác nhau, Thiết kế phù hợp với các thủ thuật các nhau: ESD (Cắt hớt niêm mạc trong điều trị ung thư sớm), POEM (Mở cơ qua nội soi ngã miệng), mỗi clip được đóng gói tiệt trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 1 | hộp | 40cái/hộp
578 | Kim chích cầm máu dùng cho nội soi tiêu hóa | Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng tương thích kênh dụng cụ 2.8mm, chiều dài kim 4mm, đường kính kim 23G, dài 1650mm/2300 mm, góc xuyên đầu kim: dạng cân đối (regular) hoặc dạng ngắn (short). Thiết kế tay cầm mới, cơ chế "click" giúp thao tác dễ dàng, chính xác. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 3 | hộp | 1 cái/ hộp
Vật tư cắt đốt polyp dùng cho Hệ thống nội soi Olympus, gồm:
579 | Kiềm sinh thiết nóng | Kìm sinh thiết nóng: phù hợp kênh dụng cụ đường kính 2.8mm, chiều dài 1650mm/2300mm, hình oval, kết hợp với máy cắt đốt sử dụng dòng điện áp để đông lại và cắt, Phần đầu cuối thon nhỏ giúp đi vào kênh dụng cụ nhanh và dễ dàng hơn, loại sử dụng nhiều lần, nhiệt độ hấp tiệt trùng tối đa ở 137oC, sử dụng với tay cầm có đầu màu xanh lá cây ở vị trí liên kết với vòng cắt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 2 | cái
580 | Vòng cắt nội soi bằng xung điện, hình oval (gồm 02 dây và 02 vỏ) | Vòng cắt polyp hình oval, Dây bện với độ cứng dây tối ưu, đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 1650mm/2300mm, đường kính vòng cắt có độ mở tối đa 25mm, độ dày của dây vòng cắt 0.47mm, gồm 2 dây và 2 vỏ trong 1 hộp, loại sử dụng nhiều lần, nhiệt độ hấp tiệt trùng tối đa ở 137oC, sử dụng với tay cầm có đầu màu xanh lá cây ở vị trí liên kết với vòng cắt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 1 | Hộp | 10cái/hộp
581 | Cán cầm cho kìm sinh thiết nóng/lọng thắt điện | Loại sử dụng nhiều lần, tương thích với vòng cắt polyp sử dụng nhiều lần, đầu cán thiết kế màu xanh ở vị trí liên kết với vòng cắt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | 2 | Cái
582 | Cán tay cầm dụng cụ nội soi Covidien không khóa hoặc tương đương. | Chất liệu: Nhựa. Loại không khóa. Phù hợp với các dụng cụ nội soi của Covidien | 2 | Cái
583 | Cán tay cầm dụng cụ nội soi Covidien có khóa | Chất liệu: Nhựa. Loại có khóa. Phù hợp với các dụng cụ nội soi của Covidien | 2 | Cái
Vật tư Hệ thống nội soi, tiêu hóa và phế quản
584 | Kìm gắp dị vật ngàm chuột, ngàm cá sấu dùng nhiều lần | Dùng cho máy nội soi Olympus | 2 | Cái
Máy cắt vi thể lạnh
585 | Hộp lưỡi dao dùng 1 lần dùng trong giải phẫu bệnh | Dùng cắt mỏng mô (xét nghiệm giải phẫu bệnh). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | hộp | Hộp 50 cái
586 | Gel cắt lạnh | Gel cắt lạnh FSC 22 Clear hoặc tương đương. | 2 | lọ
Vật tư - hóa chất sử dụng cho máy hấp nhiệt độ thấp PlazMax Tuttnauer
587 | Hóa chất H2O2 - 150ml/lọ | Dung tích: 150ml/lọ, Phù hợp cho máy PlazMax Tuttnauer | 52 | Lọ | Hộp 4 lọ (150 ml/ lọ)
588 | Que chỉ thị hóa học dùng cho máy Plasma | Phù hợp cho máy PlazMax Tuttnauer | 4 | Hộp | 250 que/ hộp
589 | Băng thử hóa học (18mmx50m) | Kích thước: 18mm x 50m, Phù hợp cho máy PlazMax Tuttnauer | 10 | cuộn | Hộp 2 cuộn
590 | Túi ép tiệt trùng Plasma cỡ 7.5 x 70m | Phù hợp cho máy PlazMax Tuttnauer | 5 | cuộn | Hộp 8 cuộn
591 | Túi ép tiệt trùng Plasma cỡ 10 x 70m | Phù hợp cho máy PlazMax Tuttnauer | 5 | cuộn | Hộp 6 cuộn
592 | Túi ép tiệt trùng Plasma cỡ 15 x 70m | Phù hợp cho máy PlazMax Tuttnauer | 5 | cuộn | Hộp 4 cuộn
593 | Túi ép tiệt trùng Plasma cỡ 20 x 70m | Phù hợp cho máy PlazMax Tuttnauer | 5 | cuộn | Hộp 4 cuộn
594 | Túi ép tiệt trùng Plasma cỡ 25 x 70m | Phù hợp cho máy PlazMax Tuttnauer | 5 | cuộn | 04 cuộn/ thùng
595 | Túi ép tiệt trùng Plasma cỡ 35 x 70m | Phù hợp cho máy PlazMax Tuttnauer | 4 | cuộn | Hộp 2 cuộn
Bộ kit cho máy xét nghiệm HP hơi thở công nghệ C13
596 | Bộ kit test hơi thở C13 | Túi đựng không khí sạch: 01 cái; Túi đựng nước: 01 cái Ống hút nước: 01 cái; Kit C13: 01 cái | 330 | Kit
Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa ADVIA 1800 và máy xét nghiệm miễn dịch Advia Centaur XP
1. Nhóm máy Advia Centaur
597 | Centaur® Cuvettes, 3000 Pcs | Cuvette sử dụng trên các máy Centaur. Thành phần : nhựa | 8 | Hộp | 1 x 3000 pcs
598 | Centaur® Sample Tips, 6480 Pcs | Sample tips sử dụng trên các máy Centaur. Thành phần : nhựa | 2 | Hộp | 1 x 6480 pcs
2. Nhóm máy Advia 1800
599 | Halogen Lamp (máy Advia 1800) | Bóng đèn Halogen sử dụng trong máy sinh hoá. Phù hợp với máy ADVIA 1800 | 3 | cái
600 | Cuvette, Rotary Reaction Vessel for A1650/1800, SPEC:1x17, NEED 13 PCS | Chất liệu: Nhựa. Phù hợp với máy ADVIA 1800 | 13 | Hộp | 1 pcs
Vật tư tiêu hao cho máy miễn dịch Cobas
601 | ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411 | Chất liệu: Nhựa. Sử dụng cho máy miễn dịch Cobas. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 18 | Hộp | 60 x 60 cup
602 | ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411 | Chất liệu: Nhựa. Sử dụng cho máy miễn dịch Cobas. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 22 | Hộp | 30x120 pcs
Vật tư tiêu hao cho máy CA-800
603 | HALOGEN LAMP ASSY. (Máy Sinh hóa CA800) | Bóng đèn sử dụng cho máy CA-800. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | Chiếc
604 | CUVETTE (RESIN) (9 pcs x 17 units) | Chất liệu: Nhựa. Phù hợp cho máy CA-800. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Bộ
Vật tư tiêu hao cho máy CP2000
605 | Cuvette | Cóng đựng mẫu. Chất liệu: nhựa trong | 10 | Túi | Túi/1000 cái
Vật tư tiêu hao cho máy miễn dịch hóa phát quang
606 | Centaur® Cuvettes, 3000 Pcs | Chất liệu: Nhựa. Phù hợp cho máy ADVIA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 22 | Hộp | 1 x 3000 pcs
607 | Centaur® Sample Tips, 6480 Pcs | Chất liệu: Nhựa. Phù hợp cho máy ADVIA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | 1 x 6480 pcs
Hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán
Hóa chất xét nghiệm Hóa Sinh:
Nhóm máy xét nghiệm khí máu
608 | Bottle gas Opti CCA | Bình gas máy khí máu sử dụng cho máy khí máu Opti CCA hoặc tương đương.Tiêu chuẩn chất lương : ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 2 | bình
Nhóm máy xét nghiệm điện giải:
609 | Valve tubing kit (bộ dây điện giải) | Bộ valve và dây sử dụng cho máy điện giải, phù hợp với máy điện giải 9180,smartlyte….Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 1 | cái
610 | Peristaltic pump tube Set | Bộ bơm nhu động sử dụng cho máy điện giải, phù hợp với máy điện giải 9180,smartlyte….Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 1 | cái
611 | Dây bơm điện giải (Peristaltic Pump Tubing) | Dây bơm điện giải.Tương thích với máy ion đồ AVL 9180, Smartlyse, Starlyse hoặc tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 3 | cái
612 | Na Electrode | Điện cực Na,Tương thích với máy ion đồ AVL 9180, Smartlyse, Starlyse hoặc tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 3 | cái
613 | K Electrode | Điện cực K,Tương thích với máy ion đồ AVL 9180, Smartlyse, Starlyse hoặc tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 3 | cái
614 | Cl Electrode | Điện cực Cl,Tương thích với máy ion đồ AVL 9180, Smartlyse, Starlyse hoặc tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 2 | cái
615 | Reference Electrode Housing | Điện cực chuẩn,Tương thích với máy ion đồ AVL 9180, Smartlyse, Starlyse hoặc tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 1 | cái
616 | Reference Electrode | Điện cực chuẩn,Tương thích với máy ion đồ AVL 9180, Smartlyse, Starlyse hoặc tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 1 | cái
1. Hóa chất xét nghiệm Điện giải 9180
617 | Cleaning SOL | Dung dịch dùng để rửa máy ion đồ. Thành phần gồm: chất tẩy rửa Neodisher MA and NaCl. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Lọ | 100ml
618 | Electrode Condition SOL | Dung dịch dùng để rửa điện cực của máy ion đồ. Thành phần gồm: chất tẩy rửa Ammonium hydrogen bifluoride. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | 100ml
619 | ISE Fluid Pack 9180 | Hộp thuốc dùng để chạy ion đồ Thành phần gồm: nước có chứa Tiêu chuẩn A 350mL, Tiêu chuẩn B 85mL, Tiêu chuẩn C 85mL,Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 60 | Hộp | 620ml
620 | Mission Control | Dung dịch dùng để QC máy ion đồ. Dạng lỏng. Thành phần gồm: Dung dịch nước có chứa chất đệm hữu cơ và bicacbonat, chất điện phân, cân bằng với khí CO2, O2 và N2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | 3x10x1,8ml
621 | Urine Diluent | Dung dịch để pha loãng mẫu nước tiểu trên máy ion đồ.Dạng lỏng .Thành phần gồm: Dung dịch nước chứa Na+ 120 mmol/L, Cl- 128 mmol/L, đệm và chất bảo quản. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Lọ | 500ml
2. Hóa chất xét nghiệm Khí máu Opti CCA và Gem Premier 3500
622 | Cassette B OPTI CCA | Casette đo khí máu, Dùng để xác định lượng pH, pCO2, pO2, tHb, sO2, Na+, K+, Ca++ trong máu, serum, plasma và mẫu chất lỏng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Hộp | 25 cái
623 | Cartridge đo các thông số khí máu (pH, pCO2, pO2), Hct | Là thuốc thử đo pH, pCO2, pO2), Hct. Loại 150 test .Tương thích với máy khí máu Gem 3500 hoặc tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CFS. | 8 | Hộp | 150 test/hộp
624 | Cartridge đo các thông số khí máu (pH, pCO2, pO2), Hct | Là thuốc thử đo pH, pCO2, pO2), Hct. Loại 300 test .Tương thích với máy khí máu Gem 3500 hoặc tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CFS. | 10 | Hộp | 300 test/hộp
625 | Control Gem 3000 | Là dung dịch control .Tương thích với máy khí máu Gem 3500 hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CFS. | 5 | Hộp | 3x10x2ml
626 | Heparin | Là dung dịch dùng để tráng ống bơm tiêm dùng trong lấy mẫu cho máy khí máu. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CFS. | 5 | lọ | 5ml
3. Máy Xét nghiệm Premier Hb9210 và máy xét nghiệm nước tiểu Clinitex Advantus
3.1 Hóa chất
627 | Morphine/Heroin | Test ma túy chỉ số Morphine/Heroin. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Hộp | Hộp 50 test
628 | Que thử nước tiểu 10 thông số Multitis 10SG | Dùng để đo bán định lượng bạch cầu, keton, nitrit, urobilinogen, bilirubin, protein, glucose,trọng lượng riêng, máu và pH trong nước tiểu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 120 | Hộp | Hộp/ 100 test
629 | AMP Dipstick (Amphetamines) | Test ma túy chỉ số Amphetamine. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 4 | Hộp | Hộp 50 test
630 | Multi-4-Drug (Morphine-THC-MET-MDMA) | Test ma túy 4 chỉ số Morphin,THC, Methamphetamine, MDMA). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 400 | test | 25 test
631 | MET Dipstick (Methamphetamines) | Test ma túy chỉ số Methamphetamin. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 100 | test | 50 test
632 | Marijuana (Canabinoid) | Test ma túy chỉ số Marijuana. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 2 | hộp | Hộp 50 test
633 | Premier Affinity A1c 500 | Hóa chất sẵn sàng cho sử dụng trên máy Premier Hb9210. Thành phần: Dung dịch Buffer A: Nước 90-100%, Methanol: 0-0.5%, dd Ammonia: 0.5-1%; Dung dịch Buffer B: Nước 90-100%, Methanol: 0-0.5%, dd Ammonia: 0-0.5%; Dung dịch Diluent: Nước 90-100%, TRITON X100: 0-0.5%, Sodium azide: 0-0.5%; Dung dịch Wash: Nước 90-100%, Ethanol: 1-10%, Methanol: 0-0.5%, Sodium azide: 0-0.5%; Cột phân tích: Polymer gel: 90-100%. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 8 | Bộ | 500 tests/Bộ
3.2 Calibrator
634 | HbA1c (GHb) Calibrator Kit, 500uL (Levels 1&2) | Được sử dụng để hiệu chuẩn cua xét nghiệm định lượng Hba1C theo nguyên lí ái lực (affinity) - Bột đông khô, cần hoàn nguyên trước khi sử dụng - Thành phần: Máu toàn phần. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 3 | Hộp | 2x500µl/ Hộp
3.3 Control
635 | HbA1c (GHb) Controls Kit, 500uL (Levels I&II) | Được sử dụng để kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng Hba1C theo nguyên lí ái lực (affinity) - Bột đông khô, cần hoàn nguyên trước khi sử dụng. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 3 | Hộp | 2x500µl/Hộp
4. Hóa chất kiểm tra chất lượng ngoại kiểm sinh hóa:
636 | CTNK sinh hóa Genaral Clinical Chemistry Programme | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa thường qui, bộ mỡ, hormones và kim loại vi lượng hoặc tương đương. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Hộp | Hộp/6 x 5 ml
637 | CTNK miễn dịch Immunoassay Programme | Chương trình ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng trên 48 thông số bao gồm cả thuốc trị liệu, hormones và dấu ấn ung thư hoặc tương đương. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Hộp | Hộp/6 x 5 ml
638 | CTNK HbA1c | Chương trình ngoại kiểm HbA1c 2 thông số hoặc tương đương. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas. Bảo quản 2-8 oC. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | Hộp/6 x 0.5 ml
639 | CTNK sinh hóa nước tiểu | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa nước tiểu đáp ứng 25 thông số hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | 3 | Hộp | Hộp/3 x 12 ml
640 | CTNK Khí máu | Chương trình ngoại kiểm Khí máu đáp ứng 10 thông số khí máu, Glucose và Điện giải hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | 3 | Hộp | Hộp/6 x 1.8 ml
641 | CTNK Tim mạch | Chương trình ngoại kiểm Tim mạch đáp ứng 11 thông số dấu ấn tim mạch hoặc tương đương. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Hộp | Hộp/6 x 3 ml
642 | CTNK protein hàng tháng | Chương trình ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng 26 thông số hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | 1 | Hộp | Hộp/6 x 1 ml
643 | CTNK miễn dịch đặc hiệu I | Chương trình miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng 10 thông số hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | 1 | Hộp | Hộp/6 x 2 ml
Hóa chất nội kiểm-khoa sinh hóa
644 | Immunoassay Premium Plus control level 2 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng trên 50 các thông số Miễn dịch thường quy và CA125, CA199, CA153. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 12 x 5ml
645 | Immunoassay Premium Plus control level 3 | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng trên 50 các thông số Miễn dịch thường quy và CA125, CA199, CA153. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 12 x 5ml
646 | Assayed chemistry control premium plus level 2 | Dạng đông khô. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | 20 x 5 ml
647 | Assayed chemistry control premium plus level 3 | Dạng đông khô. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | 20 x 5 ml
648 | Amonia ethanol control level 2 | Dạng lỏng dùng ngay. Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày ở 2 - 8 độ C hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 6 x 2 ml
649 | Amonia ethanol control level 3 | Dạng lỏng dùng ngay. Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày ở 2 - 8 độ C hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 6 x 2 ml
650 | HbA1c control level 1 & level 2 | Dạng đông khô. 100% máu toàn phần từ người. Đáp ứng 2 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 28 ngày 2-8oC hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | 4 x 0.5 ml
651 | Urnal control 1 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương . Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 12 x 12 ml
652 | Urnal control 2 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số. Mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương . Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 12 x 12 ml
653 | Assayed Urine Chemistry Control Level 2 (Urn Asy Control 2) | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 24 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 5 ngày ở 2-8oC hoặc 2 tuần ở -24oC hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Lọ | 10 ml
654 | Assayed Urine Chemistry Control Level 3 (Urn Asy Control 3) | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 24 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 5 ngày ở 2-8oC hoặc 2 tuần ở -24oC hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Lọ | 10 ml
655 | Liquid Specific Proteins Control Level 1 (SP Control 1) | Dạng lỏng dùng liền. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 26 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Hộp | 3 x 1 ml
656 | Liquid Specific Proteins Control Level 2 (SP Control 2) | Dạng lỏng dùng liền. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 26 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Hộp | 3 x 1 ml
657 | Lipid Control Level 1 (LPD Control 1) | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 7 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Lọ | 3 ml
658 | Lipid Control Level 2 (LPD Control 2) | Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 7 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Lọ | 3 ml
5. Hóa chất xét nghiệm dùng cho máy ADVIA 1800 và máy Advia Centaur XP
1.Xét nghiệm Hóa Sinh Miễn dịch Advia Centaur XP
1.1 Hóa chất đi kèm chạy máy
659 | Wash 1 Reagent for Centaur® XP only | Sử dụng trong hệ thống máy miễn dịch dung dịch nước muối sinh lý đệm phosphate có sodium azide (< 0,1%) và chất hoạt động bề mặt | 14 | Hộp | 2x2500ml
660 | Acid/Base reagent for Centaur®/Centaur® XP | Sử dụng trong hệ thống máy miễn dịch Acid: < 2% hydrogen peroxide. Base: < 0,3% cetrimonium chloride. | 10 | Hộp | 2x1500ml
661 | Cleaning Solution | Sử dụng trong hệ thống máy miễn dịch < 10% sodium hypochlorite. | 1 | Hộp | 12 x 70ml
1.2 Hóa chất chính chạy xét nghiệm
662 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FERRITIN | Xét nghiệm Ferritin là xét nghiệm miễn dịch kiểu bánh kẹp hai vị trí Khoảng xét nghiệm 0,5–1650 ng/mL (1–3630 pmol/L). Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 3 | Hộp | 1x50 Tests
663 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 199 | Mục đích sử dụng: định lượng liên tiếp CA 19‑9 trong huyết thanh người - Thành phần: Thuốc thử Lite: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 19‑9 (~ 0,4µg/mL). Pha rắn: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng CA 19‑9 (~ 0,02 mg/mL). Lọ chất hiệu chuẩn CA 19‑9 CAL: Sau khi hoàn nguyên, mức độ thấp hoặc cao của CA 19‑9 (người); huyết thanh bào thai bò; natri azide (≤0,1%); đệm; chất bảo quản - Khoảng đo: 1.2–700 U/mL | 3 | Hộp | 1x50 Tests
664 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AFP | Xét nghiệm AFP là xét nghiệm miễn dịch theo kỹ thuật bánh kẹp hai điểm. Khoảng đo: 1,3–1000 ng/mL (1,08–830 IU/mL). Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 10 | Hộp | 1x100 Tests
665 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA | Xét nghiệm CEA là xét nghiệm miễn dịch kiểu bánh kẹp hai vị trí Khoảng xét nghiệm 0,5–100 ng/mL (μg/L). Phù hợp cho máy ADVIA Centaur Centaur | 8 | Hộp | 1x100 Tests
666 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 125 II | Xét nghiệm CP CA 125 II là xét nghiệm miễn dịch theo kỹ thuật sandwich hai vị trí. Khoảng xét nghiệm 2–600 U/mL. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur Centaur | 3 | Hộp | 1x100 Tests
667 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Xét nghiệm CP CA 15-3 là xét nghiệm miễn dịch kiểu bánh kẹp hai bước Độ nhạy và khoảng xét nghiệm 0,50–200 U/mL. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 3 | Hộp | 1x100 Tests
668 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FPSA | Xét nghiệm fPSA là xét nghiệm miễn dịch theo kỹ thuật bánh kẹp hai vị trí. Khoảng xét nghiệm 0,01–25,00 ng/mL (μg/L). Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 4 | Hộp | 1x50 Tests
669 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA | Xét nghiệm PSA là xét nghiệm miễn dịch kiểu bánh kẹp hai vị trí Khoảng xét nghiệm 0,01–100 ng/mL (μg/L). Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 4 | Hộp | 1x100 Tests
670 | Hóa chất xét nghiệm định lượng THCG | Xét nghiệm CP Total hCG (ThCG) là xét nghiệm miễn dịch kiểu bánh kẹp hai vị trí. Độ nhạy và khoảng xét nghiệm 2,0–1000 mIU/mL (IU/L). Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 1x50 Tests
671 | Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 | Xét nghiệm FT4 là một xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh. Khoảng xét nghiệm 0,1–12,0 ng/dL (1,3–155 pmol/L). Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 16 | Hộp | 1x50 Tests
672 | Hóa chất xét nghiệm định lượng T3 | Xét nghiệm T3 là một xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh. Khoảng xét nghiệm 0,1–8 ng/mL (0,15–12,3 nmol/L). Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 9 | Hộp | 1x80 Tests
673 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | Xét nghiệm CP TSH là xét nghiệm miễn dịch kiểu bánh kẹp hai vị trí Độ nhạy và khoảng xét nghiệm 0,010–150 μIU/mL (mIU/L). Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 8 | hộp | H/100 Tests
674 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PCT | Xét nghiệm BRAHMS PCT là xét nghiệm miễn dịch kiểu sandwich kháng thể một lượt. Khoảng xét nghiệm 0,02–75 ng/mL. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 3 | hộp | 1x100 Tests
1.3 Calibrator, Control
675 | CAL C 2PK | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Vitamin B12 và Ferritin. 5,0 mL/lọ. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x2x5ml
676 | CAL D 2PK | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm AFP và CEA. 2,0 mL/lọ. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x2x2ml
677 | CAL 15 (CA 125II) 2 PK | Dùng trong chẩn đoán in vitro nhằm hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125II™ . 2,0 mL/lọ. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x2x2ml
678 | CAL Q (PSA) 2PK | Dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm PSA. 2,0 mL/lọ. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x2x2ml
679 | CAL B 2PK | Dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm Digoxin, FSH, LH, Prolactin, Total hCG, TSH. 5,0 mL/lọ. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x2x5ml
680 | CAL A 2PK | Dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm FT3, T3, T4, Tup, FT4, THEO2. 5,0 mL/lọ. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x2x5ml
681 | CAL CA15-3 2PK | Dùng trong chẩn đoán in vitro nhằm hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3. 2,0 mL/lọ. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x2x2ml
682 | CAL FPSA 2PK | Dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm fPSA. 2,0 mL/lọ. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x2x2ml
683 | THCG Diluent | Dung dịch pha loãng ThCG Diluent. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x25 ml
684 | T3/T4/VB12 Ancillary Reagent 2PK | Hộp thuốc thử bổ sung T3/T4/VB12 ReadyPack. 25 mL/hộp. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x25ml
685 | PCT QC KIT | Dùng trong chẩn đoán in vitro để theo dõi độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm BRAHMS PCT. 2ml/Lọ. Phù hợp cho máy ADVIA Centaur | 1 | Hộp | 2x2x2ml
2. Xét nghiệm sinh hóa ADVIA 1800
2.1 Hóa chất
686 | Hoá chất xét nghiệm Albumin (ALB) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng albumin trong huyết thanh hoặc huyết tương người -Dải đo: Huyết thanh: 1–6 g/dL (10–60 g/L) ; Huyết tương: 1–6 g/dL (10–60 g/L) -Thành phần:Bromocresol Green (0.2 mmol/L) | 1 | Hộp | 4 x 68 ml + 4 x 25ml
687 | Hoá chất xét nghiệm (ALT)/GPT | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng Alanine Aminotransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương người -Dải đo: Huyết thanh: 0–1100 U/L ; -Huyết tương: 0–1100 U/L -Thành phần: R1: L-Alanine (610 mmol/L), Lactate Dehydrogenase (LD, pig heart) (≥ 1.2 kU/L); R2: α-Ketoglutarate (93 mmol/L), Reduced nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) (1.41 mmol/L) | 5 | Hộp | 7 x 360 Tests
688 | Hoá chất xét nghiệm (AST)/GOT | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng hoạt tính aspartate aminotransferas trong huyết thanh hoặc huyết tương người -Dải đo: Huyết thanh: 5–1000 U/L ; Huyết tương: 5–1000 U/L -Thành phần: R1: L‑Aspartic acid (290 mmol/L), Malate Dehydrogenase (MDH) (≥ 0.42 kU/L), Lactate Dehydrogenase (LD, pig heart) (≥ 0.60 kU/L); R2: α‑Ketoglutarate (74.4 mmol/L), Reduced nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) (1.41 mmol/L) | 5 | Hộp | 7 x 360 Tests
689 | Định lượng NH3 cấp (AMM)/276T | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng ammonia trong huyết tương -Dải đo: Huyết tương: 8.8–1300.0 μg/dL (5.2–763.1 μmol/L) -Thành phần:R1: Triethanolamine buffer, pH 8.6 (0.15 mol/L); R1 mix: Reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) (0.26 mmol/L), α‑Ketoglutarate (3.88 mmol/L); R2: Triethanolamine buffer, pH 8.6 (0.15 mol/L); R2 mix: Glutamate dehydrogenase (GLDH) (≥ 1200 U/L) | 1 | Hộp | 2 x 138 Tests
690 | Hóa chất định lượng nồng độ rượu Ethanol (ETOH_2) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để ethanol trong huyết tương, huyết thanh hoặc nước tiểu 33:33 -Dải đo: huyết thanh 10.0–600.0 mg/dL (2.2–130.2 mmol/L); huyết tương: 10.0–600.0 mg/dL (2.2–130.2 mmol/L); nước tiểu: 10.0–600.0 mg/dL (2.2–130.2 mmol/L) -Thành phần: R1:Tris buffer, Surfactant; R2: Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) (18 mmol/L), Alcohol Dehydrogenase (ADH, yeast) (> 525 kU/L) | 1 | Hộp | 4 x 150 test
691 | Hóa chất chuẩn Chemistry Alcohol/Ammonia Calibrator | -Mục đích: dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm ethanol, ammonia, acetaminophen và salicylate -Thành phần: Albumin huyết thanh người; ammonia; ethanol; acetaminophen; salicylate | 1 | Hộp | 6x3ml
692 | Hoá chất xét nghiệm Amylase | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng amylase trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người -Dải đo: huyết thanh: 2–1500 U/L; Huyết tương: 2–1500 U/L, nước tiểu: 1–1500 U/L -Thành phần:R1: α-Glucosidase (≥ 4 kU/L); R2: Ethylidene‑4‑NP‑G7 (22 mmol/L) | 1 | Hộp | 7 x 175 Tests
693 | Hoá chất xét nghiệm Calcium 2 | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng calcium trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người -Dải đo: huyết thanh: 0.9–16.0 mg/dL (0.23–4.00 mmol/L); Huyết tương: 0.9–16.0 mg/dL (0.23–4.00 mmol/L), nước tiểu: 1.0–32.0 mg/dL (0.25–8.00 mmol/L) -Thành phần:Arsenazo III (188 µmol/L) | 1 | Hộp | 7 x 290 Tests
694 | Hoá chất xét nghiệm Cholesterol2 (CHOL_2) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương người -Dải đo: huyết thanh: 10–675 mg/dL (0.26–17.48 mmol/L); Huyết tương: 110–675 mg/dL (0.26–17.48 mmol/L) -Thành phần:R1: 4-Aminoantipyrine (0.25 mmol/L), Phenol (6.00 mmol/L), Peroxidase (horseradish) (≥ 0.50 U/mL), Cholesterol Esterase (Pseudomonas) (≥ 0.20 U/mL), Cholesterol Oxidase (microbial) (≥ 0.10 U/mL) | 4 | Hộp | 7 x 350 Tests
695 | Hoá chất xét nghiệm C-Reactive Protein2 (CRP_2) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng nồng độ protein phản ứng C trong huyết thanh người hoặc huyết tương -Dải đo:Huyết thanh: 0,4–(30,4–33,6) mg/dL (4–(304–336) mg/L); Huyết tương: 0,4–(30,4–33,6) mg/dL (4–(304–336) mg/L) -Thành phần: R1: Glycine (170 mmol/L), Natri clorua (100 mmol/L; R2: Kháng thể CRP (thỏ) - latex giả (theo từng lô) | 2 | Hộp | 4 x 250 Tests
696 | Hóa chất chuẩn CRP (Chemistry CRP2 Calibrator) | -Mục đích: dùng để hiệu chuẩn cho phương pháp CRP -Thành phần: CRP người tái tổ hợp trong ma trận protein được ổn định | 1 | Hộp | 6x1ml
697 | Hoá chất xét nghiệm Creatinine2 (CREA_2) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng creatine kinase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người -Dải đo: huyết thanh: 0.1–25.0 mg/dL (8.8–2210 μmol/L); Huyết tương: 0.1–25.0 mg/dL (8.8–2210 μmol/L), nước tiểu: 1.5–300.0 mg/dL (133–26,520 μmol/L) -Thành phần:R1: Sodium hydroxide (0.2 mol/L); R2: Picric Acid (25 mmol/L) | 3 | Hộp | 6 x 670 Tests
698 | Hoá chất xét nghiệm Direct Bilirubin2 (DBIL_2) 70mL | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hoặc huyết tương -Dải đo: huyết thanh: 0.1–15.0 mg/dL (2–256 μmol/L); Huyết tương: 0.1–15.0 mg/dL (2–256 μmol/L) -Thành phần:R1: Tartrate buffer, pH 2.9 (0.1 mol/L); R2: Phosphate buffer, pH 7.0 (10 mmol/L), Sodium metavanadate (4 mmol/L) | 1 | Hộp | 4 x 68 ml + 4 x 25 ml
699 | Hoá chất xét nghiệm Total Bilirubin2 (TBIL_2) 70mL | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng bilirubin total trong huyết thanh và huyết tương ở người lớn và trẻ sơ sinh -Dải đo: huyết thanh: 0.15–35.0 mg/dL (3–598 μmol/L); Huyết tương: 0.15–35.0 mg/dL (3–598 μmol/L) -Thành phần:R1: Citrate buffer, pH 2.9 (0.1 mol/L); R2: Phosphate buffer, pH 7.0 (10 mmol/L) Sodium metavanadate (4 mmol/L) | 1 | Hộp | 4 x 68 ml + 4 x 25 ml
700 | Gamma-Glutamyl Transferase(GGT) 70mL | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng gamma-glutamyl transferase trong huyết thanh, huyết tương -Dải đo: huyết thanh: 6–1200 U/L; Huyết tương: 6–1200 U/L -Thành phần:R1: Glycylglycine (318 mmol/L), 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (< 0.05%); R2:L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide (12.13 mmol/L) | 1 | Hộp | 4 x 675 Tests
701 | Hoá chất xét nghiệm Glucose Hexokinase3 (GLUH_3) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy và nước tiểu -Dải đo: huyết thanh: 4–700 mg/dL (0.2–38.9 mmol/L); Huyết tương: 4–700 mg/dL (0.2–38.9 mmol/L); Dịch não tủy: 4–700 mg/dL (0.2–38.9 mmol/L); Nước tiểu: 4–700 mg/dL (0.2–38.9 mmol/L) -Thành phần:R1:ATP (4 mmol/L), NAD (3.21 mmol/L); R2: Hexokinase (microbial source) (> 6.25 U/mL), G6PD (microbial source) (> 11.25 U/mL) | 5 | Hộp | 6 x 660 Tests
702 | Hoá chất xét nghiệm sắt huyết thanh Iron_2 (IRON_2) 40mL | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng iron trong huyết thanh, huyết tương người -Dải đo: huyết thanh: 2–1000 μg/dL (0.3–179.0 μmol/L); Huyết tương: 2–1000 μg/dL (0.3–179.0 μmol/L) -Thành phần:R1:Guanidinium chloride (4.5 mol/L); R2: Ferrozine (1.7 mmol/L) | 1 | Hộp | 6 x 38 ml + 6 x 11,5 ml
703 | Hoá chất xét nghiệm Inorganic Phosphorus (IP) 40mL | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng phốt pho vô cơ trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người -Dải đo:Huyết thanh: 0–20 mg/dL (0–6,46 mmol/L); Huyết tương: 0–20 mg/dL (0–6,46 mmol/L); Nước tiểu: 5–100 mg/dL (1,62–32,3 mmol/L) -Thành phần:R1:Axit sunfuric (0,36 mol/L); R2: Amoni molybdate (3,50 mmol/L), Axit sunfuric (0,36 mol/L) | 1 | Hộp | 7 x 38 ml + 7 x 18, 1 ml
704 | Hoá chất xét nghiệm Lactate (LAC) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng lactate trong huyết tương người -Nguyên lí xét nghiệm: Lactate oxidase, colorimetric -Dải đo:Huyết tương: 0,5–110,0 mg/dL (0,06–12,21 mmol/L) -Thành phần:R1:TOOS (2.1 mmol/L); R2: 4-aminoantipyrine (0.4 mmol/L) | 4 | Hộp | 3 x 10,8 ml + 3 x 1,5 g
705 | Hoá chất xét nghiệm Microalbumin_2 (μALB_2) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng microalbumin trong nước tiểu người -Dải đo:Nước tiểu: 0,3–(38,0–42,0) mg/dL (3–(380–420) mg/L -Thành phần:R1:Polyethylene glycol (6%); R2: Albumin kháng người (dê) (theo từng lô) | 1 | Hộp | 4 x 20ml + 4 x 4,3 ml
706 | Hóa chất chuẩn MAU (MicroAlbumin2 Calibrator) | -Mục đích: Chất hiệu chuẩn cho phương pháp Microalbumin -Thành phần: Albumin huyết thanh người trong dung dịch đệm, sodium azide 0,09% |  | Hộp | 5x2ml
707 | Hoá chất xét nghiệm Total Protein II (TP) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người -Dải đo:Huyết thanh: 2,0–12,0 g/dL (20–120 g/L), Huyết tương: 2,0–12,0 g/dL (20–120 g/L) -Thành phần:R1:Natri hiđroxit (400 mmol/L), Na-K-tartrate (92 mmol/L); R2: Natri hiđroxit (400 mmol/L), Na-K-tartrate (92 mmol/L), Kali iodide (60 mmol/L), Sunfat đồng (24 mmol/L) | 1 | Hộp | 4x850 test
708 | Hoá chất xét nghiệm Transferrin(TRF) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng transferrin trong huyết thanh và huyết tương người -Dải đo:Huyết thanh: 0,01–(440–550) mg/dL (0,0001–(4,40–5,50) g/L); Huyết tương: 0,01–(440–550) mg/dL (0,0001–(4,40–5,50) g/L) -Thành phần: R1:Polyethylene glycol (6%); R2:Transferrin kháng người (dê); (theo từng lô) | 1 | Hộp | H/100 Tests
709 | Chemistry Liquid Specific Protein Calibrator | Mục đích: Chất hiệu chuẩn cho các phương pháp Lactate và Khả năng gắn sắt toàn phần (TIBC) | 1 | Hộp | 6 x 1ml
710 | Hoá chất xét nghiệm Triglycerides lipase glycerol | Được sử dụng để chẩn đoán in vitro khi định lượng triglycerides trong huyết thanh và huyết tương người. | 5 | Hộp | 4 x 40 ml
711 | Hoá chất xét nghiệm Urea Nitrogen (UN) | Được sử dụng để chẩn đoán in vitro khi định lượng urea nitrogen (sản phẩm cuối của quá trình chuyển hóa nitrogen) trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin) và nước tiểu. | 4 | Hộp | 6 x 670 Tests
712 | Hoá chất xét nghiệm Uric Acid (UA) 70mL | Được sử dụng để chẩn đoán in vitro khi định lượng uric acid trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin) và nước tiểu. | 2 | Hộp | 6 x 670 Tests
713 | Hoá chất xét nghiệm Total Protein2 Urine (UPRO_2) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và dịch não thủy (CSF) -Dải đo:Nước tiểu: 1–125 mg/dL (10–1250 mg/L); CSF: 1–125 mg/dL (10–1250 mg/L) -Thành phần:Pyrogallol đỏ (79,8 µmol/L), Molybdate natri (91 µmol/L) | 1 | Hộp | 4 x 194 test
714 | Hóa chất chuẩn (Chemistry Urine Total Protein calibration) | -Mục đích: dùng để kiểm chuẩn cho phương pháp Protein nước tiểu toàn phần (UPRO) -Thành phần: Albumin huyết thanh người, Sodium azide 0,09% | 1 | Hộp | 3 x 5 ml
715 | Hoá chất xét nghiệm Beta2-Microglobulin reagents (B2M) | -Mục đích: Hóa chất sử dụng cho để định lượng β2‑microglobulin trong huyết thanh, huyết tương người -Dải đo: Huyết thanh: 0,25–18,0 mg/L; Huyết tương: 0,25–18,0 mg/L -Thành phần: R1: Albumin huyết thanh bò (0,5%); R2: Vi hạt latex được bao phủ bởi kháng thể β2‑Microglobulin kháng người (dê) (theo từng lô) | 5 | Hộp | 2 x 100 test
716 | Hóa chất chuẩn Beta 2 (Chemistry Beta2-Microglobulin calibration) | -Mục đích: dùng để hiệu chuẩn cho các phương pháp β2‑Microglobulin. -Thành phần: β2‑Microglobulin người; albumin huyết thanh bò (50 mg) | 1 | Hộp | 3 x 1 ml
717 | Chemistry Enzymatic Hemoglobin A1c (A1c_E) | Được sử dụng để chẩn đoán in vitro HbA1C bằng enzymatic. Phù hợp cho máy ADVIA 1800. | 1 | Hộp | 2x150 test
2.2 Calibrators, Controls
718 | Chemistry Setpoint Calibrator | Mục đích sử dụng: sử dụng để chẩn đoán in vitro khi hiệu chuẩn thí nghiệm hóa học. Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 1 | Hộp | 12x3ml
719 | Chemistry A1c_E Calibrators | Mục đích sử dụng: chất chuẩn cho xét nghiệm HbA1C. Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 3 | Hộp | 2x4x0.5ml
720 | Chemistry Alcohol/Ammonia Calibrator | Mục đích sử dụng: hiệu chuẩn thí nghiệm ethanol, ammonia, acetaminophen, và salicylate. Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 1 | Hộp | 6x3ml
721 | Chemistry CRP2 Calibrator | Mục đích sử dụng: - hiệu chuẩn dành cho phương pháp C-Reactive Protein_2 (CRP_2). Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 1 | Hộp | 6x1ml
722 | Chemistry MicroAlbumin2 Calibrator | Gồm các albumin huyết thanh người trong dung dịch đệm, sodium azide 0,09%. Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 1 | Hộp | 5x2ml
723 | Chemistry Special Chemistry Calibrator | Mục đích sử dụng: chẩn đoán cho các xét nghiệm Acid Phosphatase (ACP, toàn phần và không tuyến tiền liệt), Lactate (LAC), Lipase (LIP), và Khả năng gắn sắt toàn phần (TIBC). Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 1 | Hộp | 10x5ml
724 | Chemistry Beta2-Microglobulin calibration | 3 lọ cùng nồng độ. 1,0 mL/ lọ sau hoàn nguyên (0,06 g/lọ) ß2-Microglobulin ở người, Albumin huyết thanh bò, 50 mg, Dung dịch đệm natri azid (sodium azide) < 1,0 mg . Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 1 | Hộp | 3 x 1 ml
725 | Chemistry Urine Total Protein calibration | 3 lọ cùng nồng độ. 5 mL/lọ. Albumin huyết thanh người, Sodium azide 0,09%. Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 1 | Hộp | 3 x 5 ml
2.3 Dung dịch rửa
726 | CHEM CUVETTE WASH SOLUTION | Được sử dụng để chẩn đoán in vitro khi hiệu chuẩn cho các phương pháp α1-Acid-Glycoprotein (AAG), Alpha-1-Antitrypsin (AAT), Anti-streptolysin-O_2 (ASO_2), Complement C3 (C3), Complement C4 (C4), Ferritin (FRT), Haptoglobin (HAPT), Immunoglobulin A_2 (IGA_2), Immunoglobulin G_2 (IGG_2), Immunoglobulin M_2 (IGM_2), Prealbumin (PREALB), Rheumatoid Factor (RF), và Transferrin (TRF). Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 60 | Hộp | 1x2000ml
727 | CHEM CUVETTE CONDITIONER | Mục đích sử dụng: - Dung dịch tráng cóng phản ứng. Axit Sorbic 0,2%, axit citric 0,076%, Triton X-100 1,6% trong nước; pH của dung dịch 2% = 4.3–5.7. Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 60 | Hộp | 1x1000ml
728 | CHEM INCUBATION BATH OIL | Mục đích sử dụng: - Dung dịch dầu ủ trong buồng phản ứng. Fluorocarbon không phản ứng. Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 3 | Hộp | 1x2.9lit
729 | REAGENT PROBE WASH 1 | Dung dịch rửa kim 1. Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 1 | Hộp | 5x250ml
730 | REAGENT PROBE WASH 2 | Dung dịch rửa kim 2. Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 2 | Hộp | 5x250ml
731 | REAGENT PROBE WASH 3 | Dung dịch rửa kim 3. Phù hợp cho máy ADVIA 1800 | 1 | Hộp | 1x500ml
732 | LAMP COOLANT | Phù hợp cho máy ADVIA 1800. Thành phần benzotriazole < 10% | 1 | Hộp | 1x50ml
Nội kiểm
3.1 Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh
733 | Liquichek Urinalysis Control - Level 1 | Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi. Đóng gói trong lọ thủy tinh 12 ml | 1 | hộp | 12 x 12 ml
734 | Liquichek Urinalysis Control - Level 2 | Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi. Đóng gói trong lọ thủy tinh 12 ml | 1 | hộp | 12 x 12 ml
735 | Lyphochek Tumor Marker Plus Control Level 2 | Có nhiều chất phân tích, có giá trị tham chiếu. Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu | 1 | Hộp | 6 x 2 ml
736 | Lyphochek Tumor Marker Plus Control Level 3 | Có nhiều chất phân tích, có giá trị tham chiếu. Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu | 1 | Hộp | 6 x 2 ml
737 | Lyphochek Assayed Chemistry Control, Level 1 | Hoá chất kiểm chuẩn dành cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức 1 - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm 83 thông số cho xét nghiệm hóa sinh, trong đó có thông số LDL. Thông số xét nghiệm enzym và CO2 có tính ổn định cao - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 1 | Hộp | 12 x 5 ml
738 | Lyphochek Assayed Chemistry Control, Level 2 | Hoá chất kiểm chuẩn dành cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức 1 - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm 83 thông số cho xét nghiệm hóa sinh, trong đó có thông số LDL. Thông số xét nghiệm enzym và CO2 có tính ổn định cao - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 1 | Hộp | 12 x 5 ml
739 | Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, Level 2 | - Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch - Có giá trị tham chiếu cho BNP, NT-proBNP và hs-CRP - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20 ° C đến -70 ° C - Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích | 2 | Hộp | Hộp 6 lọ, 3 mL/lọ
740 | Liquichek Cardiac Markers Plus Control LT, Level 3 | - Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch - Có giá trị tham chiếu cho BNP, NT-proBNP và hs-CRP - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20 ° C đến -70 ° C - Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích | 2 | Hộp | Hộp 6 lọ, 3 mL/lọ
741 | Liquichek Specialty Immunoassay Control, Level 2 | Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng hỗ trợ phòng mổ / phòng cấp cứu, bệnh viện, phòng khám - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Erythropoietin (EPO), Insulin Growth Factor I (IGF-I), Intact PTH, Osteocalcin - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20 ° C đến -70 ° C - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích | 2 | Hộp | Hộp 6 lọ, 5 mL/ lọ
742 | Liquichek Specialty Immunoassay Control, Level 3 | Dùng cho xét nghiệm miễn dịch chuyên dụng hỗ trợ phòng mổ / phòng cấp cứu, bệnh viện, phòng khám - Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Erythropoietin (EPO), Insulin Growth Factor I (IGF-I), Intact PTH, Osteocalcin - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở -20 ° C đến -70 ° C - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích | 2 | Hộp | Hộp 6 lọ, 5 mL/ lọ
743 | Lyphochek Immunoassay Plus Control, Level 2 | - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm hơn 70 thông số xét nghiệm miễn dịch thường quy phổ biến. Có các giá trị tham chiếu cho các máy phân tích tự động phổ biến - Thời hạn sử dụng 3 năm ở 2-8 ° C - Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 7 ngày khi bảo quản ở 2–8 ° C với hầu hết các chất phân tích - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở ở 2–8° C | 1 | Hộp | Hộp 12 lọ, 5 mL/lọ
744 | Lyphochek Immunoassay Plus Control, Level 3 | - Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm hơn 70 thông số xét nghiệm miễn dịch thường quy phổ biến. Có các giá trị tham chiếu cho các máy phân tích tự động phổ biến - Thời hạn sử dụng 3 năm ở 2-8 ° C - Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định trong 7 ngày khi bảo quản ở 2–8 ° C với hầu hết các chất phân tích - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở ở 2–8° C | 1 | Hộp | Hộp 12 lọ, 5 mL/lọ
745 | Liquichek Microalbumin Control, Level 1 | - Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng - Bao gồm thông số Albumin và Creatinine dùng để phát hiện giai đoạn sớm của bệnh thận . - Có giá trị tham chiếu cho các máy xét nghiệm phổ biến. - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8 ° C - Độ ổn định khi mở nắp là 90 ngày khi bảo quản ở 2-8°C | 1 | Hộp | Hộp 12 lọ, 10 mL/lọ
746 | Liquichek Microalbumin Control, Level 2 | - Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng - Bao gồm thông số Albumin và Creatinine dùng để phát hiện giai đoạn sớm của bệnh thận . - Có giá trị tham chiếu cho các máy xét nghiệm phổ biến. - Thời hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8 ° C - Độ ổn định khi mở nắp là 90 ngày khi bảo quản ở 2-8°C | 1 | Hộp | Hộp 12 lọ, 10 mL/lọ
747 | Lyphochek Diabetes Control, Bilevel | - Thành phần: máu toàn phần của người, dạng đông khô - Bao gồm 2 mức nồng độ với các xét nghiệm Hemoglobin (Total), Hemoglobin A1C, Hemoglobin F - Có giá trị tham chiếu cho các máy HPLC và máy sinh hoá phổ biến - Độ ổn định sau khi hoàn nguyên 7 ngày ở 2-8 ° C - Hạn sử dụng 3 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2 - 8 ° C. | 1 | Hộp | Hộp 6 lọ, 0.5 mL/ lọ
Hóa chất sử dụng cho máy Miễn dịch
748 | TSH Elecsys cobas e 200 | Bộ thuốc thử được dán nhãn TSH. Gồm M vi hạt phủ, R1 anti-TSH-Ab và R2 anti-TSH-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 12 | Hộp | 200 tests
749 | TSH CS Elecsys V2 | Gồm 2 loại TSH cal 1 và TSH cal 2 mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1.3 ml
750 | T3 Elecsys cobas e 200 | Gồm 3 loại M vi hạt phủ, R1 anti-T3-Ab và R2 T3. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Hộp | 200 tests
751 | T3 CS Elecsys | Gồm 2 loại: T3 Cal1 và T3 Cal2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1 ml
752 | FT4 G3 Elecsys cobas e 200 | Bộ thuốc thử được dán nhãn FT4 III. Gồm M vi hạt phủ streptavidin, R1 anti-T4-Ab và R2 T4. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 12 | Hộp | 200 tests
753 | FT4 G3 CS Elecsys | Gồm FT4 III Cal1 và FT4 III Cal2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1.0 mL
754 | TG G2 Elecsys cobas e 100 | Gồm M vi hạt phủ streptavidin, R1 Anti-Tg-Ab và R2 Anti-Tg-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Hộp | 100 tests
755 | TG G2 CS Elecsys | Gồm 2 loại: TG 2 Cal1 và TG Cal2. Mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1 ml
756 | Anti-TG Elecsys cobas e 100 V4 | Bộ thuốc thử được dán nhãn A‑TG. M vi hạt phủ streptavidin, R1 Tg và R2 Anti-Tg-Ab. Gồm Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 100 tests
757 | Anti-TG CS Elecsys | Gồm 2 loại: A-TG Cal1 và A-TG Cal2. Mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 4x1.5mL
758 | Anti-TPO Elecsys cobas e 100 V3 | Bộ thuốc thử được dán nhãn A‑TPO. Gồm 3 loại: M vi hạt phủ streptavidin, R1 Anti-TPO-Ab và R2 TPO. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | 100 tests
759 | Anti-TPO CS Elecsys | Gồm 2 loại: Anti-TPO Cal1 và Anti-TPO Cal2. Mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 4x1.5mL
760 | Anti-TSHR Elecsys cobas e 100 | M Vi hạt phủ streptavidin, 1 chai. ▪ R1 Dung dịch đệm 1 chai ▪ R2 Anti‑TSHR~Ru(bpy) 1 chai - PT1 Dung dịch đệm tiền xử lý, 1 chai - PT2 Chai trống để hoàn nguyên thuốc thử tiền xử lý (PTR) với đệm tiền xử lý (PTB). - PTR Thuốc thử tiền xử lý, phức hợp pTSHR‑anti-pTSHR‑Ab~biotin, 1 chai, mỗi chai pha 4 mL PTB: Đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.2; chất ổn định. - PTB Dung dịch đệm tiền xử lý, 1 chai, mỗi chai 5 mL: Môi trường hoàn nguyên cho PTR; đệm phosphate 10 mmol/L, pH 7.2; chất ổn định. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | 100 tests
761 | TSHR CALSET | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ ATSHR Cal1: 2 chai (đông khô) mỗi chai 2.0 mL ▪ ATSHR Cal2: 2 chai (đông khô) mỗi chai 2.0 mL Nồng độ ATSHR Cal1 khoảng 0.75 IU/L trong hỗn hợp huyết thanh người; ATSHR Cal2 chứa khoảng 25 IU/L kháng thể kháng TSHR người trong hỗn hợp huyết thanh người. | 1 | Hộp | 2x2ml + 2x2ml
762 | PreciControl Thyro AB Elecsys V2 | Gồm 2 loại: PC THYRO1 và PC THYRO2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 4 x 2 ml
763 | PCT Brahms (Roche) Elecsys cobas e 100 | Bộ thuốc thử (M, R1, R2) được dán nhãn PCT ▪ M Vi hạt phủ Streptavidin, 1 chai ▪ R1 Anti-PCT-Ab~biotin, 1 chai ▪ R2 Anti-PCT-Ab~Ru(bpy), 1 chai - PCT Cal1 PCT calibrator 1, 1 chai (đông khô) pha 4 mL: - PCT Cal2 PCT calibrator 2, 1 chai (đông khô) pha 4 mL: - PC PCT1 PreciControl PCT 1, 2 chai (đông khô) mỗi chai pha 4 mL: - PC PCT2 PreciControl PCT 2 (nắp nâu), 2 chai (đông khô) mỗi chai pha 4 mL. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 17 | Hộp | 100 tests
764 | proBNP G2 Elecsys cobas e 100 | Gồm 3 loại: Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-NT-proBNP-Ab và R2 Anti-NT-proBNP-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 24 | Hộp | 100 tests
765 | proBNP G2 CS Elecsys | Gồm 2 loại: PBNP Cal1 và PBNP Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | 4 x 1 ml
766 | PreciControl Cardiac G2 Elecsys V4 | Gồm 2 loại: PC CARDII1 và PC CARDII2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Hộp | 4 x 2 ml
767 | Troponin T hs Elecsys cobas e 200 | Gồm 3 loại: Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-troponin T-Ab và R2 Anti-troponin T-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 24 | Hộp | 200 tests
768 | Troponin T hs CS Elecsys | Gồm 2 loại: TN‑T hs Cal1 và TN‑T hs Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Hộp | 4 x 1ml
769 | Troponin PC Elecsys | Gồm 2 loại: PC TN1 và PC TN2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Hộp | 4 x 2 ml
770 | AFP Elecsys cobas e 100 V1.1 | Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-AFP-Ab và R2 Anti-AFP-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 15 | Hộp | 100 tests
771 | AFP G2 CS Elecsys V2.1 | Gồm 2 loại: AFP Cal1 và AFP Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4x1 ml
772 | CEA Elecsys cobas e 100 | Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-CEA-Ab và R2 Anti-CEA-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 15 | Hộp | 100 tests
773 | CEA CS Elecsys V2 | Gồm 2 loại: CEA Cal1 và CEA Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4x1 ml
774 | CA 15-3 G2 Elecsys cobas e 100 | Bộ thuốc thử được dán nhãn CA 15‑3 II. Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-CA 15-3-Ab và R2 Anti-CA 15-3-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | Hộp | 100 tests
775 | CA 15-3 G2 CS Elecsys | Gồm 2 loại: CA 15‑3 II Cal1 và CA 15‑3 II Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4x1 ml
776 | CA 19-9 Elecsys cobas e 100 | Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-CA 19-9-Ab và R2 Anti-CA 19-9-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Hộp | 100 tests
777 | CA 19-9 CS Elecsys | Gồm 2 loại: CA19‑9 Cal1 và CA19‑9 Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4x1 ml
778 | CA 125 G2 Elecsys cobas e 100 | Bộ thuốc thử được dán nhãn CA125 II. Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-CA 125-Ab và R2 Anti-CA 125-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | Hộp | 100 test
779 | CA 125 G2 CS G2 Elecsys | Gồm 2 loại: CA125 II Cal1 và CA125 II Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4x1ml
780 | CA 72-4 Elecsys cobas e 100 | Bộ thuốc thử được dán nhãn CA72‑4. Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-CA 72-4-Ab và R2 Anti-CA 72-4-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | hộp | 100 tests
781 | CA 72-4 CS Elecsys | Gồm 2 loại: CA72‑4 Cal1 và CA72‑4 Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4x1 ml
782 | Total PSA Elecsys cobas e 100 V2.1 | Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-PSA-Ab và R2 Anti-PSA-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | hộp | 100 tests
783 | Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 | Gồm 2 loại: PSA Cal1 và PSA Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1 ml
784 | free PSA Elecsys cobas e 100 V2 | Bộ thuốc thử được dán nhãn FPSA. Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-PSA-Ab và R2 Anti-PSA-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Hộp | 100 tests
785 | free PSA CS Elecsys V2 | Gồm 2 loại: FPSA Cal1 và FPSA Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1 ml
786 | Cyfra 21-1 Elecsys cobas e 100 | Bộ thuốc thử được dán nhãn CYFRA. Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-cytokeratin 19‑Ab và R2 Anti-cytokeratin 19‑Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Hộp | 100 tests
787 | Cyfra 21-1 CS Elecsys V2 | Gồm 2 loại: CYFRA Cal1 và CYFRA Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1 ml
788 | NSE Elecsys cobas e 100 | Bộ thuốc thử được dán nhãn NSE. Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-NSE-Ab và R2 Anti-NSE-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 9 | Hộp | 100 tests
789 | NSE CS Elecsys | Gồm 2 loại: NSE Cal1 và NSE Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1 ml
790 | PreciControl LC Elecsys cobas e | Gồm 2 loại: PC LC 1 và PC LC 2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 4 x 3 mL
791 | ACTH Elecsys cobas e 100 | Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1: Anti-ACTH-Ab và R2: Anti-ACTH-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 100 tests
792 | ACTH CS Elecsys | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm:▪ ACTH Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1.▪ ACTH Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 4x1 ml
793 | HCG+beta Elecsys cobas e 100 V2 | Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-hCG-Ab và R2 Anti-hCG-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | Hộp | 100 tests
794 | HCG+beta CS Elecsys V2 | Gồm 2 loại: HCG+β Cal1 và HCG+β Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1 ml
795 | Cortisol G2 Elecsys cobas e 100 | Bộ thuốc thử được dán nhãn CORT II. Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-cortisol-Ab và R2 Anti-cortisol-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 7 | Hộp | 100 test
796 | Cortisol G2 CS Elecsys | Gồm 2 loại: CORT II Cal1 và CORT II Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1ml
797 | PTH Elecsys cobas e 100 | Gồm 3 loại: M Vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-PTH-Ab và R2 Anti-PTH-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | Hộp | 100 tests
798 | PTH CS Elecsys | Gồm 2 loại: PTH Cal1 và PTH Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1ml
799 | PreciControl Varia Elecsys | Gồm 2 loại: PC V1 và PC V2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 4x3ml
800 | Anti-CCP Elecsys cobas e 100 | M Vi hạt phủ Streptavidin, 1 chai. ▪ R1 CCP~biotin, 1 chai. ▪ R2 Anti‑human aggregated IgG~Ru(bpy), 1 chai. - A‑CCP Cal1 Mẫu chuẩn Anti‑CCP 1, 2 chai (đông khô),để pha mỗi chai 1.0 mL: - A‑CCP Cal2 Mẫu chuẩn Anti‑CCP 2, 2 chai (đông khô) để pha mỗi chai 1.0 mL. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 100 tests
801 | Anti-CCP PC Elecsys | PC A‑CCP1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng. Kháng thể kháng CCP (người), khoảng 20 U/mL trong huyết thanh người. PC A‑CCP2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng. Kháng thể kháng CCP (người), khoảng 100 U/mL trong huyết thanh người. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 4 x 2 ml
802 | Universal Diluent 2x36ml Elecsys,cobas e | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm Diluent Universal được dán nhãn Dil. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 2 x 36 ml
803 | CleanCell Elecsys,cobas e | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm 6 x 380 mL dung dịch rửa buồng đo KOH 176 mmol/L (tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 %. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 70 | Hộp | 6 x 380 ml
804 | ProCell Elecsys,cobas e | 6 x 380 mL dung dịch đệm Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 6.8. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 70 | Hộp | 6 x 380 ml
805 | Sys Wash Elecsys,cobas e | Hóa chất rửa hệ thống. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 45 | Hộp | 500 ml
806 | PreciControl Multimarker elecsys cobas e | Gồm 2 loại: PC MM1 và PC MM2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 6 x 2 ml
807 | SCC Elecsys cobas e 100 | Bộ thuốc thử được dán nhãn SCC. Gồm 3 loại: M vi hạt phủ Streptavidin, R1 Anti-SCC-Ab, R2 Anti-SCC-Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Hộp | 100 test
808 | SCC CS Elecsys | Gồm 2 loại: SCC Cal1 và SCC Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 4 x 1 mL
809 | Ferritin Elecsys cobas e 100 V2 | Bộ thuốc thử được dán nhãn FERR. Gồm 3 loại: M vi hạt phủ Streptavidin, R1: Anti‑Ferritin‑Ab, R2: Anti‑Ferritin‑Ab. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 13 | Hộp | 100 tests
810 | Ferritin CS Elecsys V2 | Gồm 2 loại: FERR Cal1 và FERR Cal2, mỗi loại 2 chai. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 4 x 1 ml
811 | ISE cleaning solution Sys Clean | 5 chai, mỗi chai chứa 100 mL. Natri hydroxide 3 mol/L. Dung dịch natri hypochlorite (< 2 % clo hoạt tính) Phụ gia. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 5x100 ml
812 | PADDLE (MIXING) | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 1 pc
813 | Testosterone G2 CS G2 Elecsys V2.1 | Chất chuẩn Testosterone. Là huyết thanh người đông khô chứa testosterone với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố sinh dục Testosterone trong huyết thanh/ huyết tương người theo phương pháp Điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động. Hoặc tương đương | 1 | Hộp | 4 x 1 ml
814 | Testosterone G2 Elecsys cobas e 100 | Hóa chất xét nghiệm Testosterone trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng testosterone đánh dấu biotin, Dẫn xuất testosterone đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.025 ng/mL ‑ Ngưỡng đo trên ≥15.0 ng/mL. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 100 tests
815 | LH Elecsys cobas e 100 | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng LH trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hoá phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu biotin, Dẫn xuất LH đánh dấu phức hợp ruthenium Dải đo: Giới hạn đo dưới: ≤0.1mIU/mL - Giới hạn đo trên ≥ 200 mIU/mL. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Hoặc tương đương | 2 | Hộp | 100 tests
816 | LH G2 CS Elecsys | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng LH trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa LH người với hai khoảng nồng độ. Hoặc tương đương | 1 | Hộp | 4 x 1ml
817 | FSH Elecsys cobas e 100 | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng FSH trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hoá phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: Giới hạn đo dưới: ≤0.1mIU/mL - Giới hạn đo trên ≥ 200 mIU/mL. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Hoặc tương đương | 2 | Hộp | 100 tests
818 | FSH CS Elecsys V2 | FSH Cal 1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ FSH Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 FSH (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 mIU/mL và khoảng 55 mIU/mL) trong huyết thanh ngựa. | 1 | Hộp | 4 x 1ml
819 | GH Elecsys cobas e 100 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố tăng trưởng ở người trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động. Dải đo: Giới hạn đo dưới: ≤0.03 ng/mL - Giới hạn đo trên: ≥50.0 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng hGH đánh dấu biotin, Kháng thể đa dòng kháng hGH đánh dấu phức hợp ruthenium. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Hoặc tương đương | 2 | Hộp | 100 tests
820 | GH CS Elecsys V2 | Chất hiệu chuẩn hGH là huyết thanh người đông khô chứa hGH tái tổ hợp với hai khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng hGH phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch. Hoặc tương đương | 1 | Hộp | 4 x 1ml
821 | C-Peptide Elecsys cobas e 100 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng C‑peptide trong huyết thanh và huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng C‑peptide đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng C‑peptide đánh dấu phức hợp ruthenium. Đối với mẫu: Huyết thanh và huyết tương: Ngưỡng đo dưới: ≤0.003 nmol/L - Ngưỡng đo trên ≥13.3 nmol/L. Đối với mẫu: Nước tiểu: ngưỡng đo dưới ≤0.030 nmol/L đến ngưỡng đo trên ≥133 nmol/L. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Hoặc tương đương | 2 | Hộp | 100 tests
822 | C-Peptide CS Elecsys | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C‑Peptide trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa C‑peptide ở 2 khoảng nồng độ. Điều kiện bảo quản: 2‑8 °C. Tương thích với hóa chất định lượng C-Peptide bằng phương pháp điện hóa phát quang và thiết bị. Hoặc tương đương | 1 | Hộp | 4 x 1 ml
823 | Insulin Elecsys cobas e 100 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng insulin trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng insulin đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng insulin đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤1.39 pmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥6945 pmol/L. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 28 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Hoặc tương đương | 2 | Hộp | 100 tests
824 | Insulin CS Elecsys | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Insulin trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: huyết thanh bò đông khô chứa insulin với hai khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất định lượng Insulin bằng phương pháp điện hóa phát quang và thiết bị. Hoặc tương đương | 1 | Hộp | 4 x 1 ml
825 | Prolactin G2 Elecsys cobas e 100 V2.1 | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng Prolactin trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hoá phát quang Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng Prolactin đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng Prolactin đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤1.0 µIU/mL - Ngưỡng đo trên ≥10000 µIU/mL. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Hoặc tương đương | 2 | hộp | 100 tests
826 | Prolactin G2 CS Elecsys | Chất chuẩn Prolactin. Là hỗn hợp đệm huyết thanh ngựa đông khô chứa prolacitn tái tổ hợp với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin trong huyết thanh/ huyết tương người theo phương pháp Điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Tương thích với hóa chất định lượng prolactin. Hoặc tương đương | 1 | Hộp | 4 x 1 ml
827 | Progesterone G3 Elecsys cobas e 100 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng progesterone trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng progesterone đánh dấu biotin, Progesterone (có nguồn gốc thực vật) kết hợp với một peptide tổng hợp đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤0.159 nmol/L - Giới hạn đo trên ≥191 nmol/L. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Hoặc tương đương | 2 | hộp | 100 test
828 | Progesterone G3 CS Elecsys | Chất chuẩn Progesterone, gồm 2 mức nồng độ Đặc tính: là huyết thanh người đông khô chứa progesterone với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Progesterone phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Hoặc tương đương | 1 | Hộp | 4 x 1ml
829 | Elecsys IL-6 | Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Giới hạn phát hiện: 1.5 pg/mL. Thời gian xét nghiệm (phút): 18. Hoặc tương đương. | 2 | Hộp | 100 tests
830 | IL-6 calset | Hóa chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng IL-6 trên máy miễn dịch tự động, Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa IL-6 tái tổ hợp với 2 khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng IL-6. Hoặc tương đương | 1 | Hộp | 4 x 2 ml
831 | PIVKAII Elecsys cobas e 100 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng protein tạo ra khi thiếu vitamin K hoặc chất đối vận II (PIVKA‑II) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤3.5 ng/mL - Ngưỡng đo trên ≥12000 ng/mL. Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Hoặc tương đương | 5 | Hộp | 100 tests
832 | PIVKAII CS Elecsys | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng PIVKA‑II trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: huyết thanh ngựa đông khô chứa protein người được tạo ra khi không có vitamin K hoặc chất đối vận II (PIVKA‑II) với hai khoảng nồng độ khác nhau. Tương thích với hóa chất định lượng PIVKA II băng phương pháp điện hóa phát quang và thiết bị. Hoặc tương đương | 1 | Hộp | 4x1 ml
833 | HCC PC Elecsys | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch PIVKA‑II bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh ngựa với 2 khoảng nồng độ khác nhau. Hoặc tương đương | 1 | Hộp | 4x1 ml
Hóa chất xét nghiệm cho máy FURRUNO CA-800
834 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GOT (ASAT) | Hóa chất xét nghiệm Định lượng AST; phương pháp đo JSCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 5~1000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: L-Aspartic acid; NADH; malate dehydrogenase (MDH) R2: L-Aspartic acid; α-ketoglutaric acid; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 10 | Hộp | (5x60 mL+5x20 mL)
835 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GPT (ALAT) | Hóa chất xét nghiệm Định lượng ALT; phương pháp đo JSCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 3~1,000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: L-alanine; NADH; LDH R2: L-alanine; α-ketoglutaric acid; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 10 | Hộp | R1 (5x60 mL); R2 (5x20 mL)
836 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALP (Alkaline phosphatase) | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Alkaline phosphatase; phương pháp đo IFCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 1~1,000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: 2-amino-2-methylpropanol (AMP) R2: p-nitrophenyl phosphate 2Na; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 2 | Hộp | (1x60 mL+1x15 mL)
837 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Glucose; phương pháp đo PROD/POD; Hạn sử dụng 12 tháng; dải đo 0.06 - 33.3 mmol/L ; Thành phần thuốc thử R1: N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (HDAOS) R2: Pyranose oxidase (PROD), Peroxidase (POD), 4-Aminoantipyrine (4-AA); Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 10 | Hộp | R1 (5x60 mL); R2 (5x20 mL)
838 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Cholesterol; phương pháp đo CO/POD; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.08 - 20.72 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: Cholesterol esterase (CHER) Peroxidase; N-(2-hidroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline sodium salt (HDAOS) R2: Cholesterol oxidase (CHOD), Peroxidase; 4-Aminoantipyrine (4-AA); Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 5 | Hộp | (5x60 mL+5x20 mL)
839 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric acid | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Acid uric; phương pháp đo Uricase/POD; Hạn sử dụng 24 tháng; dải đo 5.95 - 5950 µmol/L; Thành phần thuốc thử R1: N-(2—hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5- dimethylanilin sodium (HDAOS); Ascorbate oxidase (AOD); Peroxidase R2: Uricase; Peroxidase (POD); 4-Aminoantipyrine (4-AA); Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 2 | Hộp | (5x60 mL+5x20 mL)
840 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea | Hóa chất xét nghiệm Định lượng URE (Bun); phương pháp đo Urease/GLDH; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.36 - 71.42 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: Glutamate dehydrogenase (GLDH); α-Ketoglutaric acid (α-KG); β-Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (reduced form) sodium (β-NADPH) R2: Urease; α-Ketoglutaric acid (α-KG); Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 8 | Hộp | (5x60 mL+5x20 mL)
841 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinin (Enzymmatic) | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Creatinine (Enzymatic); phương pháp đo SOD/POD; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 8.84 - 8840 µmol/L. ; Thành phần thuốc thử R1: Creatinase, Sarcosine oxidase, (SROD)N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylanilie sodium salt (TOOS) R2: Creatininase (CRN), Peroxidase (POD), 4-Aminoantipyrine (4-AA); Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 8 | Hộp | (5x60 mL+5x20 mL)
842 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Gamma-GT-3-Carboxy | Hóa chất xét nghiệm Định lượng GGT; phương pháp đo IFCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 1~1500 U/L; Thành phần thuốc thử R1: Glycylglycine (Gly-Gly) R2: L-γ-glutamyl -3-carboxy -4-nitroanilide-mono-ammonium; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 2 | Hộp | (5x60 mL+5x20 mL)
843 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol with calibrator | Hóa chất xét nghiệm Định lượng H-Cholesterol; phương pháp đo Inhibition/Direc; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.13 - 3.11 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: ADPS; ascorbate oxidase, H3PO4 R2: CHOD, Cholesterol Esterase (CHER), Peroxidase (POD), 4-aminoantipyrine (4-A-A), sodium azide.; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 3 | Hộp | (5x60 mL+5x20 mL)
844 | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Định lượng L-Cholesterol; phương pháp đo Inhibition/Direc; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.13 - 15.6 mmol/L.; Thành phần thuốc thử R1: ADPS; Ascorbate Oxidase; Peroxidase R2: CHOD, Cholesterol Esterase (CHER), Peroxidase (POD), 4-aminoantipyrine (4-A-A); Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 1 | Hộp | R1 (5x60 mL); R2 (5x20 mL)
845 | Hóa chất chuẩn HDL/LDL (Lipids Calibrator) | Hóa chất dùng để tạo đường chuẩn cho các xét nghiệm mỡ máu: HDL/LDL/Tri/Choles | 2 | lọ | 1x2mL
846 | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDH (Lactate dehydrogenase) | "Hóa chất xét nghiệm Định lượng Lactate dehydrogenase; phương pháp đo IFCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 3~1,000 U/L; Thành phần thuốc thử R1: Lithium L-Lactate, Diethanolamine buffer R2: Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD); Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016" | 2 | Hộp | (1x60 mL+1x15 mL)
847 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglyceride | "Hóa chất xét nghiệm Định lượng Triglycerides ; phương pháp đo GK/GPO/POD; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 0.11 - 11.3 mmol/L; Thành phần thuốc thử R1: N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methylaniline sodium; Adenosine-5’-Triphosphate, Disodium (ATP 2Na); Glycerol Kinase (GK); Glycerol triphosphate oxidase (GPO); Catalase R2: Lipoprotein lipase (LPL); Peroxidase (POD); 4-Aminoantipyrine (4-AA); Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016" | 5 | Hộp | R1 (5x60ml) ; R2 (5x20ml)
848 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein total | "Hóa chất xét nghiệm Định lượng Total Protein ; phương pháp đo CuSO4; Hạn sử dụng 24 tháng; dải đo 1 - 150 g/L; Thành phần thuốc thử R1: Buffer solution R2: Copper(II) Sulfate Solution; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016" | 2 | Hộp | (5x30 mL+5x18 mL)
849 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin | Hóa chất xét nghiệm Định lượng Albumin; phương pháp đo BCG; Hạn sử dụng 24 tháng; dải đo 1 ~ 70 g/L; Thành phần thuốc thử R1: Bromocresol Green Sodium Salt ; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 2 | Hộp | (4x60mL)
850 | Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-Amylase | "Hóa chất xét nghiệm định lượng a-Amylase; phương pháp đo CNPG3 method ; dải đo up to 4000 U/L ; Thành phần thuốc thử MES (pH 6,05): 50 mmol/L Calcium Chloride: 5 mmol/L NaCl: 300 mmol/L Potassium thiocyanate: 900 mmol/L CNPG3: 2.2 mmol/L ; Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016" | 3 | Hộp | 6 x 18 mL
851 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin direct | "Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Bilirubin Direct. Thành phần thuốc thử:: R1: Sulphanilic acid 22.0 mmol/L preservatives and surface-active agents not anionic R2: Nitrite sodium 0.35 mmol/L" | 2 | Hộp | 6 x 40 mL (R1) + 6 x 10 mL (R2)
852 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bilirubin total | "Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Bilirubin Total. Thành phần thuốc thử:: R1 Sulphanilic acid 12.5 mmol/l citric acid 1.00 mol/l caffeine 0.18 mol/l preservatives and surface-active agents not anionic R2 Nitrite sodium 0.52 mmol/l" | 2 | Hộp | 6 x 40 mL (R1) + 6 x 10 mL (R2)
853 | Hóa chất chuẩn Bilirubin ( Bilirubin Calibrator) | Hóa chất dùng để tạo đường chuẩn cho các xét nghiệm Bilirubin (T-Bil/ D-Bil). Được điều chế từ huyết thanh người đông khô và làm ổn định | 2 | Hộp | 1x2 mL
854 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium | "Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium; phương pháp đo Arsenazo III ; dải đo Up to 40 mg/dL; Thành phần thuốc thử MES buffer (pH 6.5): 100 mmol/l Arsenazo III: 1.5 mmol/l Non-reactive ingredients, preservative ; ;Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016" | 2 | Hộp | 8 x 21 mL
855 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HbA1c | "Hóa chất xét nghiệm Định lượng HbA1C; phương pháp đo Latex turbidity; Hạn sử dụng 24 tháng; dải đo 3-15%; Thành phần thuốc thử R1: Mouse anti-human hemoglobin A1c monoclonal antibody-sensitized latex R2: Mouse anti-human hemoglobin A1c monoclonal antibody label-goat anti-mouse IgG polyclonal antibody; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016" | 2 | Hộp | (1x60 mL+1x20 mL)
856 | Hóa chất chuẩn HbA1c | Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho xét nghiệm HbA1c, với 5 mức khác nhau, 1mL/nồng độ. Được điều chế từ mẫu máu người đã qua ly giải | 1 | Hộp | 5x1mL
857 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c mức bình thường | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1C mức thấp, dạng bột khô, thành phần chứa dịch đệm pH 7.5, nồng độ Hemoglobin A1c <5%; Sodium azide: <0.001% | 2 | Hộp | 1x1mL
858 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c mức bệnh lý | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1C mức cao, dạng bột khô, thành phần chứa dịch đệm pH 7.5, nồng độ Hemoglobin A1c <5%; Sodium azide: <0.001% | 2 | Hộp | 1x1mL
859 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CK-MB | "Hóa chất xét nghiệm Định lượng Creatinine kinase - MB; phương pháp đo IFCC; Hạn sử dụng 18 tháng; dải đo 1 ~ 2000U/L; Thành phần thuốc thử R1: Hexokinase; Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH); CK-MM antibody R2: Creatine phosphate; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016" | 2 | Hộp | (1x60 mL+1x15 mL)
860 | Hóa chất chuẩn CK-MB | Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho các xét nghiệm thường quy: Đường (Glucose), Gan (AST; ALT; GGT); Thận (Urea, Creatinine), Nội tiết (Amylase); Tim mạch (CK-MB); Tổn thương tế bào (CK;LDH); Mật (Bile Acid); Trao đổi chất (Protein; ALB; Acid Uric);. Được điều chế từ huyết thanh người ổn định và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu | 1 | Hộp | 1x5 mL
861 | Hóa chất kiểm chuẩn CK-MB mức bình thường | Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo dõi thuốc như Digoxin, Theophyline | 2 | Hộp | 1x5 mL
862 | Hóa chất kiểm chuẩn CK-MB mức bệnh lý | Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo dõi thuốc như Digoxin, Theophyline | 2 | Hộp | 1x5 mL
863 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CPK | "Hóa chất xét nghiệm Định lượng Creatinine kinase; phương pháp đo IFCC; Hạn sử dụng 12 tháng; dải đo 10 - 2000U/L; Thành phần thuốc thử R1: Imidazsole; adenosine-di-phosphate(ADP) D-Glucose, Hexokinase (HK); nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP); Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) R2: Phosphocreatine; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016" | 2 | Hộp | (1x60 mL+1x15 mL)
864 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CRP/CRP hs | "Hóa chất xét nghiệm Định lượng C-reactive protein; phương pháp đo Latex turbidity; Hạn sử dụng 12 tháng; dải đo 0.1 - 320 mg/L; Thành phần thuốc thử R1: Saline Buffer R2: anti-human CRP rabbit antibodysensitized latex; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016" | 8 | Hộp | (2x60 mL+2x60mL)
865 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng CRPhs | Hóa chất tạo đường chuẩn cho xét nghiệm CRP siêu nhạy, với 7 mức nồng độ khác nhau | 1 | Hộp | 6x1ml
866 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm CRP | Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho xét nghiệm CRP, với 6 mức khác nhau, 1mL/nồng độ. | 2 | Hộp | 2mLx7Level
867 | Hóa chất xét nghiệm Lactate | "Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lactate. Thành phần thuốc thử: R1:Tris-Buffer pH 7,5 95 mmol/l, Lactate-Oxidase LOD > 0,5 kU/l 4-Aminoantipyrine 0,4 mmol/l, Peroxidase POD ≥ 1,0 kU/l Tribromo-3-hydroxybenzoic TBHB 1,4 mmol/l Detergent and Stabilizer Calibrator: Lactate 30 mg/dl, 3,32 mmol/l" | 6 | Hộp | H/4x10ml+4lyo
868 | Hóa chất định lượng Sắt huyết thanh (IRON) | "Hóa chất xét nghiệm định lượng Sắt; phương pháp đo ferrozine; dải đo Up to 1000 µg/dL; Thành phần thuốc thử R1: Acetate buffer (pH 4.5): 100 mM Thiourea: 210 mM Hydroxylamine salt: 350 mM R2: Acetate buffer (pH 4.5): 100 mM Ferrozine: 6 mM ; ;Tiêu chuẩn kỹ thuật ISO 13485:2016" | 1 | Hộp | H/4x30ml+4x30m
869 | Hóa chất chuẩn đa xét nghiệm cho xét nghiệm sinh hóa | Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho các xét nghiệm thường quy: Đường (Glucose), Gan (AST; ALT; GGT); Thận (Urea, Creatinine), Nội tiết (Amylase); Tim mạch (CK-MB); Tổn thương tế bào (CK;LDH); Mật (Bile Acid); Trao đổi chất (Protein; ALB; Acid Uric);. Được điều chế từ huyết thanh người ổn định và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu | 12 | Lọ | 1x5ml/Lọ
870 | Dung dịch nước rửa máy acid | Dung dịch kiềm sử dụng để tẩy rửa thiết bị; thành phần dung dịch Noniocic Surfactant, others | 10 | Can | 1x1l/Can
871 | Dung dịch nước rửa máy ba-zơ | Dung dịch acid sử dụng để tẩy rửa thiết bị; thành phần dung dịch Noniocic Surfactant, others | 10 | Can | 1x1l/Can
872 | SWU1 DIAPHRAGM PUMP | Bơm màng | 1 | Cái
873 | PELTIER ASSY. | Bộ làm lạnh của máy | 1 | Bộ
874 | Gioăng của xylanh hút mẫu | Gioăng của xylanh hút mẫu | 2 | Cái
875 | Gioăng của xylanh rửa | Gioăng của xylanh rửa | 2 | Cái
876 | Gioăng của xylanh hút hóa chất | Gioăng của xylanh hút hóa chất | 2 | Cái
877 | Phin lọc | Phin lọc | 1 | Cái
878 | Kim hút khô | Kim hút khô | 2 | Cái
879 | Bơm của bộ degasser hoặc tương đương. | Bơm của bộ degasser có tác dụng khử khí. | 2 | Bộ
Hóa chất xét nghiệm cho máy Berman Courter AU-680
880 | Hóa chất xét nghiệm ALT/GPT Phosphate buffer, DGKC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT ; dải đo: 3-500U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-Аlanine 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 1.8 kU/L; NADH 0.20 mmol/L; | 9 | Hộp | H/4x50ml+4x25ml
881 | Hóa chất xét nghiệm AST/GOT Phosphate buffer, DGKC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST ; dải đo: 3-1000 U/L ; Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-aspartate 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 0.9 kU/L; MDH ≥ 0.6 kU/L; NADH 0.20 mmol/L; | 8 | Hộp | H/4x50ml+4x25ml
882 | Hóa chất xét nghiệm Albumin Turbidimetric assays | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin ; dải đo: 15-60 g/L ; phương pháp: Bromocresol Green (BCG), bước sóng 600/800 nM . Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0,2 mmol/L | 2 | Hộp | H/4x29ml
883 | Hóa chất xét nghiệm ALP optimized to IFCC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALP ; dải đo: 5-1500 U/L ; phương pháp: dựa trên khuyến nghị của “Hiệp hội Hóa học Lâm sàng Quốc tế” (IFCC), Bước sóng: 410/480 nM. Thành phần: 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP) pH 10,4: 0,35 mol/L; p-Nitrophenyl phosphat 16 mmol/L, HEDTA 2 mmol/L; Kẽm sulfat 1 mmol/L; Magnesi acetat 2 mmol/L; | 1 | Hộp | H/4x12ml+4x12ml
884 | Hóa chất xét nghiệm Alpha Amylase - Benzylidene blocked pNPG7 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp: CNPG3. Thành phần: Calcium acetate 3.60 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1.63 mmol/L | 1 | Hộp | H/4x40ml
885 | Hóa chất xét nghiệm Direct Bilirubin - Diazo with Sulphanilic Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp ; dải đo: 0–171 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 570 nM. Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L | 3 | Hộp | H/4x20ml+4x20ml
886 | Hóa chất xét nghiệm Total Bilirubin - Diazo with Sulphanilic Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin ; dải đo: 0-513 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 540 nM. Thành phần: Caffeine 2.1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 0.31 mmol/L | 2 | Hộp | H/4x40ml+4x40ml
887 | Hóa chất xét nghiệm Calcium - Methylthymol blue | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci ; dải đo: 1-5 mmol/L ; phương pháp: Arsenazo 3, bước sóng 660/700 nM . Thành phần:Imidazole (pH 6,9) , Arsenazo III 0,02%, Triton X-100 | 2 | Hộp | H/4x29ml
888 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol - cholesterol oxidase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol ; dải đo: 0.5-18 mmol/L ; phương pháp: CHO-POD; bước sóng 540/600 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); | 5 | Hộp | H/4x45ml
889 | Hóa chất xét nghiệm CK (NAC) - IFCC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC cho CK (NAC), bước sóng 340/660 nM. Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate 0.01 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; | 2 | Hộp | H/4x22ml+4x6ml+4x4ml
890 | Hóa chất xét nghiệm CK-MB (Creatine Kinase-MB Liquid Reagent NEW - immno inibition) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp: Enzymatic immuno-inhibition (ức chế miễn dịch enzym), Bước sóng 340 (nm). Thành phần: Dung dịch đệm Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L; Diadenosine-pentaphosphate 0.01 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Creatine phosphate 30 mmol/L;N-Acetylcysteine 0.2 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M thay đổi; | 2 | Hộp | H/4x22ml+2x4ml+2x6ml
891 | Hóa chất chuẩn CK-MB Calibrator | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme | 1 | Lọ | Lọ/1ml
892 | Hóa chất kiểm chuẩn CK-MB Control Serum level 1 | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | 2 | Hộp | 1x2ml
893 | Hóa chất kiểm chuẩn CK-MB Control Serum level 2 | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần:Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | 2 | Hộp | 1x2ml
894 | Hóa chất xét nghiệm Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine ; dải đo: 5-2200 μmol/L ; phương pháp: Kinetic Jaffe, bước sóng 520/800 nM. Thành phần: Natri hydroxide 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L. | 10 | Hộp | H/4x51ml+4x51m
895 | Hóa chất xét nghiệm CRP Latex | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex ; dải đo: 0.2-480 mg/L ; phương pháp: Immunoturbidimetric . Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0.5% w/v | 4 | Hộp | H/4x30ml+4x30m
896 | Hóa chất chuẩn CRP Latex Calibrators Normal set | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người | 1 | Hộp | 5x2ml
897 | CRP Latex Calibrators Highly Sensitive (HS) set | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP cao. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người | 1 | Hộp | 5x2ml
898 | Hóa chất xét nghiệm sắt huyết thanh (Iron) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt ; dải đo: 2-179 μmol/L ; phương pháp: TPTZ, bước sóng 600/800 nM. Thành phần: Glycine buffer (pH 1.7) 215 mmol/L; L-ascorbic acid 4.7 mmol/L; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine 0.5 mmol/L | 1 | Hộp | H/4x30ml+4x30m
899 | Hóa chất xét nghiệm GGT- DCL gamma glutamyl-3-carboxy-4-nitroanalide | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT ; dải đo: 5-1200 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: Glycylglycine pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L;L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L | 2 | Hộp | H/4x18ml+4x18m
900 | Hóa chất xét nghiệm Glucose (Dehydrogenase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose ; dải đo: 0.6-45 mmol/L ; phương pháp: Hexokinase, bước sóng 340 nM. Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L | 12 | Hộp | H/4x53ml+4x27m
901 | Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol - HDL Ultra | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol ; dải đo: 0.05-4.65 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour). Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL;F-DAOS 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L | 3 | Hộp | H/4x51,3ml+4x17,1m
902 | Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol ; dải đo: 0.26-10.3 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour . Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; | 1 | Hộp | H/4x51,3ml+4x17,1ml
903 | Hóa chất hiệu chuẩn HDL Cholesterol (Calibrator) | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL. Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người). | 2 | Hộp | 2x3ml
904 | Hóa chất hiệu chuẩn LDL Cholesterol (Calibrator) | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL. Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người). | 1 | Hộp | 2x1ml
905 | Hóa chất kiểm chuẩn HDL/LDL CHOLESTEROL CONTROL SERUM | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người) | 1 | Hộp | 3x5ml+3x5ml
906 | Hóa chất xét nghiệm LDH - L to P,IFCC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH ; dải đo: 25-1200 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC, bước sóng 340 nM. Thành phần: là D(-)N-Methylglucamin buffer, pH 9.4 (37°C) 325 mmol/L; Lactate 50 mmol/L ; NAD+ 10 mmol/L; Chất bảo quản. | 1 | Hộp | H/4x40ml+4x20ml
907 | Hóa chất xét nghiệm Lactate- colorimetric lactate oxidase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lactate ; dải đo: 0.22-13.32 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour ). Thành phần: Lactate oxidase ≥ 0.2 kU/L; Peroxidase ≥ 1 kU/L; 4-aminoantipyrine 0.1 mmol/L; TOOS* ≥ 0.3 mmol/L; | 3 | Hộp | H/4x10ml+4lyo
908 | Hóa chất xét nghiệm Protein Total | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần ; dải đo: 30-120 g/L ; phương pháp: Biuret. Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18.8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L. | 2 | Hộp | H/4x48ml+4x48ml
909 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid lipase/Glycerol Dehydrogenase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride ; dải đo: 0.1-11.3 mmol/L; phương pháp: GPO-POD; bước sóng 660/800 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L; Lipases 1.5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L (8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L (16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); | 5 | Hộp | H/4x50ml+4x12,5ml
910 | Hóa chất xét nghiệm Uric Acid Reduction methods | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid ; dải đo: 89-1785 µmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour. Thành phần:Phosphate Buffer (pH 7.5) 42 mmol/L; MADB 0.15 mmol/L;4-Aminophenazone 0.30 mmol/L; Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L); | 3 | Hộp | H/4x42,3ml+4x17,7ml
911 | Hóa chất xét nghiệm Ure Diacetyl monoxime | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen ; dải đo: 0.8-50 mmol/L ; phương pháp: Urease/GLDH . Thành phần: NADH ≥ 0.26 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9.8 mmol/L ;Urease ≥ 17.76 kU/L; GLDH ≥ 0.16 kU/L | 7 | Hộp | H/4x53ml+4x53ml
912 | Hóa chất xét nghiệm Beta 2-Miroglobulin | dải đo: 0.20 - 30 mg/L (serum), 0.07 - 3.5 mg/L (urine), phương pháp đo: LATEX | 3 | Hộp | 1x40ml+ 1x10ml 167 test)
913 | Hóa chất chuẩn Beta 2-Miroglobulin (Standard) | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người | 1 | hộp | 1x1ml
914 | Hóa chất xét nghiệm Pre-Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Prealbumin ; dải đo: 0.03-0.8 g/L ; phương pháp: Immunoturbidimetric . Thành phần: Dung dịch các polymers trong phosphate buffered saline (pH 7.1 – 7.3); Kháng thể thỏ kháng prealbumin người Dao động; | 1 | Hộp | H/4x15ml+4x6,5ml
915 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm Pre-Albumin | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Prealbumin. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa lượng prealbumin ở người | 1 | Hộp | H/5x2ml
916 | Hóa chất xét nghiệm Ammonia | Dải đo: 13.0 μmol/L - 600 μmol/L, phương pháp đo: GLUTAMATE DEHYDROGENASE | 4 | Hộp | H/1x20ml+1x70ml
917 | Hóa chất xét nghiệm rượu trong máu Etanol Ax5 | Dải đo: 8.11 mg/dL - 300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE | 2 | Hộp | H/2x20ml+2x7ml
918 | Hóa chất chuẩn Ammonia Ethanol CO2 calibrator | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | 1 | Hộp | 2x5mL
919 | Hóa chất kiểm chuẩn AMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL I | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | 1 | Hộp | H/3x5ml
920 | Hóa chất kiểm chuẩnAMMONIA/ETHANOL/CO2 CONTROL II | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | 1 | Hộp | H/3x5ml
921 | Hóa chất xét nghiệm Transferrin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Transferrin ; dải đo: 0.75 -7.5 g/L ; phương pháp: Immunoturbidimetric . Thành phần: Polyethylene glycol 6000 0.8 % w/v; Kháng thể dê kháng transferrin nồng độ thay đổi; | 1 | Hộp | H/4x7ml+4x8ml
922 | Hóa chất chuẩn Transferrin | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Miễn dịch độ đục. Thành phần bao gồm: Các lượng khác nhau của protein ở người sau đây: Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M, Transferrin, C3, C4, Anti-Streptolysin O, Ferritin | 1 | Hộp | H/6x2ml
923 | Hoá chất xét nghiệm Microalbumin | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy; dải đo: nước tiểu ≤7 đến ≥450 mg/L, CSF ≤10 đến ≥450 mg/L | 1 | Hộp | 4x32.6ml+4x4.4ml
924 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm Microalbumin | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu/CSF; | 1 | Hộp | 5x2ml
925 | Hóa chất xét nghiệm Phosphorus | Dải đo: ≤0.080 đến ≥6.46 mmol/L) | 1 | Hộp | 4x15ml+4x15ml
926 | Hóa chất xét nghiệm Protein Total in urine/CFS Pyrogallol red | Dải đo: 20 - 3000 mg/L. Phương pháp xét nghiệm: Đo màu, điểm cuối, phản ứng tăng dần, Pyrogallol đỏ | 1 | Hộp | H/5x25ml
927 | Hóa chất chuẩn Protein Total in urine/CFS standard | Dạng lỏng | 1 | Hộp | 1x3ml
928 | Điện cực Na+ | Bảo quản 0-40 độ C, cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng | 1 | Cái
929 | Điện cực K+ | Bảo quản 0-40 độ C, độ ẩm 15-95%, tránh ánh sáng trực tiếp, cần thay thế sau 40.000 xét nghiệm hoặc 6 tháng | 1 | Cái
930 | Điện cực Cl- | Bảo quản 0-40 độ C, độ ẩm 15-95%, tránh ánh sáng trực tiếp, cần thay thế sau 150.000 xét nghiệm hoặc 24 tháng | 1 | Cái
931 | Điện cực Rf | Bảo quản 0-40 độ C, độ ẩm 15-95%, tránh ánh sáng trực tiếp, cần thay thế sau 150.000 xét nghiệm hoặc 24 tháng | 1 | Cái
Hóa chất chạy điện giải đồ ( Buffer/Calibration/QC)
932 | ISE Reference | Hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần: Kali clorua 1.00 mol/L | 1 | Hộp | H/4x1000ml
933 | ISE Mid Standard | Chất chuẩn chuẩn điện giải mức giữa. Thành phần bao gồm: Na+ 4.3 mmol/L; K + 0.13 mmol/L; Cl- 3.1 mmol/L | 3 | Hộp | H/4x2000ml
934 | ISE Buffer | Hóa chất đệm điện giải. Thành phần Triethanolamine 0.1 mol/L | 2 | Hộp | H/4x2000ml
935 | ISE High Serum Standard | Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+ 160 mmol/L; K+ 6 mmol/L; Cl- 120 mmol/L | 2 | Hộp | H/4x100ml
936 | ISE Low Serum Standard | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+ 130 mmol/L; K+ 3.5 mmol/L; Cl- 85 mmol/L | 2 | Hộp | H/4x100ml
Dung dịch rửa
937 | System Calibrators | Huyết thanh hiệu chuẩn Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật. | 16 | lọ | 5ml
938 | Wash Solution - ODR2000 | Dung dịch rửa hệ thống. Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% | 8 | Can | 5lít
Hóa chất xét nghiệm cho máy Access 2
Hóa chất
939 | Định lượng CA 125 | Phạm vi phân tích: 0,5 U/mL - 5.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 125, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 125 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 6 | Hộp | 2x50test
940 | Chất chuẩn CA 125 | Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2.000 và 5.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 6x2.5mL
941 | Định lượng total βhCG | Phạm vi phân tích: 0,6–1350 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ IgG kháng chuột ở dê: các phức hợp kháng βhCG đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm citrate, có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng βhCG ở thỏ (tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm MES, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (thỏ), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | 1 | Hộp | 2x50test
942 | Chất chuẩn Total βhCG (5th IS) | Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 mIU/mL (IU/L) hCG. S1,S2,S3,S4,S5: hCG ở nồng độ xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1.350 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 6x4mL
943 | Định lượng Total T3 | Phạm vi phân tích: 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Analog T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch natri hiđroxit 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS). R1d: 0,4N dung dịch axit clohyđric (HCl). | 18 | Hộp | 2x50test
944 | Chất chuẩn Total T3 | Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ chứa 0 ng/mL (nmol/L) Triiodothyronine. S1, S2, S3, S4, S5: Triiodothyronine ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL (0,8, 1,5, 3,1, 6,1 và 12,3 nmol/L) trong huyết thanh người có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | 2 | Hộp | 6x4mL
945 | Định lượng Cortisol | Phạm vi phân tích: 0,4–60 µg/dL [11–1.655 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Chất cộng hợp cortisol – phosphatase kiềm (bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA matrix và < 0,1% natri azit. R1b: Huyết thanh miễn dịch của thỏ kháng cortisol trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA và < 0,1% natri azit. | 5 | Hộp | 2x50test
946 | Chất chuẩn Cortisol | Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 µg/dL (nmol/L) cortisol. S1,S2,S3,S4,S5: Cortisol (hợp chất hóa học tinh sạch) trong huyết thanh người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 2, 5, 10, 25 và 60 µg/dL (55, 138, 276, 690 và 1.655 nmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 6x4mL
947 | Định lượng total PSA | Phạm vi phân tích: 0,008–150 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,008–121 ng/mL (hiệu chuẩn WHO) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 8 | Hộp | 2x50test
948 | Chất chuẩn total PSA | Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: PSA trong huyết thanh ở mức xấp xỉ 0,5, 2, 10, 75 và 150 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,7, 8, 58 và 121 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 6x2.5mL
949 | Định lượng TSH (3rd IS) | Phạm vi phân tích: 0,005–50 µIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1d: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | 14 | Hộp | 2x100test
950 | Chất chuẩn TSH (3rd IS) | Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL (mIU/L) hTSH S1,S2,S3,S4,S5: Xấp xỉ 0,05, 0,3, 3, 15 và 50 µIU/mL (mIU/L) hTSH, trong chất nền đệm BSA có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | 1 | Hộp | 6x2.5mL
951 | Định lượng CA 15-3 | Phạm vi phân tích: 0,5–1.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 15-3, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 15-3 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. | 6 | Hộp | 2x50test
952 | Chất chuẩn CA 15-3 | Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1.000 U/mL trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 6x1.5mL
953 | Định lượng Thyroglobulin | Phạm vi phân tích: 0,1–500 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Các kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm HEPES có protein (bò và chuột), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 2x50test
954 | Chất chuẩn Thyroglobulin | Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL thyroglobulin. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroglobulin người ở các nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 250 và 500 ng/mL, trong dung dịch đệm HEPES có BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 6x2mL
955 | Định lượng Ultrasensitive Insulin | Phạm vi phân tích: 0,03–300 µIU/mL [0,21–2.100 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin liên kết với các hạt thuận từ, dung dịch đệm TRIS, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin cộng hợp với phosphatase kiềm bò, dung dịch đệm TRIS, chất nền BSA, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: IgG của chuột trong dung dịch đệm HEPES, chất nền BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 2x50test
956 | Chất chuẩn Ultrasensitive Insulin | Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA), ≥ 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL insulin. S1,S2,S3,S4,S5: Có chứa insulin người tổng hợp ở các mức khoảng 1, 10, 50, 150 và 300 µIU/mL (lần lượt là 7, 70, 350, 1.050 và 2.100 pmol/L), trong dung dịch đệm HEPES có chất nền BSA, ≥ 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 6x2mL
957 | Định lượng Progesterone | Phạm vi phân tích: 0,1–40 ng/mL [0,32-127,2 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Chất cộng hợp progesterone – phosphatase kiềm (của bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng IgG của thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,0125% Cosmocil CQ. R1b: Protein (dê, thỏ) trong dung dịch đệm axetat với 0,0125% Cosmocil CQ. R1c: Huyết thanh miễn dịch ở thỏ kháng progesterone trong dung dịch đệm axetat, BSA, < 0,1% natri azit và 0,0125% Cosmocil CQ | 1 | Hộp | 2x50test
958 | Chất chuẩn Progesterone | Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. Chứa 0 ng/mL (nmol/L) progesterone. S1, S2, S3, S4, S5: Progesterone (hợp chất hóa học tinh sạch) trong huyết thanh người ở các mức nồng độ lần lượt xấp xỉ 1, 4, 10, 20 và 40 ng/mL (3,18, 12,72, 31,8, 63,6 và 127,2 nmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | 1 | Hộp | 1x4mL+5x2.5mL
959 | Định lượng Sensitive Estradiol | Phạm vi phân tích: 15–5.200 pg/mL [55,1–19.089 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads được phủ streptavidin, biotin và chất tương tự estradiol kết hợp với biotin trong dung dịch đệm Tris có các protein (cá), chất hoạt tính bề mặt và 0,0125% Cosmocil CQ. R1b: Dung dịch đệm Tris có các protein (dê, bò), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% azide và 0,1% Proclin 300. R1c: Chất cộng hợp phosphatase kiềm kháng estradiol đơn dòng ở cừu trong dung dịch đệm MES có các protein (dê, chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% azide và 0,1% Proclin 300. | 1 | Hộp | 2x50test
960 | Chất chuẩn Sensitive Estradiol | Thành phần: S0: Huyết thanh người, 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 pg/mL (pmol/L) estradiol. S1,S2,S3,S4,S5: Estradiol (hợp chất hóa học tinh khiết) trong huyết thanh người ở các mức xấp xỉ 11, 32, 292, 885 và 5.200 pg/mL (40,4, 117, 1.072, 3.249 và 19.089 pmol/L) tương ứng và 0,5% ProClin 300 | 1 | Hộp | 4mL+5x2mL
961 | Định lượng Thyroglobulin Ab | Phạm vi phân tích: 0,9–2.500 IU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước tiên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin và được liên kết với thyroglobulin có gắn biotin ở người, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Liên hợp photphataza kiềm - thyroglobulin ở người (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c: Dung dịch đệm TRIS có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1d: Dung dịch đệm TRIS có chứa "blocking polymer", < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | 1 | Hộp | 2x50test
962 | Chất chuẩn Thyroglobulin Antibody II | Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 IU/mL kháng thể thyroglobulin S1,S2,S3,S4,S5: Kháng thể thyroglobulin người trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 50, 250, 500, 1.000 và 2.500 IU/mL có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | 1 | Hộp | 1x4mL+5x2.5mL
963 | Định lượng hsTnI | Phạm vi phân tích: 2,3 - 27.027pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads được bao phủ bằng kháng thể đơn dòng ở chuột kháng cTnI của người được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1% R1b: 0,1N NaOH R1c:Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, protein (chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1%. R1d: Chất cộng hợp giữa kháng thể đơn dòng ở cừu kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA, protein (bò, cừu, chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,25%. | 5 | Hộp | 2x50test
964 | Chất chuẩn hsTnI | Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5,S6: Hợp chất troponin tái tổ hợp ở nồng độ cTnI khoảng 30,7, 144, 567, 2.293, 9.280 và 27.027 pg/mL trong chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, < 0,1% Natri azua và 0,1% ProClin 300 | 1 | Hộp | 3x1.5mL+4x1mL
965 | Định lượng PCT | Phạm vi phân tích: 0,01–100 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: 0,1 N Natri Hydroxit. R1c: Dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Liên hợp photphataza kiềm tái tổ hợp kháng procalcitonin ở chuột trong dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột, tái tổ hợp), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2 | Hộp | 2x50test
966 | Chất chuẩn PCT | Thành phần: S0 Dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5, S6: Procalcitonin tái tổ hợp ở người với các mức xấp xỉ lần lượt là 0,8, 5, 10, 25, 50 và 100 ng/mL (μg/L) trong dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300 | 1 | Hộp | 7x2ml
967 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh với các hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ protein tái tổ hợp, mô hoặc dịch cơ thể người | 2 | Hộp | 6x3ml
968 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 3 | Hộp | 1x5mL
969 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 3 | Hộp | 1x5mL
970 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 3 | Hộp | 1x5mL
971 | Định lượng AFP | Phạm vi phân tích: 0,5–3.000 ng/mL [0,41–2.478 IU/mL] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AFP đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (dê, thỏ, chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 12 | Hộp | 2x50test
972 | Chất chuẩn AFP | Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL AFP. S1,S2,S3,S4,S5, S6: AFP ở nồng độ xấp xỉ 2,5, 5, 25, 100, 500 và 3.000 ng/mL (2,1, 4,1, 21, 83, 413 và 2.478 IU/mL), trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2 | Hộp | 7x2.5mL
973 | Định lượng CEA | Phạm vi báo cáo: 0,1–1.000 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí “sandwich” - Thành phần: R1a: Pha rắn: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA MAb ở chuột, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất pha loãng: Dung dịch đệm photphat, protein (chuột, bò) với < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp: Kháng thể kháng CEA MAb ở chuột được liên kết với photphataza kiềm (bò), được pha loãng trong dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 12 | Hộp | 2x50test
974 | Chất chuẩn CEA | Thành phần: S0: Dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên carcinoembryonic người ở các mức nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 500, 1.000 ng/mL, trong dung dịch đệm phosphate, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 2 | Hộp | 6x2.5mL
975 | Định lượng Free T4 | Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp triiodothyronine-photphataza kiềm (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1e: Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. | 21 | Hộp | 2x50test
976 | Chất chuẩn Free T4 | Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/dL (0 pmol/L) thyroxine. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 3 và 6 ng/dL (xấp xỉ 6,4, 12,9, 25,7, 38,6 và 77,2 pmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 3 | Hộp | 6x2.5mL
977 | Định lượng CA 19-9 | Phạm vi phân tích: 0,8–2.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ, phủ kháng thể kháng biotin đa dòng ở dê, albumun huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp biotin-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 7 | Hộp | 2x50test
978 | Chất chuẩn CA 19-9 | Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ xấp xỉ 30, 90, 300, 900 và 2.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 6x2.5mL
979 | Định lượng TPO Ab | Phạm vi phân tích: 0,25–1.000 IU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tục (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin và được liên kết với TPO tái tổ hợp có gắn biotin ở người, được huyền phù trong dung dịch đệm ACES có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Liên hiệp photphataza kiềm-Protein A tái tổ hợp (bò) trong dung dịch đệm protein (bò) R1c: Dung dịch đệm protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | 1 | Hộp | 2x50test
980 | Chất chuẩn TPO Antibody | Thành phần: S0: Dung dịch đệm protein (bò) có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5: Huyết thanh miễn dịch TPO ở thỏ trong dung dịch đệm protein (bò) ở các nồng độ xấp xỉ 5, 20,75, 300 và 1.000 IU/mL có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | 1 | Hộp | 6x2mL
981 | Định lượng Free PSA | Phạm vi phân tích: 0,005–20 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,005–16 ng/mL (hiệu chuẩn WHO) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng dê ở lừa, kháng thể kháng biotin ở dê và kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được gắn biotin trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA tự do đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 6 | Hộp | 2x50test
982 | Chất chuẩn Hybritech Free PSA | Thành phần: S0: BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: PSA tự do ở người ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 2, 5, 10 và 20 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,6, 4,1, 8 và 16 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | 1 | Hộp | 1x5mL+5x2.5mL
983 | Định lượng ferritin | Phạm vi phân tích: 0,2–1.500 ng/mL (µg/L). - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG của chuột: các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng ferritin được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất cộng hợp kháng thể của dê kháng ferritin – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (của dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | 3 | Hộp | 2x50test
984 | Chất chuẩn Ferritin | Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 ng/mL (mg/L) ferritin. S1, S2, S3, S4, S5: Ferritin ở gan người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 10, 50, 200, 500 và 1.500 ng/mL (µg/L), trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | 1 | Hộp | 6x4mL
985 | Định lượng PTH | Phạm vi phân tích: 1–3500 pg/mL (0,1-371 pmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng PTH được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có ACE chặn, protein (của chuột, dê), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. R1c: Chất cộng hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng PTH – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm ACES có BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300 | 4 | Hộp | 2x50test
986 | Chất chuẩn PTH | Thành phần: RB: Chất nền protein (bò) đệm, 0,5% ProClin 300. S0: Dung dịch đệm PBS, albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit. S1,S2,S3,S4,S5: Khoảng 10, 60, 300, 1.500 và 3.500 pg/mL (tương ứng là 1,1, 6,4, 31,8, 159 và 371 pmol/L) PTH (kháng nguyên tổng hợp) trong dung dịch đệm PBS có BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit. | 1 | Hộp | 2x4ml+ 6x1ml
987 | Chất chuẩn BNP | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) trong đệm với chất hoạt động bề mặt, <0.1% sodium azide, và 0.1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Phức hợp BNP người tái tổ hợp ở các mức xấp xỉ 25, 100, 500, 2500, và 5000 pg/mL trong chất nền BSA đệm với chất hoạt động bề mặt, <0.1% sodium azide, và 0.1% ProClin 300. | 1 | Hộp | 6x1.5mL
988 | Chất kiểm tra xét nghiệm BNP | - Thành phần: QC1, QC2, QC3: Tái tổ hợp phức hợp BNP người vào khoảng 80, 400, và 2200 pg/ml (ng/L), tương ứng, trong đệm BSA hoạt động trên bề mặt chất nền, <0.1% sodium azide, và 0,1% ProClin 300 | 1 | Hộp | 2x2.5mL+2x2.5mL+2x2.5mL
989 | Định lượng BNP | -Phạm vi phân tích: 1 - 5000 pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a Các hạt từ tính có phủ kháng thể đơn dòng chuột kháng BNP người hòa trong muối đệm TRIS, với albumin huyết thanh bò (BSA), 0.1% ProClin 300, và <0.1% sodium azide. R1b Kháng thể IgG chuột và dê tinh sạch trong muối đệm TRIS, albumin huyết thanh bò, 0.1% ProClin 300, và < 0.1% sodium azide. R1c Phức hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng BNP người- alkaline phosphatase (bò) trong muối đệm PBS với BSA, 0.1% ProClin 300, và <0.1% sodium azide. | 3 | Hộp | 2x50test
Dung dịch rửa
990 | Substrate | Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt | 8 | Hộp | 4 x 130ml
991 | Wash Buffer II | Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1). | 40 | Hộp | 4 x 1950ml
992 | System Check Solution, 6 bottles, 4 mL/bottle | Thành phần: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300, < 0,1% natri azit. | 2 | Hộp | 6x4ml
993 | Contrad 70, 1 L | Thành phần: KOH 1-5% | 1 | Hộp | 1lit
994 | Citranox, 1 gallon | Thành phần chính: Acid hữu cơ. | 1 | Hộp | 1 gallon
Vật tư tiêu hao sử dụng cho máy điện giải IoNEX
995 | Calibrator 1 | Hóa chất chuẩn 1 xét nghiệm điện giải phù hợp máy IoNex. Thành phần thuốc thử: Dung dịch chuẩn/giá trị - Ion Natri: 120.0 ±0.8 (mmol/L) - Ion Kali: 4.0±0.05 (mmol/L) - Ion Cloride: 115.0±1.0 (mmol/L) - Ion Calcium: 1.0±0.15 (mmol/L) - pH: 7.52 ±0.02 (37oC) Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016" | 50 | Chai
996 | Calibrator 2 | Hóa chất chuẩn 2 xét nghiệm điện giải phù hợp máy IoNex. Thành phần thuốc thử: Dung dịch chuẩn/giá trị - Ion Natri: 140.0 ±0.8 (mmol/L) - Ion Kali: 6.0±0.05 (mmol/L) - Ion Cloride: 143.0±1.0 (mmol/L) - Ion Calcium: 2.0±0.15 (mmol/L) - pH: 7.05 ±0.02 (37oC) Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016" | 20 | Chai
997 | Washing solution | Dung dịch tẩy rửa có tính kiềm để làm sạch các quá trình trên máy phân tích sinh hóa, đã quy chuẩn thuế Thành phần: 2-Aminoethanol ≤ 100 g/l; natrisulfit ≤ 0.1%; EDTA-Na ≤ 0.5 %; Nonionic detergent ≤ 7% (xem lại) | 2 | Chai
998 | Điện cực Base Module | Bộ điện cực Ref Electrode; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016; Phù hợp với máy IoNEX. | 2 | Cái
999 | Điện cực Na | Điện cực Na,Tương thích với máy IoNEX tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 2 | Cái
1000 | Điện cực K | Điện cực K,Tương thích với máy IoNEX tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 2 | Cái
1001 | Điện cực Cl | Điện cực Cl,Tương thích với máy IoNEX tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 2 | Cái
1002 | Điện cực Ca | Điện cực Ca,Tương thích với máy IoNEX tương đương.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương | 3 | Cái
1003 | Vòng đệm nhỏ | Small packing sử dụng phù hợp trên máy điện giải IoNEX | 6 | Cái
1004 | Vòng đệm lớn | Large packing sử dụng phù hợp trên máy điện giải IoNEX | 10 | Cái
1005 | Diluent for Urine | Dung dịch để pha loãng mẫu nước tiểu trên máy ion đồ.Dạng lỏng .Thành phần gồm: Dung dịch nước chứa Na+ 120 mmol/L, Cl- 128 mmol/L, đệm và chất bảo quản. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Chai
1006 | Urine Calibrator set | Hóa chất xét nghiệm điện giải Urine Calibrator Set. Thành phần thuốc thử: Thành phần - Triethanolamine ≤ 0.38% - Vinegar Acid ≤ 0.12% Dung dịch chuẩn 1 - Ion Natri: 10.0 ±0.30 (mmol/L) - Ion Kali: 1.50±0.06 (mmol/L) - Ion Cloride: 11.5.0±0.35 (mmol/L) Dung dịch chuẩn 2 - Ion Natri: 60.0 ±0.60 (mmol/L) - Ion Kali: 25.0±0.25 (mmol/L) - Ion Cloride: 85.0±0.75 (mmol/L) Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016" | 1 | set
1007 | Standard solution for Hemo-Dialysis solution -B&D for EX-Ca | Dung dịch chuẩn cho dung dịch lọc máu D&B: Standard Solution D&B set for Dialysis. Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 1 | set
1008 | Standard solution for Hemo-Dialysis solution -A for EX-Ca | Dung dịch chuẩn cho dung dịch lọc máu A: Standard Solution A for Dialysis. Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 1 | set
1009 | Calibrator solution for Acetate - Free Dialysate solution | Dung dịch cho dung dịch lọc máu không Acetate: Calibrator solution for Acetate-Free Dialysate solution; Tiêu chuẩn kỹ thuật EN ISO 13485:2016 | 1 | hộp
1010 | Measure Human Lyo L-1 | Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo dõi thuốc như Digoxin, Theophyline | 20 | lọ
1011 | Measure Human Lyo L-2 | Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ(bao gồm HDL/LDL/TG/TC), CK/CKMB; chất vi lượng (Calcium, Sắt, Liti, Magie, Phospho, Na, Kẽm, Clo, Đồng, Kali;..); Bộ gan mật (AST; ALT; LDH; GGT; ALP; Direct Bilirubin; Total Bilirubin); thận (URE; Creatinine); Amylase (Total. Tụy); Total Protein; Albumin; TBA; UIBC và một số theo dõi thuốc như Digoxin, Theophyline | 20 | lọ
Hóa chất xét nghiệm Huyết học:
Hóa chất Huyết học: Miễn dịch
1012 | Anti HCV test nhanh | Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1300 | test | Hộp 40 test
1013 | Anti HCV- EIA | Xét nghiệm miễn dịch enzyme (Enzyme ImmunoAssay –ELISA) để xác định kháng thể kháng vi-rút viêm gan C trong huyết tương hoặc huyết thanh. Bộ xét nghiệm nhằm mục đích sàng lọc các đơn vị máu và theo dõi bệnh nhân nhiễm HCV. Chỉ dành cho chẩn đoán in vitro | 21 | hộp | 96 test/ hộp
1014 | Anti HBs-EIA | Xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) dùng cho cả mục đích định lượng lẫn định tính để xác định kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong huyết tương và huyết thanh người. Chỉ dùng cho chẩn đoán “in vitro” | 2 | hộp | 96 test/ hộp
1015 | Anti HBs test nhanh | Xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBs, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 100 | test
1016 | Anti HBe test nhanh | Xét nghiệm định tính kháng thể kháng HBe, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 100 | test
1017 | Anti HAV IgM-EIA | Xét nghiệm miễn dịch Enzyme (ELISA) cho phát hiện kháng thể lớp IgM kháng virus viêm gan A trong huyết thanh và huyết tương người. Bộ xét nghiệm này được sử dụng cho phát hiện tác nhân virus gây viêm gan và theo dõi nhiễm giai đoạn cấp. Chỉ dùng cho chẩn đoán “in vitro”. | 5 | hộp | 96 test/ hộp
1018 | Anti HEV IgM-EIA | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM chống lại virus viêm gan E sử dụng kỹ thuật phân tích huỳnh quang liên kết với Enzyme. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | hộp | 96 test/ hộp
1019 | ANA-EIA | Bộ xét nghiệm miễn dịch Enzyme (ELISA) phát hiện định tính các tự kháng thể IgG kháng dsDNA, histone,SSA, SSB, Sm, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1, tâm động (centromere) và các kháng nguyên khác tách chiết từ nhân HEp-2 trong huyết thanh và huyết tương người. Chỉ sử dụng trong chẩn đoán In vitro. | 6 | hộp | 96 test/ hộp
1020 | HBeAg - Anti HBeAg -EIA | Xét nghiệm miễn dịch enzyme (ELISA) để xác định kháng thể và kháng nguyên “e” của virus viêm gan B trong huyết tương và huyết thanh người. Bộ xét nghiệm được dùng để theo dõi tình trạng nhiễm cấp tính của các bệnh nhân mạn tính đang điều trị. Chỉ dùng cho chẩn đoán “in vitro” | 5 | hộp | 96 test/ hộp
1021 | HIV test nhanh | Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 400 | test | Hộp 40 test
1022 | HIV - EIA | Bộ xét nghiệm là một xét nghiệm miễn dịch enzyme, pha rắn để chẩn đoán sàng lọc in vitro các kháng thể kháng với tất cả các phân nhóm HIV-1 và HIV-2 và kháng nguyên HIV-1 (p24) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Bộ xét nghiệm này dành riêng cho việc sử dụng chẩn đoán in vitro. | 30 | hộp | 96 test/ hộp
1023 | HBsAg test nhanh | Xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 700 | test | Hộp 40 test
1024 | HBsAg -EIA | ELISA thế hệ thứ 4 cho phép chẩn đoán kháng nguyên bề mặt viêm gan B hoặc HBsAg trong huyết tương và huyết thanh của con người. Bộ xét nghiệm có thể được sử dụng cho việc kiểm tra các đơn vị máu, từ đó phát hiện đột biến HBsAg và ứng dụng trong việc theo dõi bệnh nhân nhiễm HBV. Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. | 55 | hộp | Hộp/96test
Hóa chất kiểm tra chất lượng ngoại kiểm Huyết học:
1025 | Chương trình ngoại kiểm huyết học(Hematology) | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu hoặc tương đương. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | Hộp | Hộp/3 x 2 ml
1026 | Chương trình ngoại kiểm đông máu(Coagulation) | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản hoặc tương đương. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Hộp | Hộp/6 x 1 ml
1027 | Chương trình ngoại kiểm HIV/ viêm gan | Chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan. Đáp ứng 16 thông số hoặc tương đương. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | Hộp/12x 1.8 ml
1028 | Chương trình ngoại kiểm máu lắng | Chương trình ngoại kiểm tốc độ máu lắng. Gồm 1 thông số ESR. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Hộp | Hộp/2 x 4.5 ml
Hóa chất Huyết học: Công thức máu ABACUS 5
1029 | Diatro- Dif-5P | Dung dịch phân tích 5 thành phần bạch cầu cho máy xét nghiệm huyết học tự động. Phù hợp cho máy công thức máu ABACUS 5 | 20 | lọ | 1lít
1030 | Diatro- Dil-Diff | Dung dịch pha loãng huyết học sử dụng cho Máy phân tích xét nghiệm huyết học tự động. Phù hợp cho máy công thức máu ABACUS 5 | 55 | thùng | 20lít
1031 | Diatro- Dil-Diff | Dung dịch ly giải sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học tự động 5 thành phần bạch cầu. Phù hợp cho máy công thức máu ABACUS 5 | 30 | thùng | 5lít
Hóa chất sử dụng cho Máy Sysmex CA500:
1032 | Astin FSL (Thuốc thử đông máu APTT) | Sử dụng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT). Dạng lỏng. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 10 | hộp | 10x2ml
1033 | Calcium Chloride Solution | Sử dụng như hoá chất bổ xung trong các xét nghiệm đông máu như APTT, yếu tố VIII, IX, xét nghiệm protein C, protein S… Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 3 | hộp | 10x15ml
1034 | CA clean | Sử dụng để rửa kim trên hệ thống máu đông máu tự động. Dạng lỏng. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 | lọ
1035 | Control P | Sử dung để kiểm chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm APTT, PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen.. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 26 | lọ
1036 | Dade Citrol 1 | Sử dung để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở dải điều trị chống đông đường uống mức cao hơn, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 4 | hộp | 10x1ml
1037 | Dade Citrol 2 | Sử dung để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở dải điều trị chống đông đường uống mức cao hơn, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 4 | hộp | 10x1ml
1038 | Dade Citrol 3 | Sử dung để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở dải điều trị chống đông đường uống mức cao hơn, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 1 | hộp | 10x1ml
1039 | Dade Thrombin Reagent (Thuốc thử đông máu Fibrinogen) | Sử dụng để định lượng fibrinogen trong huyết tương. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 9 | hộp | 10x1ml
1040 | Dade Owren's Veronal Buffer | Là dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 4 | hộp | 10x15ml
1041 | Thromborel S (Thuốc thử đông máu PT) | Hóa chất phù hợp sử dụng cho hệ thống xét nghiệm đông máu tự động và ngưng tập tiểu cầu. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 8 | Hộp | 10x4ml
1042 | Reaction Tube (Ống phản ứng đông máu) | Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu tự động bằng cơ chế đo ánh sáng tán xạ. Cóng sử dụng một lần, khả năng chứa trên máy là 60 cóng. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 6 | Gói
1043 | D-Dimer | Sử dụng để đánh giá độ lchính xác và xu hướng phân tích của xét nghiệm định lượng D-Dimer mức bình thường và mức bệnh lý. Phù hợp cho máy đông máu tự động CA560. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 4 | Bộ
Hóa chất sử dụng cho máy CP2000
1044 | PT-S | Mô tả: là bộ hóa chất được sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT) trong huyết tương để đánh giá các yếu tố đông máu con đường ngoại sinh II, V, VII, X và fibrinogen và cũng để xác định định lượng các yếu tố đông máu ngoại sinh. - Thành phần: Thromboplastin (được chiết xuất từ não thỏ), Calcium chloride, chất đệm, chất ổn định. | 12 | Hộp | 10x10ml
1045 | APTT-S | Mô tả: là bộ hóa chất để xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) bằng cách sử dụng silicate làm chất kích hoạt, để đánh giá toàn bộ về con đường nội sinh và phát hiện sự thiếu hụt của các yếu tố đông máu nội sinh VIII, IX, XI, XII, và Fletcher Factor. Thành phần: silicat, phospholipid, chất đệm và chất bảo quản. Kèm theo lọ Calcium chloride. | 12 | Hộp | 10mlx5+10mlx5
1046 | FIB | Mô tả: là bộ hóa chất để định lượng Fibrinogen trong huyết tương - Thành phần: Thrombin. Kèm theo lọ dung dịch muối đệm pha loãng mẫu Imidazole buffered saline, lọ chứa chất hiệu chuẩn TECal Normal, lọ chứa chất kiểm chuẩn TEControl A | 12 | Hộp | 5 x 5 ml TEClotFIB 1x125ml IBS Buffer1 x 1 ml TECal N (Calibrator)1 x 1 ml TEControl A (Control)
1047 | Nước rửa Alkaline | Mô tả: Dung dịch rửa kim - Thành phần: chất Alkaline - Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng | 2 | thùng
1048 | TEControl N hoặc tương đương | Mô tả: huyết tương kiểm chuẩn được sử dụng để kiểm chứng giá trị ở mức bình thường của những xét nghiệm thời gian đông máu, các yếu tố đông máu và các protein khác. Thành phần : huyết tương người thu gom được với citrate là thuốc chống đông máu, sau đó đông khô. | 5 | Hộp | 10 x 1 ml
1049 | TEControl A hoặc tương đương | Mô tả : huyết tương kiểm chuẩn được sử dụng để kiểm chứng giá trị ở mức bệnh lý những xét nghiệm thời gian đông máu, các yếu tố đông máu và các protein khác. Thành phần : huyết tương người thu gom được với citrate là thuốc chống đông máu, sau đó đông khô. | 5 | Hộp | 10 x 1 ml
1050 | D-Dimer | Mô tả: là bộ hóa chất để định lượng D-D dimer trong huyết tương. Thành phần: -Thuốc thử Latex phủ kháng thể đơn dòng MA-8D3. -Dung dịch đệm phản ứng (Reaction Buffer). | 20 | Hộp | 3x4ml
Hóa chất Huyết học: Truyền máu
1051 | Anti A,B,AB | Huyết thanh mẫu Anti A, Anti B, Anti AB. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 47 | bộ | Bộ 3 lọ*10ml
1052 | Anti D IgG+IgM | Dòng tế bào nuôi cấy hệ RH. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 36 | lọ | Lọ 10ml
1053 | Anti Human Globulin AHG IgG (huyết thanh Coombs) | Thuốc thử AHG, có chứa anti-IgG. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | lọ
1054 | Dung dịch LISS-Coombs (pp ống nghiệm) | Dùng để pha loãng hồng cầu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | lọ
1055 | Thẻ định nhóm máu ABO tại giường | Kháng thể đơn dòng đã được đông khô, có màu khác nhau, gắn sẵn vào các vị trí tương ứng trên tấm card. Có phần ghi thông tin bệnh nhân, túi máu, lưu trữ được. | 2600 | thẻ
Hóa chất sử dụng cho máy huyết học 32 thông số XN 1000
1056 | Cellpack DCL hoặc tương đương | Dung dịch pha loãng (sử dụng trong đếm RBC và PLT - I) và thực hiện các quy trình rửa máy; dành cho máy huyết học Sysmex XN. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 60 | thùng | 20 lít
1057 | Sulfolyser hoặc tương đương | Ly giải hồng cầu để đo nồng độ Hemoglobin; dành cho máy huyết học Sysmex XN. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 6 | Bộ | 2x1,5 lít
1058 | Lysercell WNR hoặc tương đương | Dung dịch ly giải màng tế bào trên kênh đo WNR; dành cho máy huyết học Sysmex XN. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 12 | Bộ | 1x5 lít
1059 | Lysercell WDF hoặc tương đương | Dung dịch ly giải màng tế bào trên kênh đo WDF; dành cho máy huyết học Sysmex XN. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 12 | Bộ | 1x5 lít
1060 | Fluorocell WNR hoặc tương đương | Chất nhuộm huỳnh quang trên kênh đo WNR (phân tích tế bào hồng cầu nhân, bạch cầu baso và tổng số lượng bạch cầu); dành cho máy huyết học Sysmex XN. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 5 | hộp | 2x82ml
1061 | Fluorocell WDF hoặc tương đương | Chất nhuộm huỳnh quang trên kênh đo WDF(phân tích các thành phần bạch cầu trừ baso); dành cho máy huyết học Sysmex XN. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 6 | hộp | 2x42ml
1062 | Cellclean Auto (CCA-500A) hoặc tương đương | Hóa chất rửa máy (đã chia sẵn từng tube); dành cho máy huyết học Sysmex XN. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 4 | hộp | 20x4ml
1063 | XN check L1 | Hóa chất QC cho máu toàn phần mức thấp; dành cho máy huyết học Sysmex XN. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 8 | hộp | 1x3ml
1064 | XN check L2 | Hóa chất QC cho máu toàn phần mức bình thường; dành cho máy huyết học Sysmex XN. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 8 | hộp | 1x3ml
1065 | XN check L3 | Hóa chất QC cho máu toàn phần mức cao; dành cho máy huyết học Sysmex XN. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | hộp | 1x3ml
1066 | Hematology Control 1,2,3 | Dạng lỏng, dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng 45 thông số xét nghiệm huyết học cả 3 mức cho các máy xét nghiệm 5 thành phần bạch cầu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Bộ
Máy nhóm máu tự động
1067 | Anti A | Thành phần: Hoạt chất: Dòng tế bào 11H5 (kháng thể đơn dòng IgM được từ chuột) Tá dược: Natri azua (NaN3) nồng độ <0,1% Albumin từ bò: 0,6ml Chất tạo màu xanh Công dụng: Phát hiện kháng nguyên hồng cầu tương ứng trong phản ứng ngưng kết trực tiếp. | 15 | Lọ | 10ml/ lọ
1068 | Anti B | Thành phần : Hoạt chất: Dòng tế bào 6F9 (kháng thể đơn dòng IgM được từ chuột) Tá dược: Natri azua (NaN3) nồng độ <0,1% Albumin từ bò: 0,6ml Chất tạo màu vàng Công dụng: phát hiện các kháng nguyên hồng cầu tương ứng trong phản ứng ngưng kết trực tiếp. | 15 | Lọ | 10ml/ lọ
1069 | Anti AB | Hàm lượng 1:512, lượng nhỏ anti 40µl. Chứa kháng thể đơn dòng 6 F9 (mouse IgM) | 15 | Lọ
1070 | Anti D | Thành phần: Hoạt chất: kháng thể đơn dòng IgM tế bào RUM 1. Tá dược: Natri azua (NaN3) nồng độ <0,1%. Albumin từ bò: 0,6ml. Công dụng: phát hiện kháng nguyên D. | 15 | Lọ | 10ml/ lọ
1071 | Liss comb | Thành phần NaCl 0.03 mol/l, Glycine 0.24 mol/l, Fosforate buffer PH=6.7±0.1, Sodium azide <0.1% Dùng pha loãng hồng cầu để tạo ra dịch huyền phù hồng cầu. | 28 | Chai | Chai 250ml
1072 | Deepwell tubes 1,4ml | Cóng đựng mẫu 1,4 ml bằng nhựa, dùng chứa hồng cầu pha loãng | 24 | túi
1073 | Decon 90 | Thành phần: chứa những chất hoạt động bề mặt anion và không ion chất lượng cao, chất ổn định, kiềm, thuốc tẩy không photphat. Dùng làm sạch kim hút nhỏ mẫu | 8 | Chai
1074 | Pelicontrol | Thành phần: bao gồm 2 loại mẫu máu, mỗi loại bao gồm các tế bào và huyết thanh (Mẫu 1: Nhóm máu A2B - Rh-D+ với huyết thanh AB; Mẫu 2: Nhóm máu O - Rh-D- với huyết thanh Anti-A,B và Anti-D) | 2 | Hộp | Hộp/ 2x8ml
1075 | Cellbind Direct Type | Thành phần: chứa Anti IgM. Mỗi thẻ gel (card) gồm 6 cột gel chứa IgM trong ma trận gel mật độ cao. Dùng để phát hiện hoặc xác định kháng thể hồng cầu trong định nhóm máu theo phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu. | 6000 | Card | 48 Card/ Hộp
1076 | Cellbind Screen | Thành phần chứa Anti IgG, IgM, C3d. Mỗi thẻ gel (card) gồm 6 cột gel chứa hoạt chất gồm kháng thể kháng IgG 20 µl, kháng thể kháng IgM 20 µl, kháng thể kháng C3d 20 µl và tá dược vừa đủ cho 1 cột gel . Dùng để phát hiện hoặc xác định kháng thể hồng cầu trong định nhóm máu, xét nghiệm hòa hợp và xét nghiệm kháng thể bất thường (DAT). | 2000 | Card | 48 Card/ Hộp
1077 | Hồng cầu mẫu 5% | 5%, Bộ gồm 3 loại Hồng cầu nhóm máu A, B, O đóng gói riêng | 5 | bộ
Hóa chất sử dụng cho máy huyết học 55 thông số Yumizen H2500
1078 | ABX Diluent hoặc tương đương | Dung dịch đệm đẳng trương để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để bao phủ và pha loãng bạch cầu (WBC), để xác định và phân biệt các tế bào máu và đo hematocrit trên các máy đếm tế bào máu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 60 | Hộp | 20 lít/hộp
1079 | ABX Lysebio hoặc tương đương | Dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) và để xác định xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 18 | Chai | 1L/Chai
1080 | ABX Basolyse hoặc tương đương | Dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) cho việc đếm bạch cầu (WBC) và phân loại bạch cầu trên các máy đếm tế bào máu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 28 | Thùng | 5L/Thùng
1081 | ABX Nucediff hoặc tương đương | Dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu (RBC) cho việc đếm bạch cầu (WBC) và phân loại bạch cầu và để xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | Chai | 1L/Chai
1082 | ABX Cleaner hoặc tương đương | Dung dịch enzym để sử dụng trong chẩn đoán in vitro với tác dụng thủy phân protein để làm sạch các máy đếm tế bào máu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | Chai | 1L/Chai
1083 | ABX Minoclair hoặc tương đương | Dung dịch hóa học để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để làm sạch máy đếm tế bào máu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Chai | 0,5L/Chai
1084 | ABX Difftrol-2L | Dùng để chạy QC hàng ngày cho máy Huyết học .Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003; | 2 | Hộp | 2x3ml
1085 | ABX Difftrol-2H | Dùng để chạy QC hàng ngày cho máy Huyết học.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003; | 2 | Hộp | 2x3ml
1086 | ABX Difftrol-2N | Dùng để chạy QC hàng ngày cho máy Huyết học.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2003; | 2 | Hộp | 2x3ml
Hóa chất Huyết học: Miễn dịch hóa phát quang
1087 | Acid/Base reagent for Centaur®/Centaur® XP | Lọ Acid: Hydrogen peroxide (0.5%); nitric acid (0.1 N). Lọ Base: < 0.25 N sodium hydroxide và chất hoạt động bề mặt. Phù hợp cho máy ADVIA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 2x1500ml
1088 | Probe Wash 1 Kit | Sử dụng trong hệ thống máy miễn dịch Dung dịch rửa đầu kim 1 | 1 | Hộp | 2x25ml
1089 | Probe Wash 3 Kit | Sử dụng trong hệ thống máy miễn dịch Dung dịch rửa đầu kim 3 | 1 | Hộp | 1x50ml
1090 | Probe Wash 4 Kit | Sử dụng trong hệ thống máy miễn dịch Dung dịch rửa đầu kim 4 | 1 | Hộp | 1x25ml
1091 | Cleaning Solution | Sử dụng trong hệ thống máy miễn dịch ~52.5 g/L sodium hypochlorite. | 1 | Hộp | 12 Vials
1092 | HBsAg II 200T (inc.Cal) | Mục đích sử dụng: định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người (có chứa EDTA, lithium-heparin, natri-heparin hoặc natri-citrate). Phù hợp cho máy ADVIA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | hộp | 200test
1093 | HIV Combo(XUS) 100T (inc.Cal) | Mục đích sử dụng: định tính đồng thời kháng nguyên p24 của vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người và kháng thể kháng vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người tuýp 1 (bao gồm cả nhóm “O”) và tuýp 2, trong huyết thanh và huyết tương (có chứa potassium-EDTA). Phù hợp cho máy ADVIA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | hộp | 100test
1094 | HBSAG QC KIT | Mục đích sử dụng: theo dõi hiệu năng của các xét nghiệm HBsAg, HBsAgII và HBsAg Confirmatory. Phù hợp cho máy ADVIA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 2 x 2 x 10 ml
1095 | CHIV QC KIT | Mục đích sử dụng: kiểm chuẩn xét nghiệm CHIV. Phù hợp cho máy ADVIA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 2 x 4 x 2.5 ml
1096 | AHCV 200T KIT(inc.Cal) | Mục đích sử dụng: định tính kháng thể immunoglobulin G (IgG) kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh hoặc huyết tương người (có chứa EDTA, lithium hoặc natri heparin). Phù hợp cho máy ADVIA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | hộp | 200test
Hóa chất nội kiểm Máy miễn dịch hóa phát quang
1097 | AHCV QC KIT | Mục đích sử dụng: - Vật liệu kiểm chuẩn HCV được dùng trong chẩn đoán in vitro để theo dõi độ chính xác và độ đúng của xét nghiệm HCV. Phù hợp cho máy ADVIA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | 2 x 2 x 7ml
Hóa chất xét nghiệm Vi Sinh:
1098 | Acid Sulfuric | Hàm lượng > 98%. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 12 | Chai | Chai 500ml
1099 | ASLO | Để xác định định tính và bán định lượng in-vitro của các bệnh liên cầu khuẩn | 4 | Hộp | Hộp 100 test
1100 | Amibelisa | Giá nhựa đã gắn kháng nguyên ký sinh trùng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | H/96
1101 | Anti Dengue nhanh IgG/IgM | Định tính phát hiện kháng thể (IgG/IgM) kháng Dengue trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 22 | hộp | Hộp 25 test
1102 | Brain Heart Infusion Broth | Môi trường dùng để phân lập các vi khuẩn dễ mọc. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Hộp | H/500g
1103 | Brain Heart Infusion Agar | Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn dễ mọc. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | Hộp | H/500g
1104 | Blood Agar Base No2 | Dùng để pha môi trường, nuôi cấy. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | Hộp | H/500g
1105 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Gồm 4 dung dịch thuốc nhuộm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | bộ | 4 lọ x 100ml
1106 | Bộ thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Gồm 3 dung dịch thuốc nhuộm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 7 | bộ | 3 lọ x 100ml
1107 | Brilliance candida agar | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1 | bộ | 500g
1108 | Brilliance Uti agar | Thạch dùng sẵn được sử dụng để chẩn đoán nhận biết và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính là nguyên nhân gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | lọ | 400g
1109 | Burkholderia cepacia agar base | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1 | bộ | 500g
1110 | Bill Esculin Agar | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1 | lọ | 500g
1111 | Bottle Plastic Bactec Plus Aerob/F 50/Pk | Chứa 16% w/v hạt resin hấp phụ, 1% w/v hạt resin trao đổi. Phù hợp máy cấy máu Bacter 9050 | 1000 | chai
1112 | Bottle Mannitol Salt Agar BBL | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1 | lọ | 500g
1113 | CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Hộp | Hộp 100test
1114 | Cysticercus (Cysticerosis IgG) | Sản xuất tại Châu Âu, hoặc Mỹ. Độ nhạy > 87%, Độ đặc hiệu > 93% | 1 | Hộp | Hộp 96test
1115 | Test thử nghiệm Optochin, Bacitracin, Oxidase | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Optochin, bacitracin, oxidase. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | lọ | Lọ 20 đĩa
1116 | Khoanh giấy kháng sinh Bacitracin 0,04 IU | Khoanh giấy Bacitracin - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy vô khuẩn chứa 0.04 units bacitracin. | 1 | Hộp | Hộp/250 khoanh
1117 | Khoanh giấy được tẩm Optochin có nồng độ 5µg | - Khoanh giấy Optochin - Khoanh giấy có đường kính 6mm - Khoanh giấy được tẩm Optochin có nồng độ 5µg | 1 | Hộp | Hộp/250 khoanh
1118 | Đĩa giấy Oxydase | -Thuốc thử dùng trong quy trình định tính phát hiện enzyme cytochrome oxidase | 3 | Hộp | 50 lọ x 0.75 ml
1119 | Test thử nghiệm Novobiocin | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Novobiocin. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | lọ | 20 đĩa
1120 | Test thử X,V,XV | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | bộ | 3 lọ/ bộ
1121 | Bộ định danh chứa 3 yếu tố X/V/XV để định danh vi khuẩn Haemophilus | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 2 | bộ | 3 lọ/ bộ
1122 | RSV test nhanh phát hiện hợp bào hô hấp | Dạng khay, có độ nhạy- độ đặc hiệu > 95% | 150 | test
1123 | Độ đục chuẩn Mc Farland 0.5 (McF 0.5) | Ống độ đục chuẩn 0,5 Mc Farland được sử dụng làm tiêu chuẩn trong việc điều chỉnh mật độ huyền phủ vi khuẩn Đóng gói trong hộp nhựa với thẻ so sánh trực quan | 5 | Hộp | 1ống/hộp
1124 | NALC cấy đàm định lượng | Dung dịch pha loãng đàm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Cái
1125 | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật kháng sinh đồ- Que giấy MIC các loại | Họ Kháng sinh đồ NK-MIC kết hợp giữa phương pháp khuếch tán và vi pha loãng kháng sinh trên một que giá thể nhờ đó có thể xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 26 | lọ | 10que/lọ
1126 | Đĩa giấy dùng trong kỹ thuật kháng sinh đồ- Khoanh kháng sinh các loại | Khoanh kháng sinh | 100 | hộp | H/5x50khoang
1127 | Kháng huyết thanh Ecoli | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1 | bộ | 5 lọ x 20ml
1128 | Kháng huyết thanh Shigella sonnei, boydill, flexneri, dysenteriar | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1 | hộp | 4 lọ x 2ml
1129 | Kháng huyết thanh Salmonella typhi, paratyphi A,B,C | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1 | hộp | 4 lọ x 2ml
1130 | Fascelisa ( Fassciola IgG) | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ. Độ nhạy >87%, độ đặc hiệu >93% | 3 | hộp | 96 test/hộp
1131 | AccuElis Gnathostoma spinigerum | Kit ứng dụng kỹ thuật ELISA để phát hiện kháng thể thuộc lớp IgG kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) trong mẫu huyết thanh người.. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | hộp | 96 test/hộp
1132 | FOB | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ. Dạng khay, có độ nhạy- độ đặc hiệu > 95% | 3 | Hộp | Hộp 25 test
1133 | Kalibicromat | Hàm lượng >98%. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | lọ | 500g
1134 | Kligler Iron Agar | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, hoặc tương đương. Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ | 1 | lọ | 500g
1135 | Kowac | Thuốc thử dùng kết hợp cùng với môi trường (SIM, MIU) hoặc đĩa giấy sinh hóa (H2S-IND) để thực hiện thử nghiệm sinh Indol. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | tube | 2ml
1136 | Giang mai test nhanh (Syphylis nhanh) | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ hoặc Hàn Quốc. Dạng khay, có độ nhạy -, độ đặc hiệu >95% | 3200 | test | 100test/hộp
1137 | Máu cừu | Tube nhựa có nắp vặn chặt, chứa 10ml máu cừu đã làm tan fibrin, dùng pha chế môi trường thạch máu. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 550 | tube | 10ml
1138 | Mac Conkey Agar No.3 | Môi trường bột Mac-Conkey Agar số 3 500g/lọ. Peptone 20.0g/l, Lactose 10.0g/l Bile salts No. 3 1.5g/l, Sodium chloride 5.0 g/l, Neutral red 0.03 g/l, Crystal violet 0.001 g/l, Agar 15.0 g/l, pH 7.1 ± 0.2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | Lọ | 500g
1139 | Mueller Hinton Agar | Môi trường bột Mueller Hinton Agar 500g/lọ. Beef, dehydrated infusion from 300.0g/l, Casein hydrolysate 17.5 g/l Starch 1.5g/l, Agar 17.0 g/l, pH 7.3 ± 0.1. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | lọ | 500g
1140 | Mueller Hinton Broth | Dạng hạt, màu kem đến màu vàng. Màu sắc và độ trong của môi trường pha chế: Dung dịch màu hổ phách sáng màu trong ống. pH: 7.20-7.40 | 1 | lọ | 500g
1141 | Nutrient Agar | Môi trường sinh trưởng/nuôi mục đích chung. Thành phần gồm: Peptone 6.0g/lit, beef extract 1.0g/lit, yeast extract 2.0g/lit, sodium chloride 5.0g/lit, agar 14.0g/lit, pH cuối: 7.3 ± 0.2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | lọ | 500g
1142 | Pepton | Môi trường lỏng nhiều mục đích. Thành phần bao gồm: Peptone 10.0g/lit, Soidum chloride 5.0g/lit, pH cuối: 7.2 ± 0.2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | lọ | 500g
1143 | Pseudomonas agar base | Dạng hạt, màu nâu nhạt. pH 7.1-7.3 | 1 | lọ | 500g
1144 | Phenol | Hóa chất dùng trong giải phẫu bệnh / xét nghiệm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | lọ | Lọ 500ml
1145 | Colombia Agar | Môi trường bột Columbia Blood Agar Base. Special peptone 23.0 g/l, Starch 1.0 g/l, Sodium chloride 5.0 g/l, Agar 10.0 g/l, pH 7.3 ± 0.2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | lọ | 500g
1146 | Urea Broth | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1 | lọ | 500g
1147 | Huyết tương thỏ đông khô | Rabbit Plasma hồi phục trên EDTA và đông khô được sử dụng để phát hiện Staphylocoagulase. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 60 | lọ | Hộp 10 lọ
1148 | Sabouraud Agar | Môi trường nuôi cấy nấm. Thành phần bao gồm: Peptone 10.0g/litre, D-Gliucose 40.0g/litre, Agar 12.0g/litre, pH cuối: 5.3 ± 0.2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Lọ | 500g
1149 | Simmon Citrate Agar | Để phân biệt Enterobacterales dựa vào việc sử dụng citrate. Thành phần bao gồm: Magnesium sulphate 0.2 g/lit, Ammonium dihydrogen phosphate 0.2 g/lit, Tri-sodium citrate 2.5 g/lit, Bromo-thymol blue 0.080 g/lit, Sodium ammonium phosphate 0.8 g/lit, Sodium choloride 5.0 g/lit, Agar 14.0 g/lit, pH cuối: 6.9 ± 0.2. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | lọ | 500g
1150 | Strongyloides | Sản phẩm sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ. Độ nhạy >87%, độ đặc hiệu >93%. | 4 | Hộp | 96 test
1151 | SIM Medium | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 1 | lọ | 500g
1152 | Trypticase soy Broth | Vàng nhẹ đến vàng. Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean 3g/L, Sodium Chloride 5g/L, Dipotassium Phosphate 2.5g/L, Dextrose 2.5g/L hoặc tương đương. | 3 | lọ | 500g
1153 | Test nhanh chẩn đoán Lao | Định tính phát hiện kháng thể IgG/IgM kháng lao. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3250 | test
1154 | TPHA | Bộ thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể IgG và IgM. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 8 | Hộp | 100test
1155 | Toxocara | Để kiểm tra định tính kháng thể IgG kháng Toxocara trong huyết thanh và huyết tương sử dụng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 6 | Hộp | 96 test
1156 | Iode tinh thể | Màu tím thẫm, xám. Dạng tinh thể. Chứa trong lọ thủy tinh tối màu. | 2 | lọ | 100gam
1157 | Widal | Định lượng và bán định lượng Salmonella trong huyết thanh người. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 12 | lọ | 30ml
1158 | Dengue NS1Ag | Kháng thể đặc hiệu kháng hỗn hợp Dengue. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 780 | test | Hộp 25 test
1159 | Helicobacter pylori CYM ( test nhanh chẩn đoán viêm dạ dày) | Sản xuất tại Châu Âu hoặc Mỹ hoặc Hàn Quốc. Dạng khay, có độ nhạy- độ đặc hiệu > 95% | 4 | hộp | 100test
1160 | RF | Thành phần: A. Thuốc thử latex B. Đối chứng dương tính C. Đối chứng âm tính. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 7 | hộp | 100test
1161 | Test nhanh kháng nguyên Sars-CoV-2 | Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Độ nhạy - Độ đặc hiệu: >95% | 3000 | Test | Hộp 25 tests
Hóa chất sàng lọc (cho 2000 mẫu)
1162 | Hóa chất tách chiết tự động | Phù hợp cho máy tách chiết MagDEA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 7 | hộp | 48 Test
Hóa chất khẳng định SARS-CoV-2
1163 | Hóa chất tách chiết QIAamp viral RNA mini kit hoặc tương đương | Bộ kit tách chiết RNA của virus từ huyết thanh, huyết tương, dịch cơ thể không có tế bào và dịch nuôi cấy. 250 cột xoay nhỏ, carrier RNA. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Phù hợp máy q Tower 2.2. | 1 | hộp | 250 Test
1164 | Hóa chất Realtime PCR SSIII I-STEP QRT-PCR100RXN hoặc tương đương | Loại mẫu sử dụng: RNA. Phương pháp phát hiện: Primer-Probe. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Phù hợp máy q Tower 2.2. | 10 | hộp | 100 test
1165 | LightMix SarbecoV E-gene plus EAV control (Bộ mồi và Probe xác định SARS-CoV-2 bằng gene E theo WHO) | Độ nhạy phân tích: 2.8 - 5 bản sao / phản ứng đối với phản ứng đơn và mẫu chứng tách chiết EAV, 50 bản sao / phản ứng đối với phản ứng PCR đa mồi. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Phù hợp máy q Tower 2.2. | 10 | hộp | 96 test
Sản phẩm và dụng cụ xét nghiệm Real-time PCR ( phù hợp máy q Tower 2,2)
1166 | Kit tách chiết DNA/RNA ( Tách chiết HBV, HCV) | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Tube 0,2ml màu trắng đục có nắp. | 22 | hộp | 50 test/hộp
1167 | Kit định lượng viêm gan B bằng kỹ thuật Realtime PCR | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Tube 0,2ml màu trắng đục có nắp. | 20 | hộp | 50 test/hộp
1168 | Kit định lượng viêm gan C bằng kỹ thuật Realtime PCR | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Tube 0,2ml màu trắng đục có nắp. | 1 | hộp | 50 test/hộp
1169 | Kit định tính Lao | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Tube 0,2ml màu trắng đục có nắp. | 10 | hộp | 50 test/hộp
1170 | Kit tách chiết DNA/RNA ( Tách chiết lao) | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Tube 0,2ml màu trắng đục có nắp. | 8 | hộp | 50 test/hộp
Hóa chất sử dụng cho máy định danh và kháng sinh đồ Vitex
1171 | Thẻ định danh gram âm | Dùng để định danh nhanh các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1600 | Thẻ | 20 thẻ/hộp
1172 | Thẻ kháng sinh đồ gram âm | Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 900 | Thẻ | 20 thẻ/hộp
1173 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm khó mọc | Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Phát hiện các vi khuẩn sinh men carbapenemase (CPO). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Thẻ | 20 thẻ/hộp
1174 | Thẻ định danh gram dương | Dùng để định danh nhanh các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 400 | Thẻ | 20 thẻ/hộp
1175 | Thẻ kháng sinh đồ gram dương | Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 300 | Thẻ | 20 thẻ/hộp
1176 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn phế cầu | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương phù hợp với máy VITEK để xác định tính nhạy cảm của Staphylococcus spp., Enterococcus spp., and S. agalactiae. Thành phần kháng sinh trong thẻ hóa chất:Ampicillin, Benzylpenicillin, Sàng lọc Cefoxitin, Ciprofloxacin, Clindamycin, Erythromycin, Fosfomycin, Fusidic Acid, Gentamicin, Gentamicin hàm lượng cao, Imipenem, Inducible Clindamycin Resistance, Linezolid, Moxifloxacin, Oxacillin, Rifampicin, Streptomycin hàm lượng cao, Teicoplanin, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim/Sulfamethoxazole, Vancomycin Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | 20 | Thẻ | 20 thẻ/hộp
1177 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn liên cầu | Thẻ kháng sinh đồ nhạy cảm với Tụ cầu phù hợp với máy VITEK để xác định tính nhạy cảm của S. pneumoniae, beta-hemolytic Streptococcus, and Viridans Streptococcus. Thành phần kháng sinh trong thẻ hóa chất:AmpicillinNS2, BenzylpenicillinNS2, Cefotaxime, CeftriaxoneNS2, Chloramphenicol, Clindamycin, Erythromycin, Gentamicin, Kháng Clindamycin cảm ứng, Levofloxacin, LinezolidNS, Moxifloxacin, Rifampicin, Teicoplanin, Tetracycline, TigecyclineNS, Trimethoprim/Sulfamethoxazole, VancomycinNS Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | 40 | Thẻ | 20 thẻ/hộp
1178 | Thẻ định danh nấm | Thẻ định danh nấm phù hợp với máy VITEK để định danh tự động của hầu hết các nấm có ý nghĩa lâm sàng hoặc vi sinh vật giống nấm. Thẻ YST căn cứ vào các phương pháp hóa sinh đã được thiết và cơ chất đã phát triển mới. Có 46 xét nghiệm hóa sinh đánh giá việc sử dụng nguồn cacbon, nguồn nitrogen, các hoạt động enzym. Kết quả cuối cùng có trong gần18 giờ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | 40 | Thẻ | 20 thẻ/hộp
1179 | Thẻ kháng sinh đồ nấm | Thẻ kháng sinh đồ Nấm men phù hợp với máy VITEK để xác định tính nhạy cảm của nấm men. Thành phần kháng sinh trong thẻ hóa chất:Amphotericin B, Caspofungin, Fluconazole, Flucytosine, Micafungin, VoriconazoleSDD. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | 40 | Thẻ | 20 thẻ/hộp
1180 | Dung môi pha huyền dịch vi khuẩn | Chất pha loãng cho việc xử lý tự động các thẻ của máy Mục đích sử dụng của túi chứa dung dịch nước muối 0,45% là chất pha loãng cho việc xử lý tự động các thẻ của máy tự động. Thành phần: 0.45 % Sodium Chloride Diluent Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | 2 | Thùng | 14 chai x 1lít
1181 | Ống tuýp pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nhựa plastic để pha loãng mẫu xét nghiệm trên hệ thống định danh kháng sinh đồ Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương | 3 | Thùng | 2000 ống
Vật tư tiêu hao sử dụng máy cấy máu 200290 BacT
1182 | Chai cấy máu Bactet/ Alert (Người lớn) | Chứa 16% w/v hạt resin hấp phụ, 1% w/v hạt resin trao đổi. Phù hợp máy cấy máu Bacter 9050 | 800 | Chai
Hóa chất sử dụng máy đo khí máu động mạch tại giường RAPIDPoint 500e Blood Gas System - Khoa Hồi sức
1183 | Hóa chất chạy mẫu có Lactate 250 test (MC250) hoặc tương đương | Các thuốc thử bao gồm: + Low Sulfite Zero Cal (LSZC): 75 mL gồm các khí (oxy, carbon dioxide, nitơ), muối (kiềm halogenua), chất đệm hữu cơ, chất xúc tác và chất hoạt động bề mặt. + Reagent C: 60 mL gồm các khí (oxy, carbon dioxide, nitơ), muối (kiềm halogenua), chất đệm hữu cơ, lactate, thuốc nhuộm, chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản. + 200 Cal: 230 mL gồm các loại khí (oxy, carbon dioxide, nitơ), muối (kiềm halogenua), chất đệm hữu cơ, glucose, lactate, chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản. + Reference: 16 mL gồm kali clorua, bạc clorua và chất hoạt động bề mặt. Sử dụng ổn định trong 28 ngày sau khi lắp đặt vào hệ thống. | 12 | hộp | 250 teest/hộp
1184 | Hóa chất kiểm chuẩn tự động (AQC) hoặc tương đương | Vật liệu kiểm soát bao gồm: - Level 1: 75 mL dung dịch bicacbonat đệm với Na +, K +, Ca ++, Cl-, carbon dioxide, oxy, nitơ, thuốc nhuộm, glucose, lactate, chất hoạt động bề mặt, và chất bảo quản. - Level 2: 115 mL dung dịch bicacbonat đệm với Na +, K +, Ca ++, Cl-, carbon dioxide, oxy, nitơ, thuốc nhuộm, glucose, lactate, chất hoạt động bề mặt, và chất bảo quản. - Level 3: 155 mL dung dịch bicacbonat đệm với Na +, K +, Ca ++, Cl-, carbon dioxide, oxy, nitơ, thuốc nhuộm, glucose, lactate, chất hoạt động bề mặt, và chất bảo quản. - Level A (phù hợp cho RP500/500e): 60 mL dung dịch bicacbonat đệm với Na +, K +, Ca ++, Cl-, carbon dioxide, oxy, nitơ, chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản. - Level B (phù hợp cho RP500/500e): 60 mL dung dịch bicacbonat đệm với Na +, K +, Ca ++, Cl-, carbon dioxide, oxy, nitơ, chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản. Sử dụng ổn định trong 28 ngày sau khi được cài đặt trên hệ thống. | 12 | hộp | 75ml+ 115ml+ 155ml+ 60ml+ 60ml
1185 | Hóa chất rửa thải toàn bộ (Wash) hoặc tương đương | Hộp chất rửa/thải có chứa thuốc thử rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn, gồm 250 mL chứa các khí (oxy, carbon dioxide, nitơ), muối (kiềm halogenua), chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản. Hộp chất rửa/thải cũng lưu trữ chất thải lỏng. Sử dụng ổn định trong 10 ngày sau khi được cài đặt trên hệ thống. | 36 | hộp | 250ml
Nhóm sử dụng kỹ thuật ECMO
1186 | Bộ quả ECMO | Đường kính: 0.5 - 0.8 mm, Chiều dài: 1.5 - 2.5 m,Diện tích bề mặt: 0.6 - 2.5 m2. Lưu lượng máu tối đa: 6 - 8 lít/phút, Độ bền áp suất: 500 - 700 mmHg | 10 | Bộ
1187 | Bộ catheter động mạch ECMO | Phủ chất chống đông máu Bioline. Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa. Đường kính từ 15Fr đến 23Fr, chiều dài 15cm hay 23cm. Chất liệu: Cannula: polyurethane (PUR), thép không rỉ. Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP | 10 | cái
1188 | Bộ catheter tĩnh mạch ECMO | Phủ chất chống đông máu Bioline. Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa. Đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm hay 55cm. Chất liệu: Cannula: polyurethane (PUR), thép không rỉ. Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO4, không chứa DEHP | 10 | cái
1189 | Đầu đốt cuốn mũi dưới | Đầu đốt cuống mũi bằng công nghệ Plasma dùng cho máy Coblator - Đường kính đầu cắt 2.9mm, được thiết kế có đường nước để làm giảm phì đại niêm mạc mũi. | 20 | cái
1190 | Lưỡi kéo mổ nội soi cắt mô Stryker | Ruột kéo cắt mô, hàm cong có khía | 2 | Cái
1191 | Kéo cắt mô dùng trong phẫu thuật dài 180mm | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Dài 180mm. Phù hợp cho cắt mô. | 5 | Cái
1192 | Kềm kẹp giữ xương đùi có khoá | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. Loại có khoá. | 1 | Cái
1193 | Quả lọc máu F7 HPS | Chất liệu màng: Polysulfone hoặc tương đương - Diện tích màng: ≥1,6m2 - Chất liệu vỏ bọc: polycarbonate - Độ dày thành sợi/đường kính sợi (micromet): 40/200 - Thể tích mồi: ≤96ml, áp lực xuyên màng TMP ≥ 600mmHg - Độ thanh thải ở tốc độ máu 200ml/phút: Urea ≥188, Creatinin ≥175, Photphate : ≥155, Vitamine B12 ≥113 - Hệ số siêu lọc: ≥16 (mL/h x mmHg) - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước trong lòng sợi Inline steam | 200 | Quả
1194 | Quả lọc máu F6 HPS | Chất liệu màng: Polysulfone hoặc tương đương - Diện tích màng: ≥1,3m2 - Chất liệu vỏ bọc: polycarbonate - Độ dày thành sợi/đường kính sợi (micromet): 40/200 - Thể tích mồi: ≤78ml, áp lực xuyên màng TMP ≥ 600mmHg - Độ thanh thải ở tốc độ máu 200ml/phút: Urea ≥186, Creatinin ≥173, Photphate : ≥148, Vitamine B12 ≥92 - Hệ số siêu lọc: ≥13 (mL/h x mmHg) - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước trong lòng sợi Inline steam | 400 | Quả
1195 | Quả lọc máu FX CorDiax 60 hoặc tương đương | Chất liệu màng: Helixon Plus (Polysulfone-PVP blend) hoặc tương đương - Diện tích màng: ≥1,4m2 - Chất liệu vỏ bọc: polypropylene - Thể tích mồi: ≤74ml - Độ thanh thải (thử nghiệm trên máu người) ở tốc độ máu 300ml/phút: Urea ≥271, Creatinin ≥252, Inulin ≥116, Cytocrome C ≥96, Vitamine B12 ≥175 - Hệ số siêu lọc: ≥ 47 - Thanh thải Ure K.AUrea : ≥1,164 - Hệ số sàng lọc: Beta2microglobulin (B2M) = 0,9 Albumin <0,001 - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước trong lòng sợi Inline steam - áp lực xuyên màng TMP ≥ 600mmHg | 600 | Quả
1196 | Quả lọc máuFX CorDiax 80 hoặc tương đương | Chất liệu màng: Helixon Plus (Polysulfone-PVP blend) hoặc tương đương - Diện tích màng: ≥1,8m2 - Chất liệu vỏ bọc: polypropylene - Thể tích mồi: ≤95ml - Độ thanh thải (thử nghiệm trên máu người) ở tốc độ máu 300ml/phút: Urea ≥280, Creatinin ≥261, Inulin ≥127, Cytocrome C ≥111, Vitamine B12 ≥190 - Hệ số siêu lọc: ≥ 47 - Thanh thải Ure K.AUrea : ≥1,164 - Hệ số sàng lọc: Beta2microglobulin (B2M) = 0,9 Albumin <0,001 - Phương pháp tiệt trùng: hơi nước trong lòng sợi Inline steam - áp lực xuyên màng TMP ≥ 600mmHg | 500 | Quả
1197 | Dịch lọc màng bụng 1,5% | Nồng độ: 1,5%, 2%, 2,5%. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 730 | túi | 10 lít/túi
Nhóm máy thận nhân tạo ngắt quãng
1198 | Quả lọc dịch Diasafe Plus hoặc tương đương. | Chất liệu : Polysulfone. Diện tích màng : 2.2m2. Tiệt trùng | 10 | Quả
Mắt
1199 | Dụng cụ tháo kính tiếp xúc | Chất liệu: Nhựa, dạng que. Phù hợp để tháo kính tiếp xúc. | 10 | Cái
1200 | Kính tiếp xúc mềm loại dùng 1 ngày | Chất liệu: Kính mềm, có tính thoáng khí cao, đảm bảo cung cấp đủ oxy cho giác mạc. Loại dùng 1 ngày | 32 | Cái
1201 | Kính tiếp xúc mềm loại dùng 2 tuần | Chất liệu: Kính mềm, có tính thoáng khí cao, đảm bảo cung cấp đủ oxy cho giác mạc. Loại dùng 2 ngày | 6 | Cái
1202 | Kính tiếp xúc mềm loại dùng 1 tháng | Chất liệu: Kính mềm, có tính thoáng khí cao, đảm bảo cung cấp đủ oxy cho giác mạc. Loại dùng 1 tháng | 3 | Cái
1203 | Nước rửa và bảo quản kính tiếp xúc mềm | Làm sạch, loại bỏ Protein, mảng bám và làm ẩm kính. Thành phần: Nước tinh khiết, natri clorid… | 2 | Lọ
Phòng khám
1204 | Monofilament | Sử dụng trong thử nghiệm monofilament kiểm tra thần kinh. Chất liệu: Nhựa và monofilament hoặc tương đương. | 1 | Cái
1205 | Âm thoa | Chất liệu: Thép nikel hoặc nhôm. Nhiều lựa chọn tần số 64Hz-4096Hz. | 1 | Cái
Tiêu hoá ERCP
1206 | Bóng nong cơ vòng các cỡ | Kích thước: 11,5.12,5.13,5 và 13.5, 14.5,15.5 Fr. Tiệt trùng. | 12 | Cái
1207 | Stent nhựa đường tụy các loại | Kích thước: 7Fr, 10Fr, chiều dài từ 90cm đến 120cm. Tiệt trùng. | 2 | Cái
Kỹ thuật Elisa miễn dịch bán tự động
1208 | Clonorchis sinensis/ Opisthorchis Ab miễn dịch bán tự động | Độ nhạy >98%, độ đặc hiệu >99% | 1 | Hộp | 96 test/hộp
1209 | Ancylostoma caninum Ab miễn dịch bán tự động | Độ nhạy >98%, độ đặc hiệu >99% | 1 | Hộp | 96 test/hộp
Kỹ thuật test nhanh chẩn đoán
1210 | Test nhanh chẩn đoán Rickettsia Tsutsugmushi | Độ nhạy >98%, độ đặc hiệu >99% | 1 | Hộp | 25 test/hộp
Vật tư chấn thương chỉnh hình
1211 | Áo cột sống các cỡ | Chất liệu: Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm | 20 | cái | Túi 1 cái
1212 | Áo vùng lưng các cỡ | Chất liệu: Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm | 20 | cái | Túi 1 cái
1213 | Băng bột bó xương 7.5cmx 2.7m | Vỏ cuộn bột là Giấy Bạc chống ẩm, lõi cuộn bột là que nhựa 4 cạnh, trong đó 2 cạnh phình to giúp thấm nước và giữ băng bột. Băng bột phải đảm bảo thời gian đông kết, không bị rón cục khi bó, độ cứng tốt không bị nứt gãy sau khi bó. Đáp ứng yêu cầu điều trị. | 150 | Cuộn
1214 | Băng bột bó xương 10cmx 4.5m | Vỏ cuộn bột là Giấy Bạc chống ẩm, lõi cuộn bột là que nhựa 4 cạnh, trong đó 2 cạnh phình to giúp thấm nước và giữ băng bột. Băng bột phải đảm bảo thời gian đông kết, không bị rón cục khi bó, độ cứng tốt không bị nứt gãy sau khi bó. Đáp ứng yêu cầu điều trị. | 410 | cuộn | Thùng 72 cuộn
1215 | Băng thun gối các cỡ | Làm từ chất liệu neoprene tự dính hoặc tương đương, tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 21 | cái | Hộp 1 cái
1216 | Băng thun cổ tay | Làm từ chất liệu neoprene tự dính hoặc tương đương, tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 11 | cái | Hộp 1 cái
1217 | Đai cố định khớp vai các cỡ | Gồm 2 phần đều được làm từ đệm mút và vải tricost tự dính. Phần một nâng đỡ tay ở tư thế điều trị, phần hai quấn quanh người giúp cố định tay và khớp vai không bị di lệch, hai phần kết hợp với nhau bởi băng nhám dính, tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 39 | cái | Hộp 1 cái
1218 | Đai xương đòn | Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách, tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 29 | cái | Hộp 1 cái
1219 | Đai vải treo tay | Trong túi có khoá để giữ ngón tay cái, giúp tay ở vị trí sinh lý khi sử dụng. Thiết kế phù hợp cho cả tay trái và tay phải | 34 | cái | Túi 1 cái
1220 | Nẹp đùi bàn chân | Được làm từ bản nẹp hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện, | 6 | cái | Túi 1 cái
1221 | Nẹp cổ mềm các cỡ | Chất liệu: Mút xốp mềm, nhẹ va thoàng khí. Vải cotton, khóa Velcro. | 5 | cái | Túi 1 cái
1222 | Nẹp cố định bàn tay chun các cỡ | Chất liệu: Vải chun đàn hồi, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 4 | cái | Túi 1 cái
1223 | Nẹp cổ tay chun các cỡ | Chất liệu: Vải chun đàn hồi, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 9 | cái | Túi 1 cái
1224 | Nẹp cổ tay các cỡ | Chất liệu: Vải cotton , không đệt, thoáng khí, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 11 | cái | Túi 1 cái
1225 | Nẹp ngón tay cái các cỡ | Chất liệu: Vải cotton , không đệt, thoáng khí, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 5 | cái | Túi 1 cái
1226 | Nẹp cổ bàn tay các cỡ | Chất liệu: Vải cotton , không đệt, thoáng khí, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 10 | cái | Túi 1 cái
1227 | Nẹp cẳng tay các cỡ | Chất liệu: Vải cotton , không đệt, thoáng khí, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 40 | cái | Túi 1 cái
1228 | Nẹp cẳng bàn tay | Chất liệu: Vải cotton , không đệt, thoáng khí, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 22 | cái | Túi 1 cái
1229 | Nẹp cẳng bàn chân | Chất liệu: Vải cotton , không đệt, thoáng khí, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 25 | cái | Túi 1 cái
1230 | Nẹp cánh - cẳng bàn tay | Chất liệu: Vải cotton , không đệt, thoáng khí, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 20 | cái | Túi 1 cái
1231 | Nẹp cố định ngón tay có mút các cỡ | Thanh nẹp được thiết kế với phần tiếp xúc có lớp đệm mút và vải, có thể dễ dàng điều chỉnh được. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 38 | cái | Túi 10 cái
1232 | Nẹp gối các cỡ | Sản phẩm gồm 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, 2 thanh có thể điều chỉnh di động, vật liệu vải tự dính, mút PU, vải cotton và hệ thống khóa velcro đan xen có tác dụng bó chặt sản phẩm khi sử dụng. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 52 | cái | Túi 1 cái
1233 | Nẹp chống xoay ngắn | Làm từ bản nẹp nhựa ép định hình uốn cong theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, có tác dụng chống xoay, hệ thống băng nhám dính giúp cố định chân với sản phẩm. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 66 | cái | Túi 1 cái
1234 | Nẹp chống xoay dài | Làm từ bản nẹp nhựa ép định hình uốn cong theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, kết hợp với hai bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt chịu lực tốt, có tác dụng chống xoay và giữ thẳng đầu gối, hệ thống băng nhám dính giúp cố định chân với sản phẩm. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | 124 | cái | Túi 1 cái
1235 | Nẹp chống xoay đùi bàn chân | Chất liệu: Vải cotton , không đệt, thoáng khí, vải tricot, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 11 | cái | Túi 1 cái
1236 | Nẹp chống xoay cẳng bàn chân | Chất liệu: Vải cotton , không đệt, thoáng khí, vải tricot, khóa velcro, nẹp hợp kim nhôm. | 20 | cái | Túi 1 cái
1237 | Nẹp cổ cứng các cỡ | Làm từ chất liệu mút mật độ cao, mềm nhẹ. Gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính, sản phẩm có lỗ nhiều lỗ nhỏ giúp thoáng khí khi sử dụng. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 14 | cái | Túi 1 cái
1238 | Đai thắt lưng các cỡ | Sản phẩm kết hợp hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun. Có hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | 269 | cái | Túi 1 cái
1239 | Khung cố định ngoài khung chậu (đinh, nẹp vis) | Gồm 2 thanh cong đường kính 8mm; 3 thanh ren thép 316 đường kính 6mm dài 360mm, 380mm, 400mm; 14 khối chữ nhật; 26 bulông; 12 đai ốc thép không rỉ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | bộ
1240 | Khung cố định ngoài liên mấu chuyển (đinh, nẹp vis) | Gồm 1 thanh trơn thép 316 đường kính 10mm dài 250-300mm, 5 khối chữ nhật, 10 bulông. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | bộ
1241 | Khung cố định ngoài cẳng chân (đinh, nẹp vis) | Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 8mm dài 330mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | bộ
1242 | Khung cố định ngoài vùng khớp gối (đinh, nẹp vis) | Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 8mm dài 650mm, 12 khối chữ nhật, 24 đai ốc, 12 bulông thép không rỉ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | bộ
1243 | Khung cố định ngoài cổ chân (đinh, nẹp vis) | Gồm 1 thanh trơn đường kính 8mm dài 250-300mm, 2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm 6061. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | bộ
1244 | Khung cố định ngoài gần khớp (đinh, nẹp vis) | Gồm 1 thanh cong đường kính 8mm, 1 thanh thẳng thép 316 8x300mm, 1 thanh răng thép 316 6x230-250mm, 12 khối chữ nhật, 25 bu lông, 4 đai ốc thép không rỉ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | bộ
1245 | Khung cố định ngoài cẳng tay, cổ tay (đinh, nẹp vis) | Gồm 2 thanh ren đường kính 6mm dài 230mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | bộ
1246 | Khung cố định ngoài mâm chày (đinh, nẹp vis) | 3 khớp nối Ø8/8mm, 8 ốc giữ đinh, 1 thanh trục thẳng Ø8x300mm, 1 thanh bán nguyệtØ8mm, 1 thanh vòng cung Ø8mm, 6 đinh A.O Ø5x130mm, 1 đinh Kirschner Ø4x250mm.. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | bộ
1247 | Đinh Kitne đk 1.8;2.0;2.5;3.0 | Đk đinh 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.8, 3.0mm. Dài 310mm, một đầu nhọn. Chất liệu thép không rỉ | 77 | cái | Bì 10 cái
1248 | Nẹp xương bản hẹp xương cẳng chân/cánh tay 6-10lỗ | Thân nẹp rộng 11mm, nẹp dày 3.5mm, - có 5,6,7,8,9,10,12 lổ tương ứng với chiều dài nẹp là 87,103,119,135,151,167,và 199mm , tiêu chuẩn CE,ISO - chất liệu thép không rỉ | 10 | cái | Bì 1 cái
1249 | Nẹp chữ T xương chày các cỡ | Dày 2.5mm, 2lổ đầu, - Thân nẹp rộng 16mm, đầu chữ T rộng 38mm - từ 4->8 lỗ thân, tương ứng với chiều dài nẹp 85,101,117, 133, 149mm - Nẹp dùng vis 4.5mm, - đạt tiêu chuẩn CE,ISO - chất liệu thép không rỉ,1cái/gói | 10 | cái | Bì 1 cái
1250 | Nẹp lòng máng 1/3,6;8 lỗ, dùng vis 3.5 | Dài từ 73 đến 97mm, từ 6 đến 8 lỗ thân, dùng vis 3.5, chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE, ISO hoặc tương đương | 50 | cái | Bì 1 cái
1251 | Nẹp DCP xương cẳng tay 4,5,6,7 lỗ | Thân nẹp rộng 10mm, nẹp dày 3.0mm, - có 5,6,7,8 lổ tương ứng với chiều dài nẹp là 62,74,86 và 98mm , tiêu chuẩn CE,ISO - chất liệu thép không rỉ | 20 | cái | Bì 1 cái
1252 | Nẹp DCP xương cẳng tay 8,9,10 lỗ | Nẹp dày 3mm, nẹp rộng 10mm, khoảng cách giữa các lỗ bắt vít là 12mm, có hai lỗ bắt vít nằm giữa nẹp là 14mm, có từ 3 đến 8 lỗ chiều dài nẹp từ 38 đến 98 mm. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ. | 10 | cái | Bì 1 cái
1253 | Nẹp DCP xương đùi bản rộng 6 đến 14 lỗ | Thân nẹp rộng 16mm, nẹp dày 4.5mm, - có 6,8,9,10,12 lổ tương ứng với chiều dài nẹp là 103,135,151,167,và 199mm , tiêu chuẩn CE,ISO - chất liệu thép không rỉ | 5 | cái | Bì 1 cái
1254 | Nẹp ốp lồi cầu xương đùi trái phải 6 lỗ đến 11 lỗ | Nẹp gập góc 20 độ, bề dày nẹp 2.5mm, bề rộng đầu to của nẹp là 49mm, bề rộng thân nẹp 16mm, có 6 lỗ đầu và có từ 7 đến 15 lỗ dọc thân nẹp, chiều dài từ 157 đến 285mm. Có hai loại nẹp ốp trái và phải riêng biệt. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ. | 5 | cái | 1 cái / gói
1255 | Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay đơn hướng lỗ vít kết hợp (Đầu 4 Lỗ) ngoài khớp. | Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay đơn hướng lỗ vít kết hợp (Đầu 4 Lỗ) 2.4 mm: - Số lỗ phần đầu nẹp 4 lỗ sử dụng vít khóa 2.4mm hoặc vít khóa 2.7mm, thân nẹp sử dụng vít khóa 2.4 mm hoặc vít khóa 2.7 và vít vỏ 2.4 mm hoặc vít vỏ 2.7 - Độ dày nẹp 2.0 mm, chiều rộng thân nẹp 9.2 mm, khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 9.0 mm. - Số lỗ thân 3; 5 lỗ tương ứng chiều dài 37- 73mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 5 | cái | 1 cái / gói
1256 | Nẹp khóa đỡ mặt lòng đầu dưới xương quay đơn hướng lỗ vít kết hợp (Đầu 8 Lỗ) | Nẹp khóa đỡ mặt lòng đầu dưới xương quay đơn hướng lỗ vít kết hợp (Đầu 8 Lỗ) 2.4 mm: - Số lỗ phần đầu nẹp là 8 lỗ, 7 lỗ sử dụng vít khóa 2.4mm hoặc vít khóa 2.7 mm, 1 lỗ sử dụng vít vỏ 2.4mm hoặc 2.7 mm. - Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm - Độ dày nẹp 2.5 mm, chiều rộng thân nẹp 10.3 mm, khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 11.0 mm - Số lỗ thân 3; 4; 5 lỗ tương ứng chiều dài 47-91 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 5 | cái | 1 cái / gói
1257 | Nẹp khóa xương đòn có móc đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa xương đòn có móc đơn hướng lỗ vít kết hợp 3.5 mm: - Số lỗ phần đầu nẹp 1 lỗ , thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. - Độ dày nẹp 4.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 10.7 mm, khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 16.0 mm - Số lỗ thân 3; 4 lỗ tương ứng chiều dài 53- 101 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 10 | cái | 1 cái / gói
1258 | Nẹp Khóa xương đòn chữ S đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa xương đòn chữ S đơn hướng lỗ vít kết hợp 3.5 mm: - Sử dụng vít khóa 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. - Độ dày nẹp 3.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 11.0 mm, khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 14.0 mm - Số lỗ nẹp 5/6/7/8 lỗ tương ứng chiều dài 59- 131 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 10 | cái | 1 cái / gói
1259 | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp Khóa Đầu Ngoài Xương Đòn đơn hướng lỗ vít kết hợp 3.5 mm (3.5 mm Distal Clavicle Locking Plate) - Đầu nẹp 6 lỗ, sử dụng vít khóa 2.7 mm - Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5mm và vít vỏ 3.5 mm. - Độ dày nẹp 3.0 mm, chiều rộng thân nẹp 11.0 mm, khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 14.0 mm - Số lỗ thân nẹp 5; 6; 7 Lỗ tương ứng chiều dài 80- 135mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 5 | cái | 1 cái / gói
1260 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay đơn hướng lỗ vít kết hợp 3.5 mm: - Số lỗ phần đầu nẹp gồm 9 lỗ; gồm 8 lỗ khóa sử dụng vít khóa 3,.5mm và 1 lỗ kết hợp sử dụng vít khóa 3.5mm hoặc vít vỏ 3.5mm. - Thân nẹp gồm các lỗ kết hợp sử dụng vít khóa 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm - Độ dày nẹp 3.5 mm, Chiều rộng thân nẹp 14.0 mm, khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 12.0 mm -Số lỗ thân nẹp 3;4;5 Lỗ tương ứng chiều dài 80-128mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 10 | cái | 1 cái / gói
1261 | Nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay có móc đỡ đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay có móc đỡ đơn hướng lỗ vít kết hợp2.7/3.5 mm: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 6 lỗ, đầu nẹp sử dụng vít khóa đường kính 2.7 mm, thân nẹp gồm các lỗ kết hợp sử dụng vít khóa 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm - Độ dày nẹp 2.5 mm, Chiều rộng thân nẹp 11.5 mm, khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 mm - Số lỗ thân nẹp 3;5;7 lỗ tương ứng chiều dài 53-131mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 5 | cái | 1 cái / gói
1262 | Nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay không móc đỡ đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay không móc đỡ đơn hướng lỗ vít kết hợp 2.7/3.5 mm: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 4 lỗ đầu của nẹp sử dụng vít khóa 2.7 mm, thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5 mm và vít vỏ 3.5mm - Độ dày nẹp 2.5 mm, Chiều rộng thân nẹp 11.5 mm, khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 mm - Số lỗ thân nẹp 3;5;7 Lỗ tương ứng chiều dài 53- 131mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 5 | cái | 1 cái / gói
1263 | Nẹp khóa bản nhỏ đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa bản nhỏ đơn hướng lỗ vít kết hợp 3.5 mm: - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. - Độ dày nẹp 3.5 mm, Chiều rộng 11.0 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 mm - Số lỗ nẹp 5;6;7;8;9 lỗ tương ứng chiều dài 59 -137 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 5 | cái | 1 cái / gói
1264 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong đơn hướng lỗ vít kết hợp 3.5 mm: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ, thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm - Độ dày nẹp 4.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 11.7 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 mm - Số lỗ thân nep 4;6;8;10 Lỗ tương ứng chiều dài 80 - 184 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 10 | cái | 1 cái / gói
1265 | Nẹp khóa trước bên đầu dưới xương chày đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa trước bên đầu dưới xương chày đơn hướng lỗ vít kết hợp 3.5 mm: - Số lỗ khóa phần đầu: nẹp 6 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm ,thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm - Độ dày nẹp 4.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 14.0 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 mm - số lỗ thân nẹp 5;7;9;11 Lỗ tương ứng chiều dài 69-173 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 5 | cái | 1 cái / gói
1266 | Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ đơn hướng lỗ vít kết hợp 3.5 mm: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp 6 lỗ vít khóa 3.5mm và 2 lỗ kết hợp 3.5mm, thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm - Độ dày nẹp 4.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 15.0 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 mm - 4 /6/8/10/12 Lỗ tương ứng chiều dài 109/135/161/187/213 mm, có nẹp trái và nẹp phải - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 5 | cái | 1 cái / gói
1267 | Nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác đơn hướng lỗ vít kết hợp 3.5 mm: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 5 lỗ sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm, thân nẹp sử dụng vít khóa chống tuôn đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm - Độ dày nẹp 2.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 10.4 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 12.0 mm -Số lỗ thân nẹp 4;5;6;7 tương ứng chiều dài 65 - 125 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 5 | cái | 1 cái / gói
1268 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa đầu trên xương đùi đơn hướng lỗ vít kết hợp 4.5/5.0 mm: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ bao gồm 2 lỗ sử dụng vít khoá rỗng ruột 7.3mm hoặc vít rỗng ruột 7.3 mm và 1 lỗ sử dụng vít khóa 5 mm, thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5 mm và vít vỏ 4.5 mm - Độ dày nẹp 6.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 18.8 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 18.0 mm -số lỗ thân nẹp 6;8;10 Lỗ tương ứng chiều dài 192 - 300mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 10 | cái | 1 cái / gói
1269 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi đơn hướng lỗ vít kết hợp 4.5/5.0 mm: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 7 lỗ đầu nẹp sử dụng vít khóa 5.0 mm, thân nẹp sử dụng vít khóa 5 mm và vít vỏ 4.5 mm - Độ dày nẹp 6.3 mm, Chiều rộng thân nẹp 17.5 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20.0 mm - số lỗ thân nẹp 5;6;7;9;11;13;15 Lỗ tương ứng chiều dài 136-376 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 5 | cái | 1 cái / gói
1270 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài đơn hướng lỗ vít kết hợp | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài đơn hướng lỗ vít kết hợp 4.5/5.0 mm: - Số lỗ phần đầu nẹp: 5 lỗ đầu nẹp sử dụng vít khóa 5.0mm thân nẹp sử dụng vít khóa 5 mm và vít vỏ 4.5 mm. - Độ dày nẹp 5 mm, Chiều rộng thân nẹp 17.5 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20.0 mm -số lỗ thân nẹp 5;7;9;11 Lỗ tương ứng chiều dài 123-283mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 10 | cái | 1 cái / gói
1271 | 2.7 mm Vít khóa tự taro | Vít khóa tự ta ro 2.7 mm: - Đường kính vít (đường kính ren) 2.7 mm ± 0.05 mm - Đường kính lõi vít 2.1 mm ± 0.05 mm - Đường kính mũ vít ∅ 3.45 ± 0.1mm , lỗ hình sao 2.26 ± 0.05 mm - Góc ren vít 60°, bước ren 0.6 ± 0.05 mm - Chiều dài từ 10-30mm bước tăng 2 - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 105 | cái | 1 cái / gói
1272 | 3.5 mm Vít khóa tự taro | Vít khóa tự ta ro 3.5 mm: - Đường kính vít (đường kính ren) 3.5 ± 0.05 mm - Đường kính lõi vít 2.9 mm ± 0.05 mm - Đường kính mũ vít (đầu vít) ∅ 4.95 ± 0.1 mm, lỗ hình sao 3.35 ± 0.05 mm - Góc ren vít 60°, bước ren 0,8 mm ± 0.05 mm. - Chiều dài từ 12-60 mm bước tăng 2 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 500 | cái | 1 cái / gói
1273 | 5.0 mm Vít khóa tự taro | Vít khóa tự ta ro 5.0 mm: - Đường kính vít (đường kính ren) 5.0 mm ± 0.05 mm - Đường kính lõi vít 4.2 mm ± 0.05 mm - Đường kính mũ vít (đầu vít) ∅ 6.6 ± 0.1 mm , lỗ hình sao 4.5 ± 0.05 mm Góc ren vít 60°, bước ren 1.00 mm ± 0.05 mm - Chiều dài từ 12-90 mm, Chiều dài từ 12-50 mm bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm. - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 220 | cái | 1 cái / gói
1274 | 7.3 mm Vít khóa rỗng ruột ren toàn phần, tự taro | Vít khóa rỗng ruột ren toàn phần , Tự taro 7.3 mm: - Đường kính vít (đường kính ren) 7.3 mm ± 0.05 mm - Đường kính lõi vít 5.5 mm ± 0.05 mm - Mũ vít (đầu vít) có ren đường kính ∅ 9.4 ± 0.05 mm, lỗ hình sao 5.6 ± 0.05 mm Đường kính lỗ rỗng 2.7mm± 0.05 mm Chiều dài vít từ 20-120mm bước tăng 5 mm - Vật liệu Titanium-6AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. Tiêu chuẩn ISO , GMP FDA | 20 | cái | 1 cái / gói
Đinh nẹp vít chấn thương
1275 | Nẹp chữ T nhỏ 3 lỗ đầu / 3 lỗ thân, 4 lỗ thân, 5 lỗ thân, vít 3.5mm | Nẹp dày 1.5mm, nẹp gập một góc 12 độ, bề rộng đầu chữ T là 25mm, thân nẹp rộng 11mm, nẹp dài từ 48mm đến 68mm. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ. | 15 | Cái | 1 cái / gói
1276 | Nẹp mắt xích ( nẹp tái tạo ) các cỡ, ( 5,6 lỗ, 8 lỗ, 10 lỗ, 12 lỗ, 14 lỗ, 16 lỗ) dùng vít 3.5mm | Nẹp dày 2.5mm, rộng 10mm, dùng vít xương cứng đường kính 3.5mm và 4.0mm, có từ 5 đến 22 lỗ, dài từ 58 đến 262mm. Và loại nẹp dày 2.5mm rộng 11mm, có từ 4 đến 14 lỗ, nẹp dài từ 59 đến 219mm. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ. | 20 | Cái | 1 cái / gói
1277 | Chỉ thép mềm cuộn 5m dài đk các cỡ 0.4 - 1.0mm | Cuộn có chiều dài 5m, đường kính từ 0.2 đến 2 mm. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ. | 2 | cái | Bì 1 cái
1278 | Nẹp khóa bản hẹp thân xương cẳng tay, cánh tay dùng vít 3.5mm các cỡ | Nẹp dày 4mm, rộng 12mm, có từ 6 đến 16 lỗ, dài từ 87 đến 219mm, sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau, Nẹp khóa bản nhỏ đầu trên xương cánh tay dày 3.5mm, rộng 10mm từ 6 đến 10 lỗ chiều dài tương ứng 82 đến 130mm. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ | 50 | Cái | 1 cái / gói
1279 | Nẹp khóa bản hẹp thân xương chày dùng vít 5.0mm các cỡ | Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm và 5.0mm. Nẹp dày 4.5mm, rộng 14.5mm, có từ 4 đến 24 lỗ, dài từ 83mm đến 443mm. Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ | 15 | Cái | 1 cái / gói
1280 | Nẹp khóa bản rộng thân xương đùi loại thẳng các cỡ | Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm và 5.0mm. Nẹp dày 5mm, rộng 16mm, có từ 4 đến 24 lỗ bắt vít, dài từ 83 đến 443mm. Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ | 15 | Cái | 1 cái / gói
1281 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay các cỡ | Nẹp dày 1,8mm, có 3, 4, 5 lỗ thân tương ứng chiều dài là 59mm, 67mm, 75mm, sử dụng vít khóa đường kính 2.4mm, 2,7mm. Được chia thành hai loại: bản rộng (Wide) và bản hẹp (Narrow). Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ISO, CE. | 20 | Cái | 1 cái / gói
1282 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (loại lớn) dùng vít khóa đường kính 3.5mm, nẹp dày 2.5mm và rộng 12mm, thân nẹp có từ 2 đến 11 lỗ, đầu nẹp có 9 lỗ bắt vít, dài từ 84 đến 192mm và loại nẹp (nhỏ): Đầu nẹp chỉ có 4 lỗ bắt vít, thân có từ 4 đến 6 lỗ, chiều dài từ 75mm đến 99mm . Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ | 25 | Cái | 1 cái / gói
Nẹp, vis khóa (kèm dụng cụ mượn):
1283 | Nẹp khóa mắt xích các cỡ ( cẳng tay, xương đòn, xương mác) | -Từ 5->14lỗ, dài từ 74 đến 200mm, rộng 10mm, dày 3mm, dùng vít khóa 3.5mm | 10 | Cái | 1 cái / gói
1284 | Nẹp khóa bản hẹp 6 đến 12lỗ dùng vis 5.0mm (kết hợp xương chày, xương cánh tay) | Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5.0mm. Nẹp dày 4.5mm, rộng 14.5mm, có từ 4 đến 24 lỗ, dài từ 83mm đến 443mm. Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. | 20 | Cái | 1 cái / gói
1285 | Nẹp khóa đầu trên/ đầu dưới xương chày trái, phải các cỡ | Độ dày nẹp 4.1-4.5mm, rộng 11-16mm, dài từ 140mm - 300mm. Chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. | 40 | Cái | 1 cái / gói
1286 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái, phải các cỡ | Độ dày nẹp 4.1-4.5mm, rộng 11-16mm, dài từ 140mm - 300mm. Chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. | 30 | Cái | 1 cái / gói
1287 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ | Độ dày nẹp 5.5-5.8mm, rộng 16-17.6mm, dài từ 139mm - 391mm. Chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. | 30 | Cái | 1 cái / gói
1288 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái, phải các cỡ | Độ dày nẹp 5.5-5.8mm, rộng 16-17.6mm, dài từ 139mm - 391mm. Chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. | 60 | Cái | 1 cái / gói
1289 | Nẹp khóa xương đòn trái, phải các cỡ (dùng vis 3.5) | Dùng Vis 3.5. Độ dày nẹp từ 1.5mm - 2.2mm, rộng 11mm-12mm, dài từ 49mm - 230mm. Chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. | 40 | Cái | 1 cái / gói
1290 | Vis khóa 2.4mm các cỡ | Đk vít 2.4mm, dài từ 6->40mm, chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 200 | Cái | 1 cái / gói
1291 | Vis khóa 3.5mm các cỡ | Đk vít 3.5mm, dài từ 10->60mm, chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 750 | Cái | 1 cái / gói
1292 | Vis khóa 5.0 các cỡ | Đk vít 5.0mm, dài từ 10->90mm, chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 1000 | Cái | 1 cái / gói
1293 | Vis khóa 6.5 các cỡ | Đk vít 6.5mm, dài từ 10->90mm, chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 500 | Cái | 1 cái / gói
1294 | Vis khóa 7.3 - 7.5 các cỡ | Là vít khóa rỗng nòng. Đường kính mũ vít 9.5mm, đường kính thân vít 7.5mm, đường kính rỗng nòng vít là 2.2mm, chiều dài từ 30mm đến 145mm. Cổ mũ vít có ren . | 120 | Cái | 1 cái / gói
1295 | Ống hút dịch áp lực âm (ống dẫn lưu) | Dẫn lưu kín vết mổ với hút áp lực âm 400ml. Vật liệu PolyVinyl Chloride (PVC)/ Stainless Steel. Đường kính ống hút 0.43cm. Chiều dài troca 12.7cm | 150 | Bộ
1296 | Vis xốp 4.0mm ren bán phần các cỡ | Chiều dài vít từ 30 đến 80mm, chiều dài ren 12 đến 15mm, đầu vít tự taro, bước ren 1.75mm, chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 200 | Cái | 1 cái / gói
1297 | Vis xương cứng ĐK 4,5mm các cỡ | Dài từ 20mm->60mm, chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 500 | cái | Bì 10 cái
1298 | Vis xương cứng Đk 3,5mm các cỡ | Dài từ 12mm->40mm, chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 1000 | cái | Bì 10 cái
1299 | Vis xương cứng kết hợp xương ngón tay 2.0 dài 10 đến 16mm | Dài từ 10mm->16mm, chất liệu hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 150 | cái | Bì 10 cái
1300 | Vis xốp cổ xương đùi, Đk 6,5mm,các cỡ | Đường kính mũ vít là 8mm, đầu vặn tuốc nơ vít hình lục giác , đường kính thân vít là 6.5mm Chiều dài vít từ 30mm đến 34mm tương ứng chiều dài bước ren 22mm Chiều dài vít từ 35mm đến 38mm tương ứng chiều dài bước ren 27mm Chiều dài vít từ 40mm đến 90mm tương ứng chiều dài bước ren 32mm | 200 | cái | Bì 10 cái
1301 | Nẹp Titan 6 lỗ kết hợp xương sọ, xương ngón | 6 lỗ, đk lỗ 2mm, dày 1.0mm, rộng 4.5mm, chất liệu titanium màu vàng, dùng vít đầu vuông 4 cạnh âm | 32 | Cái
1302 | Vis titan kết hợp xương hàm mặt, xương sọ, xương ngón dài 6 đến 14mm | Vis titan kết hợp xương hàm mặt, xương sọ, xương ngón dài 6 đến 14mm | 110 | Cái
Dụng cụ cột sống
Bộ nẹp vít làm cứng cột sống lưng cho bệnh nhân loãng xương ( kèm dụng cụ mượn), gồm:
1304 | Vít cột sống lưng đơn trục rỗng bơm ximăng các cỡ kèm ốc khóa trong | Thân vít 4 lỗ bơm trực tiếp xi-măng qua thân đốt sống. Cánh ren ngược, cơ chế khóa vít tuyến tính, góc dao động lên đến 60°, đường kính đầu bên ngoài: 13,8mm. Đường kinhs-8,5mm, bước tăng 0,5mm, dài 20-120mm | 40 | cái
1305 | Vít cột sống lưng đa trục rỗng bơm ximăng các cỡ kèm ốc khóa trong | Thân vít 4 lỗ bơm trực tiếp xi-măng qua thân đốt sống. Cánh ren ngược, cơ chế khóa vít tuyến tính, góc dao động lên đến 60°, đường kính đầu bên ngoài: 13,8mm. Đường kinhs-8,5mm, bước tăng 0,5mm, dài 20-120mm | 60 | cái
1306 | Thanh nối dọc tròn cho vít đơn trục và đa trục rỗng bơm ximang | Đường kính 6mm, dài 500mm, chất liệu titanium, thân nẹp có đường kẻ đánh dấu. | 25 | cái
1307 | Ximăng sinh học bơm vít rỗng | Gồm: 1 lọ bột xi măng 20g và 1 lọ thủy tinh chứa dung môi. Khối lượng xi măng sau khi pha trộn bơm tạo thân đốt sống ≥20cc. Vô trùng | 25 | cái
1308 | Đĩa đệm nhân tạo lưng các cỡ | Chất liệu Peek. Hình dáng theo cấu trúc khoang đĩa đệm. Trên thân có răng ngược giúp chống trượt. Độ ưỡn của đĩa đệm là 0° và 5°. Thể tích nhổi xương từ 0,56-2,93cc. +Loại cong vừa: rộng 10mm và 12mm, dài 26-34mm, mỗi bước tăng 4mm, cao 7-17mm, mỗi bước tăng 1mm. +Loại rất cong: dài 28mm, rộng 10mm dài 32mm, rộng 12mm. Cao: 7-17mm, bước tăng 1mm | 20 | cái
Hệ thống nẹp vít Solera 2 bước ren hoặc tương đương:
1309 | Vít Solera-đa trục có đầu vít phủ lớp cobalt chrome siêu cứng các cỡ hoặc tương đương | Vật liệu: Hợp kim Titanium với mũ vít bằng Cobalt Chrome, đầu vương miện bằng Titanium - Có 09 đường kính vít từ: 4.0 đến 6.0mm với bước tăng 0.5mm và từ 6.5 đến 9.5mm với bước tăng 1 mm, được phân biệt bằng màu sắc. Chiều dài vít từ 20mm đến 100mm tùy đường kính vít, bước tăng 5 -10mm. Chiều cao mũ vít 14.8mm. Chiều rộng phần mũ vít 10.43mm - Vít có 2 bước ren: phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa 2 bước ren là 4mm và phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren là 2mm. Ren mở rộng đến đầu thon để dễ dàng bắt vít. Vít đi với hệ thống rod 4.75mm, đồng bộ với vít khóa trong tự gãy có chiều cao ban đầu là 12.96mm và nẹp dọc đường kính 4.75mm | 200 | cái | 1 cái/1 gói
1310 | Vít khóa trong tự gãy Solera hoặc tương đương | Vật liệu: Hợp kim Titanium. Vít có đặc tính với đầu tù giúp thao tác dễ dàng hơn. Cánh ren ngược, tự ngắt khi vặn đủ lực Đường kính: 7.863mm, Chiều cao ban đầu: 12.96mm. Chiều cao sau khi bẻ vít: 4.85mm (không tính điểm khuyết của vít khóa trong) Khoảng cách giữa 2 bước ren: 0.9mm Đồng bộ với hệ thống vít đa trục/ đơn trục 2 bước ren và nẹp dọc đường kính 4.75mm | 200 | cái | 1 cái/1 gói
1311 | Nẹp dọc Solera tròn thẳng 500mm hoặc tương đương | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrom - Đường kính 4.75mm, chiều dài 500mm, loại thẳng - Đồng bộ với vít đơn trục/ đa trục 2 bước ren và vít khóa trong tự gãy có đường kính 7.863mm, chiều cao ban đầu 12.96mm, chiều cao còn lại sau khi vặn đủ lực là 4.85mm (không tính phần khuyết của ốc khóa trong). | 50 | cái | 1 cái/1 gói
1312 | Đĩa đệm | Vật liệu: PEEK. Hình viên đạn lồi, có răng 2 bên để chống trượt. Số điểm đánh dấu cản quang: 3 điểm làm bằng Tantalum Chiều dài: 22mm; 26mm; 32mm; 36mm Chiều cao từ 6mm; 7mm, 8mm, 9mm;10mm; 11mm; 12mm; 13mm, 14mm; 15mm; 16mm Chiều rộng: 10mm Khoang ghép xương từ: 0.32 - 1.9cc tùy kích thước. Đã được tiệt trùng. | 50 | cái | 1 cái/1 gói
Hệ thống nẹp vis cột sống ngưc, thắt lưng (kèm dụng cụ mượn):
1313 | Đĩa đệm nhân tạo cột sống ngực, lưng dạng cong các cỡ | Vật liệu: PEEK. Đầu hình viên đạn, có răng. Số điểm đánh dấu cản quang: 4 điểm - Chiều dài: 25, 30 và 36mm. Chiều cao: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15mm. Chiều rộng trước /sau : 10mm. Độ ưỡn: 6 độ - Diện tích bề mặt 133mm2 với chiều dài 25mm, 156mm2 với chiều dài 30mm, 180mm2 với chiều dài 36mm - Khoang ghép xương từ: 0.3 - 1.62 cc tùy kích thước. Đã được tiệt trùng. - Có 2 đầu gắn dụng cụ để đặt gắn thẳng 0 độ hoặc gắn nghiêng 15 độ - Cách nhận biết khi đặt đĩa đệm hoàn chỉnh là: Sau khi đặt vào đĩa đệm bệnh nhân sẽ cho hình ảnh X quang( Lateral hình chữ H, A/P là 3 đường thẳng song song) | 100 | cái | 1 cái/1 gói
1314 | Vis đơn trục đkính 4.5 đến 6.5mm các cỡ | Vật liệu: Hợp kim Titanium. Công nghệ cánh ren ngược. Khoảng cách giữa 2 bước ren 2.82mm. Chiều cao mũ vít 12.2mm. Chiều rộng phần mũ vít phần song song và vuông góc với thanh dọc lần lượt là 9.2mm và 11mm. Vít có đường kính: 4.5 mm đến 7.5mm, chiều dài từ 20 - 65mm - Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (mỗi đường kính 1 màu khác nhau). - Đồng bộ với nẹp dọc đường kính 5.5mm và vít khóa trong tự gãy có chiều dài ban đầu là 13.13mm | 140 | cái | 1 cái/1 gói
1315 | Vis đa trục đkính 4.5 đến 6.5mm các cỡ | Vật liệu: Hợp kim Titanium. Cánh ren ngược - Vít có đường kính: 4.0 đến 8.5mm, chiều dài từ 20 - 70mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren 2.82mm - Chiều cao mũ vít 16.1mm, Chiều rộng phần mũ vít trượt trên thanh dọc 9.2mm, Chiều rộng phần mũ vít phần song song với thanh dọc 10.65mm Chiều rộng phần mũ vít phần vuông góc với thanh dọc 11.4mm - Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là 28 độ. - Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc - Đồng bộ với nẹp dọc đường kính 5.5mm và vít khóa trong tự gãy có chiều dài ban đầu là 13.13mm | 260 | cái | 1 cái/1 gói
1316 | Vis khóa trong (Ốc vis khóa trong) | Vật liệu: hợp kim Titanium. Tự gãy khi vặn đủ lực. Cánh ren ngược, tránh nhổ vít và trờn ren. - Tổng chiều dài của vít khóa trong trước khi bẻ: 13.13mm. Chiều dài của phần vít khóa trong sau khi bẻ: 4.65mm - Đường kính: 8.883mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren 1.0 mm - Đồng bộ với vít đa trục/đơn trục và nẹp dọc đường kính 5.5mm | 400 | cái | 1 cái/1 gói
1317 | Nẹp dọc tròn (Thanh dọc) 5.5mmx50cm | * Nẹp dọc cứng đường kính 5,5mm: - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Dài 500mm, trong đó 494mm hình trụ tròn và đầu 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Có 2 đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay | 80 | Cái | 1 cái/1 gói
1318 | Thanh nối ngang (nẹp nối ngang) | Vật liệu: hơp kim Titanium - Nẹp nối ngang tương thích với đường kính nẹp dọc 5.5mm - Chiều dài từ : 10mm - 75mm (0.375 inch - 2.95 inch). - Kèm theo 02 ốc khóa trong đề siết chặt vào thanh dọc đường kính 5.5mm. | 60 | cái | 1 cái/1 gói
Hệ thống nẹp vít rỗng nòng qua da hai bước ren, kèm dụng cụ mượn
1319 | Vít cột sống đa trục rỗng nòng hai bước ren các cỡ | - Mũ vít vật liệu Colbalt Chrome với vòng vương miện Titanium - Thân vít vật liệu hợp kim Titanium - Vít rỗng nòng - Vít có hai bước ren để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng '- Phần bẻ của mũ vít cho phép nắn chỉnh trượt lên tới 13.8mm - Vít đi với hệ thống rod 4.75 - Có nhiều loại đường kính khác nhau: từ 4.5mm - 8.5mm, bước tăng 1mm - Chiều dài vít từ 35mm - 55mm với bước tăng 5mm - Đồng bộ với nẹp dọc qua da đường kinh 4.75mm và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu là 10.38mm, chiều cao sau khi vặn đủ lực là 4.85mm | 200 | cái | 1 cái/1 gói
1320 | Nẹp dọc qua da uốn sẵn các cỡ | - Vật liệu: Cobalt Chrome - Đường kính: 4.75 mm - Uốn sẵn - Chiều dài từ 30mm - 90mm với bước tăng 5mm - Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu là 10.38mm, chiều cao sau khi vặn đủ lực là 4.85mm (không tính phần khuyết của vít khóa trong) | 70 | cái | 1 cái/1 gói
1321 | Vít khóa trong | - Vật liệu: hợp kim Titanium - Khoảng cách giữa hai bước ren 0.9mm - Đường kính ren 7.863mm - Chiều cao sau khi bẻ mũ vít khóa trong 4.85mm - Chiều cao ban đầu trước khi bẻ mũ vít khóa trong: 10.38mm - Tự gãy khi vặn đủ lực - Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và nẹp dọc qua da uốn sẵn 4.75mm | 200 | cái | 1 cái/1 gói
1322 | Kim chọc dò qua da | Vật liệu: Thép không gỉ và polymer (nhựa y tế). - Kim được thiết kế với 2 đường kính: phía mũi đường kính nhỏ và phía sau đường kính lớn hơn, giúp dễ dàng đưa kim vào thân đốt sống qua cuống sống. - Tây cầm có khóa có thể tháo rời, có vạch chia trên thân dụng cụ - Chiều dài 150mm - Gồm hai phần: phần kim bên ngoài với đường kính 4.191mm và nòng bên trong với đường kính 3.175mm - Đóng gói 02 cái/gói. Bao gồm 01 kim mũi vát, 01 kim mũi trocar. Đã tiệt trùng. | 100 | cái | 2 cái/1 gói
Đốt sống nhân tạo PYRAMESH (lồng titan) hoặc tương đương
1323 | Đốt sống nhân tạo Pyramesh đk 13mm*30mm | - Vật liệu: Titanium - Đường kính: 13mm - Dài 30mm - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới hình tam giác. - Dùng để đặt và thay thân sống. | 5 | Cái
1324 | Đốt sống nhân tạo Pyramesh đk 13mm*70mm | - Vật liệu: Titanium - Đường kính: 13mm - Dài 70mm - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới hình tam giác. - Dùng để đặt và thay thân sống | 15 | Cái
BỘ NẸP VÍT KHÓA NGÀM XOẮN DÙNG CHO CỘT SỐNG NGỰC - THẮT LƯNG 1 TẦNG ( Gồm 4 vít đa trục + 4 ốc khóa trong + 1 thanh dọc)
1325 | Vít đa trục cột sống, công nghệ khóa ngàm xoắn, ren dẫn kép trên thân vít | - Công nghệ khóa ngàm xoắn (Helical Flange) giúp giảm phát tán lực ngang lên đầu vít - Thiết kế đầu vít với Chiều cao đầu vít là 16mm, chiều cao chạy trên nẹp dọc là 9.7mm, chiều rộng đầu vít là 11.3mm - Thân vít đường ren dẫn kép, tự taro, khoảng cách ren đôi là 6mm, góc nghiêng giữa 2 ren là 60 độ - Cung xoay 60 độ, xoay đa chiều - Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti - 6Al-4V) - Đường kính: 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm. - Chiều dài: 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. - Tương thích với hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật cột sống(NVM5) | 120 | Cái
1326 | Vít đơn trục cột sống, công nghệ khóa ngàm xoắn, ren dẫn kép trên thân vít | - Công nghệ khóa ngàm xoắn (Helical Flange) giúp giảm phát tán lực ngang lên đầu vít - Thiết kế đầu vít với chiều cao đầu vít khoảng 16mm, chiều cao chạy trên nẹp dọc là 9.7mm, chiều rộng đầu vít là 11.3mm - Thân vít có 2 luồng ren dẫn kép, tự taro, khoảng cách ren đôi là 6mm, góc nghiêng giữa 2 ren là 60 độ - Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti - 6Al-4V) - Đường kính: Từ 4.0mm đến 7.5mm. - Chiều dài: Từ 25mm đến 60mm. | 80 | Cái
1327 | Nẹp nối dọc cột sống lưng dùng cho vít công nghệ khóa ngàm xoắn, L - 500mm | - Tương thích với vít công nghệ khóa ngàm xoắn (Helical Flange) -Chất liệu: Hợp kim Titan (Ti - 6Al-4V) - Đường kính: 5.5mm - Chiều dài: 500mm - 1 đầu thanh nối dọc hình lục giác giúp xoay thanh dọc khi chỉnh gù, vẹo cột sống - Có vạch chỉ dẫn chạy dọc trên nẹp | 50 | Cái
1328 | Nẹp nối ngang dùng cho vít khóa ngàm xoắn | Tương thích hệ thống vít khóa ngàm xoắn. Vật liệu: Hợp kim Titan Chiều dài: 20mm - 40mm, bước tăng 2.5mm. Chiều dài: 40mm - 60mm, bước tăng 5mm. Có thể uốn nẹp. | 25 | Cái
1329 | Vít khóa trong, khóa ngàm xoắn, titan | - Công nghệ khóa ngàm xoắn (Helical Flange) - Thiết kế chống xoay ra ngoài, giảm lực bẻ chéo ren vít - Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti - 6Al-4V) - Tương thích với hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật cột sống (NVM5) - Chỉ tương thích với hệ thống vít công nghệ khóa ngàm xoắn (Helical Flange) | 200 | Cái
1330 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong, độ ưỡng 8 độ | - Đầu miếng ghép được thiết kế kình viên đạn giúp dễ dàng khi đặt. - Vật liệu : PEEK. - Chiều rộng: 9mm, 11mm - Chiều dài: 25mm - Chiều cao: từ 8mm đến 14mm - Độ ưỡn: 8 độ - Có điểm cản quang (1 điểm lớn, 2 điểm nhỏ) | 50 | Cái
Hệ thống nẹp cột sống lưng Romeo ren bén và nhuyễn hoặc tương đương (kèm dụng cụ mượn)
1331 | Vis đơn trục cột sống lưng Romeo đóng gói tiệt trùng sẵn có ren bén và nhuyễn trên cùng một con Vis, các cỡ. | Vật liệu bằng titanium, đầu vít thon nhỏ, ren vít bén, nhuyễn tạo điều kiện dễ dàng cho việc xâm nhập. Chiều dài của đầu vít 14mm x đk đầu vít 13.5mm x chiều dài thân vít 11.7mm. Vít có các kích cỡ: đk ngoài 4mm x đk trong 3.25mm x khoảng cách ren vít 2.2mm x chiều dài 25-45mm; đk ngoài 5mm x đk trong 3.55mm x khoản cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-50mm; đk ngoài 6mm x đk trong 4.55mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-80mm; đk ngoài 7mm x đk trong 5.30mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-80mm; đk ngoài 8mm x đk trong 5.95mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-80mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | 40 | Cái
1332 | Vis đa trục cột sống lưng Romeo đóng gói tiệt trùng sẵn có ren bén và nhuyễn trên cùng một con Vis, các cỡ. | Vật liệu bằng titanium, góc xoay 50 độ, đầu vít thon nhỏ, ren vít bén, nhuyễn tạo điều kiện dễ dàng cho việc xâm nhập. Chiều dài của đầu vít 14mm x đk đầu vít 13.5mm x chiều dài thân vít 11.7mm. Vít có các kích cỡ: đk ngoài 4mm x đk trong 3.25mm x khoảng cách ren vít 2.2mm x chiều dài 25-45mm; đk ngoài 5mm x đk trong 3.55mm x khoản cách ren vít 2.7mm x chiều dài 25-50mm; đk ngoài 6mm x đk trong 4.55mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-90mm; đk ngoài 7mm x đk trong 5.30mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-90mm; đk ngoài 8mm x đk trong 5.95mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-90mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | 60 | Cái
1333 | Ốc khóa trong cột sống lưng Romeo đóng gói tiệt trùng sẵn | Vật liệu titanium, hình lục giác size 4, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng, tương thích với vít có ren bén, nhuyễn. | 100 | Cái
1334 | Nẹp dọc cột sống lưng Romeo đường kính 5,4mm dài 50-90mm | Vật liệu: titanium, nẹp dọc được uốn sẵn. Kích thước: đk: 5.4mm, dài 50-90mm, tương thích với vít có ren bén, nhuyễn. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. | 25 | Cái
1335 | Nẹp ngang cột sống lưng Romeo đóng gói tiệt trùng sẵn | Vật liệu: titanium. Gồm móc nẹp ngang tự tháo rời; vít khóa nẹp ngang hình lục giác; nẹp dọc dài 20-80mm bước tăng 10. Tương thích với vít có ren bén, nhuyễn. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng. | 10 | Cái
1336 | Đĩa đệm | Vật liệu: PEEK, 2 điểm đánh dấu bằng tantalum. Độ dày của răng cưa: 0.9mm; khoảng cách từ thành phía trước đến điểm đánh dấu là 2.5mm và khoảng cách từ thành phía sau đến điểm đánh dấu là 2.5mm. Đĩa đệm có 2 kích thước: 0 độ x chiều rộng 10.5mm x chiều dài 22mm x chiều cao 8-10-12-14mm; 5 độ x chiều rộng 10.5mm x chiều dài 22 mm x chiều cao 8-10-12-14mm. Bên trong có khoang chứa xương lớn. Đóng gói tiệt trùng sẵn | 25 | Cái
Hệ thống bơm ciment có bóng, size 3 hoặc tương đương
1337 | Kim chọc dò cuống sống | Kim chọc dò cuống sống: Vật liệu : Thép 304 và nhựa y tế, gồm: kim mũi kim cương và trocar, kích cỡ 11 Gauge, trọng lượng: 22.9g | 40 | cái | 1 cái/1 gói
1338 | Kim chọc khoan thân sống T15D | Kim chọc và khoan thân sống size 3, cỡ 8 gauge (đường kính ngoài 4.2mm, gồm: 02 ống Trocar dạng rỗng nòng có đường kính ngoài 4.2mm, có vạch chia trên thân 120mm, 01 nòng bên trong ống Trocar, 01 mũi khoan thân sống có vạch chia độ thể hiện độ sâu vào thân sống trên thân mũi khoan (tối đa 40mm), 02 kim dẫn đường mũi nhọn, 02 kim dẫn đường đầu tù | 40 | cái | 1 cái/1 gói
1339 | Bóng nong thân đốt sống Xpander | Bóng nong vật liệu chủ yếu bằng thép 304, hợp kim y tế và nhựa, có 03 size 10, 15,20, có 2 điểm cản quang kiểm soát độ sâu làm bằng vật liệu Platium (90%), Iridium (10%) | 40 | cái | 1 cái/1 gói
1340 | Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo | - Dạng xilanh có đồng hồ thể hiện áp lực qua màn hình LCD, áp lực bơm tối đa 400psi - Có 02 chế độ hiển thị là psi và atm | 40 | cái | 1 cái/1 gói
1341 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng vào kim chọc kèm bộ trộn gồm: 01 tay trộn, 01 thân bộ trộn dung tích 70cc trong đó có cơ chế khóa Luer, 01 pittong áp lực để đẩy xi măng vào kim chọc, 01 phễu đổ xi măng vào bộ trộn, 01 dây hút chân không, 01 bộ kết nối với khóa Luer trên thân bộ trộn, 01 xy lanh để hút dung dịch pha vào xi măng thể tích 10ml, 01 kim tiêm | 20 | Cái | 1 cái/1 gói
1342 | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha HV-R | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha gồm 20g xi măng tiệt trùng dạng bột với Barium sulphate 30%, Methyl methacrylate-Styrence-copolymer 68%, Benzonyl peroxide 2% và 9g chất lỏng trong lọ vô trùng với thành phần Methyl methacrylate (mono-mer): 99.1%, N, N-dimethyl-p-toluidine: 0.9%, Hydroquinone 75ppm, là loại xi măng có độ nhớt cao, có cản quang, thời gian làm việc trung khoảng 8 phút ở 22 độ C | 20 | Cái | 1 cái/1 gói
1343 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống F04B | Kim chọc đưa xi măng size 3, vật liệu: Thép 304 và nhựa, gồm: 01 ống rỗng nòng, 01 kim chọc đẩy xi măng có vạch chia dung tích , dung tích 1.5cc | 130 | Cái | 1 cái/1 gói
Phẫu thuật nội soi cột sống
1344 | Lưỡi mài xương kim cương thô, dài 265mm, đk thân 4,5mm, mũi cầu 4,4mm | Lưỡi mài xương kim cương thô, dài 265mm, đk thân 4,5mm, mũi cầu 4,4mm | 25 | Cái | 5 cái / hộp
1345 | Lưỡi mài xương kim cương thô, dài 320mm, đk thân 3,5mm, mũi cầu 3,4mm | Lưỡi mài xương kim cương thô, dài 320mm, đk thân 3,5mm, mũi cầu 3,4mm | 1 | Cái | 5 cái / hộp
1346 | Mũi mài xương nội soi cột sống, dài 265mm, đk thân 3,5mm, mũi cầu đk 3,3mm | Mũi mài xương nội soi cột sống dài 265mm, đk thân 3,5mm, mũi cầu đk 3,3mm | 1 | Cái | 5 cái / hộp
1347 | Mũi mài xương nội soi cột sống, dài 265mm, đk thân 4,5mm, mũi cầu đk 4,3mm | Mũi mài xương nội soi cột sống dài 265mm, đk thân 4,5mm; mũi cầu đk 4,3mm. | 10 | Cái | 5 cái / hộp
1348 | Đầu đốt cao tần lưỡng cực mũi cầu, dài 275mm, đk 2.5mm | Đầu đốt cao tần lưỡng cực mũi cầu, dài 275mm, đk 2.5mm | 17 | Cái | 5 cái / hộp
1349 | Bộ dây nước nội soi | Bộ dây bơm nước dùng cùng máy bơm nội soi cột sống, dài 5,5m. Dùng cho máy bơm nội soi cột sống Versicon. | 50 | Cái | 10 cái / hộp
1350 | Túi nilon phủ mổ nội soi cột sống | Tấm phủ mổ nội soi cột sống nằm sấp 320x245cm | 50 | Cái | 10 cái / hộp
Bộ đĩa đệm cột sống cổ nhân tạo có khớp các cỡ
1351 | Đĩa đệm cột sống cổ nhân tạo có khớp các cỡ (Kèm dụng cụ mượn) | Vật liệu: Titanium, titanium carbide. Tương thích sinh học với cơ thể - Có 4 rãnh để cố định, ngăn chặn bị trượt ra khỏi thân sống - Có bề mặt gắn liền xương (hàn xương) sử dụng công nghệ Plasma - Trung tâm chuyển động phía sau xoay được giúp chuyển động một cách bình thường (có trục quay trước/sau cho phép các chuyển động vật lý) - Chiều cao tổng thể thấp, cho phép ghép đĩa đệm đa tầng - Chiều cao: 5,6,7,8mm - Bề rộng: 12, 14,16, 18mm | 3 | cái | 1 cái/ gói
Bộ nẹp vis cột sống cổ lối trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục (kèm dụng cụ mượn)
1352 | Nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 1 tầng | Cơ chế tự khóa đầu mũ vít bằng vòng xoắn. Góc xoay của vít đa hướng so với nẹp là nhỏ hơn hoặc bằng 20 độ. Độ dày nẹp: 2.4mm. Chiều rộng lớn nhất là : 16mm. Chiều dài : Từ 20mm đến 34mm, bước tăng 2mm. Vật liệu: Hợp kim Titan. | 8 | Cái
1353 | Nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 2 tầng | Cơ chế tự khóa đầu mũ vít bằng vòng xoắn. Góc xoay của vít đa hướng so với nẹp là nhỏ hơn hoặc bằng 20 độ. Độ dày nẹp: 2.4mm. Chiều rộng lớn nhất là : 16mm. Chiều dài : Từ 36mm đến 54mm, bước tăng 2mm. Vật liệu: Hợp kim Titan. | 15 | Cái
1354 | Nẹp cột sống cổ trước cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 3 tầng | Cơ chế tự khóa đầu mũ vít bằng vòng xoắn. Góc xoay của vít đa hướng so với nẹp là nhỏ hơn hoặc bằng 20 độ. Độ dày nẹp: 2.4mm. Chiều rộng lớn nhất là : 16mm. Chiều dài : Từ 56mm đến 66mm, bước tăng 2mm. Vật liệu: Hợp kim Titan. | 2 | Cái
1355 | Vít cột sống cổ trước, đa hướng, tự taro | Vít xốp tự khoan và tự taro. Gồm đơn hướng và đa hướng. Đường kính: 4.0mm và 4.5mm. Chiều dài: Từ 11mm đến 19mm, bước tăng 1mm. Vật liệu: Hợp kim Titan. | 160 | Cái
1356 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ hình thang, góc nghiêng 5 độ | - Vật liệu: PEEK - Chiều cao: Từ 5mm - 12mm, bước tăng 1mm - Chiều rộng: 15mm - Chiều sâu: 13mm - Có điểm cản quang - Khung đĩa đệm lớn chống lún | 25 | Cái
Bộ nẹp vis cột sống cổ lối sau cung xoay 80 độ (kèm dụng cụ mượn):
1357 | Vít cột sống cổ lối sau, cung xoay 80 độ | `- Cung xoay giũa thân vít và đầu vít là 80 độ giúp quá trình phẫu thuật được thuận lợi hơn. - Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V) - Đường kính 3.5mm: dài từ 10mm đến 34mm, bước tăng 2mm. - Đường kính 4.0mm và 4.5mm: dài từ 10mm đến 40mm, bước tăng 2mm. - Tương thích với hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật cột sống (NVM5) | 150 | Cái
1358 | Nẹp nối dọc, dùng cho vít cột sống cổ lối sau có cung xoay 80 độ | `- Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V) - Đường kính: 3.5mm - Chiều dài: 60mm, 120mm và 240mm | 30 | Cái
1359 | Nẹp nối ngang, dùng cho nẹp nối dọc cột sống cổ lối sau | - Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V) - Chiều dài từ 26mm đến 50mm với bước tăng là 2mm. - Trên nẹp đã kèm 2 vít khóa để khóa nẹp nối ngang vào nẹp nối dọc, với góc khóa của vít là 45 độ | 25 | Cái
1360 | Vít khóa trong cột sống cổ lối sau có cung xoay 80 độ | `- Thiết kế hình tulip, dùng cho cả vít và móc bản sống - Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V) - Chỉ tương thích với hệ thống Vuepoint - Tương thích với hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật cột sống (NVM5) | 150 | Cái
1361 | Nẹp chẩm | - Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V) - Có 3 kích cỡ khác nhau là: 35mm, 40mm và 45mm - Trên nẹp có điểm đánh dấu bằng màu bạc để tránh nhầm lẫn chiều khi đặt. - 2 bên có điểm nối với nẹp nối dọc chẩm cổ với cơ chế khóa là góc nghiêng vít 20 độ. | 2 | Cái
1362 | Vít chẩm | - Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V) - Đường kính: 4.5mm và 5.0mm - Chiều dài: từ 6mm đến 14mm với bước tăng là 2mm. | 10 | Cái
Bộ miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm vòng khóa vít, độ ưỡn 7 độ kèm 3 vít tự ta rô ( Kèm dụng cụ mượn)
1363 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm vòng khóa vít, độ ưỡn 7 độ kèm 3 vít tự ta rô | - Cơ chế tự khóa bằng vòng đệm đã được đặt sẵn trong miếng ghép đĩa đệm. - Có tam giác chỉ dẫn để xác nhận việc khóa vít. - Vật liệu : PEEK và hợp kim Titan - Chiều rộng: 17mm - Độ sâu: 14mm - Chiều cao: Từ 5mm - 12mm, bước tăng 1mm - Độ ưỡn 7 độ - Có 1 điểm cản quang cách bờ sau 1mm - Vít đặt vít cố định hướng 40 độ - Vít tự taro - Đường kính: 4.0mm và 4.5mm - Chiều dài: 12mm đến 16mm, bước tăng 1mm | 20 | Cái
Xương ghép nhân tạo
1364 | Xương nhân tạo 2cc, dạng hình trụ | -Thành phần khoáng chất bao gồm 90% beta-tricalcium phosphate (β-TCP) và <10% hydroxyapatite (HA). - Có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau, cung cấp sự linh hoạt trong phẫu thuật. - Hình dạng: Hình trụ - Kích thước: 8x20mm - Dung tích: 2cc. | 30 | Hộp | 1 cái/ hộp
1365 | Xương nhân tạo 5cc, dạng mảnh | -Thành phần khoáng chất bao gồm 90% beta-tricalcium phosphate (β-TCP) và <10% hydroxyapatite (HA). - Có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau, cung cấp sự linh hoạt trong phẫu thuật. - Hình dạng: Dạng mảnh - Kích thước: 50x12.5x4mm. - Dung tích: 5cc. | 20 | Hộp | 1 cái/ hộp
1366 | Sản phẩm sinh học thay thế MasterGraft 10cc hoặc tương đương | Xương nhân tạo 15% Hydroxyapatite 85% beta-Tricalcium Phosphal, dung tích 10cc: - Thành phần hoá học: 15% Hydroxyapatite 85% beta-Tricalcium Phosphal. - Cấu trúc vật lý:Cấu tạo xốp khổng lồ 3 chiều đồng nhất, thành phần hóa học gần giống xương cơ thể người. - Kích thước hạt: 1.6mm -3.2mm. Kích thước các lỗ trong hạt: 500 microns giúp tạo môi trường cho các tế bào xương mọc chắc chắn - Độ xốp của hạt: 80%. '- Có thể kết hợp với xương, máu hoặc mỡ bệnh nhân để tạo hỗn hợp '- Tiệt trùng sẵn, hạn sử dụng lâu dài | 10 | cái | cái/gói
Phẫu thuật sọ não
1367 | Dây cưa sọ não | Đầu móc hình dẹp, nhỏ để luồn dây cưa kéo dễ dàng | 40 | cái | Bì 1cái
1368 | Ciment hóa học sử dụng trong PT tạo hình vòm sọ (vật liệu tạo hình hộp sọ) | Xi măng thành phần bao gồm bột polyme và chất lỏng đơn phân có chứa chất kháng sinh Gentamicin phổ rộng. -Độ nhớp thấp -Dùng cho khớp háng, khớp gối và các khớp khác. -Thành phần: Polymethyl Methacrylate, Zirconium dioxide, Benzoyl peroxide, N.N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone, độ nhớt cao, thời gian làm việc >6 phút, sử dụng tại nhiệt độ phòng (20-30) độ C - Sự tỏa nhiệt: có tính lỏng thấp nên nhiệt độ tối đa trong một phản ứng hóa học xảy ra không đáng kể. Sản phẩm đóng gói tiệt trùng sẵn: một ống chứa chất lỏng tiệt trùng đặt trong một vỉ và một túi đôi tiệt trùng chứa bột. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | hộp | hộp
1369 | Nẹp titan vá sọ thẳng 12,16 lỗ | Chất liệu titanium. Dùng để vá sọ. 12-16 lỗ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Cái
1370 | Van dẫn lưu nhân tạo-dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng áp lực cao, trung bình, thấp | Van có 2 kích thước phù hợp cho người lớn và trẻ em và 3 áp lực thấp, trung bình, cao. Catheter phủ lớp barium, kèm phụ kiện cố định chống xoắn ở catheter não thất. Catheter có đường kính trong là 1.3mm/ đường kính ngoài là 2.5mm. Chiều dài catheter não thất: 23cm. Chiều dài catheter ổ bụng: 90cm. Kích thước van: 12x25mm hoặc 18x32mm. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 15 | Cái | 1 Cái/ Hộp
1371 | Bộ van dẫn lưu dịch não tuỷ từ não thất ra ngoài | Hệ thống gồm: Van 1 chiều ngăn dịch chảy ngược, túi chứa dịch 700 ml, cột theo dõi áp suất dòng chảy, trocar 15cm, catheter não thất phủ barium dài 35cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.8mm. - Buồng khoang 50cc hình nón cho phép đo chính xác chất lỏng. - Bộ lọc Hydrophobic trên buồng nhỏ giọt hoạt động như rào cản vi sinh vật và không khí thông gió ngay cả sau khi tiếp xúc với chất lỏng. - Thang đo áp lực dòng chảy đảm bảo cho dịch chảy đúng áp suất yêu cầu, hỗ trợ việc theo dõi áp suất não. - Có 2 vị trí tiêm không chứa latex để có thể lấy dịch não tủy đi xét nghiệm hoặc truyền thuốc và hóa chất. - Tiêu chuẩn FDA. | 10 | Bộ | 1 bộ/hộp
1372 | Miếng vá khuyết sọ Titan, kích thước 148x148mm, dùng vis 1.6mm độ dày lưới 0.6mm | - Vật liệu Titanium ASTM chuẩn F-67 (CP3 - Commercially Pure 3). - Cấu trúc 3D, giúp ôm trọn tối ưu các hộp sọ, kích thước: Dài 148 mm, Rộng 148mm, Đường kính lỗ lưới phù hợp với vis 1.6mm. Độ dày lưới 0.6 mm. - Độ lệch hướng so với cổng vào của hệ thống GE signa 3T MR nhỏ hơn 1°. - Hệ thống Timesh theo điều kiện MR conditional theo chuẩn ASTM F2503-13 | 4 | Miếng | 1 Miếng/ Hộp
1373 | Vis sọ não titan loại tự khoan đường kính 1.6mm, dài 4mm | - Vis tự khoan, không cần khoan mồi - Vật liệu: ASTM F-136 (Ti-6Al-4V ELI) - Đường kính: 1.6 mm. Chiều dài vis: 4mm - Đóng gói 6 cái/ Hộp - Đầu vis hình chữ thập, tương thích với nẹp Titanium và miếng vá khuyết sọ Medtronic. - Độ lệch hướng so với cổng vào của hệ thống GE signa 3T MR nhỏ hơn 1°. - Hệ thống Timesh system theo điều kiện MR conditional theo chuẩn ASTM F2503-13 | 60 | Cái | 6 Cái/ Hộp
Khớp háng các loại (kèm dụng cụ mượn):
1374 | Khớp háng toàn phần không xi măng góc cổ chuôi 135 phủ HA chỏm Zinconium | Gồm nhiều chi tiết: Cuống xương đùi, Đầu xương đùi, Ổ cối, Lớp đệm, Vít ổ cối. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 7 | Bộ
1375 | Khớp háng toàn phần không xi măng | Gồm nhiều chi tiết: Cuống xương đùi, Đầu xương đùi, Ổ cối, Lớp đệm, Vít ổ cối. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 25 | Bộ | 5 cái/ bộ
1376 | Khớp háng toàn phần không xi măng góc cổ chuôi 131 chỏm Zinconium ổ cối phủ HA | 1. Chuôi khớp (Stem): - Vật liệu : Phủ sợi Metal-Versys - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ. - Kích cỡ chuôi (Stem Size) : 9 hoặc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm. - Chiều dài chuôi (Stem Length) : 110 hoặc 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 mm. 2. Chỏm khớp (femoral head) : - Vật liệu : AluminumOxide Ceramic (Biolox Delta Ceramic) - Đường kính đầu (head) : 32, 36mm (-3,0 +0, +3.5,+7) mm. 3. Ổ cối (Shell): - Vật liệu :Tivanium Ti-6Al-4V Alloy - Có 5 loại ổ cối: Ổ cối có 1 lỗ ở giữa, Ổ cối không lỗ, Ổ cối có một cụm lỗ, Ổ cối nhiều lỗ, Ổ cối có gai - Kích cỡ : 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 4. Lót ổ cối: (Liner) - Vật liệu : Longevity® Highly Crosslinked Polyethylene (XL Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) Crosslinked) - Có 3 loại: loại tiêu chuẩn, loại gờ cao 10độ và 20độ - Đường kính trong : 28, 32 mm. - Đường kính ngoài : 48 – 80 mm với mỗi bước tăng 2 mm, riêng 50,52, 54mm, chung 1 cỡ. | 5 | Bộ
1377 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic | 1. Chuôi khớp (Stem): - Vật liệu : Phủ sợi Metal-Versys - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ. - Kích cỡ chuôi (Stem Size) : 9 hoặc 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm. - Chiều dài chuôi (Stem Length) : 110 hoặc 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 mm. 2. Chỏm khớp (femoral head) : - Vật liệu : AluminumOxide Ceramic (Biolox Delta Ceramic) - Đường kính đầu (head) : 32, 36mm (-3,0 +0, +3.5,+7) mm. 3. Ổ cối (Shell): - Vật liệu :Tivanium Ti-6Al-4V Alloy - Có 5 loại ổ cối: Ổ cối có 1 lỗ ở giữa, Ổ cối không lỗ, Ổ cối có một cụm lỗ, Ổ cối nhiều lỗ, Ổ cối có gai - Kích cỡ : 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 4. Lót ổ cối: (Liner) - Vật liệu : Longevity® Highly Crosslinked Polyethylene (XL Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE) Crosslinked) - Có 3 loại: loại tiêu chuẩn, loại gờ cao 10độ và 20độ - Đường kính trong : 28, 32 mm. - Đường kính ngoài : 48 – 80 mm với mỗi bước tăng 2 mm, riêng 50,52, 54mm, chung 1 cỡ. | 8 | Bộ | 5 cái/ bộ
1378 | Khớp háng toàn phần không ximăng góc cổ chuôi 135/126 độ, phủ HA | Cuống khớp không xi măng phủ HA: chất liệu hợp kim titanium 6Al-4V phủ HA, phủ Ti-plasma 180 micron, tiêu chuẩn ISO5832-2, lớp ngoài phủ HA dày 50µm, dài từ 119/125/132/136/139/143/147/151/155/159/163/167/171 mm, góc cổ chuôi 135 độ hoặc 126 độ hoặc 145 độ. Bề rộng chuôi 29mm-44mm. Hai loại có hoặc không có viền cổ. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu CobaltChrome ASTM F 799, kích thước 22mm (+0,+4,+8,+12); 26mm (+0,+4,+8,+12); kích thước 28mm; 32mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16); kích thước 36mm (-3, +0, +4, +8) Ổ cối chất liệu hợp kim Titanium 6Al-4V, đường kính ngoài từ 40 đến 68mm, bước tăng 2mm. Phủ bột titan không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm, có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt. • Lót ổ cối (liner) chất liệu XLPE -Crosslinked Polyethylene 10 Mrad, có hai loại nghiêng 0 và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. • Vít ổ cối chất liệu titan dài từ 15 đến 70 mm (15,20,25,30,35,40,45,50,60,70). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | bộ
1379 | Khớp háng toàn phần không xi măng SL X-Pore | Nội hàm tương đương với mặt hàng "SL X-Pore" về các đặc điểm kĩ thuật như sau: 1. Cuống khớp (Stem SL X-Pore): Chất liệu Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V)-ISO5832/3. Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất xốp bằng công nghệ phun Plasma. Cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục cuống khớp. Kích cỡ: 10 kích cỡ 6,25/137mm - 20/162mm. Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135º, cổ côn 12/14 (góc trên 5º42'30''). Offset: có 2 offset Standard (34,8-41,4mm); Lateralized (41,1-47,7mm) - Phương pháp khử trùng bằng tia ß điện tử tăng tốc với lượng 25 kGy, hút chân không. 2. Đầu chỏm xương đùi (Femoral head): Chất liệu: Hợp kim Cobalt Chromium Molibdenum - ISO5832/12. Đường kính: 22mm (-2; +0; +2), 28mm (-3,5; +0; +3,5; +7), 32mm ( -4; +0; +4; +8), 36mm (-3,5; +0; +3.5; +7). 3. Ổ cối (Shell): Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V) - ISO5832/3. Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất bằng công nghệ phun Plasma. Công nghệ Ultrafit® phủ xung quanh vành ổ cối để giữ chắc chắn. Kích cỡ : có 15 kích cỡ từ 42–70mm với mỗi bước tăng 2mm. Phù hợp với Lớp đệm PE và Ceramic. - Kết cấu: có hệ thống khóa giữ chặt lớp đệm, có nút đậy vít có thể tháo rời. 4. Lớp đệm (Liner): Chất liệu: Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular.Weight Polyethylene (UHMWPE) không Calcium Stearate.- ISO5834/1/2, Có gờ chống trật: 0º; 10º; 20º. - Kích thước: 22mm; 28mm; 32mm; 36mm. Ổ cối và lớp đệm được kết hợp theo mã màu (42/xanh lá, 44-46/đen, 48-50/vàng, 52-54/xám, 56-60/xanh dương, 62-70/đỏ). 5. Vít ổ cối (Screw) : Titanium đường kính 6.5mm, chiều dài: 20-50mm (mỗi bước tăng 5mm), 50-60mm (mỗi bước tăng 10mm). Tiêu chuẩn ISO+CE | 5 | Bộ | cái/hộp
1380 | Khớp háng toàn phần không xi măng SL X-Pore/Ceramic on Ceramic | ' Nội hàm tương đương với mặt hàng " SL X-Pore/Ceramic on Ceramic" về các đặc điểm kĩ thuật như sau: '1. Cuống khớp (Stem SL X-Pore) : Chất liệu Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V)-ISO5832/3. Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất xốp bằng công nghệ phun Plasma. Cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục cuống khớp. Kích cỡ: có 10 kích cỡ 6,25/137mm - 20/162mm. Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135º, cổ côn 12/14 (góc trên 5º42'30''). Offset: có 2 offset Standard (34,8-41,4mm); Lateralized (41,1-47,7mm) - Phương pháp khử trùng bằng tia ß điện tử tăng tốc với lượng 25 kGy, hút chân không. 2. Đầu chỏm xương đùi (Ceramic Ball Head): Chất liệu: hỗn hợp Alluminium, Zicronia và một số oxydes khác (Al2O3+ZrO2), bề mặt trơn nhẵn, giảm độ mài mòn cao, vật liệu tương thích sinh học. Đường kính: 28mm (-3,5; +0; +3,5; +7), 32mm ( -4; +0; +4; +8 ), 36mm (-3,5; +0; +3.5; +7 ), 40mm (-4;+0; +4: +8) 3. Ổ cối (Shell): Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V) - ISO5832. Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất bằng công nghệ phun Plasma. Công nghệ Ultrafit® phủ xung quanh vành ổ cối để giữ chắc chắn. Kích cỡ : có 15 kích cỡ từ 42–70mm với mỗi bước tăng 2mm. Phù hợp với Lớp đệm PE và Ceramic. - Kết cấu: có hệ thống khóa giữ chặt lớp đệm, có nút đậy vít có thể tháo rời. 4. Lớp đệm (Ceramic liner): Chất liệu: hỗn hợp Oxyde Alumina, Zicronia - ISO6474. - Đường kính trong: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. Ổ cối và lớp đệm được kết hợp theo mã màu (44-46/đen, 48-50/vàng, 52-54/xám, 56-60/xanh dương, 62-70/đỏ). 5. Vít ổ cối (Screw): Titanium đường kính 6.5mm, chiều dài: 20-50mm (mỗi bước tăng 5mm), 50-60mm (mỗi bước tăng 10mm). Tiêu chuẩn Chất lượng ISO + CE | 2 | bộ | cái/hộp
1381 | Khớp háng lưỡng cực không ximăng | 1. Chuôi khớp (Stem) - Vật liệu : Phủ sợi Metal. - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ. - Kích cỡ chuôi (Stem Size) : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. - Chiều dài chuôi (Stem Length) : 110,115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155 mm. 2. Chỏm khớp Versys - Cobalt-Chrome (Zimaloy) Alloy. - Đường kính đầu chỏm : 22( -2, 0, +3)mm; 28 (-3.5, 0, +3.5, +7, +10.5) mm, 3. Vỏ đầu chỏm (Shell) : - Vật liệu : Zimaloy Cobalt-Chromium-Molybdenum Alloy. - Kích cỡ : 38 – 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm, 57, 58 - 72 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 4. Lót đầu chỏm:UHMWPE Polyethylene Đường kính trong : 22, 28 mm. - Đường kính ngoài : 38 – 55 mm với mỗi bước tăng 1 mm | 20 | Bộ
1382 | Bộ khớp háng lưỡng cực không xi măng, chuôi hợp kim Titanium góc cổ chuôi 131 độ | Cuống xương đùi: Hợp kim Titanium, chuôi tiết diện hình chữ nhật, rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay. Có lỗ buộc dây. Đuôi chuôi xẻ rãnh giúp phân bố đều ứng suất. Neck Taper 12/14 mm, có 11 kích cỡ, dài 133 - 213mm. Ổ cối lưỡng cực 2 lớp: lớp ngoài Co-Cr Mo được đánh bóng chính xác; bên trong nhựa Polyethylene cao phân tử 2 tâm chuyển động, góc xoay 68°, có cơ chế khóa vòng giúp lắp chỏm xương đùi đơn giản và ngừa trật khớp. Size: Ø38-60mm. Đầu xương đùi: hợp kim Co-Cr-Mo được đánh bóng chính xác chống sự mài mòn, size: Ø22-28mm (S, M, L). Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Bộ | 3 cái/ Bộ
1383 | Khớp háng lưỡng cực không xi măng chuôi dài 305mm | Bộ khớp háng bán phần không xi chuôi dài. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | Bộ | 3 cái/ bộ
1384 | Khớp háng lưỡng cực không xi măng góc cổ chuôi 135/126 độ, phủ HA | Gồm: Cuống khớp không xi măng phủ HA: chất liệu hợp kim titanium 6Al-4V phủ HA, phủ Ti-plasma 180 micron. Chỏm khớp phù hợp cổ côn 12/14 chất liệu CobaltChrome. Chỏm lưỡng cực có lót đường kính trong 22 và 28mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | Bộ | 3 cái/ Bộ
1385 | Khớp háng lưỡng cực không xi măng, ổ cối có khóa bên trong chống trật | 1.Chuôi xương đùi (cuống xương đùi): Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu: hợp kim Titanium 6 - Aluminium 4 - Vanadium (TA6V Alloy) theo tiêu chuẩn ISO 5832-3, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium (T40) và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14, 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích thước: size x chiều dài: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm. Rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu: Thép không rỉ theo tiêu chuẩn ISO 5832-9. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7 | 5 | Bộ | Hộp/ cái
1386 | Khớp háng bán phần không xi măng SL X-Pore | Nội hàm tương đương với mặt hàng "SL X-Pore" về các đặc điểm kĩ thuật như sau: 1. Cuống khớp (Stem SL X-Pore): - Chất liệu Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V)-ISO5832/3. Lớp phủ: 500µm Titanium nguyên chất xốp bằng công nghệ phun Plasma. Cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục cuống khớp. - Kích cỡ: có 10 kích cỡ 6,25/137mm - 20/162mm - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135º, cổ côn 12/14 (góc trên 5º42'30''). - Offset: 2 loại Standard (34,8-41,4mm); Lateralized (41,1-47,7mm) - Phương pháp khử trùng bằng tia ß điện tử tăng tốc với lượng 25 kGy, hút chân không. 2. Đầu chỏm xương đùi (Femoral head): - Chất liệu: Hợp kim Cobalt Chromium Molibdenum - ISO5832/12. - Đường kính: 28mm (-3,5; +0; +3,5; +7) 3. Đầu chỏm Bipolar (Bipolar head): - Chất liệu: hợp kim thép không gỉ AISI316 - ISO5832/1 - Kích cỡ: có 22 kích cỡ từ 39-60mm với mỗi bước tăng 1mm. 4. Lót đầu chỏm Bipolar (Liner) - Chất liệu: làm từ polyethylen cao phân tử, không có stearat canxi - ISO5834/1/2, có vòng khóa giữ chỏm xương đùi, đầu chỏm Bipolar 39-60mm đều sử dụng liner đường kính 28mm. - Đầu chỏm Bipolar và lót đầu chỏm được kết hợp theo mã màu (39-42/xanh lá; 43-45/vàng; 46-52/xanh dương; 53-60/đỏ) - Tiêu chuẩn chất lượng ISO + CE | 5 | Bộ | cái/hộp
1387 | Khớp háng bán phần không xi măng EXACTA HaX-Pore | Nội hàm tương đương với mặt hàng "EXACTA HaX-Pore" về các đặc điểm kĩ thuật như sau: 1. Cuống khớp (Stem EXACTA HaX-Pore): Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Niobium (Ti6Al7Nb) - ISO5832/11. - Lớp phủ: 2 lớp 300µm Titanium xốp nguyên chất + 50µm Hydroxyapatite bằng công nghệ phun plasma. - Kết cấu: có nhiều rãnh dọc và ngang xung quanh thân cuống khớp. - Kích cỡ chuôi: có 12 kích cỡ từ 1/130,5mm - 12/190,4mm. - Góc cổ chuôi: 12/14, 5º42'30''. - Offset: có 2 loại offset Standard (CCD: 135º; 40-46mm); Lateralized (CCD: 127º; 46-53,5mm) - Phương pháp khử trùng bằng tia ß điện tử tăng tốc với lượng 25 kGy, hút chân không. 2. Đầu chỏm xương đùi (Femoral head): - Chất liệu: Hợp kim Cobalt Chromium Molibdenum - ISO5832/12. - Đường kính: 28mm (-3,5; +0; +3,5; +7) 3. Đầu chỏm Bipolar (Bipolar head): Chất liệu: hợp kim thép không gỉ AISI316 - ISO5832/1 - Kích cỡ: có 22 kích cỡ từ 39-60mm với mỗi bước tăng 1mm. 4. Lót đầu chỏm Bipolar (Liner): - Chất liệu: làm từ polyethylen cao phân tử, không có stearat canxi - ISO5834/1/2, có vòng khóa giữ chỏm xương đùi, đầu chỏm Bipolar 39-60mm đều sử dụng liner đường kính 28mm. - Đầu chỏm Bipolar và lót đầu chỏm được kết hợp theo mã màu (39-42/xanh lá; 43-45/vàng; 46-52/xanh dương; 53-60/đỏ). Tiêu chuẩn chấy lượng ISO+CE | 5 | Bộ | cái/hộp
Khớp gối (kèm dụng cụ mượn):
1388 | Khớp gối toàn phần có ximăng | 1. Thành phần xương đùi (Fomoral Component): với khả năng tăng gấp duỗi tối đa 155 độ. Vật liệu: Zimaloy Alloy - 5 cỡ lồi cầu đùi phải :BR, CR, DR, ER, FR và - 5 cỡ lồi cầu đùi trái : BL, CL, DL, EL, FL. 2. Mâm chày (Tibial Tray): Có 10 size (từ 1 đến 10). Vật liệu: Tivanium Ti-6A-4V Alloy - Có 6 kích cỡ: Chiều ngang: 58, 62, 66, 74, 82 và 89mm. Chiều sâu (trước sau): 40, 41, 42, 46 và 50mm. Chiều dài của stem: 36.7, 39.7, 43.7, 43.9 và 47.7mm 3. Đĩa đệm mâm chày (Articular Surfaces) - Có 5 độ dày : 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm 4. Xương bánh chè: Vật liệu: UHMWPE - Đường kính: 26, 29, 32, 35, 38 và 41mm - Độ dày: 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 và 10mm | 7 | Bộ | 5 cái/ bộ
1389 | Khớp gối toàn phần di động có ximăng | Lồi cầu: lăn trên lớp đệm như gối tự nhiên (ball in socket). Chuyển động xoay sâu 1 góc 15 độ, bán kính góc ổn định 0 - 90 độ. Độ gập gối 145 độ - 8 cỡ lồi cầu đùi: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 - Độ rộng mặt trên (A/P): 59, 61, 64, 66, 70, 73, 77, 80mm - Độ dài mặt trên (M/L): 51, 54, 57, 60, 64, 68, 72, 76 mm Mâm chày: Chất liệu Cobalt Chrome /Titanium Alloy bề mặt nhám tạo độ kết dính với xi măng và xương.Mâm chày phải cho chân phải và trái cho chân trái. - Có 11 kích cỡ (size): 1, 2, 2+, 3, 4, 5, 6, 6+, 7, 8, 8+ - Độ rộng mặt trên (A/P): 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64mm - Độ dài mặt trên (M/L): 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86mm. - Chiều dài thân (Stem Length): 31; 34; 35; 38; 41; 43; 50mm Lớp đệm: Chất liệu Polythylene cao phân tử có 6 size, độ dày 10; 12; 14; 17; 20; 24mm, độ dốc phía sau chèn xương chày 3 độ, cạnh trước cao 11;12mm Bánh chè: chất liệu Polythylene cao phân tử, thiết kế kiểu vòm, loại không chân và 3 chân. Có 8 kích cỡ về độ dày và đường kính: 25 x 7 mm; 25 x 9 mm; 26 x 8,0 mm; 28 x 7,0mm; 28 x 9,0mm; 29 x 8,0mm; 32 x 8,0 mm; 35 x 8,0 mm; 38 x 10 mm; 41 x 11,0 mm. Xi măng: Đóng gói tiệt trùng kèm dung dịch. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Bộ | 5 cái/ bộ
1390 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng ổn định lối sau kiểu PS hoặc tương đương | Thiết kế hộp ổn định lối sau, bao gồm các chi tiết sau: + Đĩa đệm mâm chày (Articular Insert) với 4 kích cỡ: size 1-2, 3-4, 5-6,7-8. Mỗi size có các độ dày sau: 9, 11, 13, 15, 18 mm. Chất liệu UHMWPE + Mâm chày (Tibial tray) Chất liệu titanium với 6 kích cỡ riêng biệt trái, phải: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiều trước sau các cỡ: 42, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 59mm. Chiều trong ngoài: 60, 64, 68, 71, 74, 81, 85mm. Bề dày 2.3mm, độ dốc 3 độ + Lồi cầu xương đùi (Femoral Condyle) chất liệu CoCr với các cỡ 1 N, 2N, 3N, 3, 4N, 4, 5N, 5, 6N, 6, 7, 8. trong đó cỡ N (narrow) hẹp hơn 2mm môi bên theo chiều trong ngoài so với cỡ tiêu chuẩn. Mặt trước nghiêng 3 độ. Chiều trước sau các cỡ tương ứng: 47, 51, 54, 58, 61, 65, 70, 75mm. Lồi cầu sau có bề dày bằng nhau (9.5mm) + Bánh chè (Patella) với đường kính: 23, 26, 29, 32, 35mm; độ dày 9mm, 13mm tính cả chiều cao chốt + Xi măng xương Palacos không kháng sinh. Bột xi măng một gói 44.0g bột có chứa 38.3g Poly-(methylacrylate, methyl methacrylate), 5.3g zirconium dioxide, 0.4g hydrous benzoyl peroxide và chlorophyll VIII. Dung dịch pha 20ml một ống chứa: 18.4g Methyl methacrylate, 0.4g N,N-dimethyl-p-toluidine, hydroquinone và chlorophyll VIII. Chất tạo màu chlorophyll (E141) đánh dấu vị trí của xi măng trong phẫu trường. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 15 | Bộ | 5 cái/ Bộ
1391 | Khớp gối toàn phần có xi măng GKS Prime Flex | ' Nội hàm tương đương với mặt hàng "GKS Prime Flex" về các đặc điểm kĩ thuật như sau: 1. Thành phần đầu xương đùi (Femoral Component): - Chất liệu: hợp kim Cobalt Chromium Molybdenum - ISO5832/4. - Lớp phủ bề mặt: CrCo và phủ nhám TiNbN - ISO7207-2. - Kích cỡ: 10 kích cỡ từ 4-13, phân biệt trái, phải. 2. Thành phần mâm chày (Tibia TOP): - Chất liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium - ISO5832/3. - Kích cỡ: 10 kích cỡ mâm chày kết hợp với đệm mâm chày theo mã màu (XS-A/hồng, B-C/xanh lá, D-E/đỏ, F-G/xanh dương, H-I/cam). 3. Đệm mâm chày (Liner): - Chất liệu: UHMWPE cao phân tử. - Độ dày: 9 độ dày (9mm, 10mm, 11mm,..., 20mm) phù hợp với từng mã màu của size mâm chày. - Bảo tồn dây chằng sau. 4. Bánh chè (Patella): - Chất liệu: UHMWPE cao phân tử không có Calcium Stearate - ISO5834/1/2. - Kích cỡ: 6 kích cỡ (28mm-38mm, mỗi bước tăng 2mm) - Tiêu chuẩn Chất lượng ISO + CE | 2 | bộ | cái/hộp
Nội soi khớp gối (kèm dụng cụ mượn):
1392 | Vis cố định dây chằng chéo, có thể điều chỉnh nhiệt độ ngắn | - Chất liệu: Nút Titanium (3.4 mm × 13 mm) được kết nối với vòng polyethylene - Thiết kế: Vít tái tạo dây chằng chéo trước Tightrope ACL, nút titanium nối với vòng dây polyethylene. Cấu trúc chỉ khâu có thể rút ngắn xuống đường kính vòng 11mm và cơ chế khoá 4 nút một chiều để cố định không nút thắt có ma sát. Thiết kế độc quyền Tightrope cố định 4 điểm không nút thắt chống lại sự dịch chuyển vòng | 17 | Cái | Cái/ hộp
1393 | Vít neo cố định dây chằng chéo có vòng treo bằng sợi polyethylene cao phân tử, kèm hai sợi chỉ Ultra và Dura, các cỡ | Thiết kế: 4 lỗ, 2 lỗ giữa cố định cho vòng treo, 2 dây kéo và giật cân đối hai bên giúp dễ dàng kéo bật chốt trên xương đùi. Chiều dài chốt: 12mm, Chiều dài vòng treo gân: 15, 20, 25, 30, 35 mm. Chất liệu: Chốt làm bằng titanium, Vòng treo gân được tạo bởi vật liệu Polyester (Continuous Polyester Loop) | 17 | cái
1394 | Lưỡi bào khớp đóng gói tiệt trùng, thiết kế rõng nòng, các cỡ | Cửa sổ bào rộng cho phép bào được phía trước và bên hông. Thiết kế có răng hoặc không răng Đường kính: 3.5, 4.0, 4.5 và 5.5mm Dùng 1 lần, bào cắt lọc mô xơ, thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài, giúp trường phẫu thuật trong suốt. | 20 | cái
1395 | Lưỡi bào xương ngược chiều | Mũi khoan ngược sử dụng trong kĩ thuật tái tạo dây chằng chéo All-inside. Một hộp bao gồm mũi khoan ngược, mũi khoan dẫn đường 2.4mm và cây rút chỉ. Khoan tiến tạo đường hầm đường kính 4.9mm. Lưỡi cắt có thể thu vào, bào ngược tạo đường hầm đường kính 5.5mm - 12mm, bước tăng 0.5mm. Có ống đo chiều dài cầu xương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 17 | Cái | Cái/ hộp
1396 | Lưỡi mài xương khớp đóng gói tiệt trùng các cỡ | Cửa sổ mài rộng cho phép mài được phía trước và bên hông. Đường kính: 4.0mm, 5.5mm. Dùng 1 lần, mài xương sụn, thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài, giúp trường phẫu thuật trong suốt | 4 | cái
1397 | Đầu đốt sử dụng trong phẫu thuật trong nội soi khớp/ lưỡi cắt đốt bằng sóng radio góc nghiêng 90 độ | .Cắt đốt bằng sóng Radio frequency, Có đầu dây hút nước ra, Khi cắt tạo được dòng Plasma giúp cắt đốt nhanh hơn nhưng không làm hại đến mô lành, Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ, chiều dài 160mm, Ứng dụng: Cắt đốt, cầm máu co rút dây chằng, bao khớp trong nội soi khớp. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Cái | Cái/ hộp
1398 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy bơm nước có hộp điều khiển cảm biến | Tương thích với máy Arthroscopy Pump.Đi kèm mặt hàng Integrated Tubing Set. Bao gồm điều khiển bằng tay khử trùng. Mỗi ống đi kèm với khóa Lure, dùng điều chỉnh độ dài ống | 20 | cái
1399 | Chỉ bện không tiêu dùng trong phẫu thuật nội soi | Chất liệu: Polyethylene Cao phân tử UHMW siêu bền. Dài 38 Inch. Màu sắc: trắng và xanh coban | 17 | Cái | Cái/Gói
Các loại Ximăng sinh học chuyên dùng chỉnh hình
1400 | Ximăng sinh học có kháng sinh chuyên dùng chỉnh hình, Backer loại Medtronic hoặc tương đương | Thành phần có chứa thêm chất kháng sinh Gentamicin giúp chống lại hiệu quả trên 73% vi khuẩn sinh ra các mầm bệnh liên quan tới việc điều trị. Dùng cho khớp háng, khớp gối và các khớp khác có những nội dung sau: Tp hóa học có: Polymethyl Methacrylate, Zicronium dioxide, Benzoyl peroxide, N.N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone; Độ nhớt cao; Thời gian làm việc (working time) ≥ 6 phút; Sử dụng tại nhiệt độ phòng (20-30°C); Có chất chỉ thị màu E141 (nên màu xanh nhạt, dễ phân biệt với xương trên hình ảnh X.Quang) | 10 | gói
1401 | Ximăng sinh học không kháng sinh chuyên dùng chỉnh hình, thẩm mỹ vá sọ | Dùng cho khớp háng, khớp gối và các khớp khác có những nội dung sau: Tp hóa học có: Polymethyl Methacrylate, Zicronium dioxide, Benzoyl peroxide, N.N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone; Độ nhớt cao; Thời gian làm việc ≥ 6 phút; Sử dụng tại nhiệt độ phòng (20-30°C); Có chất chỉ thị màu E141 (nên màu xanh nhạt, dễ phân biệt với xương trên hình ảnh X.Quang) | 10 | gói
Bộ đinh Sign (kèm dụng cụ mượn)
1402 | Đinh Sign các cỡ | Loại ngắn: đk đinh 8mm, dài 220,240 và 260mm đk đinh 9mm, dài 220, 240 và 260mm đk đinh 10mm, dài 260mm Loại tiêu chuẩn: đk đinh 8mm, dài từ 280mm đến 380mm, mỗi bước nhảy 20mm, đk đinh 10mm, dài từ 280mm đến 420mm, mỗi bước nhảy 20mm, đk đinh 9mm, dài từ 280mm đến 420mm, mỗi bước nhảy 20mm, Loại mũi khế: đk đinh 8mm, dài 190,240 và 320mm đk đinh 10mm, dài 240,280,320,340 và 360mm đk đinh 9mm, dài 190,240,280,320,340 và 360mm chất liệu thép không rỉ | 70 | Cái | 1 cái / gói
1403 | Vís Sign các cỡ | Đk 4.5mm, từ 30 đến 60mm chất liệu thép không rỉ, tiêu chuẩn FDA,5Cái/gói | 280 | Cái | 1 cái / gói
Nẹp vis khóa AO ( kèm dụng cụ mượn)
1404 | Nẹp AO khóa nén ép LCP đầu dưới xương quay chữ T trái, phải. | Nẹp khóa đầu dưới xương quay chữ T dùng vít khóa 3.5mm, dày 2.8mm, chiều dài đầu chữ T 33mm, có 3 lỗ bắt vít đầu chữ T, thân nẹp có từ 3 đến 10 lỗ, chiều dài nẹp từ 54 đến 124mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Cái | 1 cái / gói
1405 | Nẹp AO khóa nén ép LCP đầu trên xương cánh tay Philos, dài 3-5 lỗ | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (loại lớn) dùng vít khóa đường kính 3.5mm, nẹp dày 2.5mm và rộng 12mm, thân nẹp có từ 2 đến 11 lỗ, đầu nẹp có 9 lỗ bắt vít, dài từ 84 đến 192mm và loại nẹp (nhỏ): Đầu nẹp chỉ có 4 lỗ bắt vít, thân có từ 4 đến 6 lỗ, chiều dài từ 75mm đến 99mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | Cái | 1 cái / gói
1406 | Nẹp khóa LCP xương đòn Clavical Plate tiêu chuẩn AO | Hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 đến 8 lỗ, dài từ 81 đến 109mm. Và loại nẹp khóa xương đòn có móc, chiều sâu móc từ 10mm, 12mm, 15mm và 18mm, nẹp dày 3-4mm có từ 3 đến 8 lỗ. Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 40 | Cái | 1 cái / gói
1407 | Vít khóa AO 3.5mm, tự taro | Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 600 | Cái | 1 cái / gói
Vật tư tim mạch và XQ can thiệp:
1408 | Bơm tiêm cản quang có quai lái | Syringes có đầu xoáy loại 10ml-12ml. Thiết kế gọn, tay cầm có quai lái và đầu xoáy ăn khớp giúp người sử dụng thuận tiện khi thao tác | 1000 | cái
1409 | Bơm tiêm truyền đầu xoáy đa màu, các cỡ | Bơm tiêm thuốc cản quang Polycarbonate không chứa latex. Dung tích 6,8,10,12ml. Thân ống trong suốt, ánh tím, dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong. Đầu tip Luer lock hoặc xoay đảm bảo an toàn đầu nối. | 2000 | cái | Hộp/25 cái
1410 | Bộ Manifold 2 cổng gồm: 01 dây theo dõi áp lực 01 dây truyền thuốc cản quang 01 kết nối Manifold 2 cổng | Manifold 2 cổng - Chất liệu Poly Carbonate. - Đường kính trong 0.093" (2.36mm) - Có luer xoay và đầu xoay đuổi khí - Có các loại 2,3,4 cổng phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. - Chịu áp lực 200, 500 PSI (tùy mã sản phẩm). Đạt tiêu chuẩn FDA | 250 | Bộ
1411 | Bộ Manifold 3 cổng gồm: 01 dây theo dõi áp lực 01 dây truyền thuốc cản quang 01 kết nối Manifold 3 cổng 01 dây truyền nước muối sinh lý | Manifold 3 cổng. Chất liệu Poly Carbonate. Đường kính trong 0.093"" (2.36mm) Có luer xoay và đầu xoay đuổi khí. Có các loại 2,3,4 cổng phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. Chịu áp lực 200, 500 PSI (tùy mã sản phẩm). Đạt tiêu chuẩn FDA | 680 | Bộ
1412 | Máng đặt ống thông ngã đùi (4F,5F,6F,7F,8F)- 11cm-23cm | Dụng cụ mở đường đùi cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, chiều dài 11 cm - Chất liệu polythylene và Polypropylene, mềm dẻo an toàn cho bệnh nhân - Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ - Holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ - Có kèm theo kim chọc mạch 18Gx7cm. Có khóa 3 ngã - Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.035”, dài 50cm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 140 | cái
1413 | Máng đặt ống thông ngã quay (4F,5F,6F,7F)- 7cm-11cm | Dụng cụ mở đường cỡ dài loại 11cm - Vỏ bọc bằng FEP gồm dao, kim 18G x 8cm, dây dẫn J (làm bằng thép không gỉ), van cầm máu, sheath, banh 19mm hình dạng đặc biệt thon gọn, 2 bơm tiêm dung tích 5ml và 10ml. Luồn vào dễ dàng. - Tất cả các dụng cụ được vô trùng đóng gói trong một khay trong suốt và được thiết kế để sử dụng một lần - Bao gồm các size: 4F; 5F; 6F; 7F. Tiêu chuẩn ISO: 13485, CE: 93/42/EE | 300 | cái
1414 | Máng đặt ống thông ngã quay chiều dài 11cm | Dụng cụ mở đường cỡ dài loại 11cm - Vỏ bọc bằng FEP gồm dao, kim 18G x 8cm, dây dẫn J (làm bằng thép không gỉ), van cầm máu, sheath, banh 19mm hình dạng đặc biệt thon gọn, 2 bơm tiêm dung tích 5ml và 10ml. Luồn vào dễ dàng. - Tất cả các dụng cụ được vô trùng đóng gói trong một khay trong suốt và được thiết kế để sử dụng một lần - Bao gồm các size: 4F; 5F; 6F; 7F. Tiêu chuẩn ISO: 13485, CE: 93/42/EE | 500 | Cái
1415 | Máng đặt ống thông ngã quay chiều dài 7cm | Dụng cụ mở đường quay cỡ 4F, 5F, 6F, chiều dài 7cm-9cm - Chất liệu polythylene và Polypropylene, mềm dẻo an toàn cho bệnh nhân - Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ - Holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ - Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.018”, dài 40cm - Có kèm theo kim chọc mạch 21Gx4cm , có khóa 3 ngã Đạt tiêu chuẩn FDA | 500 | Cái
1416 | Dây bơm áp lực cao, dây bơm cản quang áp lực cao chiều dài 50cm-122cm | Dây bơm áp lực cao chiều dài 50cm, 122cm - Vật liệu làm bằng PVC, Nylon/ Polyurethane - Chịu áp lực từ 500 psi đến 1200 psi (83 bar) (tùy mã sản phẩm) với nhiều màu sắc khác nhau để dễ phân biệt. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 680 | cái
1417 | Dây dẫn chẩn đoán các loại, các cỡ | Dây dẫn chẩn đoán có lõi làm bằng thép không gỉ - Công nghệ phủ PTFE (pre-coating) - Lớp Heparin giúp giảm ngưng tập huyết khối ( tùy mã sản phẩm) - Vòng flush giúp dễ dàng ái nước cho dây dẫn, cổng Flush xoay được giúp bảo vệ đầu típ - Đầu dây dạng chữ J: 1,5mm đến 15 mm. - Đủ các kích cỡ 0.018" đến 0.038” dài 80cm đến 260cm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 500 | cái
1418 | Dây dẫn chẩn đoán ưa nước các loại, các cỡ | Dây dẫn ái nước có lõi Nitinol có lớp áo polyurethane và lớp áo ái nước - Dây dẫn có trợ lực tốt theo tỷ lệ 1:1 - Có đủ 2 dạng đầu cong chữ J và đầu thẳng - Đủ các kích cỡ 0.018" đến 0.038" chiều dài từ 80cm đến 260cm. Đạt tiêu chuẩn FDA | 500 | cái
1419 | Dây dẫn hỗ trợ chẩn đoán và can thiệp các cỡ | Dây dẫn đường cho Catheter (Guide Wire) các cỡ. 0,035", 150 cm, đầu tip linh hoạt, lớp phủ PTFE, màu xanh lá cây, vô trùng. 0,035", 90 cm, đầu J-tip, chiều dài lò xo 100 mm, lớp phủ PTFE, màu xanh lá cây, vô trùng. 0,035", 70 cm, J-tip 3 mm, đầu kia thẳng linh hoạt, lõi Nitinol, vạch dài, vô trùng. 0,035", 260 cm, J-tip 3 mm, Lớp phủ PTFE, màu xanh lá cây, vô trùng. 0,018", 150 cm, một đầu thẳng linh hoạt, đầu còn lại cố định, không phủ, vô trùng. Tiêu chuẩn ISO: 13485, CE hoặc tương đương | 300 | cái
1420 | Dây dẫn can thiệp mềm | Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Dây dẫn đơn lõi one-piece core. Lớp phủ: silicon hoặc SLIP-COAT. | 982 | Cái | Cái/ Gói
1421 | Dây dẫn can thiệp tắc mãn tính | Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Dây dẫn đơn lõi one-piece core. Tip load từ 0.3 - 20 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. | 50 | Cái | Cái/ Gói
1422 | Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại vi các cỡ | Dây dẫn can thiệp ngoại vi sử dụng để hỗ trợ các ống thông qua da vào các mạch máu vành, ngoại vi, và dùng để đẩy coil có: - Đường kính dây dẫn 0.014, 0.018, 0.025, 0.035 - Chiều dài dây dẫn từ 60 - 400cm. - Chỉ sử dụng một lần - Lõi làm từ chất liệu Nitinol, dẻo dai về bỉ. lớp ngoài phủ Silicon ái nước dễ di chuyển - Đầu dây dẫn có mạ vàng tăng khả năng tương phản. - Có nhiều dạng đầu tip có độ cong 0, 15, 45 độ. | 50 | Cái
1423 | Bao áp lực truyền dịch nhanh các loại cho phép người sử dụng chuyển từ áp suất tiêu chuẩn (<300 mmHg) sang chế độ quá áp lực (300-450 mmHg) | Túi tạo áp lực - Cho phép người sử dụng chuyển từ áp suất tiêu chuẩn (<300 mmHg) sang chế độ quá áp lực (300-450 mmHg) khi cần thiết. - Có một van xả áp lực nhằm ngăn ngừa các túi bị nổ. Có loại từ 500ml, 1000ml, và 3000mL. - Đạt tiêu chuẩn FDA | 50 | cái
1424 | Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu polycarbonate, áp lực 30 atm, có kèm theo 3 phụ kiện bao gồm van cầm máu chữ Y. | Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong tim mạch can thiệp - Bơm bóng áp lực cao có đính sẵn dây tubing dài 13 inches - Áp lực 30atm. Thể tích 20ml - Vật liệu làm bằng Polycarbonate - Phụ kiện kèm theo: Van cầm máu, dụng cụ Insertion, torque, khóa 3 ngã. - Kèm tubing nối dài 20cm. - Khóa Prime hỗ trợ kỹ thuật viên sử dụng 1 tay đuổi khí trong bơm. - Hạn dùng 3 năm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 350 | bộ
1425 | Bộ bơm bóng áp lực cao cho can thiệp mạch máu ngoại biên | Bộ bơm bóng áp lực cao với áp lực tối đa 40 atm; Thể tích bơm tiêm 30ml; Bơm bóng với cả áp suất thấp lẫn áp suất cao; Dung tích ống lớn cho phép nhanh chóng dễ dàng giảm áp. | 10 | bộ
1426 | Bộ bơm bóng áp lực cao áp lực tối đa 30 atm, có mặt đồng hồ áp lực phát quang | Bơm bóng áp lực cao có đính sẵn dây tubing dài 13 inches. Áp lực 30atm. Thể tích 20ml. Vật liệu làm bằng Polycarbonate. Phụ kiện kèm theo: Van cầm máu, dụng cụ Insertion, torque, khóa 3 ngã. Kèm tubing nối dài 20cm. Khóa Prime hỗ trợ kỹ thuật viên sử dụng 1 tay đuổi khí trong bơm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 350 | bộ
1427 | Bộ kết nối chữ Y | Bộ kết nối chữ Y được trang bị van cầm máu và bộ kết nối khóa xoay. Có thể chọn chế độ Push- Pull hoặc Screw. Bộ kết nối chữ Y có momen xoắn và kim mở đường sẵn có. Tiêu chuẩn ISO: 13485, CE: 93/42/EEC | 100 | Bộ
1428 | Bộ hút huyết khối mạch vành | Catheter hút huyết khối có đường viền bện thép không gỉ gi - Đầu tip thuôn - Sử dụng cho mạch máu có đường kính >=1.5mm - Markers bằng chất liệu Platinum - Chiều dài Catheter hút 145 cm - Catheter 4F được thiết kế khoang hút lớn nhất - Đường kính Guding catheter tương thích ≥0.066” - Guide wire tương thích: 0.014”. Có đầu Rapid Exchange dài 20 cm để đi dây guide wire 0.014" - Đoạn ái nước 30 cm - Cung cấp kèm theo: 2 syringe hút 30 ml, 1 cái syringe flushing 4 ml, 1 khay chứa và làm đông máu chứa tối đa 60ml dung dịch và 2 cái lọc 70 micron, 1 tubing: 21.5 cm có stopcock. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 20 | bộ
1429 | Bộ hút huyết khối mạch vành có 2 marker | Tiếp cận nhanh do cấu trúc sợi bện bằng phẳng, trục chắc chắn giúp nâng cao lực đẩy mà không bị gãy gập, hỗ trợ những giải phẫu phức tạp. Khả năng hút huyết khối: 0.99 mm2 (6F) - 1.39 mm2 (7F). Lớp trong phủ PTFE được giảm thiểu ma sát và đảm bảo loại bỏ huyết khối nhanh. Lưới bện chạy dọc catheter nhằm tránh bị cong trong quá trình hút huyết khối. 2 marker cản quang đảm bảo xác định vị trí chính xác trong suốt quá trình can thiệp. Độ dài đoạn RX: 17.5 cm. Độ dài sử dụng: 140 cm. Entry profile: 0.021"(6F) - 0.025"(7F). Guiding catheter tương thích; 6F-7F. Guidewire tương thích: 0.014" | 50 | Bộ
1430 | Ống thông chẩn đoán động mạch vành trái các loại, các cỡ | Ống thông chẩn đoán mạch vành chất liệu Nylon Pebax. Loại wire - braided có thân bằng chất liệu thép không gỉ bện. Có các loại JL, AL có lỗ bên hoặc không có lỗ bên - Đủ các kích cỡ 4F, 5F dài 100cm - 125cm. Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 0.046"/1.17mm loại 5F, 0.054"/1.37mm loại 6F. Dùng được với guide wire 0.035” hoặc 0.038”. Chịu áp lực dòng chảy cao ≥ 1,200 psi/ 81.6 bar. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 500 | cái
1431 | Ống thông chẩn đoán động mạch vành trái có đầu tip mềm | Cấu trúc đan lưới lòng ống sợi dẹt kép giúp nâng cao sức mạnh, khả năng xoay và chống gập. Lớp áo ngoài bằng vật liệu Inslide polymer đem đến tính trơn láng vượt trội giúp tăng khả năng di chuyển. Đầu tip mềm mại, không gây tổn thương thành mạch, có vật liệu cản quang giúp tăng khả năng hiển thị. | 500 | cái
1432 | Ống thông chẩn đoán động mạch vành phải các loại, các cỡ | Ống thông chẩn đoán mạch vành chất liệu Nylon Pebax. Loại wire - braided có thân bằng chất liệu thép không gỉ bện. Có các loại JR, AR có lỗ bên hoặc không có lỗ bên. Đủ các kích cỡ 4F, 5F dài 100cm - 125cm. Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 0.046"/1.17mm loại 5F, 0.054"/1.37mm loại 6F. Dùng được với guide wire 0.035” hoặc 0.038”. Chịu áp lực dòng chảy cao ≥ 1,200 psi/ 81.6 bar. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 500 | cái
1433 | Ống thông chẩn đoán động mạch vành phải có đầu tip mềm | Cấu trúc đan lưới lòng ống sợi dẹt kép giúp nâng cao sức mạnh, khả năng xoay và chống gập. Lớp áo ngoài bằng vật liệu Inslide polymer đem đến tính trơn láng vượt trội giúp tăng khả năng di chuyển. Đầu tip mềm mại, không gây tổn thương thành mạch, có vật liệu cản quang giúp tăng khả năng hiển thị. Ống thông chẩn đoán tương thích 2 kích cở 5F, 6F. Chiều dài 100 – 110cm, có thể chọn loại có lỗ bên. Ống thông đường quay chụp mạch 2 bên: có 4 đầu cong tùy chọn. | 500 | Cái
1434 | Ống thông chẩn đoán mạch vành dạng đuôi heo có 2 marker | Ống thông chẩn đoán đuôi heo có 2 marker đánh dấu, khoảng cách chính xác (2 cm), marker bằng chất liệu Platinum, chất liệu Nylon pebax có các lỗ trên thân ống. Đủ các kích cỡ 4F - 5F dài 65cm - 100cm. Tương thích với guide wire 0.035”. Chịu áp lực dòng chảy ≥ 1190-1192 PSI/kgf/cm2 (loại 4F), 1142/80,1190/84,1196/84PSI/kgf/cm2 (loại 5F), loại softtouch 1138/80,1167/82 psi/kgf/cm2. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 20 | cái
1435 | Ống thông chẩn đoán mạch vành dạng đuôi heo có 20 marker | Ống thông chẩn đoán đuôi heo có 20 marker đánh dấu, khoảng cách chính xác (1 cm), marker bằng chất liệu Platinum, chất liệu Nylon pebax có các lỗ trên thân ống. Đủ các kích cỡ 4F - 5F dài 65cm - 100cm. Tương thích với guide wire 0.035” | 10 | cái
1436 | Bộ khăn chụp mạch vành C, gồm: 1 x Khăn trải bàn dụng cụ L 1 x Khăn chụp mạch vành có đường kính lỗ 7cm 1 x Bao chụp đầu đèn MS 1 x Khăn phủ bàn dụng cụ vô trùng 1 x Tấm phủ chắn chì 1 x Bao kính chắn chì 1 x Bao đựng remote | Bộ khăn chụp mạch vành C, gồm: 1 x Khăn trải bàn dụng cụ L 1 x Khăn chụp mạch vành có đường kính lỗ 7cm 1 x Bao chụp đầu đèn MS 1 x Khăn phủ bàn dụng cụ vô trùng 1 x Tấm phủ chắn chì 1 x Bao kính chắn chì 1 x Bao đựng remote | 1000 | Bộ
1437 | Áo phẫu thuật Standard L,XL | 1 x Áo phẫu thuật 1 x Khăn thấm (vải không dệt 47gsm) | 1000 | cái
1438 | Bộ kít đốt dùng cho máy điều trị suy giãn tĩnh mạch, gồm: 01 Sợi quang có đánh dấu độ sâu dài 2,5m 01 kim chọc tĩnh mạch 16G, 1.7X45mm | Bộ kít đốt dùng cho máy điều trị suy giãn tĩnh mạch, gồm: 01 Sợi quang có đánh dấu độ sâu dài 2,5m 01 kim chọc tĩnh mạch 16G, 1.7X45mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. | 50 | bộ
Bộ dụng cụ thông tim chụp động mạch, gồm:
1439 | Ống thông chẩn đoán tim mạch đa chức năng | Ống thông chẩn đoán mạch vành đa chức năng chất liệu Nylon Pebax có đường viền bện. - Làm bằng chất liệu có cản quang - Có các loại Multi A1, Multi A2, Multi B1, Multi B2, có lỗ bên hoặc không có lỗ bên - Đủ các kích cỡ 4F - 6F dài 80cm - 125cm - Đường kính trong 0.042"/1.07mm loại 4F, 0.046"/1.17mm loại 5F, 0.054''/1.37mm loại 6F - Dùng được với guide wire 0.035”/0.038” - Chịu áp lực ≥ 1200 PSI. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 1000 | cái
1440 | Ống thông can thiệp lòng rộng các loại, các cỡ | Di chuyển linh hoạt và hỗ trợ tốt các dụng cụ can thiệp. Tổng cộng 230 loại đầu cong. Kỹ thuật đan lưới lòng ống sợi dẹt Full Wall giúp lòng ống rộng hơn và ống di chuyển linh hoạt. Lớp áo ngoài bằng chất liệu Vest-Tech Nylon giúp tăng khả năng bắt cản quang. Mặt trong làm bằng chất liệu Pebax cải tiến giúp dụng cụ được luồn nhẹ nhàng, không bị cản trở. Đường kính trong của cỡ 5F là 0.058”, 6F là 0.071”, 7F là 0.081”, 8F là 0.09”. | 680 | Cái | Hộp/ 01 cái
1441 | Bộ ống thông Swans-Gans chẩn đoán thông tim dùng cho máy DSA | Khi sử dụng chung với máy theo dõi tương ứng, catheter cảm nhiệt sẽ đo được các thông số sau: ICO. RAP, PAPs và PAOP. Đánh giá thông số huyết động thông qua theo máy theo dõi trực tiếp áp lực tim và động mạch phổi. Cho phép lấy mẫu thử của máu tĩnh mạch để đánh giá sự cân bằng vận chuyển oxy và đo các thông số thu được như sự tiêu thụ oxy, hệ số sử dụng oxy và phân số shunt phổi. Catheter có thêm một nòng với dây đầu vào (30cm) để tiêm truyền, bổ sung cho các nòng tiêu chuẩn ở xa điểm giữa và nòng có thể tiêm truyền; để cung cấp đường vào trực tiếp vào tâm nhĩ phải. Các loại catheter: 6F, 7F; dài: 110cm. Catheter loại 4 nòng. | 10 | cái
1442 | Ống thông can thiệp "Mother and Child" các cỡ | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 50 | cái | Hộp 1 cái
1443 | Ống thông can thiệp cho tổn thương phức tạp Extension Guidezilla | Ống thông can thiệp hỗ trợ dẫn đường cỡ 6F, 7F, dài 150 cm, có thiết kế vòng trục phủ lớp ái nước giúp tăng khả năng di chuyển và dải đánh dấu giúp tăng khả năng quan sát | 10 | cái | 01 cái/ hộp
1444 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành Guide Plus II | 1. Dùng để hỗ trợ đưa các dụng cụ can thiệp mạch vành đến các tổn thương khó tiếp cận, loại GuidePlus II ST 2. Dụng cụ gồm : một đầu típ, trục xa, trục bảo vệ gần được làm bằng dây thép 3. Độ dài ống thông145cm, bao lớp thân nước, đường kính trong 1.33mm, độ dài trục đoạn xa 25cm, đánh dấu tại vị trí 900mm và 1000mm so với đầu típ, phù hợp với ống thông can thiệp 6F 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 5. Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp 1 cái, tiệt trùng bằng EO | 50 | cái
1445 | Ống thông can thiệp siêu nhỏ | Kỹ thuật đan lưới lòng ống sợi dẹt kép Full Wall giúp nâng cao sức mạnh, khả năng xoay và chống gập. Lớp áo ngoài bằng vật liệu Inslide polymer đem đến tính trơn láng vượt trội giúp tăng khả năng di chuyển. Đầu tip mềm không gây tổn thương. Có 4 loại đầu cong đường quay có thể chụp cả 2 bên động mạch vành. Đường kính 5F, 6F với chiều dài 100cm và 110cm. Có thể chọn loại có lỗ bên cạnh hoặc không.Tiêu chuẩn FDA | 20 | cái
1446 | Ống thông can thiệp siêu nhỏ Crusade có 2 lòng | - Chất liệu; Polyamide resin và Polyimide - Vi ống thông với cấu trúc 2 lớp nòng sử dụng chuyên biệt cho các tổn thương phân nhánh và tắc nghẽn mãn tính. - Khẩu kính đầu xa: 0.43mm - Đường kính thân catheter: 0.97mm (2.9Fr) - Guidewire tương thích: 0.36mm (0.014") - Chiều dài khả dụng catheter: 140cm - TCCL: CE, ISO | 10 | cái
1447 | Ống thông can thiệp mạch vành các loại, các cỡ | Ống thông can thiệp mạch vành - Trục bằng chất liệu nylon hỗn hợp với công nghệ bện dây - Tỉ lệ moment xoắn 1:1 - Đầu tip bo góc, làm bằng chất liệu mềm giúp giảm tổn thương lòng mạch - Kích thước 5F; 6F; 7F; 8F. Đường kính trong 0.057" (1.4mm) loại 5F; 0.070" (1.78mm) loại 6F; 0.078" (2.0mm) loại 7F; 0.088" (2.2mm) loại 8F. Chiều dài: 100 cm - Đủ chủng loại: JR, JL, SBS, MP, IM, AL, AR, LCB, RCB, EG, HS, UTL1, UTL2 - Ống thông được thiết kế có hoặc không có lỗ bên tùy mã sản phẩm Đạt tiểu chuẩn FDA. | 500 | cái
1448 | Bóng nong mạch máu cho tổn thương tắc mãn tính | Khẩu kính đầu vào cực nhỏ 0.016”, mềm, bền, dùng cho tắt ngẽn mãn tính. Điểm cản quan Platinum và Iridium trung tâm có độ cản quang cao, giảm khẩu kính bóng giúp dễ đẩy qua chỗ hẹp.Sự phối hợp các loại vật liệu giúp bóng có khẩu kính nhỏ và bền bỉ. Khả năng chịu áp lực cao. Áp lực bể bóng: 26 bar. Độ bung bóng xuyên suốt chiều dài bóng. Công nghệ phủ lớp ái nước Hiflow giúp bóng dễ dàng vượt qua các tổn thương hẹp. Thân bóng nhỏ, gia tăng khả năng đẩy. Lực đẩy đảm bảo tỷ lệ 1:1 từ cán đến đầu. Vật liệu : polyamide cải tiến/bán cứng. Đánh dấu : 1 Platinum và Iridium. Áp lực chuẩn: 8 bar. Áp lực đỉnh (rated): 18 bar. Công nghệ HiFlow. Đường kính: 1.00, 1.25, 1.50. Độ dài 8, 12, 15,16, 20 mm. | 30 | cái | 01 Cái/hộp
1449 | Bóng nong mạch vành non-compliance dùng cho can thiệp tắc mãn tính có đường kính nhỏ | Là loại bóng không giãn nở dùng trong can thiệp CTO và các tổn thương hẹp. Có 01 marker, khẩu kính nhỏ đạt đường kính 0.85mm và 1.1mm tại áp lực thường. Cả bóng và thân đầu xa đều được phủ lớp ái nước. Khẩu kính đầu vào sang thương là 0.016". Khẩu kính băng qua sang thương của đường kính 0.85mm và 1.1mm lần lượt là 0.0195" và 0.0205". NP là 10 atm. RBP là 21 atm. Tương thích ống thông can thiệp tối thiểu 5F. Đường kính bóng 0.85mm (độ dài 6, 10, 15 mm). Đường kính bóng 1.1mm (độ dài 6, 10, 15, 20mm). | 30 | cái | 01 Cái/hộp
1450 | Bóng nong mạch vành đàn hồi mềm | Khẩu kính đầu vào cực nhỏ 0.016”. Vật liệu : polyamide cải tiến và bán cứng với bóng thường. Tương thích ống thông dẫn đường (min): 5F. Độ dài hữu dụng ống thông: 140cm. Đánh dấu : Platinum và Iridium. Kích thước thân - distal: 2.4 F - 2.9 F. Kích thước thân Hypotube: 2.0F. Kích thước dây dẫn đường: tối đa 0.014‘‘. Áp lực chuẩn: 8 bar với bóng thường. Áp lực đỉnh (rated): 16 bar với bóng thường. Áp bể bóng trung bình: 24-26 bar với bóng thường, công nghệ HiFlow. Có đủ đường kính: 2.00 đến 5.00 mm và độ dài 10 đến 30 mm. | 30 | Cái
1451 | Bóng nong mạch vành đàn hồi mềm phủ lớp ưu nước | Cấu trúc: - Thiết kế hypotube, sử dụng chất liệu Nylon/Pebax - Có phủ lớp ái nước bền vững hydrax - Có 1-2 điểm đánh dấu cản quang chất liệu Tungsten giúp xác định vị trí bóng - Tương thích với dây dẫn 0.014" - Ống thông dẫn đường tương thích 5F - Tương thích với kỹ thuật kissing balloon 6F - Tiết diện đầu vào 0.016'' - Tiết diện băng qua tổn thương nhỏ nhất là 0.021" - Áp lực thường: 6 atm; Áp lực căng bóng tối đa: 16 atm; Áp lực vỡ bóng trung bình: 20 atm - Thời gian xả bóng trung bình 3s Kích thước: - Chiều dài catheter (cm): 142 - Đường kính (mm): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 - Chiều dài (mm): 10, 15, 20, 25, 30, 40 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 100 | cái
1452 | Bóng nong mạch vành đàn hồi cứng phủ lớp ưu nước | Cấu trúc: - Thiết kế hypotube, sử dụng chất liệu Nylon/Pebax - Có phủ lớp ái nước bền vững hydrax - Có 2 điểm đánh dấu cản quang bằng kim loại platium iridium - Tương thích với dây dẫn 0.014" - Ống thông dẫn đường tương thích 5F - Tương thích với kỹ thuật kissing balloon 6F - Tiết diện đầu vào 0.016'' - Tiết diện băng qua tổn thương nhỏ nhất là 0.029" - Áp lực thường: 12 atm; Áp lực căng bóng tối đa: 18-20 atm; Áp lực vỡ bóng trung bình: 25 atm - Thời gian xả bóng trung bình 3s Kích thước: - Chiều dài catheter (cm): 142 - Đường kính (mm): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 - Chiều dài (mm): 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 100 | cái
1453 | Bóng nong mạch vành đàn hồi cứng phủ lớp ưu nước có đầu thuôn dài | Bóng nong mạch vành có phủ lớp ái nước (đối với bóng có đường kính từ 1.5-2.5 mm). Thiết kế đầu tip thuôn dài. Bóng không giãn nở, thành bóng mỏng chịu được áp lực cao. RBP là 21 atm. Khẩu kính đầu vào sang thương là 0.016". Khẩu kính băng qua sang thương là 0.022" (đối với bóng đường kính 1.5mm). Đường kính bóng: 1.5mm có chiều dài 6, 10, 15, 20mm; đường kính bóng 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm có chiều dài 6, 10, 15, 20, 25, 30mm. Tương thích ống thông can thiệp tối thiểu 5F | 20 | cái
1454 | Bóng nong mạch máu bán đàn hồi thiết kế 3 nếp gấp | Kích thước lòng rộng nhất 0.081''/2.06mm (đối với loại 7F). Chiều dài Guiding Catheter 100cm | 20 | Cái | Cái/hộp
1455 | Bóng nong mạch máu có đường kính nhỏ hơn 1μm | Chất liệu: Polyamide resin. Tráng phủ Hydrophilic. Giúp bóng di chuyển dễ dàng qua những tổn thương phức tạp, đặc biệt trong CTO. Khẩu kính đầu xa 0,42mm. Khẩu kính bóng: 0,63mm. Đường kính: 1,2-3,5mm. Áp lực tối đa 14 bar, áp lực bơm bóng: 6 bar. Thời gian xẹp bóng: 9,6 giây. 2 marker cản quang. Chiều dài khả dụng Catheter: 46cm. | 30 | Cái
1456 | Bóng nong mạch máu cho tổn thương hẹp khít | Thiết kế ống P-Tech tăng lực đẩy, chống xoắn vặn. Đường kính thân bóng nhỏ: 0.0216 inch (bóng 1 mm). Thiết kế đầu tip sub-zero thuôn lại dành cho tổn thương hẹp nhất. Tiết diện thâm nhập đầu tip (tip entry profile): 0.0164 inch. Đường kính bóng: 1 – 4 mm. Chiều dài bóng: 5 – 30 mm. Chiều dài khả dụng của ống thông: 140 cm. Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm, 16 atm (đối với bóng có đường kính 1-1.5 mm) Chứng nhận chất lượng: ISO, CE, FDA. | 50 | Cái | Cái/ Hộp
1457 | Bóng nong mạch vành loại scoring | Hệ thống dây dẫn kép (dây dẫn đính kèm bằng Nitinol 0.011") nong bóng tập trung lực hiệu quả. Lớp phủ: Hydro-X hydrophilic ở đoạn xa và đầu tip, Invio trong lòng ống. Tiết diện thâm nhập (crossing profile): 0.0313 inch. Đường kính bóng: 1.75 - 4 mm. Chiều dài: 10, 15, 20 mm. Áp lực thường: 12 atm. Áp lực vỡ bóng: 20 atm. | 10 | Cái | Cái/ Hộp
1458 | Bóng nong mạch máu đàn hồi cứng | Khẩu kính đầu vào cực nhỏ 0.016”. Vật liệu : vật liệu polyamide cải tiến và cứng với bóng cứng. Tương thích ống thông dẫn đường (min): 5F. Độ dài hữu dụng ống thông: 140cm. Đánh dấu : Platinum và Iridium. Kích thước thân - distal: 2.4 F - 2.9 F. Kích thước thân Hypotube: 2.0F. Kích thước dây dẫn đường: tối đa 0.014‘‘. Áp lực chuẩn: 10 bar với bóng cứng. Áp lực đỉnh (rated): 18-20 bar với bóng cứng. Áp bể bóng trung bình: 28 bar với bóng cứng, công nghệ HiFlow. Có đủ đường kính: 2.00 đến 5.00 mm và độ dài 10 đến 30 mm. | 30 | Cái
1459 | Bóng nong áp lực cao với Z-tip | Thiết kế đầu bóng Z-tip bám sát dây dẫn. Đường kính thân bóng 0.0336 inch. Chiều dài đầu tip từ 1.5 - 2.5 mm. Có lớp phủ hydro-X cho đầu tip và đoạn xa, lớp phủ Invio lòng trong ống. Đường kính bóng: 1.75 – 5 mm. Chiều dài bóng: 8 – 18 mm. Áp lực thường: 12 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 18, 20 atm. Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. | 50 | Cái | Cái/ Hộp
1460 | Bóng nong mạch máu áp lực thường có 2 lớp phủ | Công nghệ 2 lớp phủ. Tip crossing profile 0,016", chiều dài đầu tip 1,5/2,0/2,5mm. Chất liệu: Property pebax. Đường kính: 1,0-4,0mm. Chiều dài 5-30mm. Áp lực NP: 6atm, RBP: 14atm. | 50 | Cái
1461 | Bóng nong mạch máu siêu áp lực cao 35 bar thành bóng 2 lớp | Dùng trong các trường hợp nong lại tổn thương bị vôi hóa nặng, nong lại stent với áp lực cao lên đến 35 bar. Bóng có độ giãn nở thấp nhất hiện nay. RBP 35 bar. Cấu trúc bóng kép độc nhất (2 lớp) đã có bằng sáng chế làm tăng khả năng chống lại sự xuyên thủng và vỡ bóng, không gây hiện tượng dog-boning. 2 marker Platinium. Khẩu kính đầu vào tổn thương 0.016''. Đường kính 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm; dài 10, 15, 20mm | 30 | Cái | 1 Cái/ Hộp
1462 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc paclitaxel, công nghệ nano TransferTech phủ nhiều lớp thuốc rất mỏng lên bè mặt bóng. Nồng độ Palitaxel là 3µg/mm2. Marker làm bằng hợp chất Tungsten và polymer, vừa tăng độ cản quang, vừa cho độ mềm dẻo linh hoạt. Đường kính từ: 1.5-4.5 mm, Độ dài từ: 10-40 mm. | 30 | Cái | Cái/hộp
1463 | Bóng nong mạch vành ưa nước phủ thuốc Paclitaxel | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel với ống thông giãn nở là thiết kế bóng mới nhất. Khả năng hiển thị vượt trội bởi markers cản quang bằng kim loại. Thời gian xẹp bóng nhanh do thiết kế tối ưu - Khả năng điều hướng do sự kết hợp sáng tạo giữa các vật liệu và công nghệ lớp phủ ái nước HYDRAX PLUS độc quyền - Là thế hệ bóng nong thứ 3, với 80% thuốc Paclitaxel và 20% tá dược. Công nghệ phun sương đa lớp siêu mỏng. Cấu trúc vi tinh thể có thể giải phóng thuốc trong vòng 30-60 giây. - Lượng thuốc thất thoát thấp trong quá trình điều hướng. Lượng thuốc phân phối đồng nhất - Catheter hoạt động theo cơ chế RX. Tương thích dây dẫn: 0.014". Trục 2 đầu xa: 2.6F (Ø ≤ 3). 2.7F (Ø ≥ 3.25) - Áp suất danh định: 6 atm/ RBP: 16 atm - 2 markers cản quang Pt/Ir - Đường kính: 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3.50; 3.75; 4.00; 4.50 mm. Chiều dài: 10; 15; 20; 25; 30; 40 mm | 30 | Cái
1464 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus bằng công nghệ Nano | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Sirolimus. Đường kính từ 1.5mm đến 4.0mm , chiều dài từ 10mm đến 40mm. Chất liệu: Polyamide. Tiêu chuẩn kỹ thuật: hàm lượng thuốc 1.27µg/mm² được phủ bằng công nghệ Nano. | 20 | Cái
1465 | Bóng nong ngoại biên có gắn lưỡi dao dùng cho can thiệp cầu nối thông động tĩnh mạch | Chiều dài : 1.5-2 cm, đường kính: 2-8mm, tương thích dây dẫn can thiệp 0.014'' và 0.0018'' | 10 | Cái
1466 | Bóng nong mạch vành có dao cắt | Bóng nong mạch vành có dao cắt với độ cao của dao 0.005". Chiều dài lưỡi dao: 6 mm,10mm, 15 mm. Đường kính bóng: 2.0 đến 4.0 mm. - Có lớp phủ Z-Glide Hydrophilic | 10 | Cái
1467 | Bóng nong động mạch chậu đùi bán đàn hồi tương thích dây dẫn 0.035'' và ống thông 5F-7F | Bóng nong bán đàn hồi, có chất liệu Proprietary polyamide, có 2 markers Platinum/Iridum. Đường kính 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm, chiều dài 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200mm. Chất liệu Shaft: Polyamide, ống lumen đôi. Khẩu kính đầu vào 0.040". Áp lực vỡ bóng: 9-14atm tùy vào đường kính bóng. Sheath tương thích: 5, 6, 7F; cùng chiều dài khả dụng 85, 135cm. Dây dẫn được khuyến khích với đường kính 0.035'' (0.89mm). Đầu tip kép giúp tiếp cận mạnh mẽ các tổn thương, công nghệ thân ống thông 2 nòng. Sản phẩm được chứng nhận ISO, CE | 40 | Cái | 1 Cái/ Hộp
1468 | Bóng nong mạch ngoại biên 02 nòng các cỡ | Bóng nong động mạch ngoại biên, catheter phủ ái nước bền vững theo công nghệ HYDRAX. Marker bằng Tungsten. Oceanus 14: Đường kính từ: 1,5 – 4.0 mm, Độ dài từ: 40-200 mm. Oceanus 18: đường kính 2.0-4.0mm, độ dài 20-200mm.Oceanus 35: Đường kính từ: 3.0 – 12.0 mm, Độ dài từ: 20-200 mm. | 20 | cái
1469 | Bóng nong mạch ngoại biên các cỡ | Phù hợp cho điều trị động mạch đùi nông và dưới gối, chạy trên dây dẫn 0,018" và 0.014''. Bóng được phủ lớp ái nước - Đường kính: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm - Chiều dài: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm - Sheath phù hợp 4F và 5F và chiều dài hệ thống 90 và 150 cm | 30 | cái | 01 cái/hộp
1470 | Bóng nong mạch ngoại biên có phủ thuốc paclitacxel các cỡ | Công nghệ phủ thuốc và giải phóng thuốc đặc biệt FreePAC, tối ưu hóa thời gian giải phóng thuốc (30-60”).Vật liệu bóng FLEXITEC Xtreme 6 nếp gấp, Kỹ thuật cân bằng hydrophilic (bôi trơn, phủ thuốc Paclitaxel 3.5µg /mm2, chất dẫn Urea giúp kiểm soát hiệu quả quá trình giải phóng thuốc. - Bóng có đường kính 4 - 12mm, chiều dài của bóng 40 - 150mm - Catheter có thiết kế OTW, Chiều dài hệ thống 40cm, 80cm và 130cm, Bóng sử dụng Introducer sheath 5F, 6F, 7F, 9F tương thích với wire 0.035'' - Bóng có 2 marker. - Áp lực bóng 9 - 14 atm | 20 | Cái
1471 | Stent mạch vành khung lõi kép platinum và coban crom, có lớp polymer tương thích sinh học phủ thuốc Zotarolimus, cấu trúc mắt lưới dạng sóng hình sin liên tục | Khung lõi kép platinum và coban crom, có lớp polymer tương thích sinh học phủ thuốc Zotarolimus, cấu trúc mắt lưới dạng sóng hình sin liên tục. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 110 | Cái | Hộp/ 01 cái
1472 | Stent mạch vành khung Coban-Crom phủ thuốc Sirolimus có độ dày mỏng dưới 60μm | Stent lõi Cobalt Chrome (Co-Cr L605), thiết kế thành Stent mỏng ≤60µm. Phủ thuốc Sirolimus liều lượng ≥ 1,4µg/mm2. Polymer phân hủy sinh học trước 90 ngày. Tỷ lệ co lại < 4%, tỷ lệ rút ngắn <3%. Hai marker trên bóng bằng Pt/Ir tăng độ hiển thị. Đường kính 2,0-4,5mm, Chiều dài 8-48mm. | 110 | Cái
1473 | Stent mạch vành có lớp Polymer sinh học phủ thuốc điều trị kép Sirolimus & Anti CD34 | Stent phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34 chủ động làm lành lòng mạch. Hàm lượng thuốc: 5.0 microgram/mm. Độ dày stent: 0.1 mm. Tiết diện stent (stent profile): 0.0361 inch. Phủ lớp Hydro-X (hydrophilic) ở đoạn xa và tip. Đường kính stent: 2.5 - 4.0 mm. Chiều dài stent: 9 – 38 mm. Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. Có các thử nghiệm lâm sàng trên 9000 bệnh nhân. | 110 | Cái
1474 | Stent điều hợp sinh học mạch vành phủ thuốc Novolimus | 1. Dùng điều trị cho bệnh nhân hẹp hoặc tắc động mạch vành, tái cấu trúc dương, phục hồi chức năng co giãn,mạch đập và độ giãn mạch máu. 2. Nguyên liệu : Cobalt Chromium L605, bao polymer tự tiêu, phủ thuốc Novolimus, loại DynamX. Thiết kế bởi dãy vòng hình sin chữ V với 6 đỉnh cho stent có đường kính từ 2.25mm đến 3.0mm và 8 đỉnh cho stent có đường kính 3.5, mỗi vòng được kết nối với vòng liền kề bằng 3 liên kết hình chữ S có chứa 3 đoạn khớp tháo. Độ dày mắt cáo 71 µm. Lớp phủ thuốc và polymer mỏng 3µm. Liều thuốc: 5microgram/mm độ dài stent 3. Đường kính: 2.25;2.5; 2.75;3.0;3.5;4.0mm. Độ dài: 14,18,23,28,32,38,43,46,48mm. Riêng đường kính 4.0 mm có độ dài 15,18,23,28,32,38,41mm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS 5. Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp 1 cái , tiệt trùng bằng EO | 50 | cái
1475 | Stent mạch vành khung thép không rỉ có độ dày thanh chống từ 80-100μm, có lớp polymer tự tiêu sinh học phủ thuốc Sirolimus, thiết kế mắt mở toàn phần. | Khung giá đỡ mạch vành bằng thép không gỉ 316LVM phủ thuốc Sirolimus với nồng độ ≥ 12 µg/mm chiều dài khung và Polymer phân hủy sinh học Polyactide (PLA), được phủ ở mặt ngoài thành stent. Công nghệ PEARL Surface - bề mặt nhám với vô số lỗ nhỏ li ti. Luer trong suốt, thân kháng xoắn. 2 marker bằng Platinum / Iridium. Khẩu kính băng qua tổn thương 0.035"/ 0.89 mm (Ø 2.5 mm). Khẩu kính lối vào tổn thương 0.016" / 0.41mm. Độ dày thanh chống 0.0034" / 87 μm (Ø 2.5 mm). Đường kính phần thân gần 1.9F. Đường kính phần thân xa 2.7F, dùng kèm dây dẫn 0.014" và ống thông can thiệp tối thiểu 5F. NP 9 bar. RBP 16 bar. Đã được đánh giá qua các nghiên cứu tổng hợp trên 2000 bệnh nhân. | 110 | cái | 1 cái/ Hộp
1476 | Stent mạch vành khung Coban crom có độ dày khung 75μm-85μm, có lớp polymer tự tiêu sinh học phủ thuốc Sirolimus bằng công nghệ Nano | Chất liệu CoCr L605. Độ dày thành stent nhỏ nhất 75 µm. Công nghệ phủ thuốc Sirolimus bằng các giọt nano với hàm lượng 1.4 µg/mm2. Sử dụng flourinated polymer giúp kiểm soát quá trình giải phóng thuốc. Thông số hệ thống đẩy: Vật liệu bóng: Nylon và Pebax. Áp lực thường: 9-12 atm; Áp lực căng bóng tối đa: 16 atm; Áp lực vỡ bóng trung bình: 22 atm. Tương thích với dây dẫn 0.014". Ống thông dẫn đường tương thích 5F. Tiết diện đầu vào nhỏ chỉ 0.016''. Có 2 điểm đánh dấu cản quang bằng kim loại platium iridium (Pt-Ir). Lớp phủ ái nước bền vững Hydrax. Kích thước: Chiều dài catheter (cm): 142. Đường kính (mm): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50. Chiều dài (mm): 9, 14, 16, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 | 110 | cái
1477 | Stent mạch vành khung Coban crom có độ dày khung ≤ 75μm, có lớp polymer tự tiêu sinh học phủ thuốc Sirolimus, thiết kế mắt mở phần giữa | Khung Coban crom có độ dày 73μm, có lớp polymer tự tiêu sinh học phủ thuốc Sirolimus thiết kế mắt mở phần giữa. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 1 | cái
1478 | Stent mạch vành khung Coban-Crom có độ dày thanh chống từ 60-80μm, có lớp polymer tự tiêu sinh học phủ thuốc Sirolimus, thiết kế mắt mở với chu vi mở rộng tối đa. | Stent mạch vành chất liệu Cobalt Chromium phủ thuốc Sirolimus với nồng độ ≥ 12 µg/mm chiều dài khung và Polymer phân hủy sinh học Polyactide (PLA), được phủ ở mặt ngoài thành stent. Công nghệ PEARL Surface - bề mặt nhám với vô số lỗ nhỏ li ti. Thiết kế 2 thanh nối trên mỗi phân đoạn, chu vi mắt cáo mở rộng tối đa 18.5mm giúp duy trì lối vào mạch nhánh, hỗ trợ tốt cho việc đặt stent chỗ chia nhánh ĐMV. 2 marker Platinum / Iridium. Khẩu kính băng qua tổn thương 0.035"/ 0.89 mm (Ø 2.5 mm). Khẩu kính lối vào tổn thương 0.016" / 0.41mm. Đường kính phần thân gần 1.9F. Đường kính phần thân xa 2.7F, dùng kèm dây dẫn 0.014" và ống thông can thiệp tối thiểu 5F. NP 11 bar. RBP 16 bar. Độ dày thanh chống 0.0027" / 68 μm (Ø2.0-2.5mm); 0.0031" / 79 μm (Ø2.75-4.0mm). | 110 | Cái | 1 Cái/ Hộp
1479 | Stent mạch vành khung Coban-Crom thiết kế hình xoắn, có lớp polymer tự tiêu sinh học phủ thuốc Sirolimus | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. Chất liệu Cocr L605, phủ thuốc Sirolimus. Thiết kế hình xoắn ốc đôi theo chiều dọc tăng khả năng đẩy. Có cấu trúc đối xứng hình sin lượn sóng theo chiều ngang, khung giá đỡ bung đa chiều, làm trên nền công nghệ MSM. Mắt cáo mở, có 3 liên kết, 9 đỉnh trong một phân đoạn, chiều rộng của liên kết 0.0023" (58µm). Nền stent công nghệ MSM có các thanh chống mỏng. Độ dày thanh chống 0.0026" (65µm), chiều rộng thanh chống 0.0028" (72µm) Lớp phủ polymer tự tiêu gắn liền với lớp thuốc sirolimus, lớp phủ bất đối xứng. Chiều dài GW lumen 27cm Hệ thống bóng PTCA. Bóng polyamide 2 nếp gấp đường kính 2.25 - 2.50; 4 nếp gấp đường kính 2.75 - 4.00. Marker Platinum/ Iridium Khẩu kính đầu tip: 0.017" (0.43mm). Khẩu kính băng qua tổn thương nhỏ 0.035" (0.90mm) Chiều dài Catheter có thể sử dụng 138 cm Đầu xa phủ lớp ái nước 1.9F Hạn sử dụng 3 năm | 110 | Cái | Cái/hộp
1480 | Stent mạch vành khung Coban-Crom thiết kế hình zigzag, có lớp polymer tự tiêu sinh học phủ thuốc Sirolimus | Khung CoCr. Thiết kế hình zigzag, 6 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng của stent đường kính 2,25-2,75mm, thiết kế 8 đỉnh -4 kết nối giữa các vòng của stent đường kính 3,00-4,50mm, phủ thuốc Sirolimus. Liều lượng 1,33µg/mm2. Polymer tự tiêu: PLLA/PLGA 50:50. Độ dày lớp phủ 3-5µm. 02 dấu cản quang Platinum-Iridium. Đường kính từ 2,25-4,50mm. Chiều dài ừ 09-48mm. Độ dày thanh chống 65µm. | 20 | Cái
1481 | Stent mạch vành khung Coban-Crom phủ thuốc Everolimus dành cho các tổn thương phức tạp | Bóng mỏng hơn mang đến khả năng mềm mại tối đa và tiết diện cuộn nhỏ hơn nữa - Thiết kế stent Multi-Link được tối ưu hóa cho phép cuộn chặt hơn và đi qua trơn tru hơn - Mở rộng khả năng điều trị: Thiết kế độc đáo cho phép giãn nở đến 5.5 mm - Đảm bảo độ phủ bền vững ngay cả khi giãn nở tối đa - mang đến độ chính xác tuyệt đối khi đặt stent tránh bị hụt khi đặt - tỉ lệ huyết khối trong stent thấp ổn định ở bệnh nhân phức tạp. - Có công trình nghiên cứu công bố tỉ lệ huyết khối stent thấp tại 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm - Chịu được lực nén dọc stent đến 2.0 lbf giúp stent không bị co ngắn khi bung stent - Đường kính stent: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 mm - Chiều dài stent: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 mm - Thiết kế stent: Multi-Link, 3-3-3, Nonlinear Link; Chất liệu stent: L-605 Cobalt Chromium; Thuốc Everolimus, liều lượng 1microgram/mm2; Chất liệu Polymer: Fluorinated Copolymer; Độ dầy mắt stent: 0.0032"; Stent co ngắn: 0% khi nở ở áp lực định danh; Giới hạn khả năng nong rộng stent: đường kính 2.0-3.25 mm, nở tối đa lên đến 3.75 mm; đường kính 3.5-4.0 mm, nở tối đa lên đến 5.5 mm - Thông số ống thông đưa stent: Áp lực bóng định danh: 9 atm cho stent 2.0-2.5 mm; 12 atm cho stent 2.75-4.0 mm; Áp lực tối đa: 16 atm; Đường kính thân ống thông: Đầu xa 2.7F/0.89 mm; Đầu gần 2.1F/0.71 mm; Đường kính đường ống mở đường vào động mạch (Sheath) hoặc ống thông can thiệp (GC): 5F/0.056"/1.42 mm; Chất liệu bóng trong stent: Pebax 72D; Tiết diện cắt ngang 0.039" (stent 3.0 x 18 mm); Tiết diện đầu chóp: 0.017" (stent 3.0 x18 mm); Chiều dài ống thông làm việc: 145 cm | 30 | Cái
1482 | Stent mạch vành khung Platinum-Crom phủ thuốc Everolimus | Phủ thuốc Everolimus. Chất liệu khung Platinum Chromium có lớp polymer tự tiêu hoàn toàn sau 3-4 tháng. Đường kính : 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm. Chiều dài : 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48 mm. Hệ thống bóng Dual layer Pebax. | 20 | Cái
1483 | Stent động mạch chi có lớp bao PTFE tự bung các cỡ | Giá đỡ động mạch có lớp bao PTFE, tự bung (Stent Graft); Làm bằng hợp kim nitinol (nickel, titanium) và được bao phủ bởi hai lớp ePTFE; Chiều dài làm việc hữu dụng (chiều dài làm việc) 80 - 135cm; Tương thích wire 0.035"; Đường kính: 6 - 13.5 mm và chiều dài: 40 - 120 mm. | 5 | Cái
1484 | Stent động mạch chi có lớp bao PTFE bung bằng bóng các cỡ | Giá đỡ động mạch có lớp bao PTFE, bung bằng bóng (covered Stent), sử dụng dây dẫn 0.035"; Stent bung bằng bóng; Làm bằng vật liệu thép không rỉ mới và được bao phủ bởi hai lớp ePTFE với độ dày 10 – 40 µm; Chiều dài Catheter 80 - 135 cm; Bóng có áp lực làm việc bình thường 8 atm và áp lực vỡ bóng 12 atm; Tương thích wire 0.035"; sheath 6F - 8F; Đường kính stent 5 - 12 mm và chiều dài: 16 -58 mm. | 5 | Cái
1485 | Stent động mạch chi tự bung các cỡ | Stent ngoại biên tự bung iVolution, chất liệu nitinol thiết kế mắt Open short-cell chống gẫy gập. Hệ thống đặt stent với thiết kế 3 lớp sheath. Đầu típ mềm không gây tổn thương, độ dài catheter 80,140cm. 4 marker trên mỗi đầu stent, 2 marker trên thân catheter. Tương thích guiding 8F và introducer 6F. Đường kính 5-10mm. Độ dài stent 40-200mm | 20 | Cái
1486 | Stent mạch máu ngoại biên tự bung các cỡ | Stent tự giãn nở bằng nitinol nhớ hình với hệ thống bung stent Pin - Pull. Marker bắt cản quang chất liệu Tantalum giúp xác định vị trí stent rõ hơn trong quá trình can thiệp. Đường kính: 5,6,7,8 mm, Chiều dài 20 - 200mm. Tương thích với dây dẫn 0.035”. Thiết kế kết nối dạng khung xoắn ốc(Spiral Cell) kết nối Peak-to-peak tại các nút nối. Khung giá đỡ thiết kế 3 đỉnh sóng (Three-wave) chống lực nén và cung cấp áp thành mạch cho khung stent. | 10 | Cái
1487 | Stent mạch máu ngoại biên bung bằng bóng các cỡ | Stent ngoại vi nở bằng bóng. Phù hợp với wire 0.035''. Chiều dài hệ thống: 80cm và 135cm Tương thích với sheat 6F và 7F Đường kính stent: 5 - 10mm. Chiều dài stent: 12 - 57mm. Chiều dài bóng: 15 - 60mm | 10 | Cái
1488 | Bộ Stent Graft thân chính động mạch chủ bụng | Mô tả: Sử dụng cho phình tách ĐMC Bụng, có kích thước hệ thống dẫn 18F (phần thân chính) 14F (phần nối dài). Đầu gần có stent chữ M: giúp chống gập gãy, áp sát thành mạch và hạn chế sự gấp nếp. Có thể chỉ định trên bệnh nhân có cổ túi phình đoạn gần ≥10 mm, và độ gập góc đến 75 độ. Có marker hình chữ e và ring marker ở chân ngắn. Hệ thống bung stent bằng cách xoay tròn giúp đặt stent chính xác. Kích cỡ: Đường kính của Stent từ 23mm đến 36mm với thân chính và từ 10mm đến 28mm với thân nối dài. Kích thước hệ thống dẫn nhỏ nhất 18F. Chất liệu: Stent: Nitinol, Graft: Polyester đa sợi mật độ cao. Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE | 3 | Bộ
1489 | Bộ Stent Graft thân chính động mạch chủ bụng có chiều dài 80-120mm | Bộ gồm 3 miếng, miếng thân chính có 2 lớp gai đầu gần (trên thận và dưới thận) giúp cố định vị trí stent, tránh trôi stent ngay cả những vùng giải phẫu gập góc. Có thể điều trị cổ gập đến 75 độ. Các gai đầu tròn (lock stent) bên trong 2 ống stent phân nhánh giúp giữ miếng stent phụ không bị trôi - Độ dài thân chính: 80, 100, 120mm. - Đường kính thân chính: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36 mm. - Đường kính miếng chân: 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24mm - Chiều dài miếng chân: 80, 100, 120, 140, 160mm | 3 | Bộ
1490 | Bộ Stent Graft thân chính động mạch chủ ngực | Mô tả: Sử dụng cho phình, bóc tách động mạch chủ ngực. Có 8 mắt stent ở đầu gần không có lớp phủ, dài 12 mm. Không có thanh kim loại chạy dọc trên lưng stent, không cần xoay chỉnh hệ thống khi đặt. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn giúp đặt stent chính xác. Kích cỡ: Đường kính của Stent từ 22mm đến 46mm. Chiều dài 100-200mm. Chất liệu: Stent: Nitinol, Graft: Polyester" | 3 | Bộ
1491 | Bộ Stent Graft thân chính động mạch chủ ngực có chiều dài 100-250mm | Chất liệu khung nitinol. Có 2 loại đầu gần phủ hoặc không phủ graft. Trên lưng stent có thanh S-bar chạy theo đường cong mạch chủ. Chiều dài khả dụng (độ dài sheath) 90cm. Stent graft có các chiều dài 100, 150, 200, 250cm. Đường kính ngoài hệ thống đặt: 19-22F (đối với Relay Pro), 22-26F (đối với Relay Plus và Relay NBS Plus | 3 | Bộ
1492 | Bộ Stent Graft bổ sung động mạch chủ ngực | Tương thích với bộ khung giá đỡ động mạch chủ ngực. Có marker hình số "8" ở đầu và giữa, một marker hình "O" ở đoạn cuối. Không có thanh kim loại chạy dọc trên lưng stent, không cần xoay chỉnh hệ thống khi đặt, tạo sự linh hoạt của stent, bám sát thành mạch tốt hơn. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. Kích thước đường kính: 22 mm - 46 mm. Chất liệu stent Nitinol, graft là Polyester | 3 | Bộ
1493 | Bộ stent graft dùng cho điều trị phình động mạch chủ bụng đặt theo cơ chế Bóp-rồi-Thả | Phần graft làm từ Polyester, khung stent tự bung được làm từ Nitinol, vòng stent bất đối xứng đảm bảo tăng độ linh hoạt lên đến 360o. Có marker hình chữ E bang vang. Stent graft được bung theo cơ chế Bóp-rồi-Thả cho phép kiểm soát tốt độ bung của Stent. Thân chính có đường kính từ 23 – 36mm, độ dài từ 100 – 160mm. Phần chân nối dài có đường kính đầu gần 15mm, độ dài từ 60 – 135mm. Hệ thống đưa stent: kích thước từ 16F - 20F. | 1 | Bộ
1494 | Stent graft bổ sung dùng cho điều trị phình động mạch chủ bụng đặt theo cơ chế Bóp-rồi-Thả | Phù hợp với bộ Stent graft cho động mạch chủ bụng. Phần graft làm từ Polyester, khung stent tự bung được làm từ Nitinol,có vòng stent bất đối xứng đảm bảo tăng độ linh hoạt lên đến 360o. Stent graft được bung theo cơ chế Bóp-rồi Thả. Đầu gần: đường kính 13-27mm. Đầu xa: đường kính 10-25mm. Hệ thống đưa stent: kích thước từ 16F. Chiều dài: 60-135mm. Tương thích với bộ E-Tegra | 1 | cái
1495 | Bóng nong van động mạch chủ | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | cái
1496 | Dụng cụ ngăn ngừa huyết khối đoạn xa | Thiết kế hình nón làm từ chất liệu thép không gỉ 316 LVM phi từ tính và tương thích với môi trường MRI. Chiều dài lưới lọc: 55 mm; trọng lượng: nhỏ hơn 1g. Lưới lọc phù hợp với tĩnh mạch có đường kính tối đa lên tới 32 mm. Đường kính của thanh chống: 0.3mm. 3 lối vào: tĩnh mạch cảnh, đùi, cánh tay. Được sử dụng với sheath 7F với marker cản quang. Được chứng nhận FDA và có CE. | 5 | cái
1497 | Dụng cụ lấy huyết khối Fogarty hoặc tương đương | Đầu tip tròn và mềm giúp đưa catheter vào một cách dễ dàng nhằm giảm thiểu chấn thương xảy ra. Các loại catheter: 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F; dài: 40, 60, 80cm. Đường kính bóng khi phồng: 4, 5, 9, 11, 13, 14 mm. Kích thước tối đa bóng sau khi xẹp: 3.4; 4.3; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0 F. Dung tích gas: 0.2, 0.6, 1.7, 3.0, 4.5, 5.0 ml. Dung tích chất lỏng: 0.2, 0.75, 1.5, 2.0, 2.5 ml. Lực kéo tối đa: 0.5, 0.7, 1.5, 2.0, 2.5, 3.5 lbs. Dụng cụ mở đường tương thích (Introducer): 3.5F, 4F, 5F, 6F ,7F, 8F. | 30 | cái | Hộp 10 cái
1498 | Bộ dụng cụ lấy dị vật trong lòng mạch Endovascular Snare hoặc tương đương | Phù hợp với các kích cỡ mạch máu, ba vòng xoắn lại với nhau giúp tăng xác suất bắt dị vật và thêm lợi thế khác biệt khi làm trong những không gian hạn hẹp, dải chắn bức xạ trên catheter giúp tăng tầm nhìn dưới huỳnh quang. Dây Nitinol đàn hồi, dẻo, có độ chịu xoắn tốt, được kiểm soát 1:1. Kích cỡ: 6mm-10mm, 9mm-15mm, 12mm-20mm, 18mm-30mm, 27mm - 45mm. Chiều dài: 100cm. | 3 | bộ | Hộp 1 bộ
1499 | Bộ dụng cụ dán keo sinh học điều trị suy tĩnh mạch | Chất keo tắc mạch ngoại biên là chất xơ hóa đưa vào lòng tĩnh mạch cần điều trị làm mạch máu tắc vĩnh viễn. Keo không gây sưng phù, phi nhiệt và không gây cứng khi bít tắc tĩnh mạch. | 20 | Bộ
1500 | Đầu dò siêu âm trong lòng mạch (IVUS) tần số 60Mhz kèm dụng cụ kéo liên tục HD | Đường kính catheter nhỏ 5F, tần số transducer 60MHz; đường kính vượt qua tổn thương 3.1F; đường kính đầu vào 0.66mm (0.026"); độ phân giải (axial revolution) 22 micron Vạch đánh dấu cách nhau 1.5cm (15mm) | 50 | Bộ | 01 bộ/ hộp
1501 | Máy tạo nhịp 01 buồng nhịp cố định VVI, tương thích MRI toàn thân 1.5T. Thời gian hoạt động > 16 năm. Gồm có phụ kiện chuẩn | Máy tạo nhịp 1 buồng, nhịp cố định VVI, tương thích MRI toàn thân. Chương trình dò xung tự động ACC và Auto nhận cảm. Ghi lại 4 cơn điện tim ECG tối đa 10s mỗi cơn, và 75% tiền sử cơn. Khối lượng 10 cc, dày 6,5mm, nhịp cơ bản lên đến 200bpm. Thời gian hoạt động >16 năm - Dây điện cực lưỡng cực, tương thích MRI, dùng ở thất phải, dài 60 cm, với thân dây có đường kính 5,6 F và lớp phủ fractal Iridium trên các điện cực. | 7 | bộ | Hộp/ 1 Bộ
| Máy chính |  |  | cái | Hộp/ 1 cái
| Dây điện cực thất |  |  | cái | Hộp/ 1 cái
| Bộ chọc mạch Introducer 7Fr hoặc 9Fr |  |  | cái | Bao/ 1 cái
1502 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, chuẩn DF4, với thời gian hoạt động >15 năm, gồm có phụ kiện chuẩn | - Bộ máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, chuẩn DF4. Chương trình theo dõi qua vệ tinh, chương trình phân biệt VT/SVT dùng dạng sóng viễn trường trong suốt thời gian phát hiện loạn nhịp (MorphMatch), năng lượng sốc 40J ngay từ sốc đầu. Có chương trình ATP One shot. - Pin 3.2V với thời gian hoạt động >15 năm với bảo hành 10 năm. - Tương thích MRI 1,5T và 3T toàn thân, - Khối lượng máy 30cc/75g ,dày 10mm, hình dạng cong sinh lý Bioshape - Dây điện cực dài 65 cm với một cuộn sốc và 2 điện cực ở đầu dây để nhận cảm, tương thích MRI, Thân dây bằng Silicone với đường kính cuộn sốc và thân dây 7,8F, có lớp phủ fractal Iridium trên điện cực nhẫn và đầu. - Tiêu chuẩn chất lượng CE | 1 | Bộ
| Máy chính |  |  | cái
| Dây điện cực sốc |  |  | cái
| Bộ chọc mạch Introducer 7Fr hoặc 9Fr |  |  | cái
1503 | Máy tạo nhịp tim 01 buồng có đáp ứng tần số VVIR, gồm có phụ kiện chuẩn | • Tạo nhịp tim, 1 buồng, đáp ứng nhịp. Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin 85 chu kỳ/ phút • Biểu đồ ngưỡng tạo nhịp và trở kháng dây dẫn ≥ 14 tháng • Cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp • Có chức năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân • SureScan: cho phép chụp MRI toàn thân 1,5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. • Quản lý tạo nhịp: VCM • Khả năng lưu EGM lên đến 24 giây/ 4 cơn. • Tuổi thọ pin trung bình 8.7 năm |  | Bộ | Bộ/ hộp
| Máy chính |  |  | Cái
| Dây điện cực thất |  |  | Cái
| Bộ chọc mạch Introducer 7Fr hoặc 9Fr |  |  | Bộ
1504 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng nhịp thích ứng, tương thích MRI toàn thân 1.5T. Thời gian hoạt động > 16 năm. Gồm có phụ kiện chuẩn | Máy tạo nhịp 1 buồng, nhịp thích ứng VVIR, tương thích MRI toàn thân. Chương trình dò xung tự động ACC và Auto nhận cảm. Ghi lại 4 cơn điện tim ECG tối đa 10s mỗi cơn, và 75% tiền sử cơn. Khối lượng 10 cc, dày 6,5mm, nhịp cơ bản lên đến 200bpm. Thời gian hoạt động >16 năm - Dây điện cực lưỡng cực, tương thích MRI, dùng ở thất phải, dài 60 cm, với thân dây có đường kính 5,6 F và lớp phủ fractal Iridium trên các điện cực. | 10 | bộ | Hộp/ 1 Bộ
| Máy chính |  |  | cái | Hộp/ 1 cái
| Dây điện cực thất |  |  | cái | Hộp/ 1 cái
| Kim chọc tĩnh mạch |  |  | cái | Bao/ 1 cái
1505 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng với nhịp thích ứng, tương thích MRI toàn thân 1.5T. Thời gian hoạt động > 12 năm. Gồm có phụ kiện chuẩn | Máy tạo nhịp 2 buồng, nhịp thích ứng DDDR, tương thích MRI toàn thân. Chương trình dò xung tự động ACC và Auto nhận cảm 2 kênh nhĩ, thất. Ghi lại 4 cơn điện tim ECG tối đa 10s mỗi cơn, và 75% tiền sử cơn ở cả 2 kênh. Chương trình giảm tạo nhịp thất IRS+, giảm suy tim. Khối lượng 11 cc, dày 6.5mm, nhịp cơ bản lên đến 200 bpm. Thời gian hoạt động > 12 năm - Dây điện cực lưỡng cực, tương thích MRI, dùng ở nhĩ và thất phải, dài 53 và 60 cm, với thân dây có đường kính 5,6 F và lớp phủ fractal Iridium trên các điện cực. | 10 | bộ | Hộp/ 1 Bộ
| Máy chính |  |  | cái | Hộp/ 1 cái
| Dây điện cực thất |  |  | cái | Hộp/ 1 cái
| Dây điện cực nhĩ |  |  | cái | Hộp/ 1 cái
| Kim chọc tĩnh mạch (2 cái) |  |  | cái | Bao/ 1 cái
1506 | Máy tạo nhịp 2 buồng không có đáp ứng tần số DDD có phần mềm search AV+ giúp giảm tạo nhịp thất, giảm suy tim, gồm có phụ kiện chuẩn | Tạo nhịp tim, 2 buồng • Thể tích máy 13,1cc, trọng lượng 31,3 gram • SureScan: cho phép chụp MRI toàn thân 1,5T và 3T • Đáp ứng nhịp • Tự động theo dõi và điều chỉnh: ngưỡng nhận cảm, trở kháng dây,cực tính của dây. • Biểu đồ Trend của điện trở dây dẫn. • Quản lý tạo nhịp nhĩ thất : ACM và VCM • Dò tìm tự động khoảng nhĩ thất (Search AV+), giúp giảm tạo nhịp thất không cần thiết • Có chức năng TherapyGuide gợi ý các thông số giúp bác sĩ lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân | 5 | Bộ | Bộ/ hộp
| Máy chính |  |  | Cái
| Dây điện cực thất |  |  | Cái
| Dây điện cực nhĩ |  |  | Cái
| Bộ chọc mạch Introducer 7Fr hoặc 9Fr |  |  | Bộ
1507 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng G70A2 có đáp ứng nhịp, cho phép chụp MRI toàn thân và tính năng giảm tạo nhịp thất không cần thiết Reduced VP+ | Tạo nhịp tim, 2 buồng • Thể tích máy 12,1cc, trọng lượng 27,1gram • SureScan: cho phép chụp MRI toàn thân 1,5T và 3T • Đáp ứng nhịp • Tự động theo dõi và điều chỉnh: ngưỡng nhận cảm, trở kháng dây,cực tính của dây. • Biểu đồ Trend của điện trở dây dẫn. • Quản lý ngất bằng tính năng: Rate drop response. • Quản lý tạo nhịp nhĩ và thất : AOM và VOM • Có tính năng Reduced VP+ làm giảm tối đa các tạo nhịp không cần thiết của máy ở tâm thất. • PMOP, CAFR, APP nhằm giảm gánh nặng rung nhĩ, và ổn định nhịp thất cho bệnh nhân • Tuổi thọ pin trung bình 11.4 năm | 3 | Bộ | Hộp 1 bộ
| Máy chính |  |  | Cái | Hộp 1 cái
| Dây điện cực thất |  |  | Cái | Hộp 1 cái
| Dây điện cực nhĩ |  |  | Cái | Hộp 1 cái
| Bộ chọc mạch Introducer 7Fr hoặc 9Fr |  |  | Bộ | Hộp 1 bộ
1508 | Dây điện cực tạo nhịp tạm thời loại có bóng cỡ 5F | 'Dây tạo nhịp tạm thời loại 5F lưỡng cực, bằng thép không gỉ, dài 110 cm. khoản cách điện cực 10 mm, thân dây bằng Polyurethane. | 50 | cái | Bao/ 1 cái
1509 | Dụng cụ ép cầm máu vết chọc động mạch quay | Băng ép cầm máu mạch quay dùng để cầm máu sau các thủ thuật can thiệp hoặc chụp mạch. Có hai kích thước 24cm và 29cm. Bề mặt trong suốt, thiết kế đặc biệt giúp xác định vị trí ép cầm máu chính xác. Thể tích tối đa của ống tiêm đi kèm là 20ml. | 100 | cái
1510 | Dụng cụ đóng lỗ chọc động mạch đùi Angioseal kích cỡ 6F, 8F | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 50 | cái
1511 | Dụng cụ đóng lỗ động mạch Perclose | Sử dụng đóng mạch cho lỗ mở từ 6F đến 24F. Một kích cỡ duy nhất cho tất cả các lỗ động mạch đùi cần đóng. Chỉ làm bằng nguyên liệu chỉ khâu phẫu thuật động mạch: chỉ không tiêu 3.0, Polypropylene, không gây cản trở cho việc chọc lại tại vị trí khâu. Thiết bị đảm bảo khâu 2 sợi chỉ chờ chéo nhau cho can thiệp phải mở lỗ lớn và khi kết thúc can thiệp có thể thắt chỉ cho 2 sợi chỉ này đảm bảo đóng kín lỗ mở. | 30 | cái
1512 | Bộ nhận tín hiệu áp lực động mạch dùng cho máy DSA | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | cái
1513 | Bộ nhận tín hiệu áp lực động mạch dùng cho Monitor | Áp lực hoạt động: -50 đến +300 mm Hg. Nhiệt độ hoạt động: 15°C đến 40°C. Nhiệt độ lưu trữ: -25° đến +70°C. Độ nhạy: 5.0µ V/V/mm Hg ± 1%. Phi tuyến tính và hiện tượng trễ: ± 1.5% của số đo hoặc ± 1 mmHg, bất cứ số nào lớn hơn. | 30 | bộ
1514 | Dây dẫn chịu áp lực cao 50/70/120cm áp suất 1200PSI (84BAR) | Chịu được áp lực đến 1200 psi (84 BAR). Dài 50-70-120cm | 300 | cái
1515 | Miếng dán Holter điện tim 7 ngày | Sử dụng cho Holter điện tim, sử dụng được 7 ngày liên tục mà không bị bong. | 10 | Cái
Vật tư Khoa Chẩn đoán hình ảnh
1516 | Máng đặt ống thông ngã đùi các cỡ - dài 5,7,10,25,45cm dùng cho can thiệp động mạch não kèm syringe 2,5ml | Có van ngăn máu trào ngược và hút khí. Kim chọc mạch catheter cỡ 18G (1.27cm.). Plastic guidewire nhỏ cỡ 0,035" (min 0,90mm) Bơm tiêm 2,5ml. Kích cỡ từ: 4Fr đến 11Fr, dài 7cm, 10cm, 25cm. Kích cỡ dây dẫn: 0,025", 0,035", 0,038". | 130 | cái | Bì 1 cái
1517 | Bộ Y-Adaptor | Phần đóng mở van màu vàng, phần van cầm máu, phần đóng mở cố định van, phần van cố định dụng cụ và ngăn ngừa mất áp lực. Đường kính van 10F, sử dụng kết hợp được với các dụng cụ khác nhau. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | cái | Hộp 5 cái
1518 | Ống thông chụp mạch máu não (Catheter) | Cấu tạo: lớp bện lưới thép với 2 lớp áo polyurethane Đặc tính kỹ thuật: cỡ Fr.5 (1.70mm), dài 100cm. Đường kính đầu Catheter .038" (0.97mm). Pmax: 6895kPa/1000psi. Đầu catheter phủ hydrophilic coating có độ dài 40cm. | 10 | Cái
1519 | Ống thông chụp mạch máu não (Catheter) Vertebral 5F | Cấu tạo: lớp bện lưới thép với 2 lớp áo polyurethane Đặc tính kỹ thuật: cỡ Fr.5 (1.70mm), dài 100cm. Đường kính đầu Catheter .038" (0.97mm). Pmax: 6895kPa/1000psi. Đầu catheter phủ hydrophilic coating có độ dài 40cm. | 10 | cái | Bì 1 cái
1520 | Ống thông chụp mạch máu phế quản (catheter) | Cấu tạo: lớp bện lưới thép với 2 lớp áo polyurethane Đặc tính kỹ thuật: cỡ Fr.5 (1.70mm) Dài 65cm tương ứng với đầu catheter phủ hydrophilic coating có độ dài 25cm hoặc Dài 80cm tương ứng đầu catheter phủ hydrophilic coating có độ dài 40cm. Đường kính đầu Catheter .038" (0.97mm). Pmax: 6895kPa/1000psi. ( Hoặc tương đương ) | 10 | cái | Bì 1 cái
1521 | Ống thông chụp mạch máu gan (catheter) | Lớp bện lưới thép với 2 lớp áo polyurethane Đặc tính kỹ thuật: cỡ Fr.5 (1.70mm), dài 70cm. Đường kính đầu Catheter .038" (0.97mm). Pmax: 6895kPa/1000psi. Đầu catheter phủ hydrophilic coating có độ dài 25cm. ( Hoặc tương đương ) | 130 | cái | Bì 1 cái
1522 | Ống thông chụp động mạch thận (catheter) | Chiều dài ống thông 80 và 135cm. Loại 5F, dây dẫn 0,014". Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Cái
1523 | Ống thông chụp động mạch chủ (catheter) | Cấu trúc 3 lớp gồm lớp đan kép ở giữa, lớp trong và ngoài là polyurethan - rich nylon, lòng rộng hơn các loại catheter thông thường cùng cỡ Đặc tính kỹ thuật: cỡ Fr.5 (1.70mm), dài 110cm. Đường kính đầu Catheter .038" (0.97mm). Pmax: 6895kPa/1000psi. | 10 | cái | Bì 1 cái
1524 | Hạt nhựa PVA thuyên tắc mạch máu chất liệu polyvinyl alcohol | Hạt nút mạch Contour Embolization Particles là các dụng cụ nút mạch có hình dạng không đồng đều, làm từ nhựa PVA. Các dụng cụ này dùng để chặn mạch hoặc giảm lưu lượng của máu trong mạch mục tiêu tùy theo việc đặt có chọn lọc thông qua nhiều loại ống thông truyền. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | lọ | Hộp 2 lọ/ Hộp 5 lọ
1525 | Vi ống thông can thiệp TOCE/TACE với đầu tip nhỏ 1.9F, áp lực bơm tới 1000psi | Đầu tif siêu nhỏ 1,9F, áp lực bơm tới 1000PSI, lớp phủ Hydrophillic: 65,100cm. Dây dẫn tối đa: 0,018", 0,021". Chiều dài khả dụng 105, 125, 150cm. | 11 | Cái | Cái/ Hộp
1526 | Bộ vi ống thông can thiệp TOCE/TACE với đầu tip nhỏ 2.6F và lòng ống rộng (0.69mm), torque rời, áp lực bơm tới 1000psi | Đầu tif ống thông nhỏ 2,6F có kèm torque rời. Lòng ống rộng 0,69mm. Áp lực bơm tới 1000psi. Lớp phủ Hydrophillic: 65, 100cm. Dây dẫn đi kèm 0,021" với dạng dầu tip: angle hoặc multi curve. Chiều dài khả dụng: 105, 205cm. | 34 | bộ | 1 Cái
1527 | Bộ vi ống thông can thiệp TOCE/TACE với đầu tip nhỏ 2.4F-2.8F (micro-cathêtr) các loại, các cỡ | Đường kính gần cán 3F, xa cán 2.4F-2.8F, đường kính trong 0,021"-0,027" PTFE, áp lực bơm tới 1000psi | 50 | Cái | 1 cái/ hộp
1528 | Vi ống thông (Micro Catheter) can thiệp | Đường kính 2.7F, chiều dài 130-150cm, dây dẫn đi kèm cỡ 0.021" | 100 | cái | Bì 1 cái
1529 | Hạt nhựa nút mạch các cỡ | Hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer, không tan trong dung môi. Kích thước hạt: 40 µm - 1300 µm. | 10 | Lọ | 1 lọ/ hộp
1530 | Vật liệu nút mạch điều tri ung thư gan 40 - 100 micromet | Hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer, không tan trong dung môi. Khả năng mang thuốc doxorubicin-HCl. Kích thước hạt: 40 µm - 100 µm. | 10 | ống | 01 ống/hộp
1531 | Hạt nhựa nút mạch điều trị Ung thư gan | Hạt hình cầu gắn hóa chất có cỡ từ 40-100micromet điều trị ung thư gan có thể pha tối đa Doxorubicin tới 100mg, kích thước đồng nhất không giãn nở sau pha | 10 | ống
1532 | Kìm cắt coil | - Dụng cụ cắt coil, cắt điện, trực tiếp, không dây cáp, dùng cắt các loại Complex, Cosmos, Compass, Hypersoft, Helical - Được sử dụng để cắt vòng xoắn coils trong vòng 0.75 giây/ vòng xắn. - Đã được tích hợp điện sẵn. | 2 | cái | 1 Cái/Hộp
1533 | Ống thông dẫn đường kép 2 nòng các cỡ | Hệ thống đồng bộ gồm 2 ống Catheter với ống thông bên trong. Thích hợp cho nhiều dạng mạch máu và đến được các vị trí sâu hơn. | 2 | cái | 1 Cái/Hộp
1534 | Coil nút mạch não loại không phủ Gel các cỡ | Được cắt bằng kìm điện, không dây cáp.Vòng xoắn bít phình Platinum, tạo được 6 loại hình: complex, Cosmos, Compass, Hypersoft, Helical, VFC. Khoảng cách mối nối cắt vòng xoắn 0,25mm. | 10 | cái | 1 Cái/Hộp
1535 | Coil nút mạch não loại phủ Gel các cỡ | Vòng xoắn bít phình phủ gel ngậm nước sẽ nở ra gấp 7, 9, 11 lần so với khối lượng chiếm thể tích của coil platinum thông thường giúp tiết kiệm chi phí cho bệnh nhân và giảm tỉ lệ tái thông | 1 | Cái
1536 | Bóng chặn cổ túi phình mạch máu não | Là thiết kế balloon catheter, rỗng nòng. Chỉ định bóng chèn cổ túi phình mạch não cổ rộng, có phủ Hydrophilic. Kích thước đường kính 4.0mm, dài 10mm, 15mm và 20 mm. Chiều dài đầu xa 5mm. | 2 | cái | 1 Cái/Hộp
1537 | Stent chẹn cổ túi phình mạch não các cỡ | (Stent) Giá đỡ mạch não dùng cho túi phình cổ rộng, chất liệu Nitinol, 16 sợi nitinol bện vào nhau với các mắt lưới hình oval kích thước 0,8mm. Có 8 điểm marker cản quang ở 2 đầu dụng cụ và có 2 sợi cản quang suốt chiều dài thân. Ở trạng thái tự do, stent có đường kính từ 3.5mm đến 5.5 mm, chiều dài từ 17 cm đến 33 cm, được chỉ định dùng cho đường kính nòng mạch từ 2.5mm đến 5.5mm. | 2 | Cái | 1 Cái/Hộp
1538 | Stent nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy các loại, các cỡ | Stent đổi hướng dòng chảy điều trị túi phình động mạch não. Stent được đan như mắt lưới, tự bung, cấu tạo bởi 48 hoặc 64 sợi hợp kim: Platinum - Tungsten và Cobalt Chromium. Có bề mặt bao phủ kim loại 30-35%. Lớp ngoài cùng bao phủ một lớp màng sinh học (Công nghệ Shield Technology) Loại 1: Đường kính 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.25, 4.5, 4.75, 5.0mm, dài 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35mm. Loại 2: Đường kính 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm, dài 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40, 50mm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, CE, ISO | 2 | cái | 1 cái/ Hộp
1539 | Keo sinh học nút dị dạng động tĩnh mạch não | 3 nồng độ 25%, 30%, 35%, 1ml/ống. Có thể sử dụng ngay, không cần pha trộn thêm chất kết dính khác. | 5 | cái | 1 cái/hộp
1540 | Vi dây dẫn đường mạch máu não các cỡ | Dây dẫn ái nước, dài 200 cm. Chiều dài đầu xa là 40 cm. Đường kính đầu gần 0.014 inches và đường kính đầu xa là 0,012 inches. | 10 | cái | 1 cái/hộp
1541 | Vi dây dẫn đường can thiệp mạch máu các cỡ | Dây dẫn ái nước, đầu xa 2m có thể tạo hình. Đường kính 0.014" và 0.018". Độ dài 135cm - 190cm | 10 | cái | 1 cái/ hộp
1542 | Dây dẫn chẩn đoán ưa nước | Dây dẫn đường chẩn đoán phủ lớp ái nước, đường kính 0,025", 0,035", 0,038", cong 3cm, dài 150cm, dài 260cm. Dạng đầu chữ J, đầu thẳng. | 150 | Sợi | 1 sợi/ Hộp
1543 | Vi ống thông hút huyết khối dùng trong can thiệp mạch | Đường kính trong đầu xa: 0,035". Đường kính ngoài đầu xa: 3,8F; đường kính ngoài đầu gần: 4,7F; chiều dài làm việc: 153cm | 2 | cái | 1 cái/ hộp
1544 | Ống thông hút huyết khối dùng trong can thiệp mạch | Kích cỡ đường kính ngoài đầu gần 6F, đường kính trong đầu xa có: 0.062" - 0.072". Chiều dài tương ứng 132cm - 138cm | 10 | cái | 1 cái/ hộp
1545 | Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não | Đường kính trong 0,07", đường kính ngoài đầu gần 0.0825". Chiều dài 125cm hoặc 131 cm, đầu thẳng. | 10 | cái | 1 cái/hộp
1546 | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp mạch | Kích cỡ 6F. Đường kính trong 0,070"-0,080". Chiều dài tương ứng 90cm-105cm Loại đầu thẳng và đầu cong MP. | 10 | Cái
1547 | Vi ống thông can thiệp mạch não có lớp Hydrolene bề mặt | Đầu thẳng, 45 độ, 90 độ, hình chữ J. Đường kính trong 0,017"-0,027", đường kính đầu ngoài từ 2,4F-3,1F. Đường kính ngoài đầu xa từ 1,7F-2,6F. Chiều dài: 150cm | 10 | cái | 1 cái/hộp
1548 | Giá đỡ (stent) điều trị phình động mạch não tự giãn nở | Stent nitinol tự giãn nở dùng trong can thiệp bệnh lý phình mạch não. - Đường kính 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 8.0mm. Chiều dài 15, 20, 25, 30, 35, 40, 60 mm. - Stent tương thích với mạch máu đường kính 1.5-2.5mm, 1.5-3.0mm, 2.5-3.5mm, 2.5-4.0mm, 3.0-4.5mm, 3.5-5.0mm, 4.0-6.0mm, 6.0-7.0mm. - Tương thích với ống thông có đường kính trong 0.0165"-0.017'', 0.021" và 0.027''. - Có thể thu hồi sau khi đặt 90% chiều dài. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, CE. | 2 | Cái
1549 | Giá đỡ (Stent) mạch não bằng chất liệu Nitinol | (Stent) Dụng cụ giá đỡ mạch não dùng cho túi phình cổ rộng, chất liệu Nitinol, 12 sợi nitinol bện vào nhau với các mắt lưới hình oval kích thước 1.6mm. Có 6 điểm cản quang ở 2 đầu dụng cụ và 3 sợi cản quang suốt chiều dài thân. Ở trạng thái tự do, stent có đường kính từ 2.5mm đến 3.5mm, chiều dài từ 13 cm đến 33 cm. Chỉ định cho đường kính nòng mạch từ 2.0mm đến 3.5mm. | 3 | cái | 1 cái/hộp
1550 | Stent lấy huyết khối dạng chuỗi các khung lồng | Stent chuyên dụng lấy huyết khối. Được thiết kế dạng các khung lồng liên kết với nhau nhất quán. Có từ 3 cho đến 5 đoạn khung lồng hình cầu, đường kính từ 3mm đến 6 mm, chiều dài từ 15mm đến 44 mm. | 10 | cái | 1 cái/hộp
1551 | Bóng nong, chặn cổ túi phình mạch não hỗ trợ thả coils | Bóng dãn nở dùng để chặn Cổ Túi Phình Mạch Não hỗ trợ thả coils loại Transform Balloon. Thời gian bơm bóng và xả bóng nhanh giúp giảm thời gian thủ thuật, hệ thống dual lumen. Đường kính 3-7mm - Chiều dài từ 7-30mm | 10 | Cái
1552 | Vi dây dẫn, dài đến 300cm | Vi dây dẫn chất liệu công nghệ Nitinol- stainless hypbrid, lớp vỏ là PTFE, đặc biệt đầu gần là PTFE mật độ cao giúp giảm ma sát, phủ Hydrophilic dài 200 cm trong đó chiều dài đầu xa là 40 cm với lõi là Nitinol. Đường kính đầu gần 0.014 inches và đường kính đầu xa là 0,012 inches. Chiều dài đầu xa có thể uốn được là 1,4cm. | 8 | cái | 1 cái/hộp
1553 | Dụng cụ cắt coil, cắt bằng điện | Dụng cụ cắt coil, cắt điện, trực tiếp, không dây cáp, dùng cắt các loại Complex, Cosmos, Compass, Hypersoft, Helical. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | cái | 1 Cái/Hộp
1554 | Vòng xoắn kim loại (Coil) nút mạch não loại không phủ Gel các cỡ | Được cắt bằng kìm điện, không dây cáp.Vòng xoắn bít phình Platinum, tạo được 6 loại hình: complex, Cosmos, Compass, Hypersoft, Helical, VFC. Khoảng cách mối nối cắt vòng xoắn 0,25mm. | 10 | cái | 1 Cái/Hộp
1555 | Khung giá đỡ mạch cảnh | Cỡ bóng từ 4-10mm, dài từ 15-40mm có thể phù hợp catheter 6F với dây dẫn 0,014", ngắn đến 130cm. Giá đỡ nong mạch cảnh tự bung, đường kính 4-9mm, chiều dài: 30-60mm thiết kế dạng closedcell, có thể thu stent lại sau khi đã bung ra được 50% | 3 | Cái | Hộp/ Cái
1556 | Bóng nong động mạch cảnh | Chiều dài bóng 15, 20, 30 và 40 mm. Chiều dài ống thông 80 và 135 cm. Tương thích ống thông 6F cho tất cả các kích thước bóng và với dây dẫn ngắn nhất 130 cm. Chất liệu bóng bền XCELON. Thân và bóng phủ kỵ nước cho giảm ma sát. Dây dẫn 0.014". Áp lực định danh 8 atm, Áp lực tối đa 14 atm cho tất cả các kích thước. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | cái | 01 cái/hộp
1557 | Lưới động mạch cảnh | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 3 | Cái | Hộp/ Cái
1558 | Kim sinh thiết Monopty các cỡ hoặc tương đương | Loại kim sinh thiết dùng 1 lần - Độ sâu cắt 11mm hoặc 22mm giúp thuận tiện trong thủ thuật - Cán kim nhẹ, dễ thao tác - Các cỡ kim khác nhau được đánh dấu bằng màu sắc khác nhau. - Kim Monopty tương thích với kim dẫn đường Bard Coaxial TruGuide. - Kích thước: đường kính 12g, 14g, 16g, 18g, 20g và độ dài 10, 16, 20cm | 10 | Cây | 10 cây/hộp
1559 | Bộ kim chọc sinh thiết lõi 16G, 18G ( có nòng) | Đầu tip trocar sắc nhọn, ống cannula whistle sắc sảo. Trên thân ống có vạch chia độ rõ ràng cách nhau 1cm, có nút đánh dấu độ sâu. Có đánh dấu echogenic tăng khả năng hiển thị dưới siêu âm. Có kèm kim dẫn đường. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Bộ
1560 | Bộ kim chọc sinh thiết lõi kèm kim dẫn đường các cỡ | Dụng cụ nhỏ gọn nhẹ được thiết kế để dễ dàng lắp đặt trong giá CT. Dễ dàng điều chỉnh mức độ phóng kim 10mm hoặc 20 mm. Đầu kim sắc bén | 70 | bộ | Hộp 10 bộ
1561 | Dụng cụ lấy dị vật trong lòng mạch loại nhỏ | Dụng cụ bắt dị vật kích thước nhỏ; - Ba vòng tròn độc lập; - Platinum cho quan sát; - Lõi dây được tạo bởi hợp kim nitinol;- Momen xoắn điều khiển 1:1; - Đường kính làm việc: 2-4mm, 4-8mm, - Chiều dài ống thông: 150 cm. | 2 | Cái | Hộp 1 cái
1562 | Dụng cụ lấy dị vật trong lòng mạch loại lớn | Dụng cụ bắt dị vật kích thước lớn; - Ba vòng tròn độc lập; - Platinum cho quan sát; - Lõi dây được tạo bởi hợp kim nitinol;- Momen xoắn điều khiển 1:1; - Đường kính làm việc: 6-10mm, 9-15mm, 12-20mm, 18-30mm, 27-45mm; - Chiều dài ống thông: 100cm . | 2 | Cái | Hộp 1 cái
1563 | Kim chọc động mạch đùi 18G (có nòng ) | Chất liêu: Hợp kim không gỉ hoặc tương đương. Kích thước: 18G (1,27mm) Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương, FDA | 100 | cây | Hộp 50 cây
Vật tư mạch máu
1564 | Mạch máu nhân tạo cỡ 10mm x 30cm | Loại thẳng, kích thước: 10mm x 30cm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Cái | Hộp /1cái
1565 | Mạch máu nhân tạo cỡ 22mm x 15cm | Loại thẳng, kích thước: 22mm x 15cm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Cái | Hộp /1cái
1566 | Mạch máu nhân tạo cỡ 18mm x 30cm | Loại thẳng, kích thước: 18mm x 30cm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Cái | Hộp /1cái
1567 | Mạch máu nhân tạo cỡ 20mm x 30cm | Loại thẳng, kích thước: 20mm x 30cm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Cái | Hộp /1cái
1568 | Mạch máu nhân tạo cỡ 10mmx15cm | Loại thẳng, kích thước: 10mm x 15cm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 4 | Cái | Hộp /1cái
1569 | Mạch máu nhân tạo cỡ 20mm x 10mm | Loại chữ Y, 2 nhánh, kích thước: 20mm x 10mm x 40cm | 1 | Cái
1570 | Miếng vá tim, mạch máu (4x8cm) | Chất liệu: màng ngoài tim bò. Tương thích sinh học, Độ bền kéo và khả năng duy trì độ chắc chắn của chỉ khâu tuyệt vời, Không yêu cầu chỉ khâu đặc biệt, Độ dày Colagen đồng nhất, Cắt dễ dàng để có hình dạng kích thước mong muốn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Cái
1571 | Mạch máu nhân tạo ePTFE các cỡ | Mạch máu nhân tạo phủ ePTFE; Mặt trong của sản phẩm được lót, bao phủ bởi lớp carbon sinh học; Có các hình dạng: thẳng, hình nón (tapered), nón cụt (short tapered), nhỏ dần (stepped), Carboflo® ePTFE vascular grafts được cấu thành bởi mở cấu trúc mở rộng của polytetrafluoroethylene (ePTFE), có các dạng Tapered, Stepped, Flex Thinwall small beading, Flex Thinwall Tapered small beading. | 4 | Cái | Hộp /1cái
1572 | Miếng vá mạch máu nhân tạo ePTFE | Miếng vá nhân tạo ePTFE kích thước lên tới 15.2 x 15.2 cm, độ dày thông thường 1.65 - 2.87 mm | 5 | Cái
1573 | Mạch máu nhân tạo chữ Y các cỡ | Loại chữ Y. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 1 | Cái
Vật tư tiêu hao Mắt:
1574 | Dao 15 độ có cán | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, không gây chói. Tay cầm nhựa thiết kế để cầm thoải mái. Tạo độ mở rộng góc 15 độ tạo độ sâu từ 3-5mm, mũi dao nhọn. Có nắp an toàn bảo vệ. | 500 | Cái | Hộp 5 cái
1575 | Dao 2.7mm-3.2mm | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, không gây chói. Tay cầm nhựa thiết kế để cầm thoải mái. Kích thước 2.65-3.2mm. Có nắp an toàn bảo vệ. | 500 | Cái | 6 cái/ hộp
1576 | Dịch nhầy i-Vise 2.0 hoặc tương đương | Hàm lượng: 2.0% Hydroxypropyl methylcellulose Dung tích:2ml/1xilanh Độ nhớt: trung bình 4000-5000 mPas Độ PH: 6.8-7.5 Độ thẩm thấu: 270-400 mOSm. Trọng lượng phân tử:>80.000 Daltons. Kim bơm 23G có tiệt trùng đi kèm trong hộp | 1 | Hộp
1577 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco | Thể tích từ 0,85ml trở lên. Độ nhớt: 1.70 - 2.75 Log (Pas). Vô khuẩn. Trọng lượng phân tử: 3.200.000 Dalton hoặc tương đương. | 900 | Cái
1578 | Dây silicon thông lệ mũi- lệ đạo không có kim 2 đầu | Dây thông lệ đạo, Hai đầu, các cỡ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Cái
1579 | Que nhuộm Fluorescein Sodium | Que nhuộm chứa 1mg Fluorescein Sodium. Tiệt trùng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 200 | Que
1580 | Sleeve chụp đầu Phaco I/A | - Chất liệu silicon, thiết kế phù hợp với đầu típ EasyTip của Oertli-Thụy Sỹ, phù hợp với vết mổ 2.8mm, màu xanh, có thể hấp ướt dùng lại nhiều lần. - Phù hợp với dòng máy của Oertli-Thụy Sỹ. | 20 | Cái
1581 | Miếng dán mi (6x7cm) | Lớp film Polyurethane trong suốt chống thấm nước, chống vi khuẩn và virus, dễ dàng theo dõi liên tục vùng tiêm và vùng cố định. Nền keo Acrylate, độ dính tốt, hạn chế kích ứng da và không sót keo khi tháo băng. Đóng gói vô trùng riêng từng miếng. Khung viền giấy dễ dàng thao tác. Kích thước: 6 cm x 7 cm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 600 | Cái | 100 cái/ hộp
1582 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu cự | Loại đa tiêu, 1 mảnh. Chất liệu Acrylic, có lọc ánh sáng xanh, không ngậm nước. | 30 | Cái
1583 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Loại đơn tiêu, 1 mảnh. Chất liệu Acrylic, có lọc ánh sáng xanh, không ngậm nước. | 180 | Cái
1584 | Thuỷ tinh thể nhân tạo | Thuỷ tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, 1 mảnh, nguyên khối cùng chất liệu Acrylic ngậm nước. Thiết kế Optic: Phi cầu. Thiết kế 4 càng có lỗ, góc càng ≥ 5°. Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46. Độ sâu tiền phòng ACD ≥ 5.0. Dãy Diop từ -10.0D đến +40.0D. Vết mổ ≤ 2.2mm. Kính được cung cấp kèm Catridge và Injector dùng 1 lần. | 170 | Cái | Hộp 1 cái
1585 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm kéo dài hoặc tăng cường dài tiêu cự, một mảnh | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm kéo dài hoặc tăng cường dài tiêu cự, một mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước, mềm, một mảnh. Thiết kế Phi cầu. Đường kính thấu kính 6mm. Đường kính tổng 10.5, 10.75, 11mm. Công suất từ 0D đến +32D, cách 0.5D. Vết mổ ≤ 2.2mm | 180 | Cái
1586 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự Micropure 123 kèm dụng cụ đặt nhân hoặc tương đương | Thủy tinh thể lọc ánh sáng xanh và lọc tia UV.Thủy tinh thể có thiết kế phi cầu với cầu sai -0,11µ. Thiết kế 4 càng dạng C kép công nghệ chống dính Wave tech, góc càng 5 độ, bờ cạnh vuông 360 độ. Tổng chiều dài kính: 11,00mm. Đường kính optic: 6,00mm. Chỉ số khúc xạ :1,51. Chỉ số ACD: 5,5 (đo bằng siêu âm và tính theo công thức Hoffer Q) | 200 | cái | Hộp/1 cái
1587 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm càng hình chữ Z | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, càng hình chữ Z, màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia UV. Thủy tinh thể đã cài sẵn trong injector liền cartridge sử dụng một lần | 200 | cái | Hộp 1 chiếc ( theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất)
1588 | Thuốc nhuộm bao | Dùng nhuộm bao mắt với dung dịch Trypsan blue 0,06%w/V | 10 | Hộp | 1 lọ/ hộp
Vật tư RHM:
Hệ thống nẹp vis xương hàm các loại
1589 | Nẹp mini titan 2.0 thẳng 4 lỗ | đk 2,0mm, loại thẳng, 4 lỗ. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | cái | Bì 1cái
1590 | Nẹp mini titan 2.0 thẳng 6 lỗ | đk 2,0mm, loại thẳng, 6 lỗ. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | cái | Bì 1cái
1591 | Nẹp mini titan 2.0 thẳng 8 lỗ | đk 2,0mm, loại thẳng, 8 lỗ. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | cái | Bì 1cái
1592 | Nẹp mini titan 2.0 thẳng 16 lỗ | đk 2,0mm, loại thẳng, 16 lỗ.Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | cái | Bì 1cái
1593 | Nẹp mini titan 2.0 chữ L 4 lỗ | đk 2,0mm, loại chữ L, 4 lỗ.Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | cái | Bì 1cái
1594 | Nẹp mini titan 2.0 cong ổ mắt 10 lỗ | đk 2,0mm, loại cong ổ mắt, 10 lỗ.Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | Cái
1595 | Nẹp mini titan 2.0 chữ T 5 lỗ | đk 2,0mm, loại chữ T, 5 lỗ.Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | Cái
1596 | Nẹp mini titan 2.0 chữ Y 5 lỗ | đk 2,0mm, loại chữ Y, 5 lỗ. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | Cái
1597 | Nẹp mini titan 2.0 chữ X 6 lỗ | đk 2,0mm, loại chữ X, 6 lỗ.Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | Cái
1598 | Lưới lót xương sản ổ mắt 1.5 | Lưới đường kính lỗ mắt 1,5mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 5 | Cái
1599 | Nẹp hàm dưới titan 2.3 thẳng 4 lỗ tăng áp | đk 2,3mm, loại thẳng, 4 lỗ, chịu lực. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 10 | cái | Bì 1cái
1600 | Nẹp hàm dưới titan 2.3 thẳng 6 lỗ tăng áp | đk 2,3mm, loại thẳng, 6 lỗ, chịu lực. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 10 | cái | Bì 1cái
1601 | Nẹp hàm dưới titan 2.3 thẳng 8 lỗ tăng áp | đk 2,3mm, loại thẳng, 8 lỗ, chịu lực. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | cái | Bì 1 cái
1602 | Nẹp xương cằm titan 2.3 cong 4 lỗ tăng áp | đk 2,3mm, loại cong, 4 lỗ, chịu lực. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | Cái
1603 | Nẹp góc hàm titan 2.3 cong 6 lỗ tăng áp | đk 2,3mm, loại cong, 6 lỗ, chịu lực. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | Cái
1604 | Nẹp phục hình titan 2.7 các cỡ | đk 2,7mm, dùng để phục hình. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 5 | Cái
1605 | Khớp thái dương hàm 2.2mm | đk 2,2mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Cái
1606 | Vít thái dương hàm 2.2mm | đk 2,2mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 2 | Cái
1607 | Vít mini titan 1.5 các cỡ ( tự khoan) | đk 1,5mm, loại tự khoan. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 30 | Cái
1608 | Vít mini titan 2.0 các cỡ (tự khoan) | đk 2 mm, loại tự khoan. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 30 | cái | Bì 10 cái
1609 | Vít hàm dưới titan 2.3 các cỡ mũ tăng áp | đk 2,3mm, có mũ tăng áp. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 16 | cái | Bì 10 cái
1610 | Vít phục hình hàm dưới titan 2.7 | đk 2,7mm. Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương | 30 | Cái
Hệ thống nẹp Vít xương hàm tự tiêu:
1611 | Nẹp xương hàm tự tiêu 1.5 thẳng 4 lỗ | Loại tự tiêu, đk 1,5mm, loại thẳng 4 lỗ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Cái
1612 | Nẹp xương hàm tự tiêu 1.5 thẳng 6 lỗ | Loại tự tiêu, đk 1,5mm, loại thẳng 6 lỗ.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Cái
1613 | Nẹp xương hàm tự tiêu 1.5 thẳng 20 lỗ | Loại tự tiêu, đk 1,5mm, loại thẳng 20 lỗ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Cái
1614 | Nẹp xương hàm tự tiêu 2.5 thẳng 4 lỗ | Loại tự tiêu, đk 2.5mm, loại thẳng 4 lỗ.Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Cái
1615 | Nẹp xương hàm tự tiêu 2.5 thẳng 6 lỗ | Loại tự tiêu, đk 2.5mm, loại thẳng 6 lỗ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 10 | Cái
1616 | Vít xương hàm tự tiêu 1.5x6mm | Vis tự tiêu, kích cỡ 1,5mm x 6mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Cái
1617 | Vít xương hàm tự tiêu 2.5x8mm | Vis tự tiêu, kích cỡ 2,5mm x 8mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Cái
1618 | Vít xương hàm tự tiêu 2.5x12mm | Vis tự tiêu, kích cỡ 2,5mm x 12mm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 20 | Cái
Vật tư dùng cắm ghép Implanmt
1619 | Bộ nâng xoang hở | Gồm nong xương ø 3 mm, nâng xoang hở n1,n2,n3, nạo ổ | 1 | Bộ
1620 | Bộ nâng xoang kín | Gồm nong xương ø 3 mm, nâng xoang kín, nạo ổ | 1 | Bộ
1621 | Implant các cỡ | Vật liệu Titanium/ hợp kim titan cấy ghép vào xương hàm. Đường kính trụ dao động từ 3,0 - 7mm, chiều dài từ 6-14mm. Có kết nối cone morse với abutment, platform switching hạn chế tiêu xươngm bề mặt được xử lý đảm bảo tích hợp xương tốt. | 50 | Cái
1622 | Healing | Vật liệu Titanium nguyên chất/ hợp kim Titanium chống ăn mòn cao Trụ lành thương tái tạo mô nướu, kết nối chắc chắn với fixture, có nhiều kích thước phù hợp. Đường kính dao động 3 - 8 mm. | 50 | Cái
1623 | Bệ nhận răng giả Abutment các cỡ | Vật liệu Titanium nguyên chất/ hợp kim Titanium dùng để phục hình trên implant đường kính dao động từ 4.0-7.5mm | 50 | Cái
1624 | Dây dẫn nước dùng cho máy phẫu thuật Implant | Chất liệu nhựa, tiệt trùng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 30 | Cái
1625 | Màng xương nhân tạo cỡ 15x20 | Màng xương dùng trong cấy ghép, chỉ định cho nha chu, nâng sống hàm vùng nhổ răng (chuẩn bị cho quá trình đặt implant), nâng xoang, tái tạo xương có hướng dẫn, kích thước 15x20mm | 10 | hộp | 1 cái/ hộp
1626 | Màng xương nhân tạo cỡ 20x30 | Màng xương dùng trong cấy ghép, chỉ định cho nha chu, nâng sống hàm vùng nhổ răng (chuẩn bị cho quá trình đặt implant), nâng xoang, tái tạo xương có hướng dẫn, kích thước 20x30mm | 10 | hộp | 1 cái/ hộp
1627 | Bột xương 0.25cc | Xương ghép thay thế trong trường hợp thiếu hổng xương hàm khi thực hiện cấy ghép chân răng nhân tạo. Thể tích 0,25cc. | 10 | Lọ
1628 | Bột xương 0.5cc | Xương ghép thay thế trong trường hợp thiếu hổng xương hàm khi thực hiện cấy ghép chân răng nhân tạo. Thể tích 0,5cc | 10 | Lọ
1629 | Bột xương 1cc | Xương ghép thay thế trong trường hợp thiếu hổng xương hàm khi thực hiện cấy ghép chân răng nhân tạo. Thể tích 1cc | 10 | Lọ
1630 | Analog | Vật liệu titanium nguyên chất. | 50 | cái
1631 | Impression coping | Dụng cụ lấy dấu đóng hoặc mở | 50 | cái
Vật tư can thiệp Bắc cầu động mạch chủ động mạch vành, van động mạch chủ, van 2 lá
1632 | Dụng cụ bấm lỗ động mạch chủ Aortic – punch | Có 10 cỡ lưỡi cắt khác nhau tạo hình theo mong muốn, đầu cắt hình nón Đường kính từ 2.0mm đến 5.0mm | 5 | Cái
1633 | Điện cực JJ (chỉ điện cực tim) | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. | 30 | Cái
1634 | Điện cực BB | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. | 30 | Cái
1635 | Ống dẫn lưu ngực số 16-20-24 | Kích thước từ 16, 20, 24Fr. Vô trùng | 30 | Cái
1636 | Gạc comcresse 10x10x16 | Vải thưa vô trùng. Kích cỡ 10x10x16cm | 600 | Cái
1637 | Gạc comcresse 5x7 | Vải thưa vô trùng. Kích cỡ 5x7cm | 600 | Cái
1638 | Gạc comcresse 30x35 | Vải thưa vô trùng. Kích cỡ 30x35cm | 600 | Cái
1639 | Sertilac hoặc tương đương | Chất liệu: Collagen, màu trắng. Độ bền: 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày Thời gian phân hủy: 60-90 ngày. Kích thước: USP 6/0 - USP 2 Chiều dài: 45cm - 150cm. Đầu kim: Nhiều loại và kích thước khác nhau | 15 | Cái
1640 | Dây lack mạch máu | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. | 15 | Cái
1641 | Cardionyl 4-0 hoặc tương đương | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated, số 4/0, dài 80cm, 2 kim tròn 3/8C 16mm. Chỉ nhuộm màu xanh dương (FD&C Blue No.2 CFR 741102). Kim làm bằng thép không gỉ loại 300 được phủ silicone. Tiêu chuẩn CE và FDA | 120 | Cái
1642 | Cardionyl 5-0 K2 hoặc tương đương | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated, số 5/0, dài 80cm, 2 kim tròn đầu cắt 3/8C 13mm. Chỉ nhuộm màu xanh dương (FD&C Blue No.2 CFR 741102). Kim làm bằng thép không gỉ loại 300 được phủ silicone. Tiêu chuẩn CE và FDA | 90 | Cái
1643 | Cardionyl 5-0 72 hoặc tương đương | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated, số 5/0, dài 80cm, 2 kim tròn 3/8C 16mm. Chỉ nhuộm màu xanh dương (FD&C Blue No.2 CFR 741102). Kim làm bằng thép không gỉ loại 300 được phủ silicone. Tiêu chuẩn CE và FDA | 90 | Cái
1644 | Bình dẫn lưu ngực | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. | 15 | Cái
1645 | Cardioxyl 2-0 30B (hoặc Ethibond 2-0 W10B55) hoặc tương đương. | Chỉ phẫu thuật Cardioxyl 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 1/2C 18mm, pledget 3x3mm, đóng tép dạng multipack - onepack.tép 10: sợi 5 xanh 5 trắng. Tiêu chuẩn CE và FDA | 150 | Cái
1646 | Cardioxyl 2-0 30Y (hoặc Ethibond 2-0 KV33) hoặc tương đương. | Chỉ không tan đa sợi polyester bao bằng silicone số 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn 1/2C 18mm, đóng tép dạng multipack - onepack, tép 10 sợi: sợi 5 xanh 5 trắng. Tiêu chuẩn CE và FDA | 150 | Cái
1647 | Cardioxyl 2-0 30F (Hoặc Ethibond 2-0 W10B77) hoặc tương đương. | Chỉ phẫu thuật Cardioxyl 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 1/2C 25mm, pledget 3x7mm, đóng tép dạng multipack - onepack.tép 10: sợi 5 xanh 5 trắng. Tiêu chuẩn CE và FDA | 100 | Cái
1648 | Cardioxyl 2-0 30E (Hoặc Ethibond 2-0 KV31) hoặc tương đương. | Chỉ không tan đa sợi polyester bao bằng silicone số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 1/2C 25mm, đóng tép dạng multipack - onepack, tép 10: sợi 5 xanh 5 trắng. Tiêu chuẩn CE và FDA | 100 | Cái
1649 | Van động mạch chủ cơ học đủ các loại | Van tim nhân tạo cơ học động mạch chủ có đặc tính yên tĩnh nổi bật, cấy ghép kiểu ngồi trên vòng van. - Vật liệu: + Khung van: titanium hoặc MP35N, thành phần hợp kim cobalt- chromium. + Lớp phủ ngoài: solid pyrolytic carbon. + Thiết kế lá van dạng trục treo + Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 2 tầng, có 3 marker. - Thiết kế Gờ nổi - Van có các cỡ: từ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28mm | 5 | Cái
1650 | Van động mạch chủ sinh học đủ các loại | Van ĐMC sinh học có giá đỡ từ heo, tiêu chuẩn FDA Chất chống canxi hóa: T6 (sodium dodecyl sulfate) giúp giảm tối đa lượng canxi bám trên các lá van, độ bền van trên 20 năm Van có các cỡ 21mm đến 29mm. | 5 | Cái
1651 | Miếng đệm pledget rời hoặc tương đương | Miếng đệm tiệt trùng. Chất liệu TFE polymer, kích thước: 3,2mm x 3,2mm x 1,6mm hoặc tương đương về kích thước. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. | 25 | Cái
1652 | Van 2 lá cơ học dủ các số | Van tim nhân tạo cơ học hai lá thiết kế gờ nổi, cấy ghép kiểu ngồi bên trong vòng van. - Vật liệu: + Khung van: titanium hoặc MP35N, thành phần hợp kim cobalt- chromium. + Lớp phủ ngoài: solid pyrolytic carbon. + Thiết kế lá van dạng trục treo giúp lá van đáp ứng linh hoạt theo lưu lượng máu. + Vòng khâu được dệt bằng vải Polyester với thiết kế 2 tầng, có 4 marker. - Thiết kế Gờ nổi tạo ra chức năng rửa thụ động liên tục, tạo cho dòng máu chảy qua van nhẹ nhàng, giảm sự hình thành huyết khối. - Van được thiết kế cấy ghép trên 1 mặt phẳng. - Van có các cỡ: từ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33mm. | 5 | Cái
1653 | Van 2 lá sinh học đủ các số | Van hai lá sinh học có giá đỡ từ heo. Chất chống canxi hóa: T6 (sodium dodecyl sulfate) giúp giảm tối đa lượng canxi bám trên các lá van, độ bền van trên 15 năm. Van có các cỡ 25mm đến 33mm. | 5 | Cái
1654 | Vòng van 2 lá đủ các số | Vòng van hai lá kín các cỡ từ 24 đến 38mm. Vòng van là vòng van tổng hợp đầu tiên tái tạo lá sau nhưng vẫn duy trì được sự linh hoạt của lá trước | 5 | Cái
1655 | Vòng van 3 lá các số | + Vòng van tim nhân tạo ba lá với thiết kế vòng cứng 3D dựa trên hình dáng tự nhiên của van ba lá. + Vòng van hở với cấu hình thấp giúp tránh tác động lên vùng dẫn truyền điện tim, tích hợp thêm 5% lực nén vào vùng vách-bên van để sửa giãn nở vòng van. + Vòng van có các cỡ: 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm + Cấu hình thấp, chiều cao ≥3,3 mm. + Vòng chứa lõi titan được bao phủ bằng silicone và bọc bên ngoài bởi vải không dệt. + 3 marker đánh dấu. | 5 | Cái
1656 | Khí Oxygen 6m3 (40 lít-1850PSI) | 40 lít - 1850PSI | 1000 | Bình | 6m3
1657 | Khí Oxygen 0,5m3 (<20 lít-1850PSI) | <20lít - 1850PSI | 100 | Bình | 0,5m3
1658 | Khí CO2 | Sử dụng trong y tế, hàm lượng ≥ 99,9% V | 300 | Kg
1659 | Oxy y tế dạng lỏng, Chất lượng ≥ 99.6% | Hàm lượng ≥ 99.6% V | 155000 | Kg
Note on C1689: Author: Đặc điểm: Đầu mềm không gây tổn thương mạch. Progeat mềm mại , nhưng đủ độ cứng để đẩy, trơn nhẵn luồn sâu tới động mạch nhỏ của gan, tụy ,tử cung. Kích thước: cỡ 2.7F/2.9Fr.(0.90mm/0.97mm) kèm theo dây dẫn 0.021" ái nước hydrophilic , dài 130mm , đầu Catheter 0.65mm/0.25" , đầu cong 70°